## Deckblatt
DI FA HMI DPS DES | Datenspec_WP341_Daten_A5E50762017A.xlsx
SIWAREX WP341 | Datenspezifikation |  |  | V 0.0.11 | Anmerkungen zu farblichen Markierungen in den Tabellen:
Dok. Nr.: | A5E50762017A | Für FB: | Version | 0.0 | Reserve | zugehörige Zeile / Konstante ist reserviert (für anderes Quila-Modul bzw. bei Vito verwendet)
Applikation: | Bandwaage |  |  |  |  | (ausgeblendete Zeilen / Spalten / Tabellen sind nicht relevant.
Applikations-ID | 1 | Appl-Id = Waagentyp aus DS 11: |  |  | Text | wichtige Anmerkung (z.B. zur Weiterarbeit) oder offener Punkt
DS-Versions-Nummer: | 1 | 0: N-SWx |  |  | changed | Initialversion: ggü. Datenspec Vorgängerversion geändert / erweitert - noch zu überprüfen.
|  | 1: Bandwaage |  |  | added | Ergänzungen / Abstimmungen mit PD PA PI LW PRM WT
2: Differentialdosierung
Status: | in work |  | Ausgabestand: | 2022-03-16
Das Dokument wird entwicklungsbegleitend aktualisiert
Aus Kompatibilitätsgründen werden zunächst folgende notwendigen Features analog den bei WP351 verfuegbaren Features angepasst:
~Erweiterte Einheiten werden nur als Texte verwendet (DS-Param/Unit) (load, speed,…); markierung mit "##load" etc.
Bearbeiter: | Abtlg. | Tel. | Version | Datum | ~Statt Bandbefehlsmenue erstmal Dosierbefehlsmenue (Aufgaben --> Buttonliste; Befehlscodes-->Befehlsgruppe)
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.11 | 2022-03-16
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.10 | 2022-03-14
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.9 | 2021-11-29
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.8 | 2021-10-31
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.7 | 2021-10-18
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.6 | 2021-09-01
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.5 | 2021-08-19
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.4 | 2021-06-09
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.3 | 2021-06-09
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.2 | 2021-06-02
D. Keiler | DI FA HMI DPS DES FTH 1 | 0911 958-22430 | V 0.0.1 | 2021-01-19
DBF_Zusatzinfo wird erst im Laufe der Entwicklung eingepflegt
Intern. | Restricted.
Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. | Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.
Note on B8: KD4360: Bei jeder inkompatiblen Änderung muss hier hochgezählt werden

## DS-Liste
# | DS-Nr. | Datensatzbezeichnung / Link zu DS-Struktur | DS-Gruppe | DS-Gruppe (en) | DS-Gruppe (fr) | DS-Gruppe (sp) | DS-Gruppe (it) | DS-Gruppe (zn) | DS-Darstellung | Info-Text | Info-Text (en) | Info-Text (fr) | Info-Text (sp) | Info-Text (it) | Info-Text (zn) | Länge (Bytes) | set Default @ Bef. 11 (Werkseinstellung) | set Default @ Bef. 12 (Standard) | Recovery | Backup | Snapshot | Mode zum Schreiben: | DBF-Fehlerbit bei Schreiben | Write Protect | SIWATOOL (nur Entwicklung) | Sichtbar in WebServer | MODBUS TCP | S7 | Sichtbar in S7-FB | Speichermedium (default: am K61) | Verantw. FW- Task/Thread | Kein Anwender-DS | gültig | MODBUS - Holdingreg.-Startadr. |  | MODBUS Register-Reserve |  | Zeile in DS-Param
D | DS 2 | Befehle (DR2) | Bedienen | Operate |  |  |  |  | U | Info DS 2 | Info DR 2 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 / 1 |  | W |  |  | W |  | RAM | APPL |  | x |  | 1) |  | 1000 | 26
D | DS 3 | Justageparameter (DR3) | Inbetriebnahme | Commissioning |  |  |  |  | F | Info DS 3 | Info DR 3 |  |  |  |  | 132 | X | X | SL | SL | S | SERVICE | 1 / 11 | t | RW | RW | RW | RW | x | MRAM | APPL |  | x | 1000 |  | 74 | 1140 | 32
D | DS 10 | Wägezellenparameter (DR10) | Inbetriebnahme | Commissioning |  |  |  |  | F | Info DS 10 | Info DR 10 |  |  |  |  | 100 | X | X | SL | SL | S | SERVICE | 2 / 1 | t | RW | RW | RW | RW | x | MRAM | APPL |  | x | 1140 |  | 10 | 1200 | 366
D | DS 4 | Korrekturfaktor (DR4) | Inbetriebnahme | Commissioning |  |  |  |  | K | Info DS 4 | Info DR 4 |  |  |  |  | 8 | X | X | SL | SL | S |  | 1 / 12 | x | RW | RW | RW | RW | x | MRAM | APPL |  | x | 1200 |  | 26 | 1230 | 91
D | DS 5 | Korrekturkennlinie (DR5) | Inbetriebnahme | Commissioning |  |  |  |  | N | Info DS 5 | Info DR 5 |  |  |  |  | 44 | X | X | SL | SL | S |  | 1 / 13 | t | RW | RW | RW | RW | x | MRAM | APPL |  | x | 1230 |  | 1 | 1253 | 97
D | DS 14 | Korrekturfaktor Referenz (DR14) | Inbetriebnahme | Commissioning |  |  |  |  | N | Info DS 14 | Info DR 14 |  |  |  |  | 12 | X | X | SL | SL | S |  | 2 / 4 |  | RW | RW | RW | RW | x | MRAM | APPL |  | x | 1253 |  | 1 | 1260 | 455
D | DS 6 | Grenzwerte (DR6) | Inbetriebnahme | Commissioning |  |  |  |  | N | Info DS 6 | Info DR 6 |  |  |  |  | 68 | X | X | SL | SL | S |  | 1 / 14 | x | RW | RW | RW | RW | x | MRAM | APPL |  | x | 1260 |  | 6 | 1300 | 129
D | DS 7 | Schnittstellenparameter (DR7) | Inbetriebnahme | Commissioning |  |  |  |  | N | Info DS 7 | Info DR 7 |  |  |  |  | 172 | X |  | SL | SL | S | SERVICE | 1 / 15 |  | RW | RW | RW | RW | x | MRAM | APPL |  | x | 1300 |  | 14 | 1400 | 150
D | DS 9 | Modulinformation (DR9) | Inbetriebnahme | Commissioning |  |  |  |  | N | Info DS 9 | Info DR 9 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | S | PRUEF |  |  | R | R | RW | R | x | FLASH | APPL |  | x | 1400 | 3) | 20 | 1460 | 329
D | DS 11 | Waagentyp (DR11) | Inbetriebnahme | Commissioning |  |  |  |  | N | Info DS 11 | Info DR 11 |  |  |  |  | 4 | X |  | SL | SL | S | SERVICE | 2 / 2 |  | RW |  | RW | RW | x | MRAM | APPL |  | x | 1460 |  | 18 | 1480 | 421
D | DS 13 | RS485-Parameter (DR13) | Inbetriebnahme (intern) | Commissioning (internal) |  |  |  |  | N | Info DS 13 | Info DR 13 |  |  |  |  | 16 | X |  | SL | SL | S |  | 2 / 3 |  | RW |  | RW | RW |  | MRAM | APPL | x | x | 1480 |  | 112 | 1600 | 429
D | DS 15 | Konfiguration Technologiemeldungen (DR15) | Erweiterte Parameter | Additional Parameters |  |  |  |  | N | Info DS 15 | Info DR 29 |  |  |  |  | 12 | X | X | SL | SL | S |  | 2 / 5 |  | RW | RW | RW | RW | x | MRAM | APPL |  | x | 1600 |  | 64 | 1670 | 462
D | DS 16 | Simulation (DR16) | Erweiterte Parameter | Additional Parameters |  |  |  |  | N | Info DS 16 | Info DR 16 |  |  |  |  | 44 | X | X | SL | SL | S |  | 2 / 6 |  | RW | RW | RW | R |  | MRAM | APPL |  | x | 1670 |  | 8 | 1700 | 519
D | DS 17 | Winkelvorgabe (DR17) | Erweiterte Parameter | Additional Parameters |  |  |  |  | N | Info DS 17 | Info DR 17 |  |  |  |  | 8 | X | X | SL | SL | S |  | 2 / 12 |  | RW | RW | RW | R |  | MRAM | APPL |  | x | 1700 |  | 96 | 1800 | 551
D | DS 18 | Geschwindigkeitsvorgabe (DR18) | Erweiterte Parameter | Additional Parameters |  |  |  |  | N | Info DS 18 | Info DR 18 |  |  |  |  | 8 | X | X | SL | SL | S |  | 2 / 13 |  | RW | RW | RW | R |  | MRAM | APPL |  | x | 1800 |  | 296 | 2100 | 558
D | DS 28 | Beizeichen für Protokolle (DR28) | Erweiterte Parameter | Additional Parameters |  |  |  |  | N | Info DS 28 | Info DR 28 |  |  |  |  | 52 | X | X | SL | SL | S |  | 2 / 8 |  | RW | RW | RW | RW | x | MRAM | APPL |  | x | 2100 |  | 874 | 3000 | 565
D | DS 30 | Waagenzustand (DR30) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 30 | Info DR 30 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | S |  |  |  | R | R | R | R | x | RAM | APPL |  | x | 3000 |  | 120 | 3200 | 590
D | DS 31 | Erweiterter Waagenzustand (DR31) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 31 | Info DR 38 |  |  |  |  | 172 | X | X |  |  | S |  |  |  | R | R | R | R | x | MRAM | APPL |  | x | 3200 |  | 114 | 3400 | 752
D | DS 32 | Fehlermeldungen (DR32) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 32 | Info DR 32 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | S |  |  |  | R | R | R | R | x | RAM | FEHL |  | x | 3400 |  | 172 | 3600 | 779
D | DS 33 | Summierer (DR33) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 33 | Info DR 39 |  |  |  |  | 40 | X | X |  |  | S |  |  |  | R | R | R | R | x | MRAM | APPL |  | x | 3600 |  | 380 | 4000 | 1005
D | DS 34 | Aktuelle Anzeige (DR34) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 34 | Info DR 34 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | S |  |  |  | R |  | R | R | x | RAM | DISP |  | x | 4000 |  | 90 | 4100 | 1018
D | DS 35 | Eichdatenpaket (DR35) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 35 | Info DR 35 |  |  |  |  | 32 | [11 empty] | R |  | RAM | DISP |  | x |  |  |  | 4100 | 1048
D | DS 36 | Temporäre Daten (DR36) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 36 | Info DR 36 |  |  |  |  | 104 | X | X |  |  | S |  |  |  | R | R | R | R | x | MRAM | APPL |  | x | 4100 |  | 248 | 4400 | 1080
D | DS 44 | Filterstatus (DR44) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 44 | Info DR 44 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | S |  |  |  | R |  | R | R |  | RAM | APPL | x |  | 4400 |  | 68 | 4500 | 1112
D | DS 45 | Protokoll auslesen (DR45) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 45 | Info DR 45 |  |  |  |  | 4 |  |  | SL | SL | S |  | 2 / 9 |  | RW | RW | RW | RW | x | RAM | APPL |  | x | 4500 |  | 48 | 4550 | 1132
D | DS 46 | Angefragtes Protokoll (DR46) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 46 | Info DR 46 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | S |  |  |  | R | R | R | R | x | RAM | APPL |  | x | 4550 |  | 64 | 4700 | 1157
D | DS 47 | Logbuch (DR47) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 47 | Info DR 47 |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | S |  |  |  | R |  | R | R | x | RAM | APPL |  | x | 4700 |  | 56 | 4800 | 1181
D | DS 48 | Datum und Uhrzeit (DR48) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | U | Info DS 48 | Info DR 48 |  |  |  |  | 16 |  |  | S | S | S |  | 2 / 0 |  | RW | R | RW | R |  | RAM | APPL |  | x | 4800 |  | 42 | 4850 | 1204
D | DS 49 | Reservedaten für Tests | Diagnose | Diagnosis |  |  |  |  | N | Info DS 49 | Info DR 49 |  |  |  |  | 56 | [8 empty] | RW |  | RW |  |  | RAM | APPL |  | x | 4850 |  | 22 | 4900 | 1216
D | DS 50 | Konfiguration Dynamischer Datensatz (DR50) | Erweiterte Parameter | Additional Parameters |  |  |  |  | N | Info DS 50 | Info DR 50 |  |  |  |  | 20 | X |  | SL | SL | S |  | 2 / 10 |  | RW | RW | RW | RW | S2 | MRAM | APPL |  |  | 4900 |  | 40 | 4950 | 1240
D | DS 51 | Dynamischer Datensatz (DR51) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 51 | Info DR 51 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | S |  |  |  | R |  | R | R | S2 | RAM | APPL |  |  | 4950 |  | 30 | 5000 | 1256
D | DS 70 | SIWAREX DB Parameter (DR70) | Erweiterte Parameter | Additional Parameters |  |  |  |  | N | Info DS 70 | Info DR 70 |  |  |  |  | 204 | X |  | SL | SL | S | SERVICE | 2 / 11 | t | RW | RW | RW | RW | x | MRAM | DIWZ |  | x | 5000 |  | 98 | 5200 | 1272
D | DS 80 | SIWAREX DB Status (DR80) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 80 | Info DR 80 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | S |  |  |  | R | R | R | R | x | RAM | DIWZ |  | x | 5200 |  | 58 | 5300 | 1334
D | DS 81 | SIWAREX DB Erweiterter Status (DR81) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 81 | Info DR 81 |  |  |  |  | 76 | X |  |  |  | S |  |  |  | R | R | R | R | x | MRAM | DIWZ |  | x | 5300 |  | 62 | 5400 | 1447
D | DS 82 | SIWAREX DB Geräteinformation (DR82) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 82 | Info DR 82 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | S |  |  |  | R | R | R | R | x | RAM | DIWZ |  | x | 5400 |  | 112 | 5600 | 1472
D | DS 128 | Anlaufdatensatz PROFINET | Diagnose | Diagnosis |  |  |  |  | N | Info DS 128 | Info DR 128 |  |  |  |  | 292 | [8 empty] | R |  |  | W |  | RAM | S7SS | x | x |  |  |  | 5600 | 1490
D | DS 245 | Anlaufdatensatz PROFIBUS | Diagnose | Diagnosis |  |  |  |  | N | Info DS 245 | Info DR 245 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | R |  |  | W |  | OTHER | S7SS | x | x |  |  |  | 5600 | 1559
D | DS 153 | Diagnose-Puffer (DR153) | Diagnose | Diagnosis |  |  |  |  | N | Info DS 153 | Info DR 153 |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  | S |  |  |  | R | R |  | R |  | OTHER | FEHL |  | x |  |  |  | 5600 | 1593
D | DS 154 | Trace-Puffer | Diagnose | Diagnosis |  |  |  |  | N | Info DS 154 | Info DR 154 |  |  |  |  | 12001284 | [8 empty] | R | D |  |  |  | OTHER | TRACE |  | x |  |  |  | 5600 | 1656
D | DS 155 | Security Audit Logging (DR155) | Diagnose | Diagnosis |  |  |  |  | N | Info DS 155 | Info DR 155 |  |  |  |  | 4808 | [8 empty] | R |  |  | R |  | OTHER | WEB |  | x |  |  |  | 5600 | 1728
D | DS 156 | Security Audit Log Eintrag (DR156) | Beobachten | Monitor |  |  |  |  | N | Info DS 156 | Info DR 156 |  |  |  |  | 68 | [8 empty] | R | R | R | R | x | OTHER | WEB |  | x | 5600 |  | 366 | 6000 | 1737
D | DS 160 | Prüffeldparameter (DR160) | Prüffeld | Test |  |  |  |  | N | Info DS 160 | Info DR 160 |  |  |  |  | 36 | [10 empty] | RW |  |  | RAM | TEST | x | x | 6000 | 4) | 82 | 6100 | 1748
D | DS 163 | Kalibrierwerte (DR163) | Prüffeld | Test |  |  |  |  | N | Info DS 163 | Info DR 163 |  |  |  |  | 132 | [5 empty] | PRUEF |  |  |  |  | RW |  |  | FLASH | TEST | x | x | 6100 | 4) | 834 | 7000 | 1807
D | DS 164 | SW-Fehler-History (Entwicklungs-intern!) DR164 | Diagnose | Diagnosis |  |  |  |  | N | Info DS 164 | Info DR 164 |  |  |  |  | 1352 | [8 empty] | RW |  |  |  |  | OTHER | FEHL | x | x |  |  |  | 7000 | 1876
D | DS 218 | Datum und Uhrzeit Wiederherstellungspunkt (DR218) | Diagnose | Diagnosis |  |  |  |  | N | Info DS 218 | Info DR 218 |  |  |  |  | 40 | x | [12 empty] | MRAM | APPL | x | x |  |  |  | 7000 | 1898
D | DS 219 | Interne Applikationsdaten (DR219) | Diagnose | Diagnosis |  |  |  |  | N | Info DS 219 | Info DR 219 |  |  |  |  | 72 | x | [12 empty] | MRAM | APPL | x | x |  |  |  | 7000 | 1912
D | DS 220 | Interne Daten (Entwicklungs-intern!) DR220 | Diagnose | Diagnosis |  |  |  |  | N | Info DS 220 | Info DR 220 |  |  |  |  | 12 | x | [12 empty] | MRAM | RTC | x | x |  |  |  | 7000 | 1930
|  | 4 | [13 empty] | 33 |  |  | 924 | 924 | 4264 |  |  | 34 | [7 empty] | Bedeutung MB-Reg-Farben: |  | KEINE MB-Reserve |  | 0
[16 empty] | GELB: keine | [17 empty] | FEHLER - MB-Überlappg. |  | -1
[16 empty] | 4er-Länge | [19 empty] | Max | 7000
|  | AFF0; AFF1 | [15 empty] | Pages a 2048 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | W: write (schreibbar) |  |  | MRAM: MRAM am K61
[18 empty] | Max Anzahl | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | R: read (lesbar) |  |  | FLASH: Ausfallsicherer Flash-Speicherbausten (Daten müssen programmiert werden)
[19 empty] | 1 | 10 | 30 | [8 empty] | Die im MRAM gespeicherten Datensätze werden spannungsausfallsicher abgelegt (Doppelpufferung)
[18 empty] | Summe: |  | 31 | [9 empty] | Die im Flash programmierten Datensätze sind auch nach einem Spannungsausfall noch vorhanden
[18 empty] | Anzahl Pages a Block | 64
Die Daten- / Systemdatensätze, die ausschließlich im PER-ASIC verwendet werden (z.B. DS 239 für FW-Download, I&M-Daten,DS0x1003, …) werden hier nicht oder nur bedingt beschrieben.
Der Datensatz 128 ist in der FS WP521/522-Simatic-Integration (A5E35641086A) detailliert beschrieben
Fußnoten:
| 1) | - Schreiben DS2 abhängig vom enthaltenen Befehl ggf. nur bei aktiviertem Service- bzw. Prüffeldmode zulässig (s. Lasche "Befehlscodes")
- Befehle über Modbus erfolgen nicht per DS2 schreiben sondern ausschließlich per direkten 'Auftragscode'-Eintrag in den MB-Auftragsfächern.
| 3) | - Die I&M0-Daten werden bei Etablierung der PER-K61-Kommunikation im Anlauf des vom PER-ASICs an die von der Applikation des K61 an das PER-ASIC übertragen, und dort in den Flash DS9 übernommen und im MRAM abgelegt.
- Die Inhalte des DS9 werden z.T. direkt beim DS9-Lesen aus anderen Quellen ergänzt (FW-Versionen, …)
| 4) | - Lese-/Schreib-Zugriff nur im Prüffeldmodus bzw. bei DS160 (Aktivierung Prüffeldmodus) nur über Modbus RTU (nicht TCP - physischer Zugriff auf lokale Geräteschnittstelle erforderlich)
|  |  | Abschätzung Speicherbedarf: | [5 empty] | MRAM | doppelt | [5 empty] | 2840 |  | + 2xN x (CRC,Len) + MRAM-Verwaltung
[9 empty] | RAM | doppelt | [5 empty] | 5440
Note on J1: U: Unsichtbar K: Kursiv (geringe Relevanz) N: normal F: Fett (5-Min-IBN)
Note on Y1: KD4360: leer: nein x: gesamter Datensatz t:: Teilweise Parameter
Note on AA1: KD4360: D: Download (sonderfunktion)
Note on AB1: Modbus RTU an RS485 (bzw. Modbus TCP bei Modulen mit Ethernet-Schnittstelle)
Note on S19: KD4360: Justagezeitpunkte bleiben erhalten
Note on Z37: Nur für Testzwecke; später nicht verfügbar
Note on AA37: Nur für Testzwecke; später nicht verfügbar
Note on AE37: KD4360: DS nicht im DSMM gehandelt, direkt in der S7-Kommunikation. Aber Struktur und Defintiionen können verwendet werden.
Note on Z38: Nur für Testzwecke; später nicht verfügbar
Note on AA38: Nur für Testzwecke; später nicht verfügbar
Note on AE38: KD4360: DS nicht im DSMM gehandelt, direkt in der S7-Kommunikation. Aber Struktur und Defintiionen können verwendet werden.
Note on AE39: KD4360: Eigentlich MRAM, aber da keine Wechselpufferverwaltung, wird hier anderes definiert
Note on AE40: KD4360: Eigentlich MRAM, aber da keine Wechselpufferverwaltung, wird hier anderes definiert
Note on AE41: KD4360: Eigentlich MRAM, aber da keine Wechselpufferverwaltung, wird hier anderes definiert
Note on W43: KD4360: eigentlich Prueffeldm,odus; dieser wird aber ueber diesen DS erst aktiviert; daher wird das händsich in test_update_ds160 gehandhabt.
Note on AE45: KD4360: Eigentlich MRAM, aber da keine Wechselpufferverwaltung, wird hier anderes definiert

## DS-Param
# | DS # |  | Parameter | Parameter (en) | Parameter (fr) | Parameter (sp) | Parameter (it) | Parameter (zn) | Beschreibung | S7-FB-Beschreibung | Einheit | Gruppe/Zusatz | Reihenfolge | Web-Visualisierung | B16_x: Bedeutung bei Bit = 1 | B16_x: Bedeutung bei Bit = 1 (en) | B16_x: Bedeutung bei Bit = 1 (fr) | B16_x: Bedeutung bei Bit = 1 (sp) | B16_x: Bedeutung bei Bit = 1 (it) | B16_x: Bedeutung bei Bit = 1 (zn) | B16_x: Bedeutung bei Bit = 0 | B16_x: Bedeutung bei Bit = 0 (en) | B16_x: Bedeutung bei Bit = 0 (fr) | B16_x: Bedeutung bei Bit = 0 (sp) | B16_x: Bedeutung bei Bit = 0 (it) | B16_x: Bedeutung bei Bit = 0 (zn) | Auswahlliste | Bez. in FW =XML-Tag | S7-FB-Variablenname | Format | Array [x] | Länge [Bytes] | wpr | r/w | Default | Min | Max | Schreib- schutz | eich- relevant | BZ Service | BZ Ruhe | BZ Zyklus | BZ Gestoppt | BZ Prüffeld | zust. Task | Modbus-Holding-Reg.-ID | DS-Offset [Bytes] | Attribut-Referenz | SIWATOOL-Def | Zusatzinfo Parameterfehler
Auftragsfächer Modbus
|  |  | MB-Auftragsfach 1 | [5 empty] | Modbus-Auftragsfach | [36 empty] | 910
|  |  | Auftragscode 1 | [24 empty] | mb_atc1 |  | USHORT |  | 2 |  | r/w | 0 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 910
|  |  | Trigger f. Auftragscode 1 | [24 empty] | mb_trigger1 |  | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 911
|  |  | Auftragsstatus 1 | [5 empty] | 0: in Bearbeitung 1:Auftrag fertig | [18 empty] | mb_atc_status1 |  | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r |  | 912
|  |  | Quittung 1 | [5 empty] | 0: kein Fehler >0: Fehlercode | [18 empty] | mb_quittung1 |  | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 65535 | - | - | r | r |  |  | r |  | 913
|  |  | MB-Auftragsfach 2 | [5 empty] | Modbus-Auftragsfach | [36 empty] | 920
|  |  | Auftragscode 2 | [24 empty] | mb_atc2 |  | USHORT |  | 2 |  | r/w | 0 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 920
|  |  | Trigger f. Auftragscode 2 | [24 empty] | mb_trigger2 |  | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 921
|  |  | Auftragsstatus 2 | [5 empty] | 0: in Bearbeitung 1:Auftrag fertig | [18 empty] | mb_atc_status2 |  | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r |  | 922
|  |  | Quittung 2 | [5 empty] | 0: kein Fehler >0: Fehlercode | [18 empty] | mb_quittung2 |  | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 65535 | - | - | r | r |  |  | r |  | 923
|  |  | MB-Auftragsfach 3 | [5 empty] | Modbus-Auftragsfach | [36 empty] | 930
|  |  | Auftragscode 3 | [24 empty] | mb_atc3 |  | USHORT |  | 2 |  | r/w | 0 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 930
|  |  | Trigger f. Auftragscode 3 | [24 empty] | mb_trigger3 |  | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 931
|  |  | Auftragsstatus 3 | [5 empty] | 0: in Bearbeitung 1:Auftrag fertig | [18 empty] | mb_atc_status3 |  | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r |  | 932
|  |  | Quittung 3 | [5 empty] | 0: kein Fehler >0: Fehlercode | [18 empty] | mb_quittung3 |  | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 65535 | - | - | r | r |  |  | r |  | 933
Anmerkungen:
Vom Anwender sollen mehrere Datensätze auf einmal lesbar sein
S | 2 |  | Befehle (DR2) | en(Befehle (DR2)) |  |  |  |  | DS 2 | Befehle (DR2) | [17 empty] | ds_002_t |  | Länge: |  | 4 | [13 empty] | 0 |  |  | DR2 | 200 | 29 | 29
D | 2 |  | Befehlscode | Comand code | Code commande |  |  | 指令代码 | Enthält aktuellen Befehlscode | Befehlscode |  |  |  | N | [13 empty] | bef_code | commandCode | USHORT |  | 2 |  | w | 0 | 1 | 65535 | siehe 'Befehle' | siehe 'Befehle' | siehe 'Befehle' | siehe 'Befehle' |  |  | siehe 'Befehle' | siehe 'Befehle' | - | 0 | @2:0 | DR_002_BYTE_008_BIT_0 | 201
D | 2 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_2_1 | res_2_1 | USHORT |  | 2 |  | w | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | @2:2 | DR_002_BYTE_010_BIT_0 | 202
E | 2 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 4 |  |  |  | 26
S | 3 |  | Justageparameter (DR3) | Calibration Parameter (DR3) | Paramètres d'étalonnage (DR3) | ID de protocolo más antigua |  | 校准参数(DR3) | DS 3 | Justageparameter (DR3) | [17 empty] | ds_003_t | DR3 Calibration Parameter | Länge: |  | 132 | t | [12 empty] | 1000 |  |  | DR3 | 300 | 88 | 88
D | 3 |  | Waagenname-Header | en(Waagenname-Header) |  |  |  |  | String-Maximallänge und -Aktuallänge f. Waagenname |  |  |  |  | U | [13 empty] | wa_name_sh |  | UBYTE | 2 | 2 |  | rw | 12, 12 | - | - | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1000 | 0 | @3:0 | DR_003_BYTE_008_BIT_0 | 301
D | 3 |  | Waagenname | Scale name | Nom de la balance |  |  | 秤名称 | Vom Anwender vorgegebener Waagenname |  |  | Basisparameter | 20 | N | [13 empty] | wa_name | scaleName | CHAR | 12 | 12 | x | rw | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1001 | 2 | @3:2 | DR_003_BYTE_010_BIT_0 | 302
D | 3 |  | Vorschriftencode | Metrological mode | Code restricton |  |  | 限制码 | Vorschriftencode (eichfähiger Betrieb) 0: kein 1: OIML reserve: 2: NTEP | [0=no restriction;1=OIML] |  | x | 21 | U | [12 empty] | vorschriftencode | vorschriftencode | metrologicalCode | USHORT |  | 2 | x | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1007 | 14 | @3:14 | DR_003_BYTE_022_BIT_0 | 303
D | 3 |  | Einheiten für Bandbeladung und Bandgeschwindigkeit | Measurement units for load and speed |  |  |  |  | 0: kg/m (m/s) 1: lbs/ft (ft/s) 2: lbs/ft (ft/min) | [0=kg/m (m/s);1=lbs/ft (ft/s);2=1=lbs/ft (ft/min)] |  | x | 22 | F | [12 empty] | einheit_bandbel | einheit_bandbel | unitBeltLoad | USHORT |  | 2 | x | rw | 0 | 0 | 2 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1008 | 16 | @3:16 | DR_003_BYTE_024_BIT_0 | 304
D | 3 |  | Einheit für Förderstärke | Measurement unit for flow rate |  |  |  |  | 0: t/h 1: kg/h 2: T/h 3: TL/h 4: lbs/h | [0=t/h;1=kg/h;2=T/h;3=TL/h;4=lbs/h] |  | x | 23 | F | [12 empty] | einheit_fs | einheit_fs | unitFlowRate | USHORT |  | 2 | x | rw | 0 | 0 | 5 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1009 | 18 | @3:18 | DR_003_BYTE_026_BIT_0 | 305
D | 3 |  | Teilungswert Gewicht und Bandbeladung | Scale interval of weight and belt load |  |  |  |  | Ziffernschritt Gewicht und Bandbeladung (1*10**k, 2*10**k, 5*10**k]; k: -4 … 1 ) |  |  | x | 30 | F | [13 empty] | ziffschritt_gew_bb | scaleIntervalWeightAndLoad | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0.01 | 0.0001 | 50 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1010 | 20 | @3:20 | DR_003_BYTE_028_BIT_0 | 306
D | 3 |  | Teilungswert Summen T1..T2 und Förderstärke | Totalization and flow rate interval (totalizers T1..T2) |  |  |  |  | Ziffernschritt Förderstärke und Summen 2..6 (1*10**k, 2*10**k, 5*10**k]; k: -4 … 1 ) |  |  | x | 31 | F | [13 empty] | ziffschritt_fs_sum | totalizationIntervalD | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0.1 | 0.0001 | 50 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1012 | 24 | @3:24 | DR_003_BYTE_032_BIT_0 | 307
D | 3 |  | Teilungswert Summen T3..T6 | Totalization interval (totalizers T3..T6) |  |  |  |  | Ziffernschritt Gesamtsumme (1*10**k, 2*10**k, 5*10**k]; k: -4 … 1 ) |  |  | x | 32 | F | [13 empty] | ziffschritt_sum_ges | totalizationIntervalSubTotalizer | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0.1 | 0.0001 | 50 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1014 | 28 | @3:28 | DR_003_BYTE_036_BIT_0 | 308
D | 3 |  | Nennförderstärke | Design flow rate |  |  |  |  | Primäre Kundenangabe | [flow unit] | flow | x | 33 | F | [13 empty] | fs_nenn | designFlowRate | FLOAT |  | 4 | x | rw | 360 | >0 | 9999999 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1016 | 32 | @3:32 | DR_003_BYTE_040_BIT_0 | 309
D | 3 |  | Wirksame Bandlänge | Weigh length |  |  |  |  | Für die Waage relevante Bandlänge, wird vom Anwender ausgemessen und eingegeben (weigh length, weigh bridge lenght) | [length unit] | length | x | 34 | F | [13 empty] | band_len_wirk | weighLength | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | 0,1 m (0,5 foot) | 10 m (40 feet) | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1018 | 36 | @3:36 | DR_003_BYTE_044_BIT_0 | 310
D | 3 |  | Gesamtbandlänge (1 Umlauf) | Belt length (1 complete revolution) |  |  |  |  | Primäre Parameter, wird vom Anwender ausgemessen und eingegeben. | [length unit] | length | x | 35 | F | [13 empty] | band_len_gesamt | beltLength | FLOAT |  | 4 | x | rw | 30 | 0,5 m (2 feet) | 3000 m (10.000 ft) | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1020 | 40 | @3:40 | DR_003_BYTE_048_BIT_0 | 311
D | 3 |  | Anzahl Bandumläufe für Justagebefehle/Nullstellen | Number of belt revolutions for calibration |  |  |  |  | Für Messung relevante Anzahl der Bandumläufe, Vorgabe gilt für Kalibrierung und Nullstellen |  |  | x | 36 | F | [13 empty] | anz_banduml | beltRevolutionsForCalibration | USHORT |  | 2 | x | rw | 1 | 1 | 100 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1022 | 44 | @3:44 | DR_003_BYTE_052_BIT_0 | 312
D | 3 |  | Geschwindigkeitsermittlung | Speed input |  |  |  |  | 0: kein Geber - Vorgabe/Ermittlung konstanter Geschwindigkeit 1: Impulsgeber an CI 2: Geschwindigkeitsvorgabe von S7 3: (zwei Geber (Reserve)) |  |  | x | 37 | F | [12 empty] | anz_geber | anz_geber | speedInput | USHORT |  | 2 | x | rw | 1 | 0 | 2 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1023 | 46 | @3:46 | DR_003_BYTE_054_BIT_0 | 313
D | 3 |  | Nenngeschwindigkeit | Design speed |  |  |  |  | Vorgabe, wenn kein Geber vorhanden, ansonsten erfolgt Übernahme aus temporären Daten (DS36) | [speed unit] | speed | x | 38 | F | [13 empty] | geschw_leer | designSpeed | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | 0 | 9999999 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1024 | 48 | @3:48 | DR_003_BYTE_056_BIT_0 | 314
D | 3 |  | Geschwindigkeitsfaktor, wenn Band beladen | Speed factor under load |  |  |  |  | Vorgabe in % von Vmax, wenn kein Geber vorhanden, ansonsten erfolgt Übernahme aus DS4 möglich | [% of nominalSpeed] | rel_speed | x | 39 | F | [13 empty] | proz_geschw_beladen | speedFactorUnderLoad | FLOAT |  | 4 | x | rw | 100 | 0 | 9999999 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1026 | 52 | @3:52 | DR_003_BYTE_060_BIT_0 | 315
D | 3 |  | Beladungsgrad für Geschwindigkeitsfaktor | Load at 'Speed factor under load' |  |  |  |  | Bandbeladung in % der Nennbeladung nur bei Geberanzahl 0 von Bedeutung (Vorgabewert oder Übernahme aus temporären Daten DS36 ) | [% of nominalLoad] | rel_load | x | 40 | F | [13 empty] | proz_bandbel_voll | loadAtSpeedFactor | FLOAT |  | 4 | x | rw | 100 | 10 | 9999999 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1028 | 56 | @3:56 | DR_003_BYTE_064_BIT_0 | 316
D | 3 |  | Impulskonstante Geschwindigkeitsgeber | Speed sensor pulses |  |  |  |  | Anzahl Impulse pro Längeneinheit | [1/length unit] | rezi_length | x | 41 | F | [13 empty] | imp_konstante | speedSensorPulses | FLOAT |  | 4 |  | rw | 1000 | 0 | 9999999 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1030 | 60 | @3:60 | DR_003_BYTE_068_BIT_0 | 317
D | 3 |  | Nullpunktdigits | Zero calibration digits |  |  |  |  | Kalibrierdigits bei leerem Band | [digit] |  | x | 42 | N | [13 empty] | cal_nulldigits | zeroCalibrationDigits | LONG |  | 4 | x | rw | 300000 | -24000000 | 24000000 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1032 | 64 | @3:64 | DR_003_BYTE_072_BIT_0 | 318
D | 3 |  | Lastpunktdigits | Span calibration digits |  |  |  |  | Digits für Bereichskalibrierung Werteingabe oder Übernahme aus DS4, Mindestabstand zu Nullkalibrierdigits: 40.000 Muss direkt hinter Nullpunktdigits liegen | [digit] |  | x | 46 | N | [13 empty] | cal_bereich_digits | spanCalibrationDigits | LONG |  | 4 | x | rw | 3000000 | -24000000 | 24000000 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1034 | 68 | @3:68 | DR_003_BYTE_076_BIT_0 | 319
D | 3 |  | Justagegewicht (Lastpunktjustage mittels Justagegewicht) | Calibration weight (test weight) |  |  |  |  | Kalibriergewicht für Bereichskalibrierung | [weight unit] | belt_weight | x | 43 | F | [13 empty] | cal_gewicht | calibrationTestWeight | FLOAT |  | 4 | x | rw | 50 | 0 | 9999999 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1036 | 72 | @3:72 | DR_003_BYTE_080_BIT_0 | 320
D | 3 |  | Justagebeladung (Lastpunktjustage mittels Prüfkette) | Calibration load (test chain) |  |  |  |  | Werteingabe, z.B. 35 kg/m | [load unit] | load | x | 44 | F | [13 empty] | cal_kette | calibrationLoad | FLOAT |  | 4 | x | rw | 50 | 0 | 9999999 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1038 | 76 | @3:76 | DR_003_BYTE_084_BIT_0 | 321
D | 3 |  | Justagemenge (Lastpunktjustage mittels Material-Batch) | Calibration quantity (material test) |  |  |  |  | Werteingabe, z.B. 15.756 kg Vorgabe gemäß Einheit der Bandbeladung | [weight unit] | belt_weight | x | 45 | F | [13 empty] | cal_menge | calibrationQuantity | FLOAT |  | 4 | x | rw | 9000 | 0 | 9999999 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1040 | 80 | @3:80 | DR_003_BYTE_088_BIT_0 | 322
D | 3 |  | Simulation | Simulation |  |  |  |  | Bitfeld zum Enabeln / Disabeln bestimmter Waagen-Funktionen |  |  |  |  | N | [13 empty] | waag_param_flags | simulation | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0000 | 0x0000 | 0xFFFF | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84 | @3:84 |  | 323
D | 3 |  | Simulation Bandbeladung | Load simulation |  |  |  |  | Simulation Bandbeladung 0: nicht erlaubt 1: erlaubt: Wert darf bei aktivem Simulationsbetrieb aus DS/S7 übernommen werden. Ein- und Ausschalten des Simulationsbetriebs erfolgt über Befehle | [0=disabled;1=enabled] |  | x | 101 | N | freigegeben | enabled | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | gesperrt | disabled | non |  |  | 无 |  | SIMULATION_BB_ERLAUBT | loadSimulationEnabled | B16_0 |  | 0 | x | rw | 0 | 0 | 1 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84 | @3:84:0 | DR_003_BYTE_092_BIT_0 | 324
D | 3 |  | Simulation Geschwindigkeit | Speed simulation |  |  |  |  | Simulation Geschwindigkeit 0: nicht erlaubt 1:erlaubt: Wert darf bei aktivem Simulationsbetrieb aus DS/S7 übernommen werden. Ein- und Ausschalten des Simulationsbetriebs erfolgt über Befehle | [0=disabled;1=enabled] |  | x | 102 | N | freigegeben | enabled | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | gesperrt | disabled | non |  |  | 无 |  | SIMULATION_V_ERLAUBT | speedSimulationEnabled | B16_1 |  | 0 | x | rw | 0 | 0 | 1 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84 | @3:84:1 | DR_003_BYTE_092_BIT_1 | 325
D | 3 |  | Simulation Förderstärke | Flow rate simulation |  |  |  |  | Simulation Förderstärke 0: nicht erlaubt 1:erlaubt: Wert darf bei aktivem Simulationsbetrieb aus DS/S7 übernommen werden. Ein- und Ausschalten des Simulationsbetriebs erfolgt über Befehle | [0=disabled;1=enabled] |  | x | 103 | N | freigegeben | enabled | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | gesperrt | disabled | non |  |  | 无 |  | SIMULATION_FS_ERLAUBT | flowSimulationEnabled | B16_2 |  | 0 | x | rw | 0 | 0 | 1 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84 | @3:84:2 | DR_003_BYTE_092_BIT_2 | 326
D | 3 |  | Simulation Bandneigung | Inclince angle simulation |  |  |  |  | Simulation Bandneigung 0: nicht erlaubt 1:erlaubt: Wert darf bei aktivem Simulationsbetrieb aus DS/S7 übernommen werden. Ein- und Ausschalten des Simulationsbetriebs erfolgt über Befehle | [0=disabled;1=enabled] |  | x | 104 | N | freigegeben | enabled | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | gesperrt | disabled | non |  |  | 无 |  | SIMULATION_ALPHA_ERLAUBT | angleSimulationEnabled | B16_3 |  | 0 | x | rw | 0 | 0 | 1 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84 | @3:84:3 | DR_003_BYTE_092_BIT_3 | 327
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84 | @3:84:4 | DR_003_BYTE_092_BIT_4 | 328
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84 | @3:84:5 | DR_003_BYTE_092_BIT_5 | 329
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84 | @3:84:6 | DR_003_BYTE_092_BIT_6 | 330
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84 | @3:84:7 | DR_003_BYTE_092_BIT_7 | 331
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_8 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84.6 | @3:85:8 | DR_003_BYTE_093_BIT_0 | 332
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_9 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84.6 | @3:85:9 | DR_003_BYTE_093_BIT_1 | 333
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_10 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84.6 | @3:85:10 | DR_003_BYTE_093_BIT_2 | 334
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_11 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84.6 | @3:85:11 | DR_003_BYTE_093_BIT_3 | 335
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84.6 | @3:85:12 | DR_003_BYTE_093_BIT_4 | 336
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84.6 | @3:85:13 | DR_003_BYTE_093_BIT_5 | 337
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84.6 | @3:85:14 | DR_003_BYTE_093_BIT_6 | 338
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved1_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1042 | 84.6 | @3:85:15 | DR_003_BYTE_093_BIT_7 | 339
D | 3 |  | Betriebsart | Operating mode | Mode de pesage | Valor del convertidor AD no filtrado |  | 运行模式 | 50: Bandwaage 51: Schüttstrommesser |  |  | Zusatzparameter | 100 | N | [12 empty] | waegebetriebsart | waegebetriebsart | operatingMode | USHORT |  | 2 |  | rw | 50 | 0 | 99 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL / ADWS/ DWZ | 1043 | 86 | @3:86 | DR_003_BYTE_094_BIT_0 | 340
D | 3 |  | Schnittstelle zu SecureDisplay | SecureDisplay interface | Interface de SecureDisplay |  |  | 贸易结算显示 | 0: eichf. Anzeige wird nicht verwendet 1: HMI-Contol an ETHERNET 2: HMI-Control über S7-Schnittstelle | [0=none;1=WP341 Port;2=S7 CPU Port] |  | x | 110 | U | [12 empty] | hmi_src | hmi_src | secureDisplayInterface | USHORT |  | 2 | x | rw | 0 | 0 | 3 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1044 | 88 | @3:88 | DR_003_BYTE_096_BIT_0 | 341
D | 3 |  | Stringheader FW-Version SecureDisplay | en(Stringheader FW-Version SecureDisplay) |  |  |  |  | Stringheader FW-Version SecureDisplay |  |  |  |  | U | [13 empty] | fw_vers_secdispl_sh |  | UBYTE | 2 | 2 |  | rw | 8.8 | - | - | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1045 | 90 | @3:90 | DR_003_BYTE_098_BIT_0 | 342
D | 3 |  | Version SecureDisplay | Version SecureDisplay |  |  |  |  | FW-Version SecureDisplay |  |  | x | 111 | U | [13 empty] | fw_vers_secdispl | secureDisplayVersion | CHAR | 8 | 8 |  | rw | 'V','3','.','0','0','.','1','1' | - | - | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1046 | 92 | @3:92 | DR_003_BYTE_100_BIT_0 | 343
D | 3 |  | Kleinster Zoomfaktor SecureDisplay (%) | Smallest zoom factor of SecureDisplay (%) | Taille min de SecureDisplay (%) |  |  | 最小缩小系数% | %-Faktor alternative Eichanzeigegröße | [%] | "%%" | x | 112 | U | [13 empty] | zoomfaktor | smallestZoomFactorOfSecureDisplay | USHORT |  | 2 | x | rw | 20 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1050 | 100 | @3:100 | DR_003_BYTE_108_BIT_0 | 344
D | 3 |  | Filterstärke Bandbeladung | Belt load signal filter |  |  |  |  | Stärke des Filters für den Gewichtswert 0: Keine Filterung 1: sehr schwach 2: schwach 3: mittel 4: hoch 5: sehr hoch |  |  | Filterparameter | 200 | N | [12 empty] | filter_staerke | filter_gewicht | loadSignalFilter | USHORT |  | 2 |  | rw | 3 | 0 | 5 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL / ADWS/ DWZ | 1051 | 102 | @3:102 | DR_003_BYTE_110_BIT_0 | 350
D | 3 |  | Filterstärke Geschwindigkeit | Speed signal filter |  |  |  |  | ~ analog Gewichtsfilter |  |  | x | 201 | N | [12 empty] | filter_staerke | filter_geschwindigkeit | speedSignalFilter | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 5 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL / ADWS/ DWZ | 1052 | 104 | @3:104 | DR_003_BYTE_112_BIT_0 | 351
D | 3 |  | Anwärmzeit | Warm-up time |  |  |  |  | Anwärmzeit | [min] | "min" | x | 47 | U | [13 empty] | anwaermzeit | warmUpTime | USHORT |  | 2 |  | rw | 30 | 0 | 65535 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1053 | 106 | @3:106 | DR_003_BYTE_114_BIT_0 | 345
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_2 | reserved2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1054 | 108 | @3:108 | DR_003_BYTE_116_BIT_0 | 346
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_3 | reserved3 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1055 | 110 | @3:110 | DR_003_BYTE_118_BIT_0 | 347
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_4 | reserved4 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1056 | 112 | @3:112 | DR_003_BYTE_120_BIT_0 | 348
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_5 | reserved5 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1057 | 114 | @3:114 | DR_003_BYTE_122_BIT_0 | 349
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_6 | reserved6 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1058 | 116 | @3:116 | DR_003_BYTE_124_BIT_0 | 355
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_7 | reserved7 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1060 | 120 | @3:120 | DR_003_BYTE_128_BIT_0 | 356
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve (float) |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_8 | reserved8 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1062 | 124 | @3:124 | DR_003_BYTE_132_BIT_0 | 357
D | 3 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve (float) |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_9 | reserved9 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1064 | 128 | @3:128 | DR_003_BYTE_136_BIT_0 | 358
E | 3 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 26 | [12 empty] | 1066 | 132 |  |  |  | 32
S | 4 |  | Korrekturfaktor (DR4) | Correction Factor (DR4) |  |  |  |  | DS 4 | Korrekturfaktor (DR4) | [17 empty] | ds_004_t | DR4 Correction Factor | Länge: |  | 8 | x | [12 empty] | 1200 |  |  | DR4 | 400 | 94
D | 4 |  | Korrekturfaktor | Correction factor |  |  |  |  | Gemittelter Korrekturfaktor aus den letzten Messungen; wird nur verwendet, wenn in DS5 nicht die Kennlinie aktiviert ist. |  |  |  |  | N | [13 empty] | average_corr_factor | correctionFactor | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1200 | 0 | @4:0 | DR_004_BYTE_008_BIT_0 | 401
D | 4 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_4_1 | res_4_1 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | - | 1202 | 4 | @4:4 | DR_004_BYTE_012_BIT_0 | 401
E | 4 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 2 | [12 empty] | 1204 | 8 |  |  |  | 91
S | 5 |  | Korrekturkennlinie (DR5) | Correction Factor Curve (DR5) |  |  |  |  | DS 5 | Korrekturkennlinie (DR5) | [17 empty] | ds_005_t | DR5 Correction Factor Curve | Länge: |  | 44 | t | [12 empty] | 1230 |  |  | DR5 | 500 | 126
D | 5 |  | Korrekturkennlinienparameter | Correction curve parameter | [5 empty] | Einstellung Korrekturkennlinie |  |  |  | N | [13 empty] | correction_curve_param | correctionCurveParameter | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0000 | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0 | @5:0 |  | 501
D | 5 |  | Korrekturfaktor Kennlinie aktiv | Correction factor curve enabled | [9 empty] | N | ja | yes |  |  |  |  | nein | no | [5 empty] | CORRECTION_CURVE | curveEnabled | B16_0 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0 | @5:0:0 | DR_005_BYTE_008_BIT_0 | 502
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_1 | res_5_0_1 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0 | @5:0:1 | DR_005_BYTE_008_BIT_1 | 503
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_2 | res_5_0_2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0 | @5:0:2 | DR_005_BYTE_008_BIT_2 | 504
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_3 | res_5_0_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0 | @5:0:3 | DR_005_BYTE_008_BIT_3 | 505
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_4 | res_5_0_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0 | @5:0:4 | DR_005_BYTE_008_BIT_4 | 506
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_5 | res_5_0_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0 | @5:0:5 | DR_005_BYTE_008_BIT_5 | 507
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_6 | res_5_0_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0 | @5:0:6 | DR_005_BYTE_008_BIT_6 | 508
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_7 | res_5_0_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0 | @5:0:7 | DR_005_BYTE_008_BIT_7 | 509
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_8 | res_5_0_8 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0.6 | @5:1:8 | DR_005_BYTE_009_BIT_0 | 510
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_9 | res_5_0_9 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0.6 | @5:1:9 | DR_005_BYTE_009_BIT_1 | 511
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_10 | res_5_0_10 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0.6 | @5:1:10 | DR_005_BYTE_009_BIT_2 | 512
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_11 | res_5_0_11 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0.6 | @5:1:11 | DR_005_BYTE_009_BIT_3 | 513
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_12 | res_5_0_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0.6 | @5:1:12 | DR_005_BYTE_009_BIT_4 | 514
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_13 | res_5_0_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0.6 | @5:1:13 | DR_005_BYTE_009_BIT_5 | 515
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_14 | res_5_0_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0.6 | @5:1:14 | DR_005_BYTE_009_BIT_6 | 516
D | 5 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_0_15 | res_5_0_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1230 | 0.6 | @5:1:15 | DR_005_BYTE_009_BIT_7 | 517
D | 5 |  | Reserve | [10 empty] | U | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | res_5_1 | res_5_1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1231 | 2 | @5:2 | DR_005_BYTE_010_BIT_0 | 518
D | 5 |  | Bandbeladung 1 | Belt load 1 |  |  |  |  | Proz. Bandbeladung bezogen auf Nennbandbeladung für Korrekturpunkt 1 | [% of nominalLoad] | rel_load |  |  | N | [13 empty] | proz_bandbel_kf1 | beltLoad1 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | 0 | 100 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1232 | 4 | @5:4 | DR_005_BYTE_012_BIT_0 | 519
D | 5 |  | Korrekturfaktor 1 | Correction factor 1 |  |  |  |  | Korrekturfaktor bei Korrekturpunkt 1 |  |  |  |  | N | [13 empty] | kf1 | correctionFactor1 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | 0.0 | 10.0 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1234 | 8 | @5:8 | DR_005_BYTE_016_BIT_0 | 520
D | 5 |  | Bandbeladung 2 | Belt load 2 |  |  |  |  | Proz. Bandbeladung bezogen auf Nennbandbeladung für Korrekturpunkt 2 | [% of nominalLoad] | rel_load |  |  | N | [13 empty] | proz_bandbel_kf2 | beltLoad2 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | 0 | 100 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1236 | 12 | @5:12 | DR_005_BYTE_020_BIT_0 | 521
D | 5 |  | Korrekturfaktor 2 | Correction factor 2 |  |  |  |  | Korrekturfaktor bei Korrekturpunkt 2 |  |  |  |  | N | [13 empty] | kf2 | correctionFactor2 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | 0.0 | 10.0 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1238 | 16 | @5:16 | DR_005_BYTE_024_BIT_0 | 522
D | 5 |  | Bandbeladung 3 | Belt load 3 |  |  |  |  | Proz. Bandbeladung bezogen auf Nennbandbeladung für Korrekturpunkt 3 | [% of nominalLoad] | rel_load |  |  | N | [13 empty] | proz_bandbel_kf3 | beltLoad3 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | 0 | 100 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1240 | 20 | @5:20 | DR_005_BYTE_028_BIT_0 | 523
D | 5 |  | Korrekturfaktor 3 | Correction factor 3 |  |  |  |  | Korrekturfaktor bei Korrekturpunkt 3 |  |  |  |  | N | [13 empty] | kf3 | correctionFactor3 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | 0.0 | 10.0 | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1242 | 24 | @5:24 | DR_005_BYTE_032_BIT_0 | 524
D | 5 |  | Reserve für % Wert der Nennbeladung 4 | reserved Belt load factor 4 |  |  |  |  | vorerst Reserve | [% of nominalLoad] | rel_load |  |  | U | [13 empty] | res_5_2 | res_5_2 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | von Vorgabe im DS 3 abhängig | von Vorgabe im DS 3 abhängig | - | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1244 | 28 | @5:28 | DR_005_BYTE_036_BIT_0 | 525
D | 5 |  | Reserve für Korrekturfaktor 4 | reserved Correction factor 4 |  |  |  |  | vorerst Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_5_3 | res_5_3 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | von Vorgabe im DS 3 abhängig | von Vorgabe im DS 3 abhängig | - | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1246 | 32 | @5:32 | DR_005_BYTE_040_BIT_0 | 526
D | 5 |  | Reserve für % Wert der Nennbeladung 5 | reserved Belt load factor 5 |  |  |  |  | vorerst Reserve | [% of nominalLoad] | rel_load |  |  | U | [13 empty] | res_5_4 | res_5_4 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | von Vorgabe im DS 3 abhängig | von Vorgabe im DS 3 abhängig | - | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1248 | 36 | @5:36 | DR_005_BYTE_044_BIT_0 | 527
D | 5 |  | Reserve für Korrekturfaktor 5 | reserved Correction factor 5 |  |  |  |  | vorerst Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_5_5 | res_5_5 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | von Vorgabe im DS 3 abhängig | von Vorgabe im DS 3 abhängig | - | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1250 | 40 | @5:40 | DR_005_BYTE_048_BIT_0 | 528
E | 5 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 6 | [12 empty] | 1252 | 44 |  |  |  | 97
S | 6 |  | Grenzwerte (DR6) | Limits (DR6) | Limites (DR6) |  |  | 限位值(DR6) | DS 6 | Grenzwerte (DR6) | [17 empty] | ds_006_t | DR6 Limits | Länge: |  | 68 | x | [12 empty] | 1260 |  |  | DR6 Process limits | 600 | 147
D | 6 |  | Negativer Nullstellbereich | Maximum negative zero setting range |  |  |  |  | Negativer Bereich der Nullstelleinrichtung [in % der maximalen Bandbeladung] | [% of nominalLoad] | rel_load |  |  | N | [13 empty] | proz_nullstellwert_n | maxZeroSettingLimitNegative | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | 0 | 100 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1260 | 0 | @6:0 | DR_006_BYTE_008_BIT_0 | 601
D | 6 |  | Positiver Nullstellbereich | Maximum positive zero setting range |  |  |  |  | Positiver Bereich der Nullstelleinrichtung bezogen auf den Kalibriernullpunkt Vorgabe in % der maximalen Bandbeladung | [% of nominalLoad] | rel_load |  |  | N | [13 empty] | proz_nullstellwert_p | maxZeroSettingLimitPositive | FLOAT |  | 4 | x | rw | 3 | 0 | 100 | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1262 | 4 | @6:4 | DR_006_BYTE_012_BIT_0 | 602
D | 6 |  | Mindestsumme für Protokollabdruck | Minimum totalized load |  |  |  |  | kleinster Summenwert, der eichfähig protokoliert werden darf | [weight unit] | belt_weight |  |  | U | [13 empty] | mind_sum | minimumTotalizedLoad | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | 0 | 9999999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1264 | 8 | @6:8 | DR_006_BYTE_016_BIT_0 | 603
D | 6 |  | Minimale Förderstärke | Minimum flow rate |  |  |  |  | Kleinste Förderstärke | [% of nominalFlowRate] | rel_flow |  |  | N | [13 empty] | proz_min_fs | minimumFlowRate | FLOAT |  | 4 | x | rw | 20 | 0 | 200 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1266 | 12 | @6:12 | DR_006_BYTE_020_BIT_0 | 604
D | 6 |  | Maximale Förderstärke | Maximum flow rate |  |  |  |  | Grenzwert für Statusanzeige der FS-Überschreitung | [% of nominalFlowRate] | rel_flow |  |  | N | [13 empty] | proz_max_fs | maximumFlowRate | FLOAT |  | 4 | x | rw | 100 | 0 | 200 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1268 | 16 | @6:16 | DR_006_BYTE_024_BIT_0 | 605
D | 6 |  | Verzögerungszeit min./max. Förderstärke | Delay time flow rate limits |  |  |  |  | Verzögerungszeit für Ausgabe der Meldung ' minimale FS unterschritten' und max FS überschritten ms | [s] | "s" |  |  | N | [13 empty] | min_fs_verz | delayTimeFlowRateLimits | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | 0 | 999.999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1270 | 20 | @6:20 | DR_006_BYTE_028_BIT_0 | 606
D | 6 |  | Minimale Geschwindigkeit | Minimum belt speed |  |  |  |  | Grenzwert für Statusanzeige 'minimale Bandgeschwindigkeit unterschritten' | [% of nominalSpeed] | rel_speed |  |  | N | [13 empty] | proz_gw_min_bandgeschw | minimumBeltSpeed | FLOAT |  | 4 | x | rw | 20 | 0 | 200 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1272 | 24 | @6:24 | DR_006_BYTE_032_BIT_0 | 607
D | 6 |  | Maximale Geschwindigkeit | Maximum belt speed |  |  |  |  | Grenzwert für Statusanzeige 'maximale Bandgeschwindigkeit überschritten' | [% of nominalSpeed] | rel_speed |  |  | N | [13 empty] | proz_gw_max_bandgeschw | maximumBeltSpeed | FLOAT |  | 4 | x | rw | 100 | 0 | 200 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1274 | 28 | @6:28 | DR_006_BYTE_036_BIT_0 | 608
D | 6 |  | Verzögerungszeit min./max. Geschwindigkeit | Delay time belt speed limits |  |  |  |  | Verzögerungszeit für Ausgabe der Meldungen zur Bandgeschwindigkeit (Grenzwert unter- bzw. überschritten) | [s] | "s" |  |  | N | [13 empty] | gw_bandgeschw_verz | delayTimeBeltSpeedLimits | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | 0 | 999.999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1276 | 32 | @6:32 | DR_006_BYTE_040_BIT_0 | 609
D | 6 |  | Minimale Bandbeladung | Minimum belt load |  |  |  |  | nur Status | [% of nominalLoad] | rel_load |  |  | N | [13 empty] | proz_gw_min_bandbel | minimumBeltLoad | FLOAT |  | 4 | x | rw | 20 | 0 | 1000 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1278 | 36 | @6:36 | DR_006_BYTE_044_BIT_0 | 610
D | 6 |  | Maximale Bandbeladung | Maximum belt load |  |  |  |  | nur Status | [% of nominalLoad] | rel_load |  |  | N | [13 empty] | proz_gw_max_bandbel | maximumBeltLoad | FLOAT |  | 4 | x | rw | 100 | 0 | 1000 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1280 | 40 | @6:40 | DR_006_BYTE_048_BIT_0 | 611
D | 6 |  | Verzögerungszeit min./max. Bandbeladung | Delay time belt load limits |  |  |  |  | Verzögerungszeit für Ausgabe der Meldungen zur Bandgeschwindigkeit (Grenzwert unter- bzw. überschritten) | [s] | "s" |  |  | N | [13 empty] | gw_bandbel_verz | delayTimeBeltLoadLimits | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | 0 | 999.999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1282 | 44 | @6:44 | DR_006_BYTE_052_BIT_0 | 612
D | 6 |  | Reserve (Duldungszeit ohne Störungsanzeige und Meldung für Gewichtsspitzen) | [5 empty] | Reserve | [s] | "s" |  |  | U | [13 empty] | res_6_1 | res_6_1 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | 0 | 999.999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1284 | 48 | @6:48 | DR_006_BYTE_056_BIT_0 | 613
D | 6 |  | Mindest-Bandbeladung für Summierung | Minimum belt load for totalizing |  |  |  |  | Minimale Bandbeladung für Summation | [% of nominalLoad] | rel_load |  |  | N | [13 empty] | proz_gw_bb_sum | minimumBeltLoadForTotalizing | FLOAT |  | 4 | x | rw | 4 | 0 | 1000 | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1286 | 52 | @6:52 | DR_006_BYTE_060_BIT_0 | 614
D | 6 |  | Reserve8 | en(Reserve8) |  |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_6_8 | res_6_8 | LONG |  | 4 | x | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1288 | 56 | @6:56 | DR_006_BYTE_064_BIT_0 | 615
D | 6 |  | Reserve9 | en(Reserve9) |  |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_6_9 | res_6_9 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1290 | 60 | @6:60 | DR_006_BYTE_068_BIT_0 | 616
D | 6 |  | Reserve10 | en(Reserve10) |  |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_6_10 | res_6_10 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1292 | 64 | @6:64 | DR_006_BYTE_072_BIT_0 | 617
E | 6 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 17 | [12 empty] | 1294 | 68 |  |  |  | 129
S | 7 |  | Schnittstellenparameter (DR7) | Interface Parameters (DR7) |  |  |  |  | DS 7 | Prozessperipherieparameter (DR7) | [17 empty] | ds_007_t | DR7 Interface Parameter | Länge: |  | 172 | [13 empty] | 1300 |  |  | DR7 Process Interface Parameter | 700 | 313
D | 7 |  | Zuordnung Digitaleingang DI.0 | Digital input DI.0 | Affectation entrée TOR 0 |  |  | 分配数字量输入1 | Zuordnung Eingang 0: Code 0: kein Befehl zugeordnet 1….32759 Befehl | [see manual] |  | Digitaleingänge | 10 | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | DE_FKT | de0_fkt | functionDI0 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1300 | 0 | @7:0 | DR_007_BYTE_008_BIT_0 | 701
D | 7 |  | Zuordnung Digitaleingang DI.1 | Digital input DI.1 | Affectation entrée TOR 1 |  |  | 分配数字量输入2 | Zuordnung Eingang 1: Codes siehe Zuordnung DE1 | [see manual] |  | x | 11 | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | DE_FKT | de1_fkt | functionDI1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1301 | 2 | @7:2 | DR_007_BYTE_010_BIT_0 | 702
D | 7 |  | Zuordnung Digitaleingang DI.2 | Digital input DI.2 | Affectation entrée TOR 2 |  |  | 分配数字量输入3 | Zuordnung Eingang 2: Codes siehe Zuordnung DE1 | [see manual] |  | x | 12 | N | [12 empty] | DE_FKT | de2_fkt | functionDI2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1302 | 4 | @7:4 | DR_007_BYTE_012_BIT_0 | 703
D | 7 |  | Zuordnung CI | Digital input CI |  |  |  |  | Wird implizit zugeordnet | [see manual] |  | x | 13 | U | [12 empty] | DE_FKT | de3_fkt | functionCI | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1303 | 6 | @7:6 | DR_007_BYTE_014_BIT_0 | 704
D | 7 |  | Filter DI.0 (0,1ms) | Filter DI.0 (0,1ms) |  |  |  |  | 0: Kein Filter 1..2500 --> 0,1 bis 250 ms; es wird der nächstmögliche Wert eingestellt | [see manual] | tenth+"ms" | x | 14 | N | [13 empty] | de0_filt | filterDI0 | USHORT |  | 2 |  | rw | 32 | 0 | 2500 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1304 | 8 | @7:8 | DR_007_BYTE_016_BIT_0 | 705
D | 7 |  | Filter DI.1 (0,1ms) | Filter DI.1 (0,1ms) |  |  |  |  | 0: Kein Filter 1..2500 --> 0,1 bis 250 ms; es wird der nächstmögliche Wert eingestellt | [see manual] | tenth+"ms" | x | 15 | N | [13 empty] | de1_filt | filterDI1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 32 | 0 | 2500 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1305 | 10 | @7:10 | DR_007_BYTE_018_BIT_0 | 706
D | 7 |  | Filter DI.2 (0,1ms) | Filter DI.2 (0,1ms) |  |  |  |  | 0: Kein Filter 1..2500 --> 0,1 bis 250 ms; es wird der nächstmögliche Wert eingestellt | [see manual] | tenth+"ms" | x | 16 | N | [13 empty] | de2_filt | filterDI2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 32 | 0 | 2500 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1306 | 12 | @7:12 | DR_007_BYTE_020_BIT_0 | 707
D | 7 |  | Filter CI (0,1ms) | Filter CI (0,1ms) |  |  |  |  | 0: Kein Filter 1..2500 --> 0,1 bis 250 ms; es wird der nächstmögliche Wert eingestellt Irrelevant, wenn Funktion Counter Input auf diesen Eingang aktiviert (functionCI = 0); wird implizit auf 32 ms gelegt | [see manual] | tenth+"ms" | Band-läuft-Signal bei Geschwindigkeitsermittlung ohne Geber | 30 | U | [13 empty] | de3_filt | filterCI | USHORT |  | 2 |  | rw | 32 | 0 | 2500 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1307 | 14 | @7:14 | DR_007_BYTE_022_BIT_0 | 708
D | 7 |  | Digitalausgang DQ.0 | Digital output DQ.0 | Affectation sortie TOR 0 |  |  | 分配数字量输出1 | Zuordnung Ausgang 1: 0-79 Statusinfos 80 Vorgabe durch S7-Schnittstelle 255 (Kompatibilität) Ausgang deaktiviert 1000-1063 Betriebsfehler 2000-2063 Technologiemedlungen 3000-3063 Daten-/Bedienfehler | [see manual] |  | Digitalausgänge | 50 | N | [12 empty] | DA_FKT | da0_fkt | functionDQ0 | USHORT |  | 2 |  | rw | 255 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1308 | 16 | @7:16 | DR_007_BYTE_024_BIT_0 | 709
D | 7 |  | Digitalausgang DQ.1 | Digital output DQ.1 | Affectation sortie TOR 1 |  |  | 分配数字量输出2 | Zuordnung Ausgang 2: (siehe Ausgang 1) | [see manual] |  | x | 51 | N | [12 empty] | DA_FKT | da1_fkt | functionDQ1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 255 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1309 | 18 | @7:18 | DR_007_BYTE_026_BIT_0 | 710
D | 7 |  | Digitalausgang DQ.2 | Digital output DQ.2 | Affectation sortie TOR 2 |  |  | 分配数字量输出3 | Zuordnung Ausgang 3: (siehe Ausgang 1) | [see manual] |  | x | 52 | N | [12 empty] | DA_FKT | da2_fkt | functionDQ2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 255 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1310 | 20 | @7:20 | DR_007_BYTE_028_BIT_0 | 711
D | 7 |  | DQ Überwachung | DQ monitoring |  |  |  |  | Überwachung DAs 0: Überwachung der Ausgänge inaktiv 1: Überwachung der Ausgänge aktiv |  |  | x | 70 | N | [13 empty] | da_check | monitoringOfDQ | USHORT |  | 2 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1311 | 22 | @7:22 | DR_007_BYTE_030_BIT_0 | 712
D | 7 |  | Signallogik | Signal logic |  |  |  |  | Signallogik für zugeordnete Eingangsfunktionen und Status Ausgang |  |  |  |  | N | [13 empty] | sig_logic | diFunctionEdge | B16 |  | 0 |  | rw | 0x007F | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24 | @7:24 |  | 831
D | 7 |  | Funktion an DI.0 bei Flanke | Function at DI.0 on edge |  |  |  |  | Flankenrichtung auf die der DI.0 die Funktion auslösen soll | [0=FALLING;1=RISING] |  | x | 18 | N | steigend | rising |  |  |  |  | fallend | falling | [5 empty] | EDGE_DI0 | diFunctionEdgeDI0 | B16_0 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24 | @7:24:0 | DR_007_BYTE_032_BIT_0 | 832
D | 7 |  | Funktion an DI.1 bei Flanke | Function at DI.1 on edge |  |  |  |  | Flankenrichtung auf die der DI.1 die Funktion auslösen soll | [0=FALLING;1=RISING] |  | x | 19 | N | steigend | rising |  |  |  |  | fallend | falling | [5 empty] | EDGE_DI1 | diFunctionEdgeDI1 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24 | @7:24:1 | DR_007_BYTE_032_BIT_1 | 833
D | 7 |  | Funktion an DI.2 bei Flanke | Function at DI.2 on edge |  |  |  |  | Flankenrichtung auf die der DI.2 die Funktion auslösen soll | [0=FALLING;1=RISING] |  | x | 20 | N | steigend | rising |  |  |  |  | fallend | falling | [5 empty] | EDGE_DI2 | diFunctionEdgeDI2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24 | @7:24:2 | DR_007_BYTE_032_BIT_2 | 834
D | 7 |  | Funktion an CI bei Flanke | Function at CI on edge |  |  |  |  | Flankenrichtung auf die der CI die Funktion auslösen soll wird implizit auf steigend gelegt | [0=FALLING;1=RISING] |  | x | 31 | U | steigend | rising |  |  |  |  | fallend | falling | [5 empty] | EDGE_CI | diFunctionEdgeCI | B16_3 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24 | @7:24:3 | DR_007_BYTE_032_BIT_3 | 835
D | 7 |  | Funktion an DQ.0 | Function at DQ.0 |  |  |  |  | Status Logik für die Funtionsausgabe an DQ.0 | [0=INVERTED;1=NORMAL] |  | x | 64 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | LEVEL_DQ0 | dqFunctionLevelDQ0 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24 | @7:24:4 | DR_007_BYTE_032_BIT_4 | 836
D | 7 |  | Funktion an DQ.1 | Function at DQ.1 |  |  |  |  | Status Logik für die Funtionsausgabe an DQ.1 | [0=INVERTED;1=NORMAL] |  | x | 65 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | LEVEL_DQ1 | dqFunctionLevelDQ1 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24 | @7:24:5 | DR_007_BYTE_032_BIT_5 | 837
D | 7 |  | Funktion an DQ.2 | Function at DQ.2 |  |  |  |  | Status Logik für die Funtionsausgabe an DQ.2 | [0=INVERTED;1=NORMAL] |  | x | 66 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | LEVEL_DQ2 | dqFunctionLevelDQ2 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24 | @7:24:6 | DR_007_BYTE_032_BIT_6 | 838
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_2_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24 | @7:24:7 | DR_007_BYTE_032_BIT_7 | 839
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_2_8 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24.6 | @7:25:8 | DR_007_BYTE_033_BIT_0 | 840
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_2_9 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24.6 | @7:25:9 | DR_007_BYTE_033_BIT_1 | 841
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_2_10 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24.6 | @7:25:10 | DR_007_BYTE_033_BIT_2 | 842
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_2_11 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24.6 | @7:25:11 | DR_007_BYTE_033_BIT_3 | 843
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_2_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24.6 | @7:25:12 | DR_007_BYTE_033_BIT_4 | 844
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_2_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24.6 | @7:25:13 | DR_007_BYTE_033_BIT_5 | 845
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_2_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24.6 | @7:25:14 | DR_007_BYTE_033_BIT_6 | 846
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_2_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1312 | 24.6 | @7:25:15 | DR_007_BYTE_033_BIT_7 | 847
D | 7 |  | DQ Ersatzwerte | DQ substitue values |  |  |  |  | Bitfeld: Ersatzwerte für Digital-Ausgaben DA's und Verhalten bei Stoerung |  |  |  |  | N | [13 empty] | da_ersatzwert | substituteValuesDQ | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0000 | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26 | @7:26 |  | 714
D | 7 |  | Ersatzwert für DQ.0 bei Störung oder Stopp | Substitute value on error / CPU-Stop DQ.0 | Sortie TOR 0 en cas d'érreur ou de stop |  |  | 故障或停止时,数字量输出1为 | Ersatzwert für DA 1 bei Störung oder SIMATIC-CPU-Stopp bzw. CPU-Ausfall | [0=FALSE;1=TRUE] |  | x | 67 | N | AN | ON | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | AUS | OFF | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | ERSATZWERT_DQ0 | substituteValueDQ0 | B16_0 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26 | @7:26:0 | DR_007_BYTE_034_BIT_0 | 715
D | 7 |  | Ersatzwert für DQ.1 bei Störung oder Stopp | Substitute value on error / CPU-Stop DQ.1 | Sortie TOR 1 en cas d'érreur ou de stop |  |  | 故障或停止时,数字量输出2为 | Ersatzwert für DA 2 bei Störung oder SIMATIC-CPU-Stopp bzw. CPU-Ausfall | [0=FALSE;1=TRUE] |  | x | 68 | N | AN | ON | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | AUS | OFF | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | ERSATZWERT_DQ1 | substituteValueDQ1 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26 | @7:26:1 | DR_007_BYTE_034_BIT_1 | 716
D | 7 |  | Ersatzwert für DQ.2 bei Störung oder Stopp | Substitute value on error / CPU-Stop DQ.2 | Sortie TOR 2 en cas d'érreur ou de stop |  |  | 故障或停止时,数字量输出3为 | Ersatzwert für DA 3 bei Störung oder SIMATIC-CPU-Stopp bzw. CPU-Ausfall | [0=FALSE;1=TRUE] |  | x | 69 | N | AN | ON | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | AUS | OFF | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | ERSATZWERT_DQ2 | substituteValueDQ2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26 | @7:26:2 | DR_007_BYTE_034_BIT_2 | 717
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26 | @7:26:3 | DR_007_BYTE_034_BIT_3 | 718
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26 | @7:26:4 | DR_007_BYTE_034_BIT_4 | 719
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26 | @7:26:5 | DR_007_BYTE_034_BIT_5 | 720
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26 | @7:26:6 | DR_007_BYTE_034_BIT_6 | 721
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26 | @7:26:7 | DR_007_BYTE_034_BIT_7 | 722
D | 7 |  | Verhalten bei CPU STOP / Ausfall | Behaviour on CPU stop / failure |  |  |  |  | 0: Funktion wird eingestellt (alle Steuernden Ausgangssignale werden ausgeschaltet) {Default} 1: Funktion arbeitet unbeeinflusst weiter Anm.: Bei Störung geht die Funktion auf jeden Fall in Stopp | [0=OFF;1=ON] |  | x | 71 | N | Funktion fortführen | Continue active dosing cycle | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | Funktion stoppen | Stop active dosing cycle | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | FUNKTION_BEI_CPU_STOPP | behaviourOnCPUStopOrFailure | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26.6 | @7:27:8 | DR_007_BYTE_035_BIT_0 | 723
D | 7 |  | DQ-Verhalten bei CPU STOP / Ausfall | DQ behaviour on CPU stop / failure |  |  |  |  | 0: Ersatzwerte an DQs, entsprechend Einstellung in DS7, da_ersatzwert {Default} 1: keine Ersatzwerte an die DQs (werden entsprechend der Zuordnung in DS 7, da0_fkt..da2_fkt weiter bedient) Anm.: Die Kombination dosieren_bei_cpu_stopp = TRUE und da_weiter_bei_cpu_stopp =FALSE ist nicht zulaessig | [0=OFF;1=ON] |  | x | 72 | N | Funktion erhalten | Maintain functionality | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | Ersatzwerte aufschalten | Set substitute values | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | DA_WEITER_BEI_CPU_STOPP | behaviourOfDQOnCPUStopOrFailure | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26.6 | @7:27:9 | DR_007_BYTE_035_BIT_1 | 724
D | 7 |  | DQ-Ausgabe bei Störung | DQ behaviour on failure |  |  |  |  | 0: Ersatzwerte an DQs, entsprechend Einstellung in DS7, da_ersatzwert {Default} 1: keine Ersatzwerte an die DQs (werden entsprechend der Zuordnung in DS 7, da0_fkt..da2_fkt weiter bedient) | [0=OFF;1=ON] |  | x | 73 | N | Funktion erhalten | Maintain functionality | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | Ersatzwerte aufschalten | Set substitute values | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | DA_WEITER_BEI_STOERUNG | behaviourOfDQOnError | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26.6 | @7:27:10 | DR_007_BYTE_035_BIT_2 | 725
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_11 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26.6 | @7:27:11 | DR_007_BYTE_035_BIT_3 | 726
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26.6 | @7:27:12 | DR_007_BYTE_035_BIT_4 | 727
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26.6 | @7:27:13 | DR_007_BYTE_035_BIT_5 | 728
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26.6 | @7:27:14 | DR_007_BYTE_035_BIT_6 | 729
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PERI | 1313 | 26.6 | @7:27:15 | DR_007_BYTE_035_BIT_7 | 730
D | 7 |  | Trace Aufzeichnungszyklus | Trace rate | Vitesse transmission trace |  |  | 历史记录采样速度 | 1...n [Messzyklus] Jeder n-te Wert wird aufgezeichnet (durch A/D-Wandler getriggert) | [ms] | "ms" | Tracedaten | 100 | N | [13 empty] | trace_zykl | traceRate | USHORT |  | 2 |  | rw | 1 | 1 | 1000 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1314 | 28 | @7:28 | DR_007_BYTE_036_BIT_0 | 731
D | 7 |  | Trace Einstellungen | Trace settings |  |  |  |  | Bitfeld: Trace-Einstellungen |  |  |  |  | N | [13 empty] | trace_paramflags | traceSettings | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0000 | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30 | @7:30 |  | 732
D | 7 |  | Trace Speichermethode | Trace memory mode | Type mémoire trace |  |  | 历史记录存储方式 | 0: Traceaufzeichnung läuft als Ringspeicher 1: Trace wird bei vollem Trace-Speicher angehalten | [0=ring buffer;1=stop once full] |  | x | 101 | N | Trace stoppen, wenn Speicher voll | Stop trace once memory is full | ??? | ??? | ??? | ??? | Ringspeicher | Ring buffer | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TRACE_METHODE | traceMemoryMode | B16_0 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30 | @7:30:0 | DR_007_BYTE_038_BIT_0 | 733
D | 7 |  | Reserve | Reserved trace structure A |  |  |  |  | Bez: Trace Struktur A S7: TRACE_STRUCTURE_A Es wird die Alternative Struktur A aufgezeichnet |  |  |  |  | U | Trace-Struktur A verwenden | Use trace structure A | ??? | ??? | ??? | ??? | Standard Trace-Struktur | Use Standard trace structure | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TRACE_STRUCTURE_A | res_7_0_1 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30 | @7:30:1 | DR_007_BYTE_038_BIT_1 | 734
D | 7 |  | Reserve | Reserved trace structure B |  |  |  |  | Bez: Trace Struktur B S7: TRACE_STRUCTURE_B Es wird die Alternative Struktur B aufgezeichnet |  |  |  |  | U | Trace-Struktur B verwenden | Use trace structure B | ??? | ??? | ??? | ??? | Standard Trace-Struktur | Use Standard trace structure | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TRACE_STRUCTURE_B | res_7_0_2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30 | @7:30:2 | DR_007_BYTE_038_BIT_2 | 735
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30 | @7:30:3 | DR_007_BYTE_038_BIT_3 | 736
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30 | @7:30:4 | DR_007_BYTE_038_BIT_4 | 737
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30 | @7:30:5 | DR_007_BYTE_038_BIT_5 | 738
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30 | @7:30:6 | DR_007_BYTE_038_BIT_6 | 739
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30 | @7:30:7 | DR_007_BYTE_038_BIT_7 | 740
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_8 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30.6 | @7:31:8 | DR_007_BYTE_039_BIT_0 | 741
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_9 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30.6 | @7:31:9 | DR_007_BYTE_039_BIT_1 | 742
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_10 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30.6 | @7:31:10 | DR_007_BYTE_039_BIT_2 | 743
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_11 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30.6 | @7:31:11 | DR_007_BYTE_039_BIT_3 | 744
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30.6 | @7:31:12 | DR_007_BYTE_039_BIT_4 | 745
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30.6 | @7:31:13 | DR_007_BYTE_039_BIT_5 | 746
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30.6 | @7:31:14 | DR_007_BYTE_039_BIT_6 | 747
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | TRACE | 1315 | 30.6 | @7:31:15 | DR_007_BYTE_039_BIT_7 | 748
D | 7 |  | Menge pro Puls (externer Summierer) | Load per puls (remote totalizer) |  |  |  |  | Ausgabe von Pulsen für externen Summierer | [sumweight unit] | sum_weight | Totalizer | 150 | N | [13 empty] | summenpuls_menge | loadPerPulsRemoteTotalizer | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 999999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1316 | 32 | @7:32 | DR_007_BYTE_040_BIT_0 | 749
D | 7 |  | Pulsdauer (externer Summierer) | Puls duration (remote totalizer) |  |  |  |  | Pulsdauer (Ausgabe von Pulsen für externe Summierer) | [s] | "s" | x | 151 | N | [13 empty] | summenpuls_pulsdauer | pulsDurationRemoteTotalizer | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 999.999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1318 | 36 | @7:36 | DR_007_BYTE_044_BIT_0 | 750
D | 7 |  | Pausendauer (externer Summierer) | Pause duration (remote totalizer) |  |  |  |  | Pausendauer (Ausgabe von Pulsen für externe Summierer) | [s] | "s" | x | 152 | N | [13 empty] | summenpuls_pausendauer | pauseDurationRemoteTotalizer | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 999.999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1320 | 40 | @7:40 | DR_007_BYTE_048_BIT_0 | 751
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_3 | res_7_3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0 | - | - | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw **) | OS | 1322 | 44 | @7:44 | DR_007_BYTE_052_BIT_0 | 752
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_4 | res_7_4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x30 | - | - | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw **) | OS | 1323 | 46 | @7:46 | DR_007_BYTE_054_BIT_0 | 753
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_5 | res_7_5 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x05 | - | - | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw **) | OS | 1324 | 48 | @7:48 | DR_007_BYTE_056_BIT_0 | 754
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_6 | res_7_6 | USHORT |  | 2 |  | r | 0xD5 | - | - | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw **) | OS | 1325 | 50 | @7:50 | DR_007_BYTE_058_BIT_0 | 755
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_7 | res_7_7 | USHORT |  | 2 |  | r | 0xB0 | - | - | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw **) | OS | 1326 | 52 | @7:52 | DR_007_BYTE_060_BIT_0 | 756
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_8 | res_7_8 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x16 | - | - | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw **) | OS | 1327 | 54 | @7:54 | DR_007_BYTE_062_BIT_0 | 757
D | 7 |  | IP-Addresse x.n.n.n | IP address x.n.n.n |  |  |  |  | IP-Addresse x.n.n.n |  |  | Ethernet | 200 | N | [13 empty] | ip_adr_akt_1 | deviceIpAddress1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 192 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1328 | 56 | @7:56 | DR_007_BYTE_064_BIT_0 | 758
D | 7 |  | IP-Addresse n.x.n.n | IP address n.x.n.n |  |  |  |  | IP-Addresse n.x.n.n |  |  | x | 201 | N | [13 empty] | ip_adr_akt_2 | deviceIpAddress2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 168 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1329 | 58 | @7:58 | DR_007_BYTE_066_BIT_0 | 759
D | 7 |  | IP-Addresse n.n.x.n | IP address n.n.x.n |  |  |  |  | IP-Addresse n.n.x.n |  |  | x | 202 | N | [13 empty] | ip_adr_akt_3 | deviceIpAddress3 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1330 | 60 | @7:60 | DR_007_BYTE_068_BIT_0 | 760
D | 7 |  | IP-Addresse n.n.n.x | IP address n.n.n.x |  |  |  |  | IP-Addresse n.n.n.x |  |  | x | 203 | N | [13 empty] | ip_adr_akt_4 | deviceIpAddress4 | USHORT |  | 2 |  | rw | 21 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1331 | 62 | @7:62 | DR_007_BYTE_070_BIT_0 | 761
D | 7 |  | Sub-Net-Mask x.n.n.n | Subnetmask x.n.n.n |  |  |  |  | Sub-Net-Mask x.n.n.n |  |  | x | 204 | N | [13 empty] | sub_net_akt_1 | deviceSubNetMask1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 255 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1332 | 64 | @7:64 | DR_007_BYTE_072_BIT_0 | 762
D | 7 |  | Sub-Net-Mask n.x.n.n | Subnetmask n.x.n.n |  |  |  |  | Sub-Net-Mask n.x.n.n |  |  | x | 205 | N | [13 empty] | sub_net_akt_2 | deviceSubNetMask2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 255 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1333 | 66 | @7:66 | DR_007_BYTE_074_BIT_0 | 763
D | 7 |  | Sub-Net-Mask n.n.x.n | Subnetmask n.n.x.n |  |  |  |  | Sub-Net-Mask n.n.x.n |  |  | x | 206 | N | [13 empty] | sub_net_akt_3 | deviceSubNetMask3 | USHORT |  | 2 |  | rw | 255 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1334 | 68 | @7:68 | DR_007_BYTE_076_BIT_0 | 764
D | 7 |  | Sub-Net-Mask n.n.n.x | Subnetmask n.n.n.x |  |  |  |  | Sub-Net-Mask n.n.n.x |  |  | x | 207 | N | [13 empty] | sub_net_akt_4 | deviceSubNetMask4 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1335 | 70 | @7:70 | DR_007_BYTE_078_BIT_0 | 765
D | 7 |  | Gateway x.n.n.n | Gateway x.n.n.n |  |  |  |  | Gateway x.n.n.n |  |  | x | 208 | N | [13 empty] | gw_adr_akt_1 | gateway1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 192 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1336 | 72 | @7:72 | DR_007_BYTE_080_BIT_0 | 766
D | 7 |  | Gateway n.x.n.n | Gateway n.x.n.n |  |  |  |  | Gateway n.x.n.n |  |  | x | 209 | N | [13 empty] | gw_adr_akt_2 | gateway2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 168 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1337 | 74 | @7:74 | DR_007_BYTE_082_BIT_0 | 767
D | 7 |  | Gateway n.n.x.n | Gateway n.n.x.n |  |  |  |  | Gateway n.n.x.n |  |  | x | 210 | N | [13 empty] | gw_adr_akt_3 | gateway3 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1338 | 76 | @7:76 | DR_007_BYTE_084_BIT_0 | 768
D | 7 |  | Gateway n.n.n.x | Gateway n.n.n.x |  |  |  |  | Gateway n.n.n.x |  |  | x | 211 | N | [13 empty] | gw_adr_akt_4 | gateway4 | USHORT |  | 2 |  | rw | 21 | 0 | 255 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1339 | 78 | @7:78 | DR_007_BYTE_086_BIT_0 | 769
D | 7 |  | Stringheader Device Name | Stringheader Device Name |  |  |  |  | Aktueller Gerätename Header |  |  |  |  | U | [13 empty] | device_name_sh | device_name_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | rw | 32.32 | - | - | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1340 | 80 | @7:80 | DR_007_BYTE_088_BIT_0 | 770
D | 7 |  | Device Name | Device name | Nom de l'appareil |  |  | 设备名称 | Aktueller Gerätename. Achtung: muss für PST / TIA Portal "DNS konform" sein, d.h. u.a. keine Großbuchstaben, Space, Underscore, … |  |  | x | 215 | N | [13 empty] | device_name | deviceName | CHAR | 32 | 32 |  | rw | 's','i','w','a','r','e','x','.','w','p','3','4','1','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.' | - | - | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw *) | OS | 1341 | 82 | @7:82 | DR_007_BYTE_090_BIT_0 | 771
D | 7 |  | Unit Ident. Modbus Verbindung 1 | Unit Ident. Modbus connection 1 | Indentification canal A |  |  |  | Modbus TCP: "Unit Identifier", mit dem Kanal 1 als Basiskanal adressiert wird. -1: Unit Identifier wird von WP52x nicht ausgewertet |  |  | x | 220 | U | [13 empty] | modbus_unit_id_1 | modbusUnitIdentifier1 | SHORT |  | 2 |  | rw | -1 | -1 | 255 |  | rw | rw | r(w) *) |  |  | rw | OS | 1357 | 114 | @7:114 | DR_007_BYTE_122_BIT_0 | 772
D | 7 |  | Modbus TCP Portnummer Verbindung 1 | Modbus TCP Port number connection 1 | Port Modbus pour canal A |  |  |  | Modbus TCP: TCP-Port, mit dem Kanal 1 als Basiskanal adressiert wird. 0: diese Modbus-TCP-Verbindung ist gesperrt (Die Werte 23006 und 23007 werden für SIWATOOL genutzt und sind hier nicht zulässig) |  |  | x | 221 | U | [13 empty] | modbus_tcp_port_1 | modbusPort1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 502 | 1 | 49151 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw | OS | 1358 | 116 | @7:116 | DR_007_BYTE_124_BIT_0 | 773
D | 7 |  | Modbus Verbindung #1 | Modbus connection #1 |  |  |  |  | Bitfeld: Modbus TCP Konfiguration Kanal 1 |  |  |  |  | U | [13 empty] | modbus_flags_1 | modbusConnection1 | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0900 | 0x0000 | 0xFFFE | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118 | @7:118 |  | 774
D | 7 |  | Verbindung aktivieren | Enable connection | Réserve |  |  | 保留 | Protokoll aktivieren | [0=NO;1=YES] |  | x | 222 | U | Ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | Nein | no |  | 0 | 0 | 0 |  | MODBUS1_ACTIVE | enableConnection | B16_0 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 0 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118 | @7:118:0 | DR_007_BYTE_126_BIT_0 | 775
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | res_7_0_1 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118 | @7:118:1 | DR_007_BYTE_126_BIT_1 | 776
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | res_7_0_2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118 | @7:118:2 | DR_007_BYTE_126_BIT_2 | 777
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | res_7_0_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118 | @7:118:3 | DR_007_BYTE_126_BIT_3 | 778
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118 | @7:118:4 | DR_007_BYTE_126_BIT_4 | 779
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118 | @7:118:5 | DR_007_BYTE_126_BIT_5 | 780
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118 | @7:118:6 | DR_007_BYTE_126_BIT_6 | 781
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | res_7_0_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118 | @7:118:7 | DR_007_BYTE_126_BIT_7 | 782
D | 7 |  | Byteswap für Textfelder | Byte swap for text fields |  |  |  |  | 0: normal 1: die zwei Zeichen in einem Modbus-Register werden in vertauschter Reihenfolge übertragen | [0=normal;1=swapCharactersInWord] |  | x | 223 | U | Ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | Nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | BYTESWAP_TEXT | byteSwapTextFields | B16_8 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118.6 | @7:119:8 | DR_007_BYTE_127_BIT_0 | 783
D | 7 |  | Byteswap für 16 bit-Werte | Byte swap for 16 bit tags | Byteswap pour valeur 16 bit |  |  | 16位值交换 | 0: big endian (MSB first) 1: little endian (LSB first) | [0=bigEndian;1=littleEndian] |  | x | 224 | U | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) |  |  | 1: 低位字节 (LSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) |  |  | 0: 高位字节 (MSB first) |  | BYTESWAP_16BIT | byteSwap16Bit | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118.6 | @7:119:9 | DR_007_BYTE_127_BIT_1 | 784
D | 7 |  | Byteswap für 32 bit-Werte (1 # 2, 3 # 4) | Byte swap for 32 bit tags (1 # 2, 3 # 4) | Byteswap pour valeur 32 bit (1 # 2, 3 # 4) |  |  | 32位值字节交换(1,2<->3,4) | 0: big endian (MSB first) 1: little endian (LSB first) | [0=bigEndian;1=littleEndian] |  | x | 225 | U | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) |  |  | 1: 低位字节 (LSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) |  |  | 0: 高位字节 (MSB first) |  | BYTESWAP_32BIT | byteSwap32Bit | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118.6 | @7:119:10 | DR_007_BYTE_127_BIT_2 | 785
D | 7 |  | Wordswap für 32 bit-Werte (1,2 # 3,4) | Word swap for 32 bit tags (1,2 # 3,4) | Wordswap pour valeur 32 bit (1,2 # 3,4) |  |  | 32位值字节交换(1,2<->3,4) | 0: big endian (MSW first) 1: little endian (LSW first) | [0=bigEndian;1=littleEndian] |  | x | 226 | U | little endian (LSW first) | little endian (LSW first) | ??? | ??? | ??? | ??? | big endian (MSW first) | big endian (MSW first) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | WORDSWAP_32BIT | wordSwap32Bit | B16_11 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118.6 | @7:119:11 | DR_007_BYTE_127_BIT_3 | 786
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118.6 | @7:119:12 | DR_007_BYTE_127_BIT_4 | 787
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118.6 | @7:119:13 | DR_007_BYTE_127_BIT_5 | 788
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118.6 | @7:119:14 | DR_007_BYTE_127_BIT_6 | 789
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | res_7_0_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1359 | 118.6 | @7:119:15 | DR_007_BYTE_127_BIT_7 | 790
D | 7 |  | Unit Ident. Modbus Verbindung 2 | Unit Ident. Modbus connection 2 | Indentification canal B |  |  |  | Modbus TCP: "Unit Identifier", mit dem Kanal 2 als Basiskanal adressiert wird. -1: Unit Identifier wird von WP52x nicht ausgewertet |  |  | x | 230 | U | [13 empty] | modbus_unit_id_2 | modbusUnitIdentifier2 | SHORT |  | 2 |  | rw | -1 | -1 | 255 |  | rw | rw | r(w) *) |  |  | rw | OS | 1360 | 120 | @7:120 | DR_007_BYTE_128_BIT_0 | 791
D | 7 |  | Modbus TCP Portnummer Verbindung 2 | Modbus TCP Port number connection 2 | Port Modbus pour canal B |  |  |  | Modbus TCP: TCP-Port, mit dem Kanal 2 als Basiskanal adressiert wird. 0: diese Modbus-TCP-Verbindung ist gesperrt (Die Werte 23006 und 23007 werden für SIWATOOL genutzt und sind hier nicht zulässig) |  |  | x | 231 | U | [13 empty] | modbus_tcp_port_2 | modbusPort2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 502 | 1 | 49151 | r | - | rw | r(w) *) |  |  | rw | OS | 1361 | 122 | @7:122 | DR_007_BYTE_130_BIT_0 | 792
D | 7 |  | Modbus Verbindung #2 | Modbus connection #2 |  |  |  |  | Bitfeld: Modbus TCP Konfiguration Byteorder Kanal 2 - nur relevant, wenn modbus_tcp_port_1 != modbus_tcp_port_2, sonst gelten modbus_flags_1 für beide möglichen Verbindungen |  |  |  |  | U | [13 empty] | modbus_flags_2 | modbusConnection2 | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0900 | 0x0000 | 0xFFFE | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124 | @7:124 |  | 793
D | 7 |  | Verbindung aktivieren | Enable connection | Réserve |  |  | 保留 | Protokoll aktivieren | [0=NO;1=YES] |  | x | 232 | U | Ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | Nein | no |  | 0 | 0 | 0 |  | MODBUS2_ACTIVE | enableConnection | B16_0 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 0 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124 | @7:124:0 | DR_007_BYTE_132_BIT_0 | 794
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | res_7_0_1 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124 | @7:124:1 | DR_007_BYTE_132_BIT_1 | 795
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | res_7_0_2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124 | @7:124:2 | DR_007_BYTE_132_BIT_2 | 796
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | res_7_0_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124 | @7:124:3 | DR_007_BYTE_132_BIT_3 | 797
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124 | @7:124:4 | DR_007_BYTE_132_BIT_4 | 798
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124 | @7:124:5 | DR_007_BYTE_132_BIT_5 | 799
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124 | @7:124:6 | DR_007_BYTE_132_BIT_6 | 800
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | res_7_0_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124 | @7:124:7 | DR_007_BYTE_132_BIT_7 | 801
D | 7 |  | Byteswap für Textfelder | Byte swap for text fields |  |  |  |  | 0: normal 1: die zwei Zeichen in einem Modbus-Register werden in vertauschter Reihenfolge übertragen | [0=normal;1=swapCharactersInWord] |  | x | 233 | U | Ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | Nein | No | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | BYTESWAP_TEXT_2 | byteSwapTextFields | B16_8 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124.6 | @7:125:8 | DR_007_BYTE_133_BIT_0 | 802
D | 7 |  | Byteswap für 16 bit-Werte | Byte swap for 16 bit tags | Byteswap pour valeur 16 bit |  |  | 16位值交换 | 0: big endian (MSB first) 1: little endian (LSB first) | [0=bigEndian;1=littleEndian] |  | x | 234 | U | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) |  |  | 1: 低位字节 (LSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) |  |  | 0: 高位字节 (MSB first) |  | BYTESWAP_16BIT_2 | byteSwap16Bit | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124.6 | @7:125:9 | DR_007_BYTE_133_BIT_1 | 803
D | 7 |  | Byteswap für 32 bit-Werte (1 # 2, 3 # 4) | Byteswap for 32 bit tags (1 # 2, 3 # 4) | Byteswap pour valeur 32 bit (1<->2, 3<->4) |  |  | 32位值字节交换(1,2<->3,4) | 0: big endian (MSB first) 1: little endian (LSB first) | [0=bigEndian;1=littleEndian] |  | x | 235 | U | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) |  |  | 1: 低位字节 (LSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) |  |  | 0: 高位字节 (MSB first) |  | BYTESWAP_32BIT_2 | byteSwap32Bit | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124.6 | @7:125:10 | DR_007_BYTE_133_BIT_2 | 804
D | 7 |  | Wordswap für 32 bit-Werte (1,2 # 3,4) | Wordswap for 32 bit tags (1,2 # 3,4) | Wordswap pour valeur 32 bit (1,2 <-> 3,4) |  |  | 32位值字节交换(1,2<->3,4) | 0: big endian (MSW first) 1: little endian (LSW first) | [0=bigEndian;1=littleEndian] |  | x | 236 | U | little endian (LSW first) | little endian (LSW first) | ??? | ??? | ??? | ??? | big endian (MSW first) | big endian (MSW first) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | WORDSWAP_32BIT_2 | wordSwap32Bit | B16_11 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124.6 | @7:125:11 | DR_007_BYTE_133_BIT_3 | 805
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124.6 | @7:125:12 | DR_007_BYTE_133_BIT_4 | 806
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124.6 | @7:125:13 | DR_007_BYTE_133_BIT_5 | 807
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_7_0_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124.6 | @7:125:14 | DR_007_BYTE_133_BIT_6 | 808
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | res_7_0_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS / FERN | 1362 | 124.6 | @7:125:15 | DR_007_BYTE_133_BIT_7 | 809
D | 7 |  | Peripherieprozesswert 1 | Cyclic I/O process value 1 | Selection de la valeur 1 des processus pou SIMATIC |  |  | 选择用于SIMATIC的过程值1 | Zuordnung Ausgangsprozesswert 1 | [see manual] |  | S7-Interface | 250 | N | [12 empty] | PAE_PW_ZUORD | auswahl_s7ss_w_pw1 | iOProcessValue1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 4 | 0 | 43 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1363 | 126 | @7:126 | DR_007_BYTE_134_BIT_0 | 810
D | 7 |  | Peripherieprozesswert 2 | Cyclic I/O process value 2 | Selection de la valeur 2 des processus pou SIMATIC |  |  | 选择用于SIMATIC的过程值2 | Zuordnung Ausgangsprozesswert 2 | [see manual] |  | x | 251 | N | [12 empty] | PAE_PW_ZUORD | auswahl_s7ss_w_pw2 | iOProcessValue2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 2 | 0 | 43 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1364 | 128 | @7:128 | DR_007_BYTE_136_BIT_0 | 811
D | 7 |  | Peripherieprozesswert 3 | Cyclic I/O process value 3 |  |  |  |  | Zuordnung Ausgangsprozesswert 3 | [see manual] |  | x | 252 | N | [12 empty] | PAE_PW_ZUORD | auswahl_s7ss_w_pw3 | iOProcessValue3 | USHORT |  | 2 |  | rw | 6 | 0 | 43 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1365 | 130 | @7:130 | DR_007_BYTE_138_BIT_0 | 812
D | 7 |  | Peripherieprozesswert 4 | Cyclic I/O process value 4 |  |  |  |  | Zuordnung Ausgangsprozesswert 4 | [see manual] |  | x | 253 | N | [12 empty] | PAE_PW_ZUORD | auswahl_s7ss_w_pw4 | iOProcessValue4 | USHORT |  | 2 |  | rw | 11 | 0 | 43 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1366 | 132 | @7:132 | DR_007_BYTE_140_BIT_0 | 813
D | 7 |  | Peripherieprozesswert 5 | Cyclic I/O process value 5 |  |  |  |  | Zuordnung Eingangsprozesswert 1 | [see manual] |  | x | 254 | N | [12 empty] | PAA_PW_ZUORD | auswahl_s7ss_r_pw1 | iOProcessValue5 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 5 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1367 | 134 | @7:134 | DR_007_BYTE_142_BIT_0 | 814
D | 7 |  | Peripherieprozesswert 6 | Cyclic I/O process value 6 |  |  |  |  | Zuordnung Eingangsprozesswert 2 | [see manual] |  | x | 256 | N | [12 empty] | PAA_PW_ZUORD | auswahl_s7ss_r_pw2 | iOProcessValue6 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 5 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1368 | 136 | @7:136 | DR_007_BYTE_144_BIT_0 | 815
D | 7 |  | Peripherieprozesswert 7 | Cyclic I/O process value 7 |  |  |  |  | Zuordnung Eingangsprozesswert 3 | [see manual] |  | x | 257 | N | [12 empty] | PAA_PW_ZUORD | auswahl_s7ss_r_pw3 | iOProcessValue7 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 5 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1369 | 138 | @7:138 | DR_007_BYTE_146_BIT_0 | 816
D | 7 |  | Peripherieprozesswert 8 | Cyclic I/O process value 8 |  |  |  |  | Zuordnung Eingangsprozesswert 4 | [see manual] |  | x | 258 | N | [12 empty] | PAA_PW_ZUORD | auswahl_s7ss_r_pw4 | iOProcessValue8 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 5 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1370 | 140 | @7:140 | DR_007_BYTE_148_BIT_0 | 817
D | 7 |  | Prozessalarm 1 | Hardware interrupt 1 | Définition de l'alarme processus 3 |  | definizione dell'allarme di processo 3 | 过程报警 3 的定义 | Zuordnung Prozessalarm 1: 0-31 Statusinfos 32-63 Status2 Infos 64-79 Aux- Status-Info 1000-1015 Betriebsfehler 2000-2047 Technologiemeldungen 3000-3047 Daten-/Bedienfehler | [see manual] |  | x | 259 | N | [12 empty] | auswahl_s7ss_pa | auswahl_s7ss_pa1 | hardwareInterrupt1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 65535 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1371 | 142 | @7:142 | DR_007_BYTE_150_BIT_0 | 818
D | 7 |  | Prozessalarm 2 | Hardware interrupt 2 | Définition de l'alarme processus 4 |  | definizione dell'allarme di processo 4 | 过程报警 4 的定义 | Zuordnung Prozessalarm 2 analog Prozessalarm 1 | [see manual] |  | x | 260 | N | [12 empty] | auswahl_s7ss_pa | auswahl_s7ss_pa2 | hardwareInterrupt2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 65535 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1372 | 144 | @7:144 | DR_007_BYTE_152_BIT_0 | 819
D | 7 |  | Prozessalarm 3 | Hardware interrupt 3 | Définition de l'alarme processus 4 |  | definizione dell'allarme di processo 4 | 过程报警 4 的定义 | Zuordnung Prozessalarm 3 analog Prozessalarm 1 | [see manual] |  | x | 261 | N | [12 empty] | auswahl_s7ss_pa | auswahl_s7ss_pa3 | hardwareInterrupt3 | USHORT |  | 2 |  | rw | 65535 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1373 | 146 | @7:146 | DR_007_BYTE_154_BIT_0 | 820
D | 7 |  | Prozessalarm 4 | Hardware interrupt 4 | Définition de l'alarme processus 4 |  | definizione dell'allarme di processo 4 | 过程报警 4 的定义 | Zuordnung Prozessalarm 4 analog Prozessalarm 1 | [see manual] |  | x | 262 | N | [12 empty] | auswahl_s7ss_pa | auswahl_s7ss_pa4 | hardwareInterrupt4 | USHORT |  | 2 |  | rw | 65535 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1374 | 148 | @7:148 | DR_007_BYTE_156_BIT_0 | 821
D | 7 |  | Prozessalarm 5 | Hardware interrupt 5 | Définition de l'alarme processus 4 |  | definizione dell'allarme di processo 4 | 过程报警 4 的定义 | Zuordnung Prozessalarm 5 analog Prozessalarm 1 | [see manual] |  | x | 263 | N | [12 empty] | auswahl_s7ss_pa | auswahl_s7ss_pa5 | hardwareInterrupt5 | USHORT |  | 2 |  | rw | 65535 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1375 | 150 | @7:150 | DR_007_BYTE_158_BIT_0 | 822
D | 7 |  | Prozessalarm 6 | Hardware interrupt 6 | Définition de l'alarme processus 5 |  | definizione dell'allarme di processo 5 | 过程报警 5 的定义 | Zuordnung Prozessalarm 6 analog Prozessalarm 1 | [see manual] |  | x | 264 | N | [12 empty] | auswahl_s7ss_pa | auswahl_s7ss_pa6 | hardwareInterrupt6 | USHORT |  | 2 |  | rw | 65535 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1376 | 152 | @7:152 | DR_007_BYTE_160_BIT_0 | 823
D | 7 |  | Prozessalarm 7 | Hardware interrupt 7 | Définition de l'alarme processus 6 |  | definizione dell'allarme di processo 6 | 过程报警 6 的定义 | Zuordnung Prozessalarm 7 analog Prozessalarm 1 | [see manual] |  | x | 265 | N | [12 empty] | auswahl_s7ss_pa | auswahl_s7ss_pa7 | hardwareInterrupt7 | USHORT |  | 2 |  | rw | 65535 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1377 | 154 | @7:154 | DR_007_BYTE_162_BIT_0 | 824
D | 7 |  | Prozessalarm 8 | Hardware interrupt 8 | Définition de l'alarme processus 7 |  | definizione dell'allarme di processo 7 | 过程报警 7 的定义 | Zuordnung Prozessalarm 8 analog Prozessalarm 1 | [see manual] |  | x | 266 | N | [12 empty] | auswahl_s7ss_pa | auswahl_s7ss_pa8 | hardwareInterrupt8 | USHORT |  | 2 |  | rw | 65535 | 0 | 65535 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 1378 | 156 | @7:156 | DR_007_BYTE_164_BIT_0 | 825
D | 7 |  | RS485-Protokoll | RS485 protocol | RS485 rapport |  |  | RS485协议 | 0: kein Protokoll 1: (Modbus-RTU; reserviert fuer Fertigung) 2: Mettler Toledo 3: Wipotec 4: DigiBox 99: Gerätetest (nicht veröffentlicht) | [0=disabled;2=MettlerToledoDigitalCell;3=WipotecDigitalCell] |  | RS485 | 290 | U | [12 empty] | rs485_prot | rs485_prot | serialProtocol | USHORT |  | 2 |  | rw | 1 | 0 | 99 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1379 | 158 | @7:158 | DR_007_BYTE_166_BIT_0 | 826
D | 7 |  | Quelle für Simulationswerte | Source for simulation values | Source pour la simulation du poids |  | sorgente per la simulazione peso | 重量模拟源 | Falls in DS3 Simulation aktiviert ist, gilt 1: Es werden die Werte aus der S7-Peripherie verwendet 2: Es werden die Werte aus dem DS verwendet | [ |  | x | 280 | N | [12 empty] | simu_src | simulation_src | simulationSource | USHORT |  | 2 |  | rw | 1 | 1 | 2 | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1380 | 160 | @7:160 | DR_007_BYTE_168_BIT_0 | 827
D | 7 |  | Alarmlogik | Alarm logic |  |  |  |  | Alarmlogik für zugeordnete Prozessalarme |  |  |  |  | N | [13 empty] | alarm_logic | alarmLogic | B16 |  | 0 |  | rw | 0x00FF | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162 | @7:162 |  | 848
D | 7 |  | Prozessalarm 1 Signal | Hardware interrupt 1 signal |  |  |  |  | Status Logik für das Ereignis an Prozessalarm 1 | [0=INVERTED;1=NORMAL] |  | x | 270 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | ALARM_LOGIC_1 | alarmLogic1 | B16_0 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162 | @7:162:0 | DR_007_BYTE_170_BIT_0 | 849
D | 7 |  | Prozessalarm 2 Signal | Hardware interrupt 2 signal |  |  |  |  | Status Logik für das Ereignis an Prozessalarm 2 | [0=INVERTED;1=NORMAL] |  | x | 271 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | ALARM_LOGIC_2 | alarmLogic2 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162 | @7:162:1 | DR_007_BYTE_170_BIT_1 | 850
D | 7 |  | Prozessalarm 3 Signal | Hardware interrupt 3 signal |  |  |  |  | Status Logik für das Ereignis an Prozessalarm 3 | [0=INVERTED;1=NORMAL] |  | x | 272 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | ALARM_LOGIC_3 | alarmLogic3 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162 | @7:162:2 | DR_007_BYTE_170_BIT_2 | 851
D | 7 |  | Prozessalarm 4 Signal | Hardware interrupt 4 signal |  |  |  |  | Status Logik für das Ereignis an Prozessalarm 4 | [0=FALLING;1=RISING] |  | x | 273 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | ALARM_LOGIC_4 | alarmLogic4 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162 | @7:162:3 | DR_007_BYTE_170_BIT_3 | 852
D | 7 |  | Prozessalarm 5 Signal | Hardware interrupt 5 signal |  |  |  |  | Status Logik für das Ereignis an Prozessalarm 5 | [0=INVERTED;1=NORMAL] |  | x | 274 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | ALARM_LOGIC_5 | alarmLogic5 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162 | @7:162:4 | DR_007_BYTE_170_BIT_4 | 853
D | 7 |  | Prozessalarm 6 Signal | Hardware interrupt 6 signal |  |  |  |  | Status Logik für das Ereignis an Prozessalarm 6 | [0=INVERTED;1=NORMAL] |  | x | 275 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | ALARM_LOGIC_6 | alarmLogic6 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162 | @7:162:5 | DR_007_BYTE_170_BIT_5 | 854
D | 7 |  | Prozessalarm 7 Signal | Hardware interrupt 7 signal |  |  |  |  | Status Logik für das Ereignis an Prozessalarm 7 | [0=INVERTED;1=NORMAL] |  | x | 276 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | ALARM_LOGIC_7 | alarmLogic7 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162 | @7:162:6 | DR_007_BYTE_170_BIT_6 | 855
D | 7 |  | Prozessalarm 8 Signal | Hardware interrupt 8 signal |  |  |  |  | Status Logik für das Ereignis an Prozessalarm 8 | [0=INVERTED;1=NORMAL] |  | x | 277 | N | normal | normal |  |  |  |  | invertiert | inverted | [5 empty] | ALARM_LOGIC_8 | alarmLogic8 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162 | @7:162:7 | DR_007_BYTE_170_BIT_7 | 856
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_11_8 | res_7_11_8 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162.6 | @7:163:8 | DR_007_BYTE_171_BIT_0 | 857
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_11_9 | res_7_11_9 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162.6 | @7:163:9 | DR_007_BYTE_171_BIT_1 | 858
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_11_10 | res_7_11_10 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162.6 | @7:163:10 | DR_007_BYTE_171_BIT_2 | 859
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_11_11 | res_7_11_11 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162.6 | @7:163:11 | DR_007_BYTE_171_BIT_3 | 860
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_11_12 | res_7_11_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162.6 | @7:163:12 | DR_007_BYTE_171_BIT_4 | 861
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_11_13 | res_7_11_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162.6 | @7:163:13 | DR_007_BYTE_171_BIT_5 | 862
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_11_14 | res_7_11_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162.6 | @7:163:14 | DR_007_BYTE_171_BIT_6 | 863
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_11_15 | res_7_11_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | S7 | 1381 | 162.6 | @7:163:15 | DR_007_BYTE_171_BIT_7 | 864
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_9 | res_7_9 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1382 | 164 | @7:164 | DR_007_BYTE_172_BIT_0 | 829
D | 7 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_7_10 | res_7_10 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1384 | 168 | @7:168 | DR_007_BYTE_176_BIT_0 | 830
E | 7 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1386 | 172 |  |  |  | 150
Hinweise:
*)
Die Einstellungen der IP-Adressen, Gerätenamen, ... können auch an der Ethernetschnittstelle z. B. mittels 'Primary Setup Tool' geändert werden
**)
Die MAC-Adresse kann nur im Prüffeld geändert werden, der Zugriff erfolgt per Modbus-Protokoll über gesonderte Holdingregister
Dieser Teil von Datensatz 12 wird im FLASH spannungsausfallsicher abgelegt
Anmerkung zur Konfiguration der Byteorder:
Die angegebenen Defaultwerte sind passend für das Comfort Panel Simatic HMI KTP400. Für das Simatic Panel KTP600 wäre das Flag "Byteswap für Textfelder" anstelle von "Wordswap für 32bit-Werte" zu setzen.
bei Auswahl Code=0 zu den Prozesswerten, oder einem der Re-serve-Werte wird im jeweiligen Prozesswert der Wert "0" zurückgeliefert.
S | 9 |  | Modulinformation (DR9) | Device Information (DR9) | Information module (DR9) |  |  | 模块信息(DR9) | DS 9 | Modulinfo (DR9) | [17 empty] | ds_009_t | DR9 Device Information | Länge: |  | 80 | [13 empty] | 1400 |  |  | DR9 Modul info | 900 | 353
D | 9 |  | Bestellnummer- Header | en(Bestellnummer- Header) |  |  |  |  | String-Maximallänge und -Aktuallänge f. Bestellnummer |  |  |  |  | U | [13 empty] | best_nr_sh | best_nr_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 20,20 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1400 | 0 | @9:0 | DR_009_BYTE_008_BIT_0 | 901
D | 9 |  | Bestellnummer | Order number | Numéro de commande |  |  | 订货号 | Bestellnummer des Moduls |  |  |  |  | N | [13 empty] | best_nr | orderNumber | CHAR | 20 | 20 |  | r | '7','M','H','4',' ','1','3','8','-','6','C','A','0','0','-','0','C','U','0',' ' | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1401 | 2 | @9:2 | DR_009_BYTE_010_BIT_0 | 902
D | 9 |  | Seriennummer- Header | en(Seriennummer- Header ) |  |  |  |  | Sringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | ser_nr_sh | ser_nr_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 16, 16 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1411 | 22 | @9:22 | DR_009_BYTE_030_BIT_0 | 903
D | 9 |  | Seriennummer | Serial number | Numéro de série |  |  | 序列号 | Seriennummer " XXX00001" |  |  |  |  | N | [13 empty] | ser_nr | serialNumber | CHAR | 16 | 16 |  | r | 'L','B',' ','1','0','-','1','9',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1412 | 24 | @9:24 | DR_009_BYTE_032_BIT_0 | 904
D | 9 |  | Firmware Typ- Header | en(Firmware Typ- Header) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | version_sh | version_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 2, 2 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1420 | 40 | @9:40 | DR_009_BYTE_048_BIT_0 | 905
D | 9 |  | Firmware Typ | Firmware type | Type firmware |  |  | 固件类型 | Zeichen V - Release B - Test usw. (2tes Byte immer 'Blank') |  |  |  |  | N | [13 empty] | version_char | firmwareType | CHAR | 2 | 2 |  | r | 'V',' ' | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1421 | 42 | @9:42 | DR_009_BYTE_050_BIT_0 | 906
D | 9 |  | FW - Version - 1. Stelle | Firmware version pos. 1 | Position 1 version firmware | Asignación de la entrada digital DI.2 |  | 固件版本 位置1 | Version 1. |  |  |  |  | N | [13 empty] | version_num1 | firmwareVersionX | USHORT |  | 2 |  | r | 1 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1422 | 44 | @9:44 | DR_009_BYTE_052_BIT_0 | 907
D | 9 |  | FW - Version - 2. Stelle | Firmware version pos. 2 | Position 2 version firmware | Asignación de la entrada digital DI.3 |  | 固件版本 位置2 | Version 2. |  |  |  |  | N | [13 empty] | version_num2 | firmwareVersionY | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1423 | 46 | @9:46 | DR_009_BYTE_054_BIT_0 | 908
D | 9 |  | FW - Version - 3. Stelle | Firmware version pos. 3 | Position 3 version firmware | Asignación de la salida digital DQ.0 |  | 固件版本 位置3 | Version 3. |  |  |  |  | N | [13 empty] | version_num3 | firmwareVersionZ | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1424 | 48 | @9:48 | DR_009_BYTE_056_BIT_0 | 909
D | 9 |  | Geräte Funktionsstand | Device functional state | Version hardware | Calibrado |  | 硬件版本 | HW-Ausgabestand ES (z.B 03) |  |  |  |  | N | [13 empty] | hw_es | hardwareVersion | USHORT |  | 2 |  | r | 1 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1425 | 50 | @9:50 | DR_009_BYTE_058_BIT_0 | 910
D | 9 |  | OS-Version - Header *) | en(OS-Version - Header *)) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | os_version_sh | os_version_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 2, 2 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1426 | 52 | @9:52 | DR_009_BYTE_060_BIT_0 | 911
D | 9 |  | OS-Versions-Kennzeichen | OS version label | Version 2 de l'OS |  |  | 系统版本2 | Zeichen V - Release B - Test usw. |  |  |  |  | N | [13 empty] | os_version_char | osVersion | CHAR | 2 | 2 |  | r | 'V',' ' | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1427 | 54 | @9:54 | DR_009_BYTE_062_BIT_0 | 912
D | 9 |  | OS-Version | OS version | Version 1 de l'OS |  |  | 系统版本1 | z.B. Version n |  |  |  |  | N | [13 empty] | os_version_nums | os_version_nums | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | OS/TEST | 1428 | 56 | @9:56 | DR_009_BYTE_064_BIT_0 | 913
D | 9 |  | Hardware Revisions- und Geräte-ID | Hardware revision and device ID | Hardware | Peso en el margen de pesaje 3 | Hardware | 硬件 | Wird aus HW gelesen und hier eingetragen Byte 0: HW-Device-ID Byte 1: HW-Revision-ID |  |  |  |  | N | [13 empty] | hw_dev_rev_id | hardwareDeviceIdRevision | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | - | 1429 | 58 | @9:58 | DR_009_BYTE_066_BIT_0 | 914
D | 9 |  | Device-MAC-Adresse 1 | Device MAC address 1 |  |  |  |  | Device-MAC-Adresse 1 |  |  |  |  | N | [13 empty] | device_mac_adr_1 | deviceMacAddress1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0 | 0 | 255 | r | - | r | r |  |  | rw **) | OS | 1430 | 60 | @9:60 | DR_009_BYTE_068_BIT_0 | 915
D | 9 |  | Device-MAC-Adresse 2 | Device MAC address 2 |  |  |  |  | Device-MAC-Adresse 2 |  |  |  |  | N | [13 empty] | device_mac_adr_2 | deviceMacAddress2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x30 | 0 | 255 | r | - | r | r |  |  | rw **) | OS | 1431 | 62 | @9:62 | DR_009_BYTE_070_BIT_0 | 916
D | 9 |  | Device-MAC-Adresse 3 | Device MAC address 3 |  |  |  |  | Device-MAC-Adresse 3 |  |  |  |  | N | [13 empty] | device_mac_adr_3 | deviceMacAddress3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x05 | 0 | 255 | r | - | r | r |  |  | rw **) | OS | 1432 | 64 | @9:64 | DR_009_BYTE_072_BIT_0 | 917
D | 9 |  | Device-MAC-Adresse 4 | Device MAC address 4 |  |  |  |  | Device-MAC-Adresse 4 |  |  |  |  | N | [13 empty] | device_mac_adr_4 | deviceMacAddress4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0xD5 | 0 | 255 | r | - | r | r |  |  | rw **) | OS | 1433 | 66 | @9:66 | DR_009_BYTE_074_BIT_0 | 918
D | 9 |  | Device-MAC-Adresse 5 | Device MAC address 5 |  |  |  |  | Device-MAC-Adresse 5 |  |  |  |  | N | [13 empty] | device_mac_adr_5 | deviceMacAddress5 | USHORT |  | 2 |  | r | 0xB0 | 0 | 255 | r | - | r | r |  |  | rw **) | OS | 1434 | 68 | @9:68 | DR_009_BYTE_076_BIT_0 | 919
D | 9 |  | Device-MAC-Adresse 6 | Device MAC address 6 |  |  |  |  | Device-MAC-Adresse 6 |  |  |  |  | N | [13 empty] | device_mac_adr_6 | deviceMacAddress6 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x16 | 0 | 255 | r | - | r | r |  |  | rw **) | OS | 1435 | 70 | @9:70 | DR_009_BYTE_078_BIT_0 | 920
D | 9 |  | DS-Struktur-Version | DR structure version |  |  |  |  | Versionsnummer fuer verwendete Datensatzstruktur |  |  |  |  | N | [13 empty] | ds_version | drVersion | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | - | 1436 | 72 | @9:72 | DR_009_BYTE_080_BIT_0 | 921
D | 9 |  | Reserve3 | Reserve3 |  |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_9_2 | res_9_2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | - | 1437 | 74 | @9:74 | DR_009_BYTE_082_BIT_0 | 922
D | 9 |  | Reserve4 | Reserve4 |  |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_9_3 | res_9_3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | r | - | 1438 | 76 | @9:76 | DR_009_BYTE_084_BIT_0 | 923
E | 9 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1440 | 80 |  |  |  | 329
*) OS-Version bei WP52x nicht erforerlich, Verwendung ( z. B. für PER-Asic-FW-Version, … ) noch offen
Anmerkungen:
- Copyright-String ist nicht erforderlich
- der Zugriff ist im Normalbetrieb nur lesend möglich, der DS9 wird im Anlauf vom K61 generiert - erfolgt u.a. aufgrund der vom PER-ASIC gelesenen I&M0-Daten.
- Die I&M0-Daten werden vom Prüffeld mit S7-Spezialtool geschrieben / eingetragen und hierbei vom PER_ASIC in dessen externem, seriellen FLASH spannungsausfallsicher abgelegt.
- Bei der OS-version wird nur die beiden niederwertigsten Stellen aus dem Bin-File-Header ausgegeben
|  |  | Kennzeichnung der Versionen | [5 empty] | Byte 0 Versionskennung V (ASCII) vor Lieferfreigabe der FW B = Laborstand P = Pilot R = Release S = Spezialstand nach Lieferfreigabe der FW V = Version K = Korrekturstand (Hotfix) Byte 1 Funktionsstand xx (wesentl. Funktionsänderungen oder eichtechnische Änderungen 0 ... 99 Byte 2 Version DS-Struktur yy (kennzeichnet Änderungen in der Datensatzsruktur) 0 ... 99 Byte 3 Korrekturstand zz (kl. Änderungen oder Fehlerbereinigungen) 0 ... 99]
S | 10 |  | Wägezellenparameter (DR10) | Load Cell Parameters (DR10) |  |  |  |  | DS 10 | Wägezellenparameter (DR10) | [17 empty] | ds_010_t | DR10 Load Cell Parameter | Länge: |  | 100 | t | [12 empty] | 1140 |  |  | DR10 Load Cell Parameter | 1000 | 418
D | 10 |  | Wägezelleneingang | Load cell input | Type de peson | Versión de los datos | Tipo di cella di pesatura | 称重传感器类型 | 0: analoge Wägezelle (1: digitale WZ METTLER TOLEDO) (2: digitale WZ WIPOTEC) 6: SIWAREX DB (langsam) 7: SIWAREX DB (schnell) | [0:analog;1=MettlerToledo;6:SIWAREX DB slow;7:SIWAREX DB fast] |  |  |  | N | [12 empty] | wz_typ | wz_typ | loadCellType | USHORT |  | 2 | x | rw | 0 | 0 | 7 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1140 | 0 | @10:0 | DR_010_BYTE_008_BIT_0 | 1001
D | 10 |  | AD Wandler Parameter | AD converter settings |  |  |  |  | Bitfeld zum Einstellen bestimmter ADU-Funktionen |  |  |  |  | N | [13 empty] | adu_param_flags | adcParameter | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0082 | 0x0000 | 0xFFFF | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2 | @10:2 |  | 1002
D | 10 |  | Versorgungsnetzfrequenz | Mains frequency | Commutateur 50/60Hz |  |  | 50/60Hz切换 | Umschaltung Netzfrequenz 50/60 Hz | [0=50Hz;1=60Hz] |  |  |  | N | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |  |  | 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |  |  | 50 Hz |  | ADU_60_HZ | mainsFrequency | B16_0 |  | 0 | x | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2 | @10:2:0 | DR_010_BYTE_010_BIT_0 | 1003
D | 10 |  | Netzfrequenzfilter | Mains frequency filter |  |  |  |  | Einschalten des Netzfilters | [0=NO;1=YES] |  |  |  | N | aktiviert | enabled | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | deaktiviert | disabled | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | ADU_NETZFILTER | mainsFrequencyFilterActivated | B16_1 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2 | @10:2:1 | DR_010_BYTE_010_BIT_1 | 1004
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2 | @10:2:2 | DR_010_BYTE_010_BIT_2 | 1005
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2 | @10:2:3 | DR_010_BYTE_010_BIT_3 | 1006
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2 | @10:2:4 | DR_010_BYTE_010_BIT_4 | 1007
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2 | @10:2:5 | DR_010_BYTE_010_BIT_5 | 1008
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2 | @10:2:6 | DR_010_BYTE_010_BIT_6 | 1009
D | 10 |  | Reserve | Reserved switch voltage |  |  |  |  | Bez: Speisespannung Reserve Umschaltung Speisespannung |  |  |  |  | U | 7,5 V | 7.5 V | ??? | ??? | ??? | ??? | 10 V | 10 V | ??? | ??? | ??? | ??? |  |  | reserved110_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 1 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2 | @10:2:7 | DR_010_BYTE_010_BIT_7 | 1010
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_0 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2.6 | @10:3:8 | DR_010_BYTE_011_BIT_0 | 1011
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_1 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2.6 | @10:3:9 | DR_010_BYTE_011_BIT_1 | 1012
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_2 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2.6 | @10:3:10 | DR_010_BYTE_011_BIT_2 | 1013
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_3 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2.6 | @10:3:11 | DR_010_BYTE_011_BIT_3 | 1014
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_4 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2.6 | @10:3:12 | DR_010_BYTE_011_BIT_4 | 1015
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_5 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2.6 | @10:3:13 | DR_010_BYTE_011_BIT_5 | 1016
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_6 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2.6 | @10:3:14 | DR_010_BYTE_011_BIT_6 | 1017
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_7 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1141 | 2.6 | @10:3:15 | DR_010_BYTE_011_BIT_7 | 1018
D | 10 |  | Wägezellen-Parameter | Load cell parameter |  |  |  |  | Bitfeld zum Einstellen bestimmter WZ-Funktionen/Anschaltungen |  |  |  |  | N | [13 empty] | wz_param_flags | lcParameter | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0001 | 0x0000 | 0xFFFF | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4 | @10:4 |  | 1019
D | 10 |  | 4-/6-Leiter Wägezelle | 4-wire / 6-wire sensor |  |  |  |  | 6-Leiter-Technik | [0=4-wire;1=6-wire] |  |  |  | N | 6-Leiter Sensor | 6-wire sensor |  |  |  |  | 4-Leiter Sensor | 4-wire sensor | [5 empty] | ADU_6_LEITER | fourSixWireSensor | B16_0 |  | 0 | x | rw | 1 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4 | @10:4:0 | DR_010_BYTE_012_BIT_0 | 1020
D | 10 |  | Externe / interne Sensorspeisung | External / internal sensor excitation |  |  |  |  | Eigen- oder Fremd? |  |  |  |  | N | Externe Speisung | External supply |  |  |  |  | Interne Speisung | Internal supply | ??? | ??? | ??? | ??? |  | ADU_FREMDEINSPEISUNG | internalExternalAdcSupply | B16_1 |  | 0 | x | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4 | @10:4:1 | DR_010_BYTE_012_BIT_1 | 1021
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4 | @10:4:2 | DR_010_BYTE_012_BIT_2 | 1022
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4 | @10:4:3 | DR_010_BYTE_012_BIT_3 | 1023
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4 | @10:4:4 | DR_010_BYTE_012_BIT_4 | 1024
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4 | @10:4:5 | DR_010_BYTE_012_BIT_5 | 1025
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4 | @10:4:6 | DR_010_BYTE_012_BIT_6 | 1026
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved110_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4 | @10:4:7 | DR_010_BYTE_012_BIT_7 | 1027
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_0 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4.6 | @10:5:8 | DR_010_BYTE_013_BIT_0 | 1028
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_1 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4.6 | @10:5:9 | DR_010_BYTE_013_BIT_1 | 1029
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_2 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4.6 | @10:5:10 | DR_010_BYTE_013_BIT_2 | 1030
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_3 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4.6 | @10:5:11 | DR_010_BYTE_013_BIT_3 | 1031
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_4 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4.6 | @10:5:12 | DR_010_BYTE_013_BIT_4 | 1032
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_5 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4.6 | @10:5:13 | DR_010_BYTE_013_BIT_5 | 1033
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_6 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4.6 | @10:5:14 | DR_010_BYTE_013_BIT_6 | 1034
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [14 empty] | reserved111_7 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1142 | 4.6 | @10:5:15 | DR_010_BYTE_013_BIT_7 | 1035
D | 10 |  | Anzahl der Auflagepunkte | No. of mechanical support points | Nombre de points de support |  | Numero di punti di appoggio | 没有支点 | Anzahl der Auflagepunkte |  |  |  |  | N | [13 empty] | auflage_pkte | numberOfSupportPoints | USHORT |  | 2 | x | rw | 3 | 1 | 8 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1143 | 6 | @10:6 | DR_010_BYTE_014_BIT_0 | 1036
D | 10 |  | Reserve | Timeout digital load cell | Timeout peson numérique |  |  | 数字传感器超时 | Bez: Timeout digitale Wägezelle S7: timeoutDigitalLoadCell Vorgabe ist Basis f. Timeout in ms für Empfang des zyklischen Gewichtswertes der digitalen Wägezelle. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit wird Fehler ausgegeben. | [s] | "s" |  |  | U | [13 empty] | timeout_digi_wz | reserved112 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0.25 | 0.1 | 100 | - | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1144 | 8 | @10:8 | DR_010_BYTE_016_BIT_0 | 1037
D | 10 |  | Gemittelter Wägezellenkennwert (mV/V) | Averaged load cell characteristic value (mV/V) | Sensibilité peson (mV/V) |  | Valore caratteristico (mV/V) | 传感器增益(mV/V) | Kennwert der Wägezelle(n) [mV/V], bei mehreren Zellen wird der Mittelwert verwendet. | [mV/V] | "mV/V" |  |  | N | [13 empty] | kennwert_wz | averagedCharacteristicValue | FLOAT |  | 4 | x | rw | 2 | 0.8 | 4.4 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1146 | 12 | @10:12 | DR_010_BYTE_020_BIT_0 | 1038
D | 10 |  | Nennlast einer Wägezelle | Capacity of one single load cell | Poids nominal d'un peson | Número del juego de datos | Carico nominale di una cella | 单只传感器额定载荷 | Nennlast einer Wägezelle | [weight unit] | belt_weight |  |  | N | [13 empty] | wz_nennlast | capacityOfOneSingleLoadCell | FLOAT |  | 4 | x | rw | 60 | 0.0001 | - | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1148 | 16 | @10:16 | DR_010_BYTE_024_BIT_0 | 1039
D | 10 |  | Impedanzreferenz (Ohm) | Impedance reference (Ohm) | Impédance de référence |  | val. riferim. impedenza | 基准阻抗 | Vorgabe des Sollbereichs (Nominalwert) in Ohm; 0 = Keine Impedanzkontrolle (Wertübernahme aus DS30 per Befehl wird autom. auf 10.000 Ohm begrenzt) | [Ohm] | "Ohm" |  |  | N | [13 empty] | impedanz_vorgabe | impedanceReference | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 10000 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1150 | 20 | @10:20 | DR_010_BYTE_028_BIT_0 | 1040
D | 10 |  | Maximale Impedanzabweichung (% von Impedanzreferenz) | Maximum impedance deviation (% of impedance reference) | Déviation maximum de l´impédance (en% de l'impédance de référence) |  |  |  | Vorgabe in Prozent bezogen auf Impedanzwert (zulässiger Bereich: Impedanzwert ±x%) | [%] | rel_imp |  |  | N | [13 empty] | impedanz_toleranz | maximumAllowedImpedanceDeviation | FLOAT |  | 4 |  | rw | 5 | 0 | 20 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1152 | 24 | @10:24 | DR_010_BYTE_032_BIT_0 | 1041
D | 10 |  | Reserve | Reserved (Overload limit) |  |  |  |  | Bez: (Überlastgrenze) S7: overloadLimit Vorgabe in % bezogen auf den eingestellten WZ-Kennwert, ab welchem Überlast gemeldet wird. | [% of averagedCharacteristicValue] |  |  |  | U | [13 empty] | ueberlastgrenze | reserved113 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 100 | 0 | 1000 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1154 | 28 | @10:28 | DR_010_BYTE_036_BIT_0 | 1042
D | 10 |  | Stringheader Wägezellenhersteller | en(Stringheader Wägezellenhersteller) |  |  |  |  | Header für Wägezellenhersteller |  |  |  |  | U | [13 empty] | wz_hersteller_sh |  | UBYTE | 2 | 2 |  | rw | 24.24 | - | - | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1156 | 32 | @10:32 | DR_010_BYTE_040_BIT_0 | 1043
D | 10 |  | Wägezellenhersteller | Load cell manufacturer | Fabriquant du peson |  |  |  | Hersteller der verwendeten Wägezellen |  |  |  |  | N | [13 empty] | wz_hersteller | loadCellManufacturer | CHAR | 24 | 24 |  | rw | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1157 | 34 | @10:34 | DR_010_BYTE_042_BIT_0 | 1044
D | 10 |  | Stringheader Wägezellenbestellnummer | en(Stringheader Wägezellenbestellnummer) |  |  |  |  | Header für Wägezellenbestellnummer |  |  |  |  | U | [13 empty] | wz_bestellnr_sh |  | UBYTE | 2 | 2 |  | rw | 24.24 | - | - | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1169 | 58 | @10:58 | DR_010_BYTE_066_BIT_0 | 1045
D | 10 |  | Wägezellenbestellnummer | Load cell order number | Numéro de commande du peson |  |  |  | Bestellnummer der verwendeten Wägezellen |  |  |  |  | N | [13 empty] | wz_bestellnr | loadCellOrderNumber | CHAR | 24 | 24 |  | rw | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1170 | 60 | @10:60 | DR_010_BYTE_068_BIT_0 | 1046
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_6 | reserved282 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1182 | 84 | @10:84 | DR_010_BYTE_092_BIT_0 | 1047
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_7 | reserved286 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1184 | 88 | @10:88 | DR_010_BYTE_096_BIT_0 | 1048
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_8 | reserved290 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1186 | 92 | @10:92 | DR_010_BYTE_100_BIT_0 | 1049
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_9 | reserved208 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1188 | 96 | @10:96 | DR_010_BYTE_104_BIT_0 | 1050
D | 10 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_3_10 | reserved294 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | r | x | rw | r |  |  | rw | APPL | 1189 | 98 | @10:98 | DR_010_BYTE_106_BIT_0 | 1051
E | 10 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 7 | [12 empty] | 1190 | 100 |  |  |  | 366
S | 11 |  | Waagentyp (DR11) | Scale type (DR11) |  |  |  |  | DS 11 | Waagentyp (DR11) | [17 empty] | ds_011_t |  | Länge: |  | 4 | [13 empty] | 1460 |  |  | DR11 Waagentyp | 1100 | 424
D | 11 |  | Waagentyp | Scale type | Type de balance | Estado de la transferencia | tipo di bilancia | 秤类型 | Waagentyp: 0: N-SWx 1: Bandwaage 2: Differentialdosierung |  |  |  |  | N | [12 empty] | waagentyp | waagentyp | scaleType | USHORT |  | 2 |  | rw | 1 | 1 | 1 | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1460 | 0 | @11:0 | DR_011_BYTE_008_BIT_0 | 1101
D | 11 |  | Reserve1 | Reserve1 |  |  |  |  | Reserve | Reserve1 |  |  |  | U | [13 empty] | res_11_1 | res_11_1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | r | - | rw | r |  |  | rw | APPL | 1461 | 2 | @11:2 | DR_011_BYTE_010_BIT_0 | 1102
E | 11 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1462 | 4 |  |  |  | 421
Dieser Datensatz ist für alle Waagentypen der WP351 identisch zu halten. Erst mit Einführung eines zweiten Waagentyps wird dieser Satz nach aussen relevant.
S | 13 |  | RS485-Parameter (DR13) | ??? (DR13) |  |  |  |  | DS 13 | RS485-Parameter (DR13) | [17 empty] | ds_013_t |  | Länge: |  | 16 | [13 empty] | 1480 |  |  | DR13 RS485-Parameter | 1300 | 452
D | 13 |  | RS485 Baudrate | RS485 baud rate | RS485 vitesse de transmission |  |  | RS485 波特率 | 0: 9600 Bits/s 1: 19200 Bits/s 2: 38400 Bits/s 3: 57.600 Bits/s 4:115.200 Bits/s | RS485 Baudrate |  |  |  | N | [12 empty] | rs485_bd_rate | rs485_bd_rate | rs485_bd_rate | USHORT |  | 2 |  | rw | 3 | 0 | 6 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1480 | 0 | @13:0 | DR_013_BYTE_008_BIT_0 | 1301
D | 13 |  | Bitfeld: RS485-Einstell-Flags | Bitfield: RS485 settings |  |  |  |  | Bitfeld: RS485-Einstell-Flags |  |  |  |  | U | [13 empty] | rs485_param_flags | rs485_param_flags | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0002 | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2 | @13:2 |  | 1302
D | 13 |  | RS485 Zeichenparität | RS485 parity | RS485 parité |  |  | RS485奇偶 | Zeichenparität 0: gerade 1: ungerade | RS485 Zeichenparität |  |  |  | N | ungerade | odd | Impair | Temporizador de dosificación previa (ms) | dispari | 奇 | gerade | even | Pair | Tipo de filtro para grueso/fino | pari | 偶校验 |  | RS485_PARAM_FLAGS_PARITY_ODD | RS485_PARAM_FLAGS_PARITY_ODD | B16_0 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2 | @13:2:0 | DR_013_BYTE_010_BIT_0 | 1303
D | 13 |  | RS485-Anzahl Datenbits | RS485 data bits | RS485 bits de données |  |  | RS485数据位 | Datenbits 0: 7 Datenbits 1: 8 Datenbits | RS485-Anzahl Datenbits |  |  |  | N | 8 Datenbits | 8 data bits | 8 bits de données | 8 bits de datos | 8 data bits | 8 个数据位 | 7 Datenbits | 7 data bits | 7 bits de données | 7 bits de datos | 7 data bits | 7 个数据位 |  | RS485_PARAM_FLAGS_DATA_8 | RS485_PARAM_FLAGS_DATA_8 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2 | @13:2:1 | DR_013_BYTE_010_BIT_1 | 1304
D | 13 |  | RS485-Stoppbits | RS485 stop bits | RS485 stop bits |  |  | RS485停止位 | Stoppbits 0: 1 Stoppbit 1: 2 Stoppbits | RS485-Stoppbits |  |  |  | N | 2 Stop Bits | 2 Stop Bits | 2 bits d'arrêt | 2 bits de parada | 2 Stop Bits | 2 个停止位 | 1 Stop Bit | 1 stop bit | 1 bit d'arrêt | 1 bit de parada | 1 Stop Bit | 1 个停止位 |  | RS485_PARAM_FLAGS_STOPP_2 | RS485_PARAM_FLAGS_STOPP_2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2 | @13:2:2 | DR_013_BYTE_010_BIT_2 | 1305
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_13_0_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2 | @13:2:3 | DR_013_BYTE_010_BIT_3 | 1306
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_13_0_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2 | @13:2:4 | DR_013_BYTE_010_BIT_4 | 1307
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_13_0_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2 | @13:2:5 | DR_013_BYTE_010_BIT_5 | 1308
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_13_0_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2 | @13:2:6 | DR_013_BYTE_010_BIT_6 | 1309
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_13_0_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2 | @13:2:7 | DR_013_BYTE_010_BIT_7 | 1310
D | 13 |  | Byteswap für ASCII-Textfelder | Byteswap for ASCII fields | Byteswap pour les textes ASCII |  |  |  | 1: normal 0: die zwei Zeichen in einem Modbus-Register werden in vertauschter Reihenfolge übertragen | Byteswap für ASCII-Textfelder |  |  |  | N | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 | ja | no | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 |  | RS485_PARAM_FLAGS_SWAP_TEXT | RS485_PARAM_FLAGS_SWAP_TEXT | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2.6 | @13:3:8 | DR_013_BYTE_011_BIT_0 | 1311
D | 13 |  | Byteswap für 16 bit-Werte | Byteswap for 16 bit tags | Byteswap pour valeur 16 bit |  |  | 16位值交换 | 0: big endian (MSB first) 1: little endian (LSB first) | Byteswap für 16 bit-Werte |  |  |  | N | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) |  |  | 1: 低位字节 (LSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) |  |  | 0: 高位字节 (MSB first) |  | RS485_PARAM_FLAGS_SWAP_SHORT | RS485_PARAM_FLAGS_SWAP_SHORT | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2.6 | @13:3:9 | DR_013_BYTE_011_BIT_1 | 1312
D | 13 |  | Byteswap für 32 bit-Werte (1 # 2, 3 # 4) | Byteswap for 32 bit tags (1 # 2, 3 # 4) | Byteswap pour valeur 32 bit (1<->2, 3<->4) |  |  | 32位值字节交换(1,2<->3,4) | 0: big endian (MSB first) 1: little endian (LSB first) | Byteswap für 32 bit-Werte (1<->2, 3<->4) |  |  |  | N | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) | little endian (LSB first) |  |  | 1: 低位字节 (LSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) | big endian (MSB first) |  |  | 0: 高位字节 (MSB first) |  | RS485_PARAM_FLAGS_SWAP_LONG_A0 | RS485_PARAM_FLAGS_SWAP_LONG_A0 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2.6 | @13:3:10 | DR_013_BYTE_011_BIT_2 | 1313
D | 13 |  | Wordswap für 32 bit-Werte (1,2 # 3,4) | Wordswap for 32 bit tags (1,2 # 3,4) | Wordswap pour valeur 32 bit (1,2 <-> 3,4) |  |  | 32位值字节交换(1,2<->3,4) | 1: big endian (MSW first) 0: little endian (LSW first) | Wordswap für 32 bit-Werte (1,2 <-> 3,4) |  |  |  | N | big endian (MSW first) | big endian (MSW first) | ??? | ??? | ??? | ??? | little endian (LSW first) | little endian (LSW first) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | RS485_PARAM_FLAGS_SWAP_LONG_A1 | RS485_PARAM_FLAGS_SWAP_LONG_A1 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2.6 | @13:3:11 | DR_013_BYTE_011_BIT_3 | 1314
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_13_0_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2.6 | @13:3:12 | DR_013_BYTE_011_BIT_4 | 1315
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_13_0_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2.6 | @13:3:13 | DR_013_BYTE_011_BIT_5 | 1316
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_13_0_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2.6 | @13:3:14 | DR_013_BYTE_011_BIT_6 | 1317
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [14 empty] | res_13_0_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1481 | 2.6 | @13:3:15 | DR_013_BYTE_011_BIT_7 | 1318
D | 13 |  | Modbusadresse RTU (RS485) | Modbus address RTU (RS485) | Adresse Modbus RTU(RS485) | Estado actual salida DQ.2 |  | Modbus 地址 RTU(RS485) | für Modul geltende Modbusadresse | Modbusadresse RTU (RS485) |  |  |  | N | [13 empty] | modbus_adresse | modbus_adresse | USHORT |  | 2 |  | rw | 20 | 1 | 255 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1482 | 4 | @13:4 | DR_013_BYTE_012_BIT_0 | 1319
D | 13 |  | Modbus Response-Verzug (ms) | Modbus response delay (ms) | Délai de réponse Modbus (ms) | Punto de calibración 0 válido |  | Modbus 反馈延迟(ms) | Vezögerungszeit für Antwort bei MODBUS RTU in ms (RS485) (default 20, da ggf. später bei Dig.-WZ als Timeout verwendet, s.a. WP231 ) | Modbus Response-Verzug (ms) |  |  |  | N | [13 empty] | delay_modbus_tel | delay_modbus_tel | USHORT |  | 2 |  | rw | 20 | 0 | 500 | - | - | rw | rw |  |  | rw | MODRS | 1483 | 6 | @13:6 | DR_013_BYTE_014_BIT_0 | 1320
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_13_2 | res_13_2 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1484 | 8 | @13:8 | DR_013_BYTE_016_BIT_0 | 1321
D | 13 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_13_3 | res_13_3 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | - | 1486 | 12 | @13:12 | DR_013_BYTE_020_BIT_0 | 1322
E | 13 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1488 | 16 |  |  |  | 429
S | 14 |  | Korrekturfaktor Referenz (DR14) | Correction factor reference (DR14) |  |  |  | 重量模拟(DR16) | DS 14 | Korrekturfaktor Referenz (DR14) | [17 empty] | ds_014_t |  | Länge: |  | 12 | [13 empty] | 1253 |  |  | DR14 Corection factor reference | 1400 | 459
D | 14 |  | Referenzgewicht für Materialtest | Refrence weight of material test |  |  |  |  | Vorgabe Wert zur Berechnung des Korrekturfaktors | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | kf_referenzgewicht | referenceWeightForMaterialTest | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 9999999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1253 | 0 | @14:0 | DR_014_BYTE_008_BIT_0 | 1401
D | 14 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_16_1 | res_16_1 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0.0 |  |  | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1255 | 4 | @14:4 | DR_014_BYTE_012_BIT_0 | 1402
D | 14 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_16_2 | res_16_2 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0.0 |  |  | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1257 | 8 | @14:8 | DR_014_BYTE_016_BIT_0 | 1403
E | 14 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1259 | 12 |  |  |  | 455
S | 15 |  | Konfiguration Technologiemeldungen (DR15) | Configuration of technology messages (DR15) | Configuration messages technologiques (DR15) |  |  |  | DS 15 | Konfiguration Technologiemeldungen (DR15) | [17 empty] | ds_015_t | DR20ConfigurationTechnologyMessages | Länge: |  | 12 | [13 empty] | 1600 |  |  | DR15 Config Technology Messages | 1500 | 516
D | 15 |  | Bitfeld: TNF Flags 1 | Bitfield: TNF Flags 1 |  |  |  |  | Bitfeld: TNF Flags 1 |  |  |  |  | U | [13 empty] | tnf_param_flags_1 | technologyMessageFlag1 | B16 |  | 0 |  | rw | 0xFFFF | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0 | @15:0 |  | 1501
D | 15 |  | 2000 Technologiemeldung | 2000 Technology message existent |  |  |  |  | Mindestens eine Technologiemeldung liegt vor | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_VORHANDEN | technologyMessage2000 | B16_0 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0 | @15:0:0 | DR_015_BYTE_008_BIT_0 | 1502
D | 15 |  | 3001 Summierstörung | 3001 Totalizing error |  |  |  |  | Die Summen sind nicht mehr einchf. protokollierbar (z.B. wegen Überschreitung der maximalen Bandbeladung) | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_SUMMIERSTOERUNG | technologyMessage2001 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0 | @15:0:1 | DR_015_BYTE_008_BIT_1 | 1503
D | 15 |  | 2002 Trace überlastet | 2002 Trace overloaded |  |  |  |  | Der eingestellte Zyklus für die Traceaufzeichnung kann nicht verarbeitet werden: Auslesen läuft oder der Puffer ist voll, Aufzeichnung wird gestoppt | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_TRACE_BUSY | technologyMessage2002 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0 | @15:0:2 | DR_015_BYTE_008_BIT_2 | 1504
D | 15 |  | 2003 Nullstellvorgang abgebrochen | 2003 Zero setting procedure aborted |  |  |  |  | Das Einschaltgewicht liegt ausserhalb des durch das maximale positive und negative Gewicht für das Nullsetzen parametrierten Wertbereiches in DS 3. | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_WAE_NULLSETZEN | technologyMessage2003 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0 | @15:0:3 | DR_015_BYTE_008_BIT_3 | 1505
D | 15 |  | 2004 Tracespeicher voll | 2004 Trace memory full |  |  |  |  | Zyklische Traceaufzeichnung abgebrochen, da Speicher vollgelaufen ist | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_TRACE_ABBRUCH | technologyMessage2004 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0 | @15:0:4 | DR_015_BYTE_008_BIT_4 | 1506
D | 15 |  | 2005 Neuanlauf nach Spannungswiederkehr | 2005 Reboot after power reset |  |  |  |  | Diagnosemeldung für 'regulären' Neuanlauf. [ CR Khe: KEINE Zusatzinfo bei BTF/TNF - folgende ZI nur noch Kommentar f. Entw.: 130: Neuanlauf nach Spannungswiederkehr 64: Spannungseinbruch unterhalb VoltageSupervisor-Schwelle, aber noch oberhalb K60-interner LowVoltageDetect-Schwelle (z.B. EMV-bedingt - im Labor auch: Debugger-Reset oder Reset-Taste) 0: Neuanlauf nach FW-Update ] | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_POWERON | technologyMessage2005 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0 | @15:0:5 | DR_015_BYTE_008_BIT_5 | 1507
D | 15 |  | 2006 Downloadfehler | 2006 Download error |  |  |  |  | Es wurde ein FW-Download (FW-Update) abgebrochen/abgewiesen, z.B. weil - bereits ein FW-Update-Vorgang läuft oder - Kommunikation mit S7-Seite abgebrochen ist. | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_FWUPD_ABORT | technologyMessage2006 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0 | @15:0:6 | DR_015_BYTE_008_BIT_6 | 1508
D | 15 |  | 3002 Justagevorgang abgebrochen | 3002 Calibration aborted |  |  |  |  | Justagevorgang abgebrochen, da zwischenzeitlich Werte außerhalb plausibler Bereich | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_JUST_ABBRUCH | technologyMessage2121 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0 | @15:0:7 | DR_015_BYTE_008_BIT_7 | 1509
D | 15 |  | 2094 Backup gesetzt | 2094 Backup created |  |  |  |  | Backup/Snapshot wurde erfolgreich gesetzt | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_BACKUP_SET | technologyMessage2101 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0.6 | @15:1:8 | DR_015_BYTE_009_BIT_0 | 1510
D | 15 |  | 2095 Backup geladen | 2095 Backup loaded |  |  |  |  | Backup wurde erfolgreich geladen | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_BACKUP_LOADED | technologyMessage2102 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0.6 | @15:1:9 | DR_015_BYTE_009_BIT_1 | 1511
D | 15 |  | 2007 Firmwaredatei ungültig | 2007 Firmware file invalid |  |  |  |  | FW-Update-Datei (*.upd) wurde abgewiesen, weil diese ungültig ist (UPD-Datei entweder für Modul nicht geeignet oder fehlerhaft - z.B. Länge, Struktur, Checksumme, Signatur unplausibel). | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_FWUPD_INVALID | technologyMessage2103 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0.6 | @15:1:10 | DR_015_BYTE_009_BIT_2 | 1512
D | 15 |  | 2104 Modbus Kommunikation Timeout | 2104 Modbus communication timeout |  |  |  |  | Kein Stand-Alone Betrieb und CPU fehlt bzw. läuft nicht | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_CPU_STOPP | technologyMessage2104 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0.6 | @15:1:11 | DR_015_BYTE_009_BIT_3 | 1513
D | 15 |  | 2096 Wiederherstellungspunkt gesetzt | 2096 Recovery point created |  |  |  |  | Wiederherstellungspunkt wurde erfolgreich gesetzt | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_RECOVERY_SET | technologyMessage2105 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0.6 | @15:1:12 | DR_015_BYTE_009_BIT_4 | 1514
D | 15 |  | 2097 Wiederherstellungspunkt geladen | 2097 Recovery point loaded |  |  |  |  | Wiederherstellungspunkt (oder falls nicht vorhanden, dann Defaultwerte) wurde erfolgreich geladen | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_RECOVERY_LOADED | technologyMessage2106 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0.6 | @15:1:13 | DR_015_BYTE_009_BIT_5 | 1515
D | 15 |  | 2098 Standardparameter geladen | 2098 Standard parameters loaded |  |  |  |  | Hinweis für den Anwender, dass die Standardparameter geladen wurden | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_STANDARDPARAM | technologyMessage2107 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0.6 | @15:1:14 | DR_015_BYTE_009_BIT_6 | 1516
D | 15 |  | 2099 Werkseinstellung geladen | 2099 Factory settings loaded |  |  |  |  | Hinweis für den Anwender, dass die Werkseinstellungen geladen wurden | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_WERKSEINST | technologyMessage2108 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1600 | 0.6 | @15:1:15 | DR_015_BYTE_009_BIT_7 | 1517
D | 15 |  | Bitfeld: TNF Flags 2 | Bitfield: TNF Flags 2 |  |  |  |  | Bitfeld: TNF Flags 2 |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | tnf_param_flags_2 | technologyMessageFlag2 | B16 |  | 0 |  | rw | 0xFFFF | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2 | @15:2 |  | 1518
D | 15 |  | 2112 Protokollierung nicht möglich | 2112 Logging not possible |  |  |  |  | Protokollierbedingungen nicht erfüllt, automatisches Protokollieren kann nicht ausgeführt werden | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_PROT_BEDINGUNGEN | technologyMessage2109 | B16_0 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2 | @15:2:0 | DR_015_BYTE_010_BIT_0 | 1519
D | 15 |  | 2115 Protokollfehler | 2115 Log error |  |  |  |  | Fehler beim Lesen eines Protokolleintrags (Refresh DS46 bei Anforderungs-ID = 0) | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_PROT_FEHLER | technologyMessage2110 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2 | @15:2:1 | DR_015_BYTE_010_BIT_1 | 1520
D | 15 |  | 2124 Protokollspeicher voll | 2124 Log memory full |  |  |  |  | Bei OIML-Betrieb, wenn kein Ringspeicher parametriert ist, wenn der Protokollspeicher voll ist. | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | N | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_PROT_VOLL | technologyMessage2111 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2 | @15:2:2 | DR_015_BYTE_010_BIT_2 | 1521
D | 15 |  | 2125 Protokolleintrag nicht eichfähig | 2125 Log entry not legal for trade |  |  |  |  | Die abgedruckte Summe ist nicht eichfähig, da ein Fehler bei der Summe vorliegt (es wird mit der Kennung t statt T protokolliert) | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_LOG_NOT_LFT | technologyMessage2112 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2 | @15:2:3 | DR_015_BYTE_010_BIT_3 | 1522
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_4 | technologyMessage2113 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2 | @15:2:4 | DR_015_BYTE_010_BIT_4 | 1523
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_5 | technologyMessage2114 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2 | @15:2:5 | DR_015_BYTE_010_BIT_5 | 1524
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_6 | technologyMessage2115 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2 | @15:2:6 | DR_015_BYTE_010_BIT_6 | 1525
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_7 | technologyMessage2116 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2 | @15:2:7 | DR_015_BYTE_010_BIT_7 | 1526
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_8 | technologyMessage2117 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2.6 | @15:3:8 | DR_015_BYTE_011_BIT_0 | 1527
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_9 | technologyMessage2118 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2.6 | @15:3:9 | DR_015_BYTE_011_BIT_1 | 1528
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_10 | technologyMessage2119 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2.6 | @15:3:10 | DR_015_BYTE_011_BIT_2 | 1529
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_11 | technologyMessage2120 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2.6 | @15:3:11 | DR_015_BYTE_011_BIT_3 | 1530
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_12 | technologyMessage2096 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2.6 | @15:3:12 | DR_015_BYTE_011_BIT_4 | 1531
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_13 | technologyMessage2097 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2.6 | @15:3:13 | DR_015_BYTE_011_BIT_5 | 1532
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_14 | technologyMessage2098 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2.6 | @15:3:14 | DR_015_BYTE_011_BIT_6 | 1533
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_2_15 | technologyMessage2099 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1601 | 2.6 | @15:3:15 | DR_015_BYTE_011_BIT_7 | 1534
D | 15 |  | Bitfeld: TNF Flags 3 | Bitfield: TNF Flags 3 |  |  |  |  | Bitfeld: TNF Flags 3 |  |  |  |  | U |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | tnf_param_flags_3 | technologyMessageFlag3 | B16 |  | 0 |  | rw | 0xFFFF | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4 | @15:4 |  | 1535
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_0 | technologyMessage2094 | B16_0 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4 | @15:4:0 | DR_015_BYTE_012_BIT_0 | 1536
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_1 | technologyMessage2095 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4 | @15:4:1 | DR_015_BYTE_012_BIT_1 | 1537
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_2 | technologyMessage2007 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4 | @15:4:2 | DR_015_BYTE_012_BIT_2 | 1538
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_3 | technologyMessage2122 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4 | @15:4:3 | DR_015_BYTE_012_BIT_3 | 1539
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | [0=suppress;1=issue] |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_4 | technologyMessage2123 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4 | @15:4:4 | DR_015_BYTE_012_BIT_4 | 1540
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_5 | technologicalError2114 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4 | @15:4:5 | DR_015_BYTE_012_BIT_5 | 1541
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_6 | technologicalError2115 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4 | @15:4:6 | DR_015_BYTE_012_BIT_6 | 1542
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_7 | technologicalError2116 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4 | @15:4:7 | DR_015_BYTE_012_BIT_7 | 1543
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_8 | technologicalError2117 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4.6 | @15:5:8 | DR_015_BYTE_013_BIT_0 | 1544
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_9 | technologicalError2118 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4.6 | @15:5:9 | DR_015_BYTE_013_BIT_1 | 1545
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_10 | technologicalError2119 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4.6 | @15:5:10 | DR_015_BYTE_013_BIT_2 | 1546
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_11 | technologicalError2120 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4.6 | @15:5:11 | DR_015_BYTE_013_BIT_3 | 1547
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_12 | technologicalError2096 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4.6 | @15:5:12 | DR_015_BYTE_013_BIT_4 | 1548
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_13 | technologicalError2097 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4.6 | @15:5:13 | DR_015_BYTE_013_BIT_5 | 1549
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_14 | technologicalError2098 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4.6 | @15:5:14 | DR_015_BYTE_013_BIT_6 | 1550
D | 15 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | TNF_3_15 | technologicalError2099 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1602 | 4.6 | @15:5:15 | DR_015_BYTE_013_BIT_7 | 1551
D | 15 |  | Reserve Bitfeld TNF Flags 4 | Reserved Bitfield TNF Flags 4 |  |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | tnf_param_flags_4 | technologyMessageFlag4 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 0 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1603 | 6 | @15:6 | DR_015_BYTE_014_BIT_0 | 1552
D | 15 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | melden | Message | Messages |  | segnalazioni: | 消息 | nicht melden | No message | ??? | ??? | ??? | ??? |  | res_29_1 | res_29_1 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 0 | - | - | rw | rw |  |  | rw | FEHL | 1604 | 8 | @15:8 | DR_015_BYTE_016_BIT_0 | 1553
E | 15 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1606 | 12 |  |  |  | 462
S | 16 |  | Simulation (DR16) | Simulation (DR16) |  |  |  | 重量模拟(DR16) | DS 16 | Simulation (DR16) | [17 empty] | ds_016_t | DR16 Simulation | Länge: |  | 44 | [13 empty] | 1670 |  |  | DR16 Simulation | 1600 | 548
D | 16 |  | Bandbeladung | Load |  |  |  |  | Vorgabe Bandbeladung Nicht bei Schüttstrommesser verfügbar. Wird nur verwendet, wenn keine Vorgabe der Förderstärke. | [load unit] | load | Vorgabewerte | 100 | N | [13 empty] | bandbel_vorgabe | BeltLoadSimulation | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 9999999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1670 | 0 | @16:0 | DR_016_BYTE_008_BIT_0 | 1619
D | 16 |  | Geschwindigkeit | Speed |  |  |  |  | Vorgabewert für Geschwindigkeit Nicht bei Schüttstrommesser verfügbar. Wird nur verwendet, wenn keine Vorgabe der Förderstärke. | [speed unit] | speed | x | 101 | N | [13 empty] | geschw_vorgabe | BeltSpeedSimulation | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 9999999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1672 | 4 | @16:4 | DR_016_BYTE_012_BIT_0 | 1620
D | 16 |  | Förderstärke | Flow rate |  |  |  |  | Vorgabe Förderstärke. Bei Vorgabe eines Wertes, werden Bandbeladungs- und Geschwindigkeitsvorgabe ignoriert | [flow unit] | flow | x | 102 | N | [13 empty] | foerder_vorgabe | FlowRateSimulation | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 9999999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1674 | 8 | @16:8 | DR_016_BYTE_016_BIT_0 | 1621
D | 16 |  | Neigungswinkel | Incline angle |  |  |  |  | Vorgabe Band-Neigungswinkel in ° | [°] | angle | x | 103 | N | [13 empty] | winkel_vorgabe | InclineAngleSimulation | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | -60 | 60 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1676 | 12 | @16:12 | DR_016_BYTE_020_BIT_0 | 1622
D | 16 |  | Hochlaufzeit Geschwindigkeit | Ramp up time speed |  |  |  |  | Bei Vorgabe einer Zeit, wird die Geschwindigkeit simuliert, dass sie nach dem aktivieren innerhalb dieser Zeit linear von 0 auf die Vorgabe-Geschwindigkeit hochläuft | [s] | "s" | Dynamik | 200 | N | [13 empty] | sim_geschw_hochlauf | BeltSpeedRampUpTime | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 9999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1678 | 16 | @16:16 | DR_016_BYTE_024_BIT_0 | 1623
D | 16 |  | Auslaufzeit Geschwindigkeit | Ramp down time speed |  |  |  |  | Bei Vorgabe einer Zeit, wird die Geschwindigkeit simuliert, dass sie innerhalb dieser Zeit linear von der aktuellen Simulationsgeschwindigkeit auf 0 herunterläuft | [s] | "s" | x | 201 | N | [13 empty] | sim_geschw_auslauf | BeltSpeedRampDownTime | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 9999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1680 | 20 | @16:20 | DR_016_BYTE_028_BIT_0 | 1624
D | 16 |  | Simulationskonfiguration | Simulation configuration | [9 empty] | N | [13 empty] | sim_config | simConfig | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0000 | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24 | @16:24 |  | 1601
D | 16 |  | Reserve | Simulate band load |  |  |  |  | Bandbeladung simulieren Bei aktiver Simulation wird der Wert für Bandbelaung simuliert; ansonsten wird der reale Wert verwendet |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_0 | res_16_0_0 | B16_0 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24 | @16:24:0 | DR_016_BYTE_032_BIT_0 | 1602
D | 16 |  | Reserve | Simulate speed |  |  |  |  | Geschwindigkeit simulieren Bei aktiver Simulation wird der Wert für Geschwindigkeit simuliert; ansonsten wird der reale Wert verwendet |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_1 | res_16_0_1 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24 | @16:24:1 | DR_016_BYTE_032_BIT_1 | 1603
D | 16 |  | Reserve | Simulate flow rate |  |  |  |  | Förderstärke simulieren simulieren Bei aktiver Simulation wird der Wert für Förderstärke simuliert; ansonsten wird der reale Wert verwendet; Simulation von Bandbeladung und Geschwindigkeit werden dann ignoriert |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_2 | res_16_0_2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24 | @16:24:2 | DR_016_BYTE_032_BIT_2 | 1604
D | 16 |  | Reserve | Simulate angle |  |  |  |  | Neigungswinkel simulieren Bei aktiver Simulation wird der Wert für Neigungswinkel simuliert; ansonsten wird der reale Wert verwendet |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_3 | res_16_0_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24 | @16:24:3 | DR_016_BYTE_032_BIT_3 | 1605
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_4 | res_16_0_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24 | @16:24:4 | DR_016_BYTE_032_BIT_4 | 1606
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_5 | res_16_0_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24 | @16:24:5 | DR_016_BYTE_032_BIT_5 | 1607
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_6 | res_16_0_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24 | @16:24:6 | DR_016_BYTE_032_BIT_6 | 1608
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_7 | res_16_0_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24 | @16:24:7 | DR_016_BYTE_032_BIT_7 | 1609
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_8 | res_16_0_8 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24.6 | @16:25:8 | DR_016_BYTE_033_BIT_0 | 1610
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_9 | res_16_0_9 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24.6 | @16:25:9 | DR_016_BYTE_033_BIT_1 | 1611
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_10 | res_16_0_10 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24.6 | @16:25:10 | DR_016_BYTE_033_BIT_2 | 1612
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_11 | res_16_0_11 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24.6 | @16:25:11 | DR_016_BYTE_033_BIT_3 | 1613
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_12 | res_16_0_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24.6 | @16:25:12 | DR_016_BYTE_033_BIT_4 | 1614
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_13 | res_16_0_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 |  | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24.6 | @16:25:13 | DR_016_BYTE_033_BIT_5 | 1615
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_14 | res_16_0_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24.6 | @16:25:14 | DR_016_BYTE_033_BIT_6 | 1616
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_16_0_15 | res_16_0_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 1682 | 24.6 | @16:25:15 | DR_016_BYTE_033_BIT_7 | 1617
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_16_1 | res_16_1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1683 | 26 | @16:26 | DR_016_BYTE_034_BIT_0 | 1618
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_16_2 | res_16_2 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1684 | 28 | @16:28 | DR_016_BYTE_036_BIT_0 | 1625
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_16_3 | res_16_3 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1686 | 32 | @16:32 | DR_016_BYTE_040_BIT_0 | 1626
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_16_4 | res_16_4 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1688 | 36 | @16:36 | DR_016_BYTE_044_BIT_0 | 1627
D | 16 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_16_5 | res_16_5 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1690 | 40 | @16:40 | DR_016_BYTE_048_BIT_0 | 1628
E | 16 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1692 | 44 |  |  |  | 519
S | 17 |  | Winkelvorgabe (DR17) | Incline Angle (DR17) |  |  |  |  | DS 17 | Winkelvorgabe (DR17) | [17 empty] | ds_017_t | DR17 Incline Angle | Länge: |  | 8 | [13 empty] | 1700 |  |  | DR17 Belt Angle | 1700 | 555
D | 17 |  | Neigungswinkel | Incline angle |  |  |  |  | Vorgabe Band-Neigungswinkel in ° | [°] | angle |  |  | N | [13 empty] | neigungswinkel | inclineAngle | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | -60 | 60 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1700 | 0 | @17:0 | DR_017_BYTE_008_BIT_0 | 1701
D | 17 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_17_1 | res_17_1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0.0 |  |  | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1702 | 4 | @17:4 | DR_017_BYTE_012_BIT_0 | 1702
D | 17 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_17_2 | res_17_2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0.0 |  |  | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1703 | 6 | @17:6 | DR_017_BYTE_014_BIT_0 | 1703
E | 17 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1704 | 8 |  |  |  | 551
S | 18 |  | Geschwindigkeitsvorgabe (DR18) | External speed value (DR18) |  |  |  |  | DS 18 | Externe Geschwindigkeitsvorgabe (DR18) | [17 empty] | ds_018_t | DR18 External Speed value | Länge: |  | 8 | [13 empty] | 1800 |  |  | DR18 External Speed | 1800 | 562
D | 18 |  | Externe Geschwindigkeitsvorgabe | External speed value |  |  |  |  | Externer Vorgabewert der Geschwindigkeit | [speed unit] | speed |  |  | N | [13 empty] | externe_geschw | externalSpeed | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | 9999999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1800 | 0 | @18:0 | DR_018_BYTE_008_BIT_0 | 1801
D | 18 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_18_1 | res_18_1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0.0 |  |  | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1802 | 4 | @18:4 | DR_018_BYTE_012_BIT_0 | 1802
D | 18 |  | Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_18_2 | res_18_2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0.0 |  |  | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 1803 | 6 | @18:6 | DR_018_BYTE_014_BIT_0 | 1803
E | 18 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1804 | 8 |  |  |  | 558
S | 28 |  | Beizeichen für Protokolle (DR28) | User tag for logging (DR28) |  |  |  |  | DS 28 | Beizeichen für Protokolle (DR28) | [17 empty] | ds_028_t | DR28 User tag for logging | Länge: |  | 52 | [13 empty] | 2100 |  |  | DR28 Strings for Protocols | 2800 | 587
D | 28 |  | Beizeichen Stringheader | en(Beizeichen Stringheader) |  |  |  |  | String Maximallänge und Aktuallänge |  |  |  |  | U | [13 empty] | beizeichen1_sh | beizeichen1_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | rw | 42.42 | 0 | 0 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PROT | 2100 | 0 | @28:0 | DR_028_BYTE_008_BIT_0 | 2801
D | 28 |  | Beizeichen | User tag | Caractère ajouté | Cmd | carat. sec. | 字符串 | Beizeichen für Protokollierung |  |  |  |  | N | [13 empty] | beizeichen1 | userTag | CHAR | 42 | 42 |  | rw | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | 0 | 0 | - | - | rw | rw |  |  | rw | PROT | 2101 | 2 | @28:2 | DR_028_BYTE_010_BIT_0 | 2802
D | 28 |  | Protokoll-Einstellungen | en(Protokoll-Einstellungen) | [9 empty] | N | [13 empty] | protokoll_flags | protocolSettings | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0004 | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44 | @28:44 |  | 2803
D | 28 |  | Bezeichen protokollieren | Add user tag to log | [5 empty] | [0=NO;1=YES] |  |  |  | N | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | PROT_BEIZEICHEN | addLogTag | B16_0 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44 | @28:44:0 | DR_028_BYTE_052_BIT_0 | 2804
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_1 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44 | @28:44:1 | DR_028_BYTE_052_BIT_1 | 2805
D | 28 |  | Protokoll Speichermethode (OIML) | Log memory mode (OIML/NTEP only) | Type mémoire trace |  |  | 历史记录存储方式 | Falls Vorschriftencode OIML gesetzt: 0: Protokollaufzeichnung läuft als Ringspeicher 1: Protokollierung wird bei vollem Protokoll-Speicher angehalten Ohne Vorschriftencode immer Ringspeicher | [0=ring buffer;1=stop once full] |  |  |  | U | Protokoll stoppen, wenn Speicher voll | Stop log once memory is full | ??? | ??? | ??? | ??? | Ringspeicher | Ring buffer | ??? | ??? | ??? | ??? |  | PROT_METHODE | logMemoryMode | B16_2 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44 | @28:44:2 | DR_028_BYTE_052_BIT_2 | 2806
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44 | @28:44:3 | DR_028_BYTE_052_BIT_3 | 2807
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44 | @28:44:4 | DR_028_BYTE_052_BIT_4 | 2808
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44 | @28:44:5 | DR_028_BYTE_052_BIT_5 | 2809
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44 | @28:44:6 | DR_028_BYTE_052_BIT_6 | 2810
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44 | @28:44:7 | DR_028_BYTE_052_BIT_7 | 2811
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_8 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44.6 | @28:45:8 | DR_028_BYTE_053_BIT_0 | 2812
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_9 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44.6 | @28:45:9 | DR_028_BYTE_053_BIT_1 | 2813
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_10 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44.6 | @28:45:10 | DR_028_BYTE_053_BIT_2 | 2814
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_11 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44.6 | @28:45:11 | DR_028_BYTE_053_BIT_3 | 2815
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44.6 | @28:45:12 | DR_028_BYTE_053_BIT_4 | 2816
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44.6 | @28:45:13 | DR_028_BYTE_053_BIT_5 | 2817
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44.6 | @28:45:14 | DR_028_BYTE_053_BIT_6 | 2818
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  |  | res_28_0_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 2122 | 44.6 | @28:45:15 | DR_028_BYTE_053_BIT_7 | 2819
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_28_1 | res_28_1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | PROT | 2123 | 46 | @28:46 | DR_028_BYTE_054_BIT_0 | 2820
D | 28 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_28_2 | res_28_2 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | 0 | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | PROT | 2124 | 48 | @28:48 | DR_028_BYTE_056_BIT_0 | 2821
E | 28 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 2126 | 52 |  |  |  | 565
S | 30 |  | Waagenzustand (DR30) | Scale Status (DR30) | Etat du processus (DR30) |  |  | 过程状态(DR30) | DS 30 | Prozesszustand (DR30) | [17 empty] | ds_030_t | DR30 Scale Status | Länge: |  | 160 | [13 empty] | 3000 |  |  | DR30 Process Values 1 | 3000 | 749
D | 30 |  | Waagenstatus | Scale status | Etat |  | stato | 状态 | Bitfelder: Status-Anzeige #1 Status-Bits (Bytes 1 u. 2) #2 Status-Bits (Bytes 3 u. 4) #3 Status2-Bits (Bytes 1 u. 2) #4 Status2-Bits (Bytes 3 u. 4) #5 AUX - Status-Bits | Status-Anzeige |  |  |  | B | [13 empty] | status | scaleStatusFlags | B16 | 5 | 0 |  | r | 0,0,0,0,0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0 | @30:0 |  | 3001
D | 30 |  | Im Nullstellbereich | Within zero setting range |  |  |  |  | gesetzt wenn Bandbeladung im Nullstellbereich |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_NULL_BEREICH | withinZeroSettingRange | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0 | @30:0:0 | DR_030_BYTE_008_BIT_0 | 3002
D | 30 |  | Nullstellen aktiv | Zero setting active |  |  |  |  | gesetzt wenn autom. Nullstellen eingeschaltet ist |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_NULLSTELLEN | zeroSettingActive | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0 | @30:0:1 | DR_030_BYTE_008_BIT_1 | 3003
D | 30 |  | Nullnachführung aktiv | Automatic zero tracking active |  |  |  |  | gesetzt wenn autom. Nullstellen eingeschaltet ist |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_AUTONULLSTELLEN | automaticZeroTrackingActive | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0 | @30:0:2 | DR_030_BYTE_008_BIT_2 | 3004
D | 30 |  | Min. Förderstärke unterschritten | Minimum flow rate undershot |  |  |  |  | gesetzt wenn, min. Förderstärke unterschritten ist |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_MIN_FS | minFlowRateUndershot | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0 | @30:0:3 | DR_030_BYTE_008_BIT_3 | 3005
D | 30 |  | Max. Förderstärke überschritten | Maximum flow rate exceeded |  |  |  |  | gesetzt, wenn maximale Förderstärke überschritten wird |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_MAX_FS | maxFlowRateExceeded | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0 | @30:0:4 | DR_030_BYTE_008_BIT_4 | 3006
D | 30 |  | Min. Bandbeladung für Summierung überschritten | Above minimum belt load for totalizing |  |  |  |  | gesetzt, wenn min. Bandbeladung für Summation überschritten ist |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_BB_SUM | minLoadForTotalizingExceeded | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0 | @30:0:5 | DR_030_BYTE_008_BIT_5 | 3007
D | 30 |  | Min. Geschwindigkeit unterschritten | Minimum speed undershot |  |  |  |  | gesetzt, wenn minimale Bandgeschwindigkeit unterschritten wird |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_MIN_GESCHW | minSpeedUndershot | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0 | @30:0:6 | DR_030_BYTE_008_BIT_6 | 3008
D | 30 |  | Max. Geschwindigkeit überschritten | Maximum speed exceeded |  |  |  |  | gesetzt, wenn maximale Bandgeschwindigkeit überschritten wird |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_MAX_GESCHW | maxSpeedExceeded | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0 | @30:0:7 | DR_030_BYTE_008_BIT_7 | 3009
D | 30 |  | Min. Bandbeladung unterschritten | Minimum load undershot |  |  |  |  | gesetzt, wenn min. Bandbeladung unterschritten wird |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_MIN_BB | minBeltLoadUndershot | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0.6 | @30:1:8 | DR_030_BYTE_009_BIT_0 | 3010
D | 30 |  | Max. Bandbeladung überschritten | Maximum load exceeded |  |  |  |  | gesetzt, wenn max. Bandbeladung überschritten wird |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_MAX_BB | maxBeltLoadExceeded | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0.6 | @30:1:9 | DR_030_BYTE_009_BIT_1 | 3011
D | 30 |  | Summierausgang | Remote totalizer output |  |  |  |  | gesetzt während Puls am Pulsausgang |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_PULS | remoteTotalizerOutput | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 |  | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0.6 | @30:1:10 | DR_030_BYTE_009_BIT_2 | 3012
D | 30 |  | Stoppuhr läuft | Stop watch active |  |  |  |  | gesetzt, wenn Stoppuhr durch Befehl (z.B. Kalibrierbefefehl) gestartet wurde |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_STOPPUHR_LFT | stopWatchActive | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0.6 | @30:1:11 | DR_030_BYTE_009_BIT_3 | 3013
D | 30 |  | Förderband EIN | Conveyor ON |  |  |  |  | gesetzt wenn Band läuft |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_BAND_LFT | conveyorOn | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0.6 | @30:1:12 | DR_030_BYTE_009_BIT_4 | 3014
D | 30 |  | Summierung aktiv | Totalizers active |  |  |  |  | gesetzt, wenn Summierung läuft |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_SUMMIERUNG_AKTIV | totalizersActive | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 |  | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0.6 | @30:1:13 | DR_030_BYTE_009_BIT_5 | 3015
D | 30 |  | Summierung freigegeben | Totalizers enabled |  |  |  |  | gesetzt, wenn Summierung freigegeben |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_SUMMIERUNG | totalizersEnabled | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0.6 | @30:1:14 | DR_030_BYTE_009_BIT_6 | 3016
D | 30 |  | Summierung gestört | Totalizers disturbed |  |  |  |  | gesetzt wenn Summenbildung gestört wurde |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_SUMMIERSTOERUNG | totalizersDisturbed | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3000 | 0.6 | @30:1:15 | DR_030_BYTE_009_BIT_7 | 3017
D | 30 |  | Trace aktiv | Trace active | Trace active |  |  | 历史记录激活 | gesetzt wenn, Trace läuft |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_TRACE | traceActive | B16_16 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2 | @30:2:16 | DR_030_BYTE_010_BIT_0 | 3018
D | 30 |  | Anlauf | Start up |  |  |  |  | Anlauf hat stattgefunden bzw. Werkseinstellungen wurden geladen(wird nach 5 Sekunden wieder gelöscht (bei geeichter Waage länger)) |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_ANLAUF | startUp | B16_17 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2 | @30:2:17 | DR_030_BYTE_010_BIT_1 | 3019
D | 30 |  | DS32 - Zustandsänderung | DR32 - state changed |  |  |  |  | wird bei jeder DS32 Änderung (BTF-, TNF, DBF-Fehlerbits) schnittstellenspezifisch gesetzt (Rücksetzen erfolgt durch Lesen des DS32 für die lesende Schnittstelle). |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_DS32_AENDERUNG | Dr32StateChanged | B16_18 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2 | @30:2:18 | DR_030_BYTE_010_BIT_2 | 3020
D | 30 |  | Notbetrieb aktiv | Emergency mode activate |  |  |  |  | gesetzt, wenn CPU nicht im RUN ist, aber die Digitalausgaenge im Prozess bedient werden (sollen) |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_NOTBETRIEB | emergencyModeActive | B16_19 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2 | @30:2:19 | DR_030_BYTE_010_BIT_3 | 3021
D | 30 |  | Impedanzfehler (Wägezellen) | Impedance error (load cells) |  |  |  |  | Wägezellenimpedanzwert liegt ausserhalb des Sollbereichs |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_WZ_IMPEDANZ | impedanceError | B16_20 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2 | @30:2:20 | DR_030_BYTE_010_BIT_4 | 3022
D | 30 |  | Fehler Uhr | Error Clock |  |  |  |  | gesetzt wenn keine aktuelle Uhrzeit verfügbar ist |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_RTC_AUSF | clockError | B16_21 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2 | @30:2:21 | DR_030_BYTE_010_BIT_5 | 3023
D | 30 |  | 24V Versorgung fehlt | 24V supply missing |  |  |  |  | wird von Proteus nur im Peripherieabbild gesetzt, wenn keine Spannungsversorgung am Tech-Controller anliegt Achtung: Dieses Flag wird auch in PROTEUS in den PAE-Bereich gesetzt, wenn K61 ohne Spannung. Bei Änderungen der Bitposition, muss die PROTEUS-FW angepasst werden (Datei tech_com.cpp in der Funktion bool tech_get_powerfail_state(void)). |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_24VDC_FEHLT | supplyVoltageMissing | B16_22 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2 | @30:2:22 | DR_030_BYTE_010_BIT_6 | 3024
D | 30 |  | Bedienfehler an Digitaleingang | Command error on digital input |  |  |  |  | gesetzt wenn synchr. Fehler durch Befehl an digit. Eingang |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_BF_DIG_EING | errorOnDigitalInput | B16_23 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2 | @30:2:23 | DR_030_BYTE_010_BIT_7 | 3025
D | 30 |  | Keine Verbindung zu SIMATIC CPU | No connection to SIMATIC PLC |  |  |  |  | ODIS von S7 oder CPU-Ausfall |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_ODIS | noConnectionToCPU | B16_24 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2.6 | @30:3:24 | DR_030_BYTE_011_BIT_0 | 3026
D | 30 |  | Servicebetrieb | Service mode |  |  |  |  | Servicebetrieb aktiv |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_SERVICE | serviceMode | B16_25 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2.6 | @30:3:25 | DR_030_BYTE_011_BIT_1 | 3027
D | 30 |  | Modbus-Kommunikation gestört | Modbus communication disturbed |  |  |  |  | Modbus Kommunikation ist gestoert; die Überwachung wurde vorher per Befehl aktiviert |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_MODBUS_GESTOERT | noConnectionToModbusMaster | B16_26 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2.6 | @30:3:26 | DR_030_BYTE_011_BIT_2 | 3028
D | 30 |  | Schreibschutz | Write protection |  |  |  |  | gesetzt, wenn Schreibschutz aktiv |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_WRP_ON | writeProtection | B16_27 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2.6 | @30:3:27 | DR_030_BYTE_011_BIT_3 | 3029
D | 30 |  | Anwärmphase | Warm up phase |  |  |  |  | Anwärmzeit nach Netzein läuft |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_STARTUP | warmUpTimer | B16_28 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2.6 | @30:3:28 | DR_030_BYTE_011_BIT_4 | 3030
D | 30 |  | Justage-/Nullstellvorgang | Calibration / zero setting procedure |  |  |  |  | gesetzt wenn Kalibriervorgang angestoßen wurde |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_KAL_LFT | calibrationProcedureActive | B16_29 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2.6 | @30:3:29 | DR_030_BYTE_011_BIT_5 | 3031
D | 30 |  | Reserve | Reserved |  |  |  |  | gesetzt, wenn die Verbindung zu SecureDisplay hergestellt ist. |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_SECDISPL | secureDisplayConnected | B16_30 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2.6 | @30:3:30 | DR_030_BYTE_011_BIT_6 | 3032
D | 30 |  | Störung | Error |  |  |  |  | Störung liegt vor (Betriebsfehler) |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_STOERUNG | error | B16_31 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3001 | 2.6 | @30:3:31 | DR_030_BYTE_011_BIT_7 | 3033
D | 30 |  | Justagekennlinie plausibel | Calibration curve plausible |  |  |  |  | Modul ist justiert |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_JUST | calibrationCurvePlausible | B16_32 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4 | @30:4:32 | DR_030_BYTE_012_BIT_0 | 3034
D | 30 |  | Webserver freigeschaltet | Webserver enabled |  |  |  |  | Webserver ist freigeschaltet |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_WEBSERVER_ERLAUBT | webserverEnabled | B16_33 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4 | @30:4:33 | DR_030_BYTE_012_BIT_1 | 3035
D | 30 |  | Lokaler Webserverzugriff | Local Webserver access |  |  |  |  | Es wurde der lokale Zugriff über den Webserver durch Tasterdruck aktiviert |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_WEB_LOKAL_AKTIV | localWebserverAccess | B16_34 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4 | @30:4:34 | DR_030_BYTE_012_BIT_2 | 3036
D | 30 |  | Simulationsbetrieb | Simulation mode |  |  |  |  | Irgendeine Simulation ist aktiv |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_SIMULATION | simulationMode | B16_35 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4 | @30:4:35 | DR_030_BYTE_012_BIT_3 | 3037
D | 30 |  | Materialtest aktiv | Material test active |  |  |  |  | gesetzt, zwischen Befehlen Matrialtest starten/stoppen. |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_MAT_TEST_ACTIVE | materialTestActive | B16_36 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4 | @30:4:36 | DR_030_BYTE_012_BIT_4 | 3038
D | 30 |  | Reserve | Reserved |  |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_30_0_37 | res_30_0_37 | B16_37 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4 | @30:4:37 | DR_030_BYTE_012_BIT_5 | 3039
D | 30 |  | Reserve | Reserved |  |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_30_0_38 | res_30_0_38 | B16_38 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4 | @30:4:38 | DR_030_BYTE_012_BIT_6 | 3040
D | 30 |  | Reserve | Reserved |  |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_DEV_DIAG | res_30_0_39 | B16_39 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4 | @30:4:39 | DR_030_BYTE_012_BIT_7 | 3041
D | 30 |  | Digitale Wägezelle bereit | Digital load cell ready |  |  |  |  | gesetzt wenn digitale Wägezelle gültige Telegramme sendet |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_DIG_WZ_BEREIT | digitalLoadCellReady | B16_40 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4.6 | @30:5:40 | DR_030_BYTE_013_BIT_0 | 3042
D | 30 |  | Reserve | SIWAREX DB - EXC-Error |  |  |  |  | SIWAREX DB - EXC-Fehler / SIWAREX DB - EXC-Error: gesetzt wenn Speisespannung f. WZ < 4,7V S7:siwadbExcitationVoltageError |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_DB_EXC_WZ | res_30_0_41 | B16_41 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4.6 | @30:5:41 | DR_030_BYTE_013_BIT_1 | 3043
D | 30 |  | Reserve | SIWAREX DB - Impedance-Error |  |  |  |  | SIWAREX DB - Impedanz-Fehler / SIWAREX DB - Impedance-Error: gesetzt wenn SIWA DB Impedanzfehler meldet S7: siwadbImpedanceError |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_DB_IMPEDANZ | res_30_0_42 | B16_42 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4.6 | @30:5:42 | DR_030_BYTE_013_BIT_2 | 3044
D | 30 |  | SIWAREX DB - Temperaturwarnung | SIWAREX DB - Temperature warning |  |  |  |  | gesetzt wenn SIWA DB Temperatur-Warnung ausgibt |  |  |  |  | B | [13 empty] | ST_DB_TEMP | siwadbTemperaturError | B16_43 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4.6 | @30:5:43 | DR_030_BYTE_013_BIT_3 | 3045
D | 30 |  | Status DI.0 | Status DI.0 |  |  |  |  | Aktueller Status Eingang 1 |  |  |  |  | B | [8 empty] | Off |  |  | 0: Off |  | ST_DI0 | statusDI0 | B16_44 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4.6 | @30:5:44 | DR_030_BYTE_013_BIT_4 | 3046
D | 30 |  | Status DI.1 | Status DI.1 |  |  |  |  | Aktueller Status Eingang 2 |  |  |  |  | B | [8 empty] | Off |  |  | 0: Off |  | ST_DI1 | statusDI1 | B16_45 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4.6 | @30:5:45 | DR_030_BYTE_013_BIT_5 | 3047
D | 30 |  | Status DI.2 | Status DI.2 |  |  |  |  | Aktueller Status Eingang 3 |  |  |  |  | B | [8 empty] | Off |  |  | 0: Off |  | ST_DI2 | statusDI2 | B16_46 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r |  |  |  | r | APPL | 3002 | 4.6 | @30:5:46 | DR_030_BYTE_013_BIT_6 | 3048
D | 30 |  | Status CI | Status CI |  |  |  |  | Aktueller Status Eingang 4 (CI) |  |  |  |  | B | [8 empty] | Off |  |  | 0: Off |  | ST_DI3 | statusCI | B16_47 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3002 | 4.6 | @30:5:47 | DR_030_BYTE_013_BIT_7 | 3049
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_48 | res_30_0_48 | B16_48 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6 | @30:6:48 | DR_030_BYTE_014_BIT_0 | 3050
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_49 | res_30_0_49 | B16_49 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6 | @30:6:49 | DR_030_BYTE_014_BIT_1 | 3051
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_50 | res_30_0_50 | B16_50 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6 | @30:6:50 | DR_030_BYTE_014_BIT_2 | 3052
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_51 | res_30_0_51 | B16_51 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6 | @30:6:51 | DR_030_BYTE_014_BIT_3 | 3053
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_52 | res_30_0_52 | B16_52 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6 | @30:6:52 | DR_030_BYTE_014_BIT_4 | 3054
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_53 | res_30_0_53 | B16_53 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6 | @30:6:53 | DR_030_BYTE_014_BIT_5 | 3055
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_54 | res_30_0_54 | B16_54 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6 | @30:6:54 | DR_030_BYTE_014_BIT_6 | 3056
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_55 | res_30_0_55 | B16_55 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6 | @30:6:55 | DR_030_BYTE_014_BIT_7 | 3057
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_56 | res_30_0_56 | B16_56 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6.6 | @30:7:56 | DR_030_BYTE_015_BIT_0 | 3058
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_57 | res_30_0_57 | B16_57 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6.6 | @30:7:57 | DR_030_BYTE_015_BIT_1 | 3059
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_58 | res_30_0_58 | B16_58 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6.6 | @30:7:58 | DR_030_BYTE_015_BIT_2 | 3060
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_59 | res_30_0_59 | B16_59 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6.6 | @30:7:59 | DR_030_BYTE_015_BIT_3 | 3061
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_60 | res_30_0_60 | B16_60 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6.6 | @30:7:60 | DR_030_BYTE_015_BIT_4 | 3062
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_61 | res_30_0_61 | B16_61 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6.6 | @30:7:61 | DR_030_BYTE_015_BIT_5 | 3063
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_62 | res_30_0_62 | B16_62 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6.6 | @30:7:62 | DR_030_BYTE_015_BIT_6 | 3064
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_63 | res_30_0_63 | B16_63 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3003 | 6.6 | @30:7:63 | DR_030_BYTE_015_BIT_7 | 3065
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_64 | res_30_0_64 | B16_64 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8 | @30:8:64 | DR_030_BYTE_016_BIT_0 | 3066
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_65 | res_30_0_65 | B16_65 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8 | @30:8:65 | DR_030_BYTE_016_BIT_1 | 3067
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_66 | res_30_0_66 | B16_66 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8 | @30:8:66 | DR_030_BYTE_016_BIT_2 | 3068
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_67 | res_30_0_67 | B16_67 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8 | @30:8:67 | DR_030_BYTE_016_BIT_3 | 3069
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_68 | res_30_0_68 | B16_68 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8 | @30:8:68 | DR_030_BYTE_016_BIT_4 | 3070
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_69 | res_30_0_69 | B16_69 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8 | @30:8:69 | DR_030_BYTE_016_BIT_5 | 3071
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_70 | res_30_0_70 | B16_70 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8 | @30:8:70 | DR_030_BYTE_016_BIT_6 | 3072
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_71 | res_30_0_71 | B16_71 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8 | @30:8:71 | DR_030_BYTE_016_BIT_7 | 3073
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_72 | res_30_0_72 | B16_72 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8.6 | @30:9:72 | DR_030_BYTE_017_BIT_0 | 3074
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_73 | res_30_0_73 | B16_73 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8.6 | @30:9:73 | DR_030_BYTE_017_BIT_1 | 3075
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_74 | res_30_0_74 | B16_74 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8.6 | @30:9:74 | DR_030_BYTE_017_BIT_2 | 3076
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_75 | res_30_0_75 | B16_75 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8.6 | @30:9:75 | DR_030_BYTE_017_BIT_3 | 3077
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_76 | res_30_0_76 | B16_76 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8.6 | @30:9:76 | DR_030_BYTE_017_BIT_4 | 3078
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_77 | res_30_0_77 | B16_77 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8.6 | @30:9:77 | DR_030_BYTE_017_BIT_5 | 3079
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_78 | res_30_0_78 | B16_78 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8.6 | @30:9:78 | DR_030_BYTE_017_BIT_6 | 3080
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | B | [13 empty] | res_30_0_79 | res_30_0_79 | B16_79 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3004 | 8.6 | @30:9:79 | DR_030_BYTE_017_BIT_7 | 3081
D | 30 |  | Reserve | Load cell status |  |  |  |  | Bez: Status Wägezelle S7: statusDigitalLoadCell Bit 0..7 Status digitale Wägezelle Bit 8..15: reserviert für Fehlerstatus analoge Wägezelle (Drahtbruch etc.) |  |  |  |  | U | [13 empty] | wz_status | res_30_1 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | 0x0000 | 0xFFFF | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10 | @30:10 |  | 3082
D | 30 |  | Reserve | Overload | Surcharge |  | Load high | 高载荷 | S7: overload Bit 0: Überlast |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | UEBERLAST | res_30_1_0 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10 | @30:10:0 | DR_030_BYTE_018_BIT_0 | 3083
D | 30 |  | Reserve | Underload | Charge basse | Tolerancia TO1 | Load low | 载荷低 | S7: underload Bit 1: Unterlast |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | UNTERLAST | res_30_1_1 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10 | @30:10:1 | DR_030_BYTE_018_BIT_1 | 3084
D | 30 |  | Reserve | Unknown command |  |  |  |  | S7: commandUnknown Bit 2: Unbekannter Befehl |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | BEFEHL_UNBEK | res_30_1_2 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10 | @30:10:2 | DR_030_BYTE_018_BIT_2 | 3085
D | 30 |  | Reserve | Command not executable |  |  |  |  | S7: commandNotPossible Bit 3: Befehl nicht ausführbar |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | BEFEHL_NICHT_MOEGLICH | res_30_1_3 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10 | @30:10:3 | DR_030_BYTE_018_BIT_3 | 3086
D | 30 |  | Reserve | Stability | Etat stable |  |  | 停顿 | S7: standstill Bit 4: Stabilität |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | STILLSTAND | res_30_1_4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10 | @30:10:4 | DR_030_BYTE_018_BIT_4 | 3087
D | 30 |  | Reserve | Hardware error |  |  |  |  | S7: hardwareError Bit 5:Hardwarefehler |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | HW_FEHLER | res_30_1_5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10 | @30:10:5 | DR_030_BYTE_018_BIT_5 | 3088
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Bit 6: - |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | res_30_1_6 | res_30_1_6 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10 | @30:10:6 | DR_030_BYTE_018_BIT_6 | 3089
D | 30 |  | Reserve | Communication disturbed |  |  |  |  | S7: communicationError Bit 7: Kommunikationsstörung |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | KOM_STOERUNG | res_30_1_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10 | @30:10:7 | DR_030_BYTE_018_BIT_7 | 3090
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | res_30_1_8 | res_30_1_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10.6 | @30:11:8 | DR_030_BYTE_019_BIT_0 | 3091
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | res_30_1_9 | res_30_1_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10.6 | @30:11:9 | DR_030_BYTE_019_BIT_1 | 3092
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | res_30_1_10 | res_30_1_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10.6 | @30:11:10 | DR_030_BYTE_019_BIT_2 | 3093
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | res_30_1_11 | res_30_1_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10.6 | @30:11:11 | DR_030_BYTE_019_BIT_3 | 3094
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | res_30_1_12 | res_30_1_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10.6 | @30:11:12 | DR_030_BYTE_019_BIT_4 | 3095
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | res_30_1_13 | res_30_1_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10.6 | @30:11:13 | DR_030_BYTE_019_BIT_5 | 3096
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | res_30_1_14 | res_30_1_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10.6 | @30:11:14 | DR_030_BYTE_019_BIT_6 | 3097
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | res_30_1_15 | res_30_1_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3005 | 10.6 | @30:11:15 | DR_030_BYTE_019_BIT_7 | 3098
D | 30 |  | Gewicht | Weight | [5 empty] | [weight unit] | belt_weight | Aktuelle Prozesswerte | 100 | N | [13 empty] | gewicht | weight | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3006 | 12 | @30:12 | DR_030_BYTE_020_BIT_0 | 3099
D | 30 |  | Bandbeladung | Belt load | [5 empty] | [load unit] | load | x | 101 | N | [13 empty] | bandbel | beltLoad | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3008 | 16 | @30:16 | DR_030_BYTE_024_BIT_0 | 3100
D | 30 |  | Bandbeladung (% von Nennbeladung) | Belt load (% of design belt load) |  |  |  |  | Anzahl Nachkommastellen bei Prozentwerten fix 2 | [%] | rel_load | x | 102 | N | [13 empty] | proz_bandbel | beltLoadPerCentOfDesign | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3010 | 20 | @30:20 | DR_030_BYTE_028_BIT_0 | 3101
D | 30 |  | Förderstärke | Flow rate |  |  |  |  | Runden gemäß Ziffernschrittvorgabe im DS | [flow unit] | flow | x | 103 | N | [13 empty] | fs | flowRate | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3012 | 24 | @30:24 | DR_030_BYTE_032_BIT_0 | 3102
D | 30 |  | Förderstärke (% von Nennförderstärke) | Flow rate (% of design flow rate) |  |  |  |  | Anzahl Nachkommastellen bei Prozentwerten fix 2 | [%] | rel_flow | x | 104 | N | [13 empty] | proz_fs | flowRatePerCentOfDesign | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3014 | 28 | @30:28 | DR_030_BYTE_036_BIT_0 | 3103
D | 30 |  | Geschwindigkeit | Speed |  |  |  |  | Ausgabe wird nicht gerundet | [speed unit] | speed | x | 105 | N | [13 empty] | geschw | speed | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3016 | 32 | @30:32 | DR_030_BYTE_040_BIT_0 | 3104
D | 30 |  | Geschwindigkeit (% von Nenngeschwindigkeit) | Speed (% of design speed) |  |  |  |  | Anzahl Nachkommastellen bei Prozentwerten fix 2 | [%] | rel_speed | x | 106 | N | [13 empty] | proz_geschw | speedPerCentOfDesign | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3018 | 36 | @30:36 | DR_030_BYTE_044_BIT_0 | 3105
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve (falls Double bei eichf. Summe erforderlich) |  |  | x | 122 | U | [13 empty] | res_30_1 | res_30_1 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3020 | 40 | @30:40 | DR_030_BYTE_048_BIT_0 | 3107
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve (falls Double bei eichf. Summe erforderlich) |  |  | x | 123 | U | [13 empty] | res_30_16 | res_30_16 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3022 | 44 | @30:44 | DR_030_BYTE_052_BIT_0 | 3108
D | 30 |  | Aktiver Neigungswinkel | Active incline angle |  |  |  |  | Vorgegebener Neigungswinkel von S7 | [°] | angle | x | 111 | N | [13 empty] | neigungswinkel | activeInclineAngle | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3024 | 48 | @30:48 | DR_030_BYTE_056_BIT_0 | 3110
D | 30 |  | Aktiver Korrekturfaktor | Active correction factor |  |  |  |  | Aktueller Korrekturfaktor aus DS4, DS5 oder S7-Vorgabe |  |  | x | 112 | N | [13 empty] | correction_factor | activeCorrectionFactor | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3026 | 52 | @30:52 | DR_030_BYTE_060_BIT_0 | 3150
D | 30 |  | Nennbandbeladung | Design belt load |  |  |  |  | Bandbeladung (Nennförderstärke / Nenngeschwindigkeit Vmax) | [load unit] | load | x | 108 | N | [13 empty] | nenn_bandbel | designBeltLoad | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r |  | r | APPL | 3028 | 56 | @30:56 | DR_030_BYTE_064_BIT_0 | 3111
D | 30 |  | Frequenz an CI Eingang | Frequency on CI input |  |  |  |  | Gefilterter Zählerwert am CI-Eingang in Hz | [Hz] | "Hz" | Geschwindigkeitssensor | 200 | N | [13 empty] | akt_geberpulse_1 | frequencyOnCI | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r |  |  | r | PERI | 3030 | 60 | @30:60 | DR_030_BYTE_068_BIT_0 | 3112
D | 30 |  | Frequenz bei Nenngeschwindigkeit | Frequency at design speed |  |  |  |  | Ermittlung mit dem Befehl 'Bandumlaufermittlung' | [Hz] | "Hz" | x | 201 | N | [13 empty] | imp_nenngeschw | frequencyAtNominalSpeed | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r |  | r | APPL | 3032 | 64 | @30:64 | DR_030_BYTE_072_BIT_0 | 3113
D | 30 |  | Impulse pro Bandumlauf | Impulses per belt revolution |  |  |  |  | Anzahl Impulse pro Bandumlauf (Impulskonstante * Gesamtbandlänge) |  |  | x | 202 | N | [13 empty] | imp_umlauf | pulsesPerBeltRevolution | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r |  | r | APPL | 3034 | 68 | @30:68 | DR_030_BYTE_076_BIT_0 | 3114
D | 30 |  | Ungefilterter ADC Digitwert | ADC digits unfiltered | Valeur non filtré |  |  | 滤波前的值 | Ungefilterter Digitwert von AD-Wandler bzw. digitalen Wägezellen (nicht linearisiert) | [digit] |  | Messwerte | 300 | N | [13 empty] | ungef_rohwert_unlin | unfilteredAdcDigits | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3036 | 72 | @30:72 | DR_030_BYTE_080_BIT_0 | 3115
D | 30 |  | Ungefilterter ADC Digitwert (linearisert) | ADC digits unfiltered (linearised) | Valeur non filtré |  |  | 滤波前的值 | Ungefilterter Digitwert von AD-Wandler bzw. digitalen Wägezellen (linearisiert) | [digit] |  | x | 301 | N | [13 empty] | ungef_rohwert | unfilteredAdcDigitsLinearized | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3038 | 76 | @30:76 | DR_030_BYTE_084_BIT_0 | 3116
D | 30 |  | Gefilterter ADC Digitwert | ADC digits filtered | Valeur CAN filtrée 1 |  |  |  | Gefilterter Wert nach Filterstufe 4.1 (linearisiert) | [digit] |  | x | 302 | N | [13 empty] | gef_rohwert_1 | filteredAdcDigits | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - |  |  | r |  |  |  | r | APPL | 3040 | 80 | @30:80 | DR_030_BYTE_088_BIT_0 | 3117
D | 30 |  | Wägezellenimpedanz (Ohm) | Load cell impedance (Ohm) | Impédance réelle | Aktualisierungszähler | val. reale impedenza | 阻抗值 | Impedanzwert in Ohm | [Ohm] | "Ohm" | Wägezellendaten | 400 | N | [13 empty] | wz_impedanz | loadCellImpedance | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 12000 |  |  | r | r |  |  | r | ADWS | 3042 | 84 | @30:84 | DR_030_BYTE_092_BIT_0 | 3118
D | 30 |  | Wägezellen-Signalspannung (mV) | Load cell signal voltage (mV) | Signal pesons en mV | Cargar parámetros estándar |  | 当前称重传感器输入电压值mV | Spannung am Wägezelleneingang (SIG) in mV | [mV] | "mV" | x | 401 | N | [13 empty] | input_voltage | loadCellSignalVoltage | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r |  |  | r | ADWS | 3044 | 88 | @30:88 | DR_030_BYTE_096_BIT_0 | 3119
D | 30 |  | Wägezellen SEN-Spannung (V) | Load cell SEN voltage (V) |  |  |  |  | Spannung an Senseleitung (SEN) in V (bei 6-Leitertechnik) | [V] | "V" | x | 402 | N | [13 empty] | sense_voltage | loadCellSenseVoltage | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r |  |  | r | ADWS | 3046 | 92 | @30:92 | DR_030_BYTE_100_BIT_0 | 3120
D | 30 |  | Temperatur (intern) | Temperature (internal) | Réserve |  |  | 保留 | Reserve (Temperatur intern) | [1/10 °C] | celsius | x | 410 | U | [13 empty] | temp_internal | temperatureInternal | SHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3048 | 96 | @30:96 | DR_030_BYTE_104_BIT_0 | 3121
D | 30 |  | Temperatur (extern) | Temperature (external) | Réserve |  |  | 保留 | Reserve (Temperatur extern) | [1/10 °C] | celsius | x | 411 | N | [13 empty] | temp_external | temperatureExternal | SHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3049 | 98 | @30:98 | DR_030_BYTE_106_BIT_0 | 3122
D | 30 |  | Letzte Protokoll - ID | Last log-ID | ID du dernier rapport |  |  | 最后的记录簿ID号 | neueste Protokoll-ID |  |  | Identifikation | 500 | N | [13 empty] | prot_id_newest | lastLogId | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3050 | 100 | @30:100 | DR_030_BYTE_108_BIT_0 | 3123
D | 30 |  | Refreshcounter | Refresh counter | Compteur pour la valeur du poids | Cálculo de la velocidad |  | 重量值更新计数器 | Aktualsierungszähler, um 1 inkrementiert, wenn Gewichtswerte geändert wurden |  |  | x | 501 | N | [13 empty] | gewicht_refr_counter | refreshcounter | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3052 | 104 | @30:104 | DR_030_BYTE_112_BIT_0 | 3124
D | 30 |  | Jahr | Year | Année |  |  | 年 | Jahreszahl |  |  | x | 502 | N | [13 empty] | jahr | year | USHORT |  | 2 |  | r | 1970 | 1970 | 2100 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3053 | 106 | @30:106 | DR_030_BYTE_114_BIT_0 | 3125
D | 30 |  | Monat | Month | Mois | Estado actual salida DQ.3 |  | 月 | Monat |  |  | x | 503 | N | [13 empty] | monat | month | USHORT |  | 2 |  | r | 1 | 1 | 12 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3054 | 108 | @30:108 | DR_030_BYTE_116_BIT_0 | 3126
D | 30 |  | Tag | Day | Jour |  |  | 日 | Tag im Monat |  |  | x | 504 | N | [13 empty] | tag | day | USHORT |  | 2 |  | r | 1 | 1 | 31 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3055 | 110 | @30:110 | DR_030_BYTE_118_BIT_0 | 3127
D | 30 |  | Stunde | Hour | Heure |  |  | 小时 | Stunde |  |  | x | 505 | N | [13 empty] | stunde | hour | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 23 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3056 | 112 | @30:112 | DR_030_BYTE_120_BIT_0 | 3128
D | 30 |  | Minute | Minute | Minute | Estado actual salida DQ.1 |  | 分钟 | Minute |  | "min" | x | 506 | N | [13 empty] | minute | minute | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 59 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3057 | 114 | @30:114 | DR_030_BYTE_122_BIT_0 | 3129
D | 30 |  | Sekunde | Second | Seconde |  |  | 秒 | Sekunde |  | "s" | x | 507 | N | [13 empty] | sekunde | second | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 59 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3058 | 116 | @30:116 | DR_030_BYTE_124_BIT_0 | 3130
D | 30 |  | Millisekunde | Milisecond | Miliseconde | Estado actual entrada DI.3 |  | 毫秒 | Millisekunde |  | "ms" | x | 508 | N | [13 empty] | millisekunde | millisecond | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 999 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3059 | 118 | @30:118 | DR_030_BYTE_126_BIT_0 | 3131
D | 30 |  | Wochentag | Day of the week | Jour de la semaine (Dimanche =1) |  |  | 星期 | Wochentag (Sonntag = 1) |  |  | x | 509 | N | [13 empty] | wochentag | dayOfWeek | USHORT |  | 2 |  | r | 1 | 1 | 7 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3060 | 120 | @30:120 | DR_030_BYTE_128_BIT_0 | 3132
D | 30 |  | Status DI/DQ | Status DI/DQ |  |  |  |  | Bitfeld: aktueller Zustand der Digital-Ein-/Ausgänge DE/DA |  |  |  |  | B | [13 empty] | digital_status | ioStatus | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - |  |  | r |  |  |  | r | APPL | 3061 | 122 | @30:122 |  | 3133
D | 30 |  | Status DI.0 | Status DI.0 | Valeur actuelle entrée TOR 0 |  |  | 数字量输入1 当前状态 | Aktueller Status Eingang 1 |  |  |  |  | B | ein | ON | On |  |  | 3: 接通 | aus | off | Off |  |  | 0: Off |  | STATUS_DI0 | statusDI0 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122 | @30:122:0 | DR_030_BYTE_130_BIT_0 | 3134
D | 30 |  | Status DI.1 | Status DI.1 | Valeur actuelle entrée TOR 1 |  |  | 数字量输入2 当前状态 | Aktueller Status Eingang 2 |  |  |  |  | B | ein | ON | On |  |  | 3: 接通 | aus | off | Off |  |  | 0: Off |  | STATUS_DI1 | statusDI1 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122 | @30:122:1 | DR_030_BYTE_130_BIT_1 | 3135
D | 30 |  | Status DI.2 | Status DI.2 | Valeur actuelle entrée TOR 2 |  |  | 数字量输入3 当前状态 | Aktueller Status Eingang 3 |  |  |  |  | B | ein | ON | On |  |  | 3: 接通 | aus | off | Off |  |  | 0: Off |  | STATUS_DI2 | statusDI2 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r |  |  |  | r | APPL | 3061 | 122 | @30:122:2 | DR_030_BYTE_130_BIT_2 | 3136
D | 30 |  | Status CI | Status CI | Valeur actuelle entrée TOR 3 |  |  | 数字量输入4 当前状态 | Aktueller Status Eingang 4 (CI) |  |  |  |  | B | ein | ON | On |  |  | 3: 接通 | aus | off | Off |  |  | 0: Off |  | STATUS_DI3 | statusCI | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122 | @30:122:3 | DR_030_BYTE_130_BIT_3 | 3137
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_30_2_4 | res_30_2_4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122 | @30:122:4 | DR_030_BYTE_130_BIT_4 | 3138
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | B | [13 empty] | res_30_2_5 | res_30_2_5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122 | @30:122:5 | DR_030_BYTE_130_BIT_5 | 3139
D | 30 |  | Status Schreibschutzschalter | Status write protection switch |  |  |  |  | Aktueller Status Schalter Schreibschutz |  |  |  |  | B | ein | ON | On |  |  | 3: 接通 | aus | off | Off |  |  | 0: Off |  | STATUS_WRP | statusWriteProtectionSwitch | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122 | @30:122:6 | DR_030_BYTE_130_BIT_6 | 3140
D | 30 |  | Status Taster Webserverzugriff | Status webserver button |  |  |  |  | Aktueller Status Taster Webserverzugriff (Signal ist invertiert!) |  |  |  |  | B | ein | on | OFF |  |  |  | gedrückt | pressed | On |  |  |  |  | STATUS_WEB | statusWebserverButton | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122 | @30:122:7 | DR_030_BYTE_130_BIT_7 | 3141
D | 30 |  | Status Digitalausgang DQ.0 | Status digital output DQ.0 | Valeur actuelle sortie TOR 0 |  |  | 数字量输出1 当前状态 | Aktueller Status Ausgang 1 |  |  |  |  | B | ein | ON | On |  |  | 3: 接通 | aus | off | Off |  |  | 0: Off |  | STATUS_DQ0 | statusDQ0 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122.6 | @30:123:8 | DR_030_BYTE_131_BIT_0 | 3142
D | 30 |  | Status Digitalausgang DQ.1 | Status digital output DQ.1 | Valeur actuelle sortie TOR 1 |  |  | 数字量输出2 当前状态 | Aktueller Status Ausgang 2 |  |  |  |  | B | ein | ON | On |  |  | 3: 接通 | aus | off | Off |  |  | 0: Off |  | STATUS_DQ1 | statusDQ1 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122.6 | @30:123:9 | DR_030_BYTE_131_BIT_1 | 3143
D | 30 |  | Status Digitalausgang DQ.2 | Status digital output DQ.2 | Valeur actuelle sortie TOR 2 | Vacío |  | 数字量输出3 当前状态 | Aktueller Status Ausgang 3 |  |  |  |  | B | ein | ON | On |  |  | 3: 接通 | aus | off | Off |  |  | 0: Off |  | STATUS_DQ2 | statusDQ2 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122.6 | @30:123:10 | DR_030_BYTE_131_BIT_2 | 3144
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | B | [13 empty] | res_30_2_11 | res_30_2_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122.6 | @30:123:11 | DR_030_BYTE_131_BIT_3 | 3145
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | B | [13 empty] | res_30_2_12 | res_30_2_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122.6 | @30:123:12 | DR_030_BYTE_131_BIT_4 | 3146
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | B | [13 empty] | res_30_2_13 | res_30_2_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122.6 | @30:123:13 | DR_030_BYTE_131_BIT_5 | 3147
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | B | [13 empty] | res_30_2_14 | res_30_2_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122.6 | @30:123:14 | DR_030_BYTE_131_BIT_6 | 3148
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | B | [13 empty] | res_30_2_15 | res_30_2_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r |  |  | r | APPL | 3061 | 122.6 | @30:123:15 | DR_030_BYTE_131_BIT_7 | 3149
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_30_6 | res_30_6 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3062 | 124 | @30:124 | DR_030_BYTE_132_BIT_0 | 3151
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_30_7 | res_30_7 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3064 | 128 | @30:128 | DR_030_BYTE_136_BIT_0 | 3152
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_30_8 | res_30_8 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3066 | 132 | @30:132 | DR_030_BYTE_140_BIT_0 | 3153
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_30_9 | res_30_9 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3068 | 136 | @30:136 | DR_030_BYTE_144_BIT_0 | 3154
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_30_10 | res_30_10 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3070 | 140 | @30:140 | DR_030_BYTE_148_BIT_0 | 3155
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_30_11 | res_30_11 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3072 | 144 | @30:144 | DR_030_BYTE_152_BIT_0 | 3156
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_30_12 | res_30_12 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3074 | 148 | @30:148 | DR_030_BYTE_156_BIT_0 | 3157
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_30_13 | res_30_13 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3076 | 152 | @30:152 | DR_030_BYTE_160_BIT_0 | 3158
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_30_14 | res_30_14 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3078 | 156 | @30:156 | DR_030_BYTE_164_BIT_0 | 3159
D | 30 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_30_15 | res_30_15 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3079 | 158 | @30:158 | DR_030_BYTE_166_BIT_0 | 3160
E | 30 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 3080 | 160 |  |  |  | 590
S | 31 |  | Erweiterter Waagenzustand (DR31) | Scale Status Extended (DR31) |  |  |  |  | DS 31 | Prozesszustand erweitert (DR31) | [17 empty] | ds_031_t | DR31 Scale Status Extended | Länge: |  | 172 | [13 empty] | 3200 |  |  | DR38 Process State Extended | 4100 | 776
D | 31 |  | Schleppzeiger "Bandbeladung" (ungefiltert) | Drag indicator belt load (unfiltered) |  |  |  |  | Schleppzeiger Bandbeladung | [load unit] | load |  |  | N | [13 empty] | schleppzeiger_bandbel | dragIndicatorBeltLoad | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3200 | 0 | @31:0 | DR_031_BYTE_008_BIT_0 | 4101
D | 31 |  | Zeitstempel Schleppzeiger "Bandbeladung" | Time stamp drag indicator "belt load" |  |  |  |  | SIMATIC-DTL-Format (siehe DS8) | [SIMATIC DTL] |  |  |  | N | [13 empty] | schleppzeiger_zeitstempel | timeStampDragIndicatorBeltLoad | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | DTL(1970,01,01,00,00,00,0) | DTL(2553,12,31,23,59,59,999999999) | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3202 | 4 | @31:4 | DR_031_BYTE_012_BIT_0 | 4102
D | 31 |  | Nullstellwert | Zero setting value |  |  |  |  | Abweichung der Bandbeladung zum Justagenullpunkt | [load unit] | load |  |  | N | [13 empty] | bandbel_null_abweich | zeroSettingValue | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | - | 3208 | 16 | @31:16 | DR_031_BYTE_024_BIT_0 | 4103
D | 31 |  | Nullstellwert (% von Nennbandbeladung) | Zero setting value (% of design belt load) |  |  |  |  | Abweichung der Bandbeladung zum Justagenullpunkt in % der Nennbeladung | [%] | rel_load |  |  | N | [13 empty] | proz_bandbel_null_abweich | zeroSettingValuePerCentOfDesignLoad | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | - | 3210 | 20 | @31:20 | DR_031_BYTE_028_BIT_0 | 4104
D | 31 |  | Zähler "Nullstellen" | Counter "zero settings" |  |  |  |  | Anzahl der durchgeführten Nullstellungen, Erfassung hand- und automatische Nullstellvorgänge (wird mit Werkseinstellung laden gelöscht) |  |  |  |  | N | [13 empty] | nullstellzaehler | counterZeroSettings | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3212 | 24 | @31:24 | DR_031_BYTE_032_BIT_0 | 4105
D | 31 |  | Zeitstempel letztes "Nullstellen" | Time stamp last "zero setting" |  |  |  |  | SIMATIC-DTL-Format (siehe DS8) | [SIMATIC DTL] |  |  |  | N | [13 empty] | zeitstempel_nullstellen | timeStampLastZeroSetting | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | DTL(1970,01,01,00,00,00,0) | DTL(2553,12,31,23,59,59,999999999) | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3214 | 28 | @31:28 | DR_031_BYTE_036_BIT_0 | 4106
D | 31 |  | Zähler "Nullpunktjustage" | Counter "zero calibrations" |  |  |  |  | Anzahl der durchgeführten Nullpunktkalibriervorgänge (wird mit Werkseinstellung laden gelöscht) |  |  |  |  | N | [13 empty] | nullpkt_kal_zae | counterZeroCalibrations | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3220 | 40 | @31:40 | DR_031_BYTE_048_BIT_0 | 4107
D | 31 |  | Zeitstempel letzte "Nullpunktjustage" | Time stamp last "zero calibration" |  |  |  |  | SIMATIC-DTL-Format (siehe DS8) | [SIMATIC DTL] |  |  |  | N | [13 empty] | zeitstempel_just_nullpunkt | timeStampLastZeroCalibration | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | DTL(1970,01,01,00,00,00,0) | DTL(2553,12,31,23,59,59,999999999) | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3222 | 44 | @31:44 | DR_031_BYTE_052_BIT_0 | 4108
D | 31 |  | Zähler "Lastpunktjustage" | Counter "span calibrations" |  |  |  |  | Anzahl der durchgeführten Lastkalibrierungen (wird mit Werkseinstellung laden gelöscht) |  |  |  |  | N | [13 empty] | last_kal_zae | counterSpanCalibrations | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3228 | 56 | @31:56 | DR_031_BYTE_064_BIT_0 | 4109
D | 31 |  | Zeitstempel letzte "Lastpunktjustage" | Time stamp last "span calibration" |  |  |  |  | SIMATIC-DTL-Format (siehe DS8) | [SIMATIC DTL] |  |  |  | N | [13 empty] | zeitstempel_just_lastpunkt | timeStampLastSpanCalibration | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | DTL(1970,01,01,00,00,00,0) | DTL(2553,12,31,23,59,59,999999999) | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3230 | 60 | @31:60 | DR_031_BYTE_068_BIT_0 | 4110
D | 31 |  | Zeitstempel "Änderung Korrekturfaktor DR4" | Time stamp "Change of correction factor DR4" |  |  |  |  | SIMATIC-DTL-Format (siehe DS8) | [SIMATIC DTL] |  |  |  | N | [13 empty] | zeitstempel_ds4 | timeStampChangeInDR4 | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | DTL(1970,01,01,00,00,00,0) | DTL(2553,12,31,23,59,59,999999999) | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3236 | 72 | @31:72 | DR_031_BYTE_080_BIT_0 | 4111
D | 31 |  | Zeitstempel "Korrekturfaktor in DR4 übernehmen" | Time stamp "Accept new correction factor into DR4" |  |  |  |  | SIMATIC-DTL-Format (siehe DS8) | [SIMATIC DTL] |  |  |  | N | [13 empty] | zeitstempel_kf | timeStampAcceptNewCorrectionFactor | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | DTL(1970,01,01,00,00,00,0) | DTL(2553,12,31,23,59,59,999999999) | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3242 | 84 | @31:84 | DR_031_BYTE_092_BIT_0 | 4112
D | 31 |  | Zeitstempel "Änderung Korrekturkennlinie DR5" | Time stamp "Change of correction curve DR5" |  |  |  |  | SIMATIC-DTL-Format (siehe DS8) | [SIMATIC DTL] |  |  |  | N | [13 empty] | zeitstempel_ds5 | timeStampChangeInDR5 | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | DTL(1970,01,01,00,00,00,0) | DTL(2553,12,31,23,59,59,999999999) | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3248 | 96 | @31:96 | DR_031_BYTE_104_BIT_0 | 4113
D | 31 |  | Zeitstempel "Übernahme in Punkt 1 in DR5" | Time stamp "Accept as point 1 in DR5" |  |  |  |  | SIMATIC-DTL-Format (siehe DS8) | [SIMATIC DTL] |  |  |  | N | [13 empty] | zeitstempel_kf1 | timeStampNewPoint1InDR5 | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | DTL(1970,01,01,00,00,00,0) | DTL(2553,12,31,23,59,59,999999999) | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3254 | 108 | @31:108 | DR_031_BYTE_116_BIT_0 | 4114
D | 31 |  | Zeitstempel "Übernahme in Punkt 2 in DR5" | Time stamp "Accept as point 2 in DR5" |  |  |  |  | SIMATIC-DTL-Format (siehe DS8) | [SIMATIC DTL] |  |  |  | N | [13 empty] | zeitstempel_kf2 | timeStampNewPoint2InDR5 | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | DTL(1970,01,01,00,00,00,0) | DTL(2553,12,31,23,59,59,999999999) | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3260 | 120 | @31:120 | DR_031_BYTE_128_BIT_0 | 4115
D | 31 |  | Zeitstempel "Übernahme in Punkt 3 in DR5" | Time stamp "Accept as point 3 in DR5" |  |  |  |  | SIMATIC-DTL-Format (siehe DS8) | [SIMATIC DTL] |  |  |  | N | [13 empty] | zeitstempel_kf3 | timeStampNewPoint3InDR5 | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | DTL(1970,01,01,00,00,00,0) | DTL(2553,12,31,23,59,59,999999999) | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 3266 | 132 | @31:132 | DR_031_BYTE_140_BIT_0 | 4116
D | 31 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_31_1 | res_31_1 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | - | 3272 | 144 | @31:144 | DR_031_BYTE_152_BIT_0 | 4117
D | 31 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_31_2 | res_31_2 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | - | 3274 | 148 | @31:148 | DR_031_BYTE_156_BIT_0 | 4118
D | 31 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_31_3 | res_31_3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | - | 3276 | 152 | @31:152 | DR_031_BYTE_160_BIT_0 | 4119
D | 31 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_31_4 | res_31_4 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | - | 3278 | 156 | @31:156 | DR_031_BYTE_164_BIT_0 | 4120
D | 31 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_31_5 | res_31_5 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | - | 3280 | 160 | @31:160 | DR_031_BYTE_168_BIT_0 | 4121
D | 31 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_31_6 | res_31_6 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | - | 3282 | 164 | @31:164 | DR_031_BYTE_172_BIT_0 | 4122
D | 31 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_31_7 | res_31_7 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3284 | 168 | @31:168 | DR_031_BYTE_176_BIT_0 | 4123
E | 31 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 3286 | 172 |  |  |  | 752
S | 32 |  | Fehlermeldungen (DR32) | Error Messages (DR32) |  |  |  |  | DS 32 | Fehlermeldungen (DR32) | [17 empty] | ds_032_t | DR32 Error Messages | Länge: |  | 56 | [13 empty] | 3400 |  |  | DR32 Synchr Error Modbus TCP | 3200 | 1000
D | 32 |  | Word: Zustand Betriebsfehler 1 | Word: Status operating errors 1 |  |  |  |  | Word: Zustand Betriebsfehler BTF's |  |  |  |  | N | [13 empty] | w_btf | w_operatingErrorFlag1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3400 | 0 | @32:0 | DR_032_BYTE_008_BIT_0 | 3201
D | 32 |  | Word: Zustand Betriebsfehler 2 | Word: Status operating errors 2 |  |  |  |  | Word: Zustand Betriebsfehler BTF's |  |  |  |  | U | [13 empty] | w_btf_2 | w_operatingErrorFlag2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3401 | 2 | @32:2 | DR_032_BYTE_010_BIT_0 | 3202
D | 32 |  | Word: Zustand Betriebsfehler 3 | Word: Status operating errors 3 |  |  |  |  | Word: Zustand Betriebsfehler BTF's |  |  |  |  | U | [13 empty] | w_btf_3 | w_operatingErrorFlag3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3402 | 4 | @32:4 | DR_032_BYTE_012_BIT_0 | 3203
D | 32 |  | Word: Zustand Betriebsfehler 4 | Word: Status operating errors 4 |  |  |  |  | Word: Zustand Betriebsfehler BTF's |  |  |  |  | U | [13 empty] | w_btf_4 | w_operatingErrorFlag4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3403 | 6 | @32:6 | DR_032_BYTE_014_BIT_0 | 3204
D | 32 |  | Word: Zustand Technologie-Meldungen 1 | Word: Status technology messages 1 |  |  |  |  | Word: Zustand Technologie-Meldungen TNF's |  |  |  |  | N | [13 empty] | w_tnf | w_technologyMessageFlag1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3404 | 8 | @32:8 | DR_032_BYTE_016_BIT_0 | 3205
D | 32 |  | Word: Zustand Technologie-Meldungen 2 | Word: Status technology messages 2 |  |  |  |  | Word: Zustand Technologie-Meldungen TNF's |  |  |  |  | N | [13 empty] | w_tnf_2 | w_technologyMessageFlag2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3405 | 10 | @32:10 | DR_032_BYTE_018_BIT_0 | 3206
D | 32 |  | Word: Zustand Technologie-Meldungen 3 | Word: Status technology messages 3 |  |  |  |  | Word: Zustand Technologie-Meldungen TNF's |  |  |  |  | N | [13 empty] | w_tnf_3 | w_technologyMessageFlag3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3406 | 12 | @32:12 | DR_032_BYTE_020_BIT_0 | 3207
D | 32 |  | Word: Zustand Technologie-Meldungen 4 | Word: Status technology messages 4 |  |  |  |  | Word: Zustand Technologie-Meldungen TNF's |  |  |  |  | U | [13 empty] | w_tnf_4 | w_technologyMessageFlag4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3407 | 14 | @32:14 | DR_032_BYTE_022_BIT_0 | 3208
D | 32 |  | Word: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler 1 | Word: Status synchronous data and command errors 1 |  |  |  |  | Word: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler (DBF - Wort 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | w_dbf | w_dataCommandErrorFlag1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3408 | 16 | @32:16 | DR_032_BYTE_024_BIT_0 | 3209
D | 32 |  | Word: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler 2 | Word: Status synchronous data and command errors 2 |  |  |  |  | Word: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler (DBF - Wort 2) |  |  |  |  | N | [13 empty] | w_dbf_2 | w_dataCommandErrorFlag2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3409 | 18 | @32:18 | DR_032_BYTE_026_BIT_0 | 3210
D | 32 |  | Word: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler 3 | Word: Status synchronous data and command errors 3 |  |  |  |  | Word: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler (DBF - Wort 3) |  |  |  |  | U | [13 empty] | w_dbf_3 | w_dataCommandErrorFlag3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3410 | 20 | @32:20 | DR_032_BYTE_028_BIT_0 | 3211
D | 32 |  | Word: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler 4 | Word: Status synchronous data and command errors 4 |  |  |  |  | Word: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler (DBF - Wort 4) |  |  |  |  | U | [13 empty] | w_dbf_4 | w_dataCommandErrorFlag4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3411 | 22 | @32:22 | DR_032_BYTE_030_BIT_0 | 3212
D | 32 | Betriebsfehler BTF (Wort 1) | Bitfeld: Zustand Betriebsfehler 1 | Bitfield: Status operating errors 1 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand Betriebsfehler BTF's |  |  |  |  | B | [13 empty] | btf | operatingErrorFlag1 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24 | @32:24 |  | 3213
D | 32 |  | 1000 Betriebsfehler liegt vor | 1000 Operation error existent |  |  |  |  | Mind. ein Betriebsfehler liegt vor (=1 solange ein Betriebsfehler vorliegt) | 1000 Operation error existent |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_VORHANDEN | operatingError1000 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24 | @32:24:0 | DR_032_BYTE_032_BIT_0 | 3214
D | 32 |  | 1001 Watchdog | 1001 Watch dog error |  |  |  |  | Watchdog hat zugeschlagen. Fehler wird für mindestens 10 Sekunden angezeigt | 1001 Watch dog error |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_WATCHDOG | operatingError1001 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24 | @32:24:1 | DR_032_BYTE_032_BIT_1 | 3215
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - | reserved |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_1_2 | reserved2 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24 | @32:24:2 | DR_032_BYTE_032_BIT_2 | 3216
D | 32 |  | 1003 Checksummenfehler (Parameter) | 1003 Checksum error (Parameter) |  |  |  |  | Checksummenfehler bei Parametern | 1003 Checksum error (Parameter) |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_PARAM_FEHLER | operatingError1003 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24 | @32:24:3 | DR_032_BYTE_032_BIT_3 | 3217
D | 32 |  | 1004 Checksummenfehler (Firmware) | 1004 Checksum error (Firmware) |  |  |  |  | Checksummenfehler bei Programmcode | 1004 Checksum error (Firmware) |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_CODE_CHECKSUM | operatingError1004 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24 | @32:24:4 | DR_032_BYTE_032_BIT_4 | 3218
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - | reserved |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_1_5 | reserved5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24 | @32:24:5 | DR_032_BYTE_032_BIT_5 | 3219
D | 32 |  | 1006 Logbuch voll oder defekt | 1006 Log book full / defective |  |  |  |  | Logbuch ist voll oder defekt | 1006 Log book full / defective |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_LOGBUCH | operatingError1006 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24 | @32:24:6 | DR_032_BYTE_032_BIT_6 | 3220
D | 32 |  | 1110 Digitale Wägezelle - keine Kommunikation | 1110 Digital load cell - no communication | 1110 Peson numérique – pas de communication |  |  |  | Digitale Wägezelle - keine Kommunikation | 1110 Digital load cell - no communication |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_DIG_WZ_NICHT_BEREIT | operatingError1110 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24 | @32:24:7 | DR_032_BYTE_032_BIT_7 | 3221
D | 32 |  | 1102 ADU-Fehler | 1102 ADC error |  |  |  |  | A/D-Wandlerfehler | 1102 ADC error |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_ADU_GESTOERT | operatingError1102 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24.6 | @32:25:8 | DR_032_BYTE_033_BIT_0 | 3222
D | 32 |  | 1008 Reserve für weitere Betriebsfehler | 1008 Reserved for further operating errors |  |  |  |  | 0 | 1008 Connection to S7-PLC failed |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_1_9 | operatingError1008 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24.6 | @32:25:9 | DR_032_BYTE_033_BIT_1 | 3223
D | 32 |  | 1104 SENSE Spannung zu gering | 1104 SENSE voltage too low |  |  |  |  | Unterspannung an Sense-Leitungen (analoge WZ) | 1104 SENS voltage too low |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_SENSE_UNTERSPG | operatingError1104 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24.6 | @32:25:10 | DR_032_BYTE_033_BIT_2 | 3224
D | 32 |  | 1105 SIG Spannung zu hoch (Überlast) | 1105 SIG voltage too high (overload) |  |  |  |  | Überlast | 1105 SIG voltage too high (overload) |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_UEBERLAST | operatingError1105 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24.6 | @32:25:11 | DR_032_BYTE_033_BIT_3 | 3225
D | 32 |  | 1106 SIG Spannung zu niedrig (Unterlast) | 1106 SIG voltage too low (underload) |  |  |  |  | Unterlast | 1106 SIG voltage too low (underload) |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_UNTERLAST | operatingError1106 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24.6 | @32:25:12 | DR_032_BYTE_033_BIT_4 | 3226
D | 32 |  | 1107 SecureDisplay ausgefallen | 1107 SecureDisplay not connected / visible |  |  |  |  | Verbindung zu HMI fehlt (wird bei NSW geeicht benötigt) | 1107 SecureDisplay not connected / visible |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_HMI_FEHLT | operatingError1107 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24.6 | @32:25:13 | DR_032_BYTE_033_BIT_5 | 3227
D | 32 |  | 1111 DQ Kurzschluss nach M | 1111 DQ short circuit to ground |  |  |  |  | Störung Digitalausgänge (Kurzschluss nach Masse) | 1111 DQ short circuit to ground |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_DQ | operatingError1111 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24.6 | @32:25:14 | DR_032_BYTE_033_BIT_6 | 3228
D | 32 |  | 1109 Kurzschluss (Short circuit) | 1109 Short circuit |  |  |  |  | Kurzschluss Speisung f. Wägezellen NOTE: BTF_KURZSCHLUSS ist wohl historisch bedingt (DIWZ), wird jedoch nicht gemeldet / benötigt. Kurzschluss WZ-SVG führt zu BTF_SENSE_UNTERSPG. | 1109 Short circuit |  |  |  | B | [13 empty] | BTF_KURZSCHLUSS | operatingError1109 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3412 | 24.6 | @32:25:15 | DR_032_BYTE_033_BIT_7 | 3229
D | 32 | Betriebsfehler BTF (Wort 1) | Bitfeld: Zustand Betriebsfehler 2 | Bitfield: Status operating errors 2 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand Betriebsfehler BTF's |  |  |  |  | U | [13 empty] | btf_2 | operatingErrorFlag2 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26 | @32:26 |  | 3230
D | 32 |  | 1201 DB Unterlast Wägezelleneingang 1 | 1201 DB Underload load cell input 1 |  |  |  |  | Underrange signal input (Code 1201) (< -7.5 mV/V // HW-Limit) |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_UNTERLAST_CH0 | operatingError_2_0 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26 | @32:26:0 | DR_032_BYTE_034_BIT_0 | 3231
D | 32 |  | 1211 DB Unterlast Wägezelleneingang 2 | 1211 DB Underload load cell input 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_UNTERLAST_CH1 | operatingError_2_1 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26 | @32:26:1 | DR_032_BYTE_034_BIT_1 | 3232
D | 32 |  | 1221 DB Unterlast Wägezelleneingang 3 | 1221 DB Underload load cell input 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_UNTERLAST_CH2 | operatingError_2_2 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26 | @32:26:2 | DR_032_BYTE_034_BIT_2 | 3233
D | 32 |  | 1231 DB Unterlast Wägezelleneingang 4 | 1231 DB Underload load cell input 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_UNTERLAST_CH3 | operatingError_2_3 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26 | @32:26:3 | DR_032_BYTE_034_BIT_3 | 3234
D | 32 |  | 1202 DB Überlast Wägezelleneingang 1 | 1202 DB Overload load cell input 1 |  |  |  |  | Overrange signal input (Code 1202) (> +7,5 mV/V // HW-Limit) |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_UEBERLAST_CH0 | operatingError_2_4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26 | @32:26:4 | DR_032_BYTE_034_BIT_4 | 3235
D | 32 |  | 1212 DB Überlast Wägezelleneingang 2 | 1212 DB Overload load cell input 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_UEBERLAST_CH1 | operatingError_2_5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26 | @32:26:5 | DR_032_BYTE_034_BIT_5 | 3236
D | 32 |  | 1222 DB Überlast Wägezelleneingang 3 | 1222 DB Overload load cell input 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_UEBERLAST_CH2 | operatingError_2_6 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26 | @32:26:6 | DR_032_BYTE_034_BIT_6 | 3237
D | 32 |  | 1232 DB Überlast Wägezelleneingang 4 | 1232 DB Overload load cell input 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_UEBERLAST_CH3 | operatingError_2_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26 | @32:26:7 | DR_032_BYTE_034_BIT_7 | 3238
D | 32 |  | 1203 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 1 | 1203 DB EXC short circuit load cell input 1 |  |  |  |  | Excitation short circuit (> Excitation upper limits) (Code 1203) |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_KURZSCHLUSS_CH0 | operatingError_2_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26.6 | @32:27:8 | DR_032_BYTE_035_BIT_0 | 3239
D | 32 |  | 1213 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 2 | 1213 DB EXC short circuit load cell input 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_KURZSCHLUSS_CH1 | operatingError_2_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26.6 | @32:27:9 | DR_032_BYTE_035_BIT_1 | 3240
D | 32 |  | 1223 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 3 | 1223 DB EXC short circuit load cell input 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_KURZSCHLUSS_CH2 | operatingError_2_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26.6 | @32:27:10 | DR_032_BYTE_035_BIT_2 | 3241
D | 32 |  | 1233 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 4 | 1233 DB EXC short circuit load cell input 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_KURZSCHLUSS_CH3 | operatingError_2_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26.6 | @32:27:11 | DR_032_BYTE_035_BIT_3 | 3242
D | 32 |  | 1204 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 1 | 1204 DB EXC open loop load cell input 1 |  |  |  |  | Excitation open loop (Excitation current < 0.5mA) (Code 1204) |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH0 | operatingError_2_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26.6 | @32:27:12 | DR_032_BYTE_035_BIT_4 | 3243
D | 32 |  | 1214 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 2 | 1214 DB EXC open loop load cell input 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH1 | operatingError_2_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26.6 | @32:27:13 | DR_032_BYTE_035_BIT_5 | 3244
D | 32 |  | 1224 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 3 | 1224 DB EXC open loop load cell input 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH2 | operatingError_2_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26.6 | @32:27:14 | DR_032_BYTE_035_BIT_6 | 3245
D | 32 |  | 1234 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 4 | 1234 DB EXC open loop load cell input 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH3 | operatingError_2_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3413 | 26.6 | @32:27:15 | DR_032_BYTE_035_BIT_7 | 3246
D | 32 | Betriebsfehler BTF (Wort 1) | Bitfeld: Zustand Betriebsfehler 3 | Bitfield: Status operating errors 3 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand Betriebsfehler BTF's |  |  |  |  | U | [13 empty] | btf_3 | operatingErrorFlag3 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28 | @32:28 |  | 3247
D | 32 |  | 1205 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 1 | 1205 DB SEN error load cell input 1 |  |  |  |  | Sense Error (reference voltage too low <4.7V/ wire break>5.0V by pull up) (Code 1205) |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH0 | operatingError_3_0 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28 | @32:28:0 | DR_032_BYTE_036_BIT_0 | 3248
D | 32 |  | 1215 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 2 | 1215 DB SEN error load cell input 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH1 | operatingError_3_1 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28 | @32:28:1 | DR_032_BYTE_036_BIT_1 | 3249
D | 32 |  | 1225 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 3 | 1225 DB SEN error load cell input 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH2 | operatingError_3_2 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28 | @32:28:2 | DR_032_BYTE_036_BIT_2 | 3250
D | 32 |  | 1235 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 4 | 1235 DB SEN error load cell input 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH3 | operatingError_3_3 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28 | @32:28:3 | DR_032_BYTE_036_BIT_3 | 3251
D | 32 |  | 1206 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 1 | 1206 DB Impedance error load cell input 1 |  |  |  |  | Impedance Error (out of range < MIN* or > 4200R, this error code has higher priority than excitation current error) (Code 1206) |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_IMPEDANZ_CH0 | operatingError_3_4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28 | @32:28:4 | DR_032_BYTE_036_BIT_4 | 3252
D | 32 |  | 1216 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 2 | 1216 DB Impedance error load cell input 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_IMPEDANZ_CH1 | operatingError_3_5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28 | @32:28:5 | DR_032_BYTE_036_BIT_5 | 3253
D | 32 |  | 1226 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 3 | 1226 DB Impedance error load cell input 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_IMPEDANZ_CH2 | operatingError_3_6 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28 | @32:28:6 | DR_032_BYTE_036_BIT_6 | 3254
D | 32 |  | 1236 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 4 | 1236 DB Impedance error load cell input 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_IMPEDANZ_CH3 | operatingError_3_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28 | @32:28:7 | DR_032_BYTE_036_BIT_7 | 3255
D | 32 |  | 1207 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 1 | 1207 DB Error power supply load cell input 1 |  |  |  |  | Exitation power supply error (EXC_P < 4.7V without impedance error, this error code has first priority) (Code 1207) |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH0 | operatingError_3_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28.6 | @32:29:8 | DR_032_BYTE_037_BIT_0 | 3256
D | 32 |  | 1217 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 2 | 1217 DB Error power supply load cell input 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH1 | operatingError_3_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28.6 | @32:29:9 | DR_032_BYTE_037_BIT_1 | 3257
D | 32 |  | 1227 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 3 | 1227 DB Error power supply load cell input 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH2 | operatingError_3_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28.6 | @32:29:10 | DR_032_BYTE_037_BIT_2 | 3258
D | 32 |  | 1237 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 4 | 1237 DB Error power supply load cell input 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH3 | operatingError_3_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28.6 | @32:29:11 | DR_032_BYTE_037_BIT_3 | 3259
D | 32 |  | 1250 DB Checksummen-Fehler | 1250 DB Checksum error |  |  |  |  | Fehler Checksumme SIWA DB |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_CHECKSUM_SIWA_DB | operatingError_3_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28.6 | @32:29:12 | DR_032_BYTE_037_BIT_4 | 3260
D | 32 |  | 1251 DB Watchdog-Fehler | 1251 DB Watchdog error |  |  |  |  | WD-Fehler SIWA DB |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_WD_ERROR_SIWA_DB | operatingError_3_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28.6 | @32:29:13 | DR_032_BYTE_037_BIT_5 | 3261
D | 32 |  | 1252 DB ADU-Fehler | 1252 DB ADC error |  |  |  |  | ADC-Fehler SIWA DB |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_ADC_ERROR_SIWA_DB | operatingError_3_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28.6 | @32:29:14 | DR_032_BYTE_037_BIT_6 | 3262
D | 32 |  | 1254 DB FW-Update-Fehler | 1254 DB FW update error |  |  |  |  | FW-Update-Error SIWA DB |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_FW_UPDATE_ERROR_SIWA_DB | operatingError_3_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3414 | 28.6 | @32:29:15 | DR_032_BYTE_037_BIT_7 | 3263
D | 32 | Betriebsfehler BTF (Wort 1) | Bitfeld: Zustand Betriebsfehler 4 | Bitfield: Status operating errors 4 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand Betriebsfehler BTF's |  |  |  |  | U | [13 empty] | btf_4 | operatingErrorFlag4 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30 | @32:30 |  | 3264
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_0 | operatingError_4_0 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30 | @32:30:0 | DR_032_BYTE_038_BIT_0 | 3265
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_1 | operatingError_4_1 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30 | @32:30:1 | DR_032_BYTE_038_BIT_1 | 3266
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_2 | operatingError_4_2 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30 | @32:30:2 | DR_032_BYTE_038_BIT_2 | 3267
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_3 | operatingError_4_3 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30 | @32:30:3 | DR_032_BYTE_038_BIT_3 | 3268
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_4 | operatingError_4_4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30 | @32:30:4 | DR_032_BYTE_038_BIT_4 | 3269
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_5 | operatingError_4_5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30 | @32:30:5 | DR_032_BYTE_038_BIT_5 | 3270
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_6 | operatingError_4_6 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30 | @32:30:6 | DR_032_BYTE_038_BIT_6 | 3271
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_7 | operatingError_4_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30 | @32:30:7 | DR_032_BYTE_038_BIT_7 | 3272
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_8 | operatingError_4_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30.6 | @32:31:8 | DR_032_BYTE_039_BIT_0 | 3273
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_9 | operatingError_4_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30.6 | @32:31:9 | DR_032_BYTE_039_BIT_1 | 3274
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_10 | operatingError_4_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30.6 | @32:31:10 | DR_032_BYTE_039_BIT_2 | 3275
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_11 | operatingError_4_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30.6 | @32:31:11 | DR_032_BYTE_039_BIT_3 | 3276
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_12 | operatingError_4_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30.6 | @32:31:12 | DR_032_BYTE_039_BIT_4 | 3277
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_13 | operatingError_4_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30.6 | @32:31:13 | DR_032_BYTE_039_BIT_5 | 3278
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_14 | operatingError_4_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30.6 | @32:31:14 | DR_032_BYTE_039_BIT_6 | 3279
D | 32 |  | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | - |  |  |  |  | U | [13 empty] | BTF_4_15 | operatingError_4_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3415 | 30.6 | @32:31:15 | DR_032_BYTE_039_BIT_7 | 3280
D | 32 | Technologiemeldungen TNF (Wort 1) | Bitfeld: Zustand Technologie-Meldungen 1 | Bitfield: Status technology messages 1 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand Technologie-Meldungen TNF's |  |  |  |  | B | [13 empty] | tnf | technologyMessageFlag1 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32 | @32:32 |  | 3281
D | 32 |  | 2000 Technologiemeldung | 2000 Technology message existent |  |  |  |  | Mindestens eine Technologiemeldung liegt vor | 2000 Technology message existent |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_VORHANDEN | technologyMessage2000 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32 | @32:32:0 | DR_032_BYTE_040_BIT_0 | 3282
D | 32 |  | 3001 Summierstörung | 3001 Totalizing error |  |  |  |  | Die Summen sind nicht mehr einchf. protokollierbar (z.B. wegen Überschreitung der maximalen Bandbeladung) | 2001 Timeout waiting for stability |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_SUMMIERSTOERUNG | technologyMessage3001 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32 | @32:32:1 | DR_032_BYTE_040_BIT_1 | 3283
D | 32 |  | 2002 Trace überlastet | 2002 Trace overloaded |  |  |  |  | Der eingestellte Zyklus für die Traceaufzeichnung kann nicht verarbeitet werden: Auslesen läuft oder der Puffer ist voll, Aufzeichnung wird gestoppt | 2002 Trace error |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_TRACE_BUSY | technologyMessage2002 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32 | @32:32:2 | DR_032_BYTE_040_BIT_2 | 3284
D | 32 |  | 2003 Nullstellvorgang abgebrochen | 2003 Zero setting procedure aborted |  |  |  |  | Das Einschaltgewicht liegt ausserhalb des durch das maximale positive und negative Gewicht für das Nullsetzen parametrierten Wertbereiches in DS 3. | 2003 Initial zero-setting not possible |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_WAE_NULLSETZEN | technologyMessage2003 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32 | @32:32:3 | DR_032_BYTE_040_BIT_3 | 3285
D | 32 |  | 2004 Tracespeicher voll | 2004 Trace memory full |  |  |  |  | Zyklische Traceaufzeichnung abgebrochen, da Speicher vollgelaufen ist | 2004 Trace memory full |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_TRACE_ABBRUCH | technologyMessage2004 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32 | @32:32:4 | DR_032_BYTE_040_BIT_4 | 3286
D | 32 |  | 2005 Neuanlauf nach Spannungswiederkehr | 2005 Reboot after power reset |  |  |  |  | Diagnosemeldung für 'regulären' Neuanlauf. [ CR Khe: KEINE Zusatzinfo bei BTF/TNF - folgende ZI nur noch Kommentar f. Entw.: 130: Neuanlauf nach Spannungswiederkehr 64: Spannungseinbruch unterhalb VoltageSupervisor-Schwelle, aber noch oberhalb K60-interner LowVoltageDetect-Schwelle (z.B. EMV-bedingt - im Labor auch: Debugger-Reset oder Reset-Taste) 0: Neuanlauf nach FW-Update ] | 2005 Reboot after power reset |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_POWERON | technologyMessage2005 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32 | @32:32:5 | DR_032_BYTE_040_BIT_5 | 3287
D | 32 |  | 2006 Downloadfehler | 2006 Download error |  |  |  |  | Es wurde ein FW-Download (FW-Update) abgebrochen/abgewiesen, z.B. weil - bereits ein FW-Update-Vorgang läuft oder - Kommunikation mit S7-Seite abgebrochen ist. | 2006 Download error |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_FWUPD_ABORT | technologyMessage2006 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32 | @32:32:6 | DR_032_BYTE_040_BIT_6 | 3288
D | 32 |  | 3002 Justagevorgang abgebrochen | 3002 Calibration aborted |  |  |  |  | Justagevorgang abgebrochen, da zwischenzeitlich Werte außerhalb plausibler Bereich | 2121 Automatic tare / zero-setting not possible |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_JUST_ABBRUCH | technologyMessage3002 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32 | @32:32:7 | DR_032_BYTE_040_BIT_7 | 3289
D | 32 |  | 2094 Backup gesetzt | 2094 Backup created |  |  |  |  | Backup/Snapshot wurde erfolgreich gesetzt | 2101 Risk of overfilling |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_BACKUP_SET | technologyMessage2094 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32.6 | @32:33:8 | DR_032_BYTE_041_BIT_0 | 3290
D | 32 |  | 2095 Backup geladen | 2095 Backup loaded |  |  |  |  | Backup wurde erfolgreich geladen | 2102 Coarse shut-off point already exceeded |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_BACKUP_LOADED | technologyMessage2095 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32.6 | @32:33:9 | DR_032_BYTE_041_BIT_1 | 3291
D | 32 |  | 2007 Firmwaredatei ungültig | 2007 Firmware file invalid |  |  |  |  | FW-Update-Datei (*.upd) wurde abgewiesen, weil diese ungültig ist (UPD-Datei entweder für Modul nicht geeignet oder fehlerhaft - z.B. Länge, Struktur, Checksumme, Signatur unplausibel). | 2103 No stability |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_FWUPD_INVALID | technologyMessage2007 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32.6 | @32:33:10 | DR_032_BYTE_041_BIT_2 | 3292
D | 32 |  | 2104 Modbus Kommunikation Timeout | 2104 Modbus communication timeout |  |  |  |  | Kein Stand-Alone Betrieb und CPU fehlt bzw. läuft nicht | 2104 CPU in "STOP" |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_CPU_STOPP | technologyMessage2104 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32.6 | @32:33:11 | DR_032_BYTE_041_BIT_3 | 3293
D | 32 |  | 2096 Wiederherstellungspunkt gesetzt | 2096 Recovery point created |  |  |  |  | Wiederherstellungspunkt wurde erfolgreich gesetzt | 2105 Set point too small |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_RECOVERY_SET | technologyMessage2096 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32.6 | @32:33:12 | DR_032_BYTE_041_BIT_4 | 3294
D | 32 |  | 2097 Wiederherstellungspunkt geladen | 2097 Recovery point loaded |  |  |  |  | Wiederherstellungspunkt (oder falls nicht vorhanden, dann Defaultwerte) wurde erfolgreich geladen | 2106 Error fine weight |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_RECOVERY_LOADED | technologyMessage2097 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32.6 | @32:33:13 | DR_032_BYTE_041_BIT_5 | 3295
D | 32 |  | 2098 Standardparameter geladen | 2098 Standard parameters loaded |  |  |  |  | Hinweis für den Anwender, dass die Standardparameter geladen wurden | 2107 Stop after tolerance error |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_STANDARDPARAM | technologyMessage2098 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32.6 | @32:33:14 | DR_032_BYTE_041_BIT_6 | 3296
D | 32 |  | 2099 Werkseinstellung geladen | 2099 Factory settings loaded |  |  |  |  | Hinweis für den Anwender, dass die Werkseinstellungen geladen wurden | 2108 Discharge settings (DR23) not plausible |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_WERKSEINST | technologyMessage2099 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3416 | 32.6 | @32:33:15 | DR_032_BYTE_041_BIT_7 | 3297
D | 32 | Technologiemeldungen TNF (Wort 2) | Bitfeld: Zustand Technologie-Meldungen 2 | Bitfield: Status technology messages 2 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand Technologie-Meldungen TNF's |  |  |  |  | B | [13 empty] | tnf_2 | technologyMessageFlag2 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34 | @32:34 |  | 3298
D | 32 |  | 2112 Protokollierung nicht möglich | 2112 Logging not possible |  |  |  |  | Protokollierbedingungen nicht erfüllt, automatisches Protokollieren kann nicht ausgeführt werden | 2112 Logging not possible |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_PROT_BEDINGUNGEN | technologyMessage2112 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34 | @32:34:0 | DR_032_BYTE_042_BIT_0 | 3299
D | 32 |  | 2115 Protokollfehler | 2115 Log error |  |  |  |  | Fehler beim Lesen eines Protokolleintrags (Refresh DS46 bei Anforderungs-ID = 0) | 2115 Log error |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_PROT_FEHLER | technologyMessage2115 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34 | @32:34:1 | DR_032_BYTE_042_BIT_1 | 3300
D | 32 |  | 2124 Protokollspeicher voll | 2124 Log memory full |  |  |  |  | Bei OIML-Betrieb, wenn kein Ringspeicher parametriert ist, wenn der Protokollspeicher voll ist. | 2124 Log memory full |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_PROT_VOLL | technologyMessage2124 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34 | @32:34:2 | DR_032_BYTE_042_BIT_2 | 3301
D | 32 |  | 2125 Protokolleintrag nicht eichfähig | 2125 Log entry not legal for trade |  |  |  |  | Die abgedruckte Summe ist nicht eichfähig, da ein Fehler bei der Summe vorliegt (es wird mit der Kennung t statt T protokolliert) | 2125 Log entry not legal for trade |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_LOG_NOT_LFT | technologyMessage_2_3 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34 | @32:34:3 | DR_032_BYTE_042_BIT_3 | 3302
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_4 | technologyMessage_2_4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34 | @32:34:4 | DR_032_BYTE_042_BIT_4 | 3303
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_5 | technologyMessage_2_5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34 | @32:34:5 | DR_032_BYTE_042_BIT_5 | 3304
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_6 | technologyMessage_2_6 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34 | @32:34:6 | DR_032_BYTE_042_BIT_6 | 3305
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_7 | technologyMessage_2_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34 | @32:34:7 | DR_032_BYTE_042_BIT_7 | 3306
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_8 | technologyMessage_2_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34.6 | @32:35:8 | DR_032_BYTE_043_BIT_0 | 3307
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_9 | technologyMessage_2_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34.6 | @32:35:9 | DR_032_BYTE_043_BIT_1 | 3308
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_10 | technologyMessage_2_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34.6 | @32:35:10 | DR_032_BYTE_043_BIT_2 | 3309
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_11 | technologyMessage_2_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34.6 | @32:35:11 | DR_032_BYTE_043_BIT_3 | 3310
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_12 | technologyMessage_2_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34.6 | @32:35:12 | DR_032_BYTE_043_BIT_4 | 3311
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_13 | technologyMessage_2_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34.6 | @32:35:13 | DR_032_BYTE_043_BIT_5 | 3312
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_14 | technologyMessage_2_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34.6 | @32:35:14 | DR_032_BYTE_043_BIT_6 | 3313
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_2_15 | technologyMessage_2_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3417 | 34.6 | @32:35:15 | DR_032_BYTE_043_BIT_7 | 3314
D | 32 | Technologiemeldungen TNF (Wort 3) | Bitfeld: Zustand Technologie-Meldungen 3 | Bitfield: Status technology messages 3 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand Technologie-Meldungen TNF's |  |  |  |  | B | [13 empty] | tnf_3 | technologyMessageFlag3 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36 | @32:36 |  | 3315
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_0 | technologyMessage_3_0 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36 | @32:36:0 | DR_032_BYTE_044_BIT_0 | 3316
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_1 | technologyMessage_3_1 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36 | @32:36:1 | DR_032_BYTE_044_BIT_1 | 3317
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_2 | technologyMessage_3_2 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36 | @32:36:2 | DR_032_BYTE_044_BIT_2 | 3318
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_3 | technologyMessage_3_3 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36 | @32:36:3 | DR_032_BYTE_044_BIT_3 | 3319
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_4 | technologyMessage_3_4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36 | @32:36:4 | DR_032_BYTE_044_BIT_4 | 3320
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_5 | technologyMessage_3_5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36 | @32:36:5 | DR_032_BYTE_044_BIT_5 | 3321
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_6 | technologyMessage_3_6 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36 | @32:36:6 | DR_032_BYTE_044_BIT_6 | 3322
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_7 | technologyMessage_3_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36 | @32:36:7 | DR_032_BYTE_044_BIT_7 | 3323
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_8 | technologyMessage_3_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36.6 | @32:37:8 | DR_032_BYTE_045_BIT_0 | 3324
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_9 | technologyMessage_3_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36.6 | @32:37:9 | DR_032_BYTE_045_BIT_1 | 3325
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_10 | technologyMessage_3_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36.6 | @32:37:10 | DR_032_BYTE_045_BIT_2 | 3326
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_11 | technologyMessage_3_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36.6 | @32:37:11 | DR_032_BYTE_045_BIT_3 | 3327
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_12 | technologyMessage_3_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36.6 | @32:37:12 | DR_032_BYTE_045_BIT_4 | 3328
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_13 | technologyMessage_3_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36.6 | @32:37:13 | DR_032_BYTE_045_BIT_5 | 3329
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_14 | technologyMessage_3_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36.6 | @32:37:14 | DR_032_BYTE_045_BIT_6 | 3330
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | B | [13 empty] | TNF_3_15 | technologyMessage_3_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3418 | 36.6 | @32:37:15 | DR_032_BYTE_045_BIT_7 | 3331
D | 32 | Technologiemeldungen TNF (Wort 3) | Bitfeld: Zustand Technologie-Meldungen 4 | Bitfield: Status technology messages 4 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand Technologie-Meldungen TNF's |  |  |  |  | U | [13 empty] | tnf_4 | technologyMessageFlag4 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38 | @32:38 |  | 3332
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_0 | technologyMessage_4_0 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38 | @32:38:0 | DR_032_BYTE_046_BIT_0 | 3333
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_1 | technologyMessage_4_1 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38 | @32:38:1 | DR_032_BYTE_046_BIT_1 | 3334
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_2 | technologyMessage_4_2 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38 | @32:38:2 | DR_032_BYTE_046_BIT_2 | 3335
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_3 | technologyMessage_4_3 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38 | @32:38:3 | DR_032_BYTE_046_BIT_3 | 3336
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_4 | technologyMessage_4_4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38 | @32:38:4 | DR_032_BYTE_046_BIT_4 | 3337
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_5 | technologyMessage_4_5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38 | @32:38:5 | DR_032_BYTE_046_BIT_5 | 3338
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_6 | technologyMessage_4_6 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38 | @32:38:6 | DR_032_BYTE_046_BIT_6 | 3339
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_7 | technologyMessage_4_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38 | @32:38:7 | DR_032_BYTE_046_BIT_7 | 3340
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_8 | technologyMessage_4_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38.6 | @32:39:8 | DR_032_BYTE_047_BIT_0 | 3341
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_9 | technologyMessage_4_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38.6 | @32:39:9 | DR_032_BYTE_047_BIT_1 | 3342
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_10 | technologyMessage_4_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38.6 | @32:39:10 | DR_032_BYTE_047_BIT_2 | 3343
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_11 | technologyMessage_4_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38.6 | @32:39:11 | DR_032_BYTE_047_BIT_3 | 3344
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_12 | technologyMessage_4_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38.6 | @32:39:12 | DR_032_BYTE_047_BIT_4 | 3345
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_13 | technologyMessage_4_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38.6 | @32:39:13 | DR_032_BYTE_047_BIT_5 | 3346
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_14 | technologyMessage_4_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38.6 | @32:39:14 | DR_032_BYTE_047_BIT_6 | 3347
D | 32 |  | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages |  |  |  |  | 0 | Reserved for further technology messages |  |  |  | U | [13 empty] | TNF_4_15 | technologyMessage_4_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3419 | 38.6 | @32:39:15 | DR_032_BYTE_047_BIT_7 | 3348
D | 32 | Daten- und Bedienfehler DBF (Wort 1) | Bitfeld: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler 1 | Bitfield: Status synchronous data and command errors 1 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler (DBF - Wort 1) |  |  |  |  | B | [13 empty] | dbf | dataCommandErrorFlag1 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40 | @32:40 |  | 3349
D | 32 |  | 5000 Daten- oder Bedienfehler | 5000 Data or command error |  |  |  |  | Mindestens ein Daten- oder Bedienfehler liegt vor | 5000 Data or command error |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_BEF_VORHANDEN | dataCommandError5000 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40 | @32:40:0 | DR_032_BYTE_048_BIT_0 | 3350
D | 32 |  | 6050 Befehl nicht bekannt | 6050 Command not known |  |  |  |  | Befehlscode oder Datensatz ist bei aktueller Applikation nicht definiert | 6050 Command not known |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_BEF_UNBEKANNT | dataCommandError6050 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40 | @32:40:1 | DR_032_BYTE_048_BIT_1 | 3351
D | 32 |  | 6051 Befehl jetzt nicht möglich - | 6051 Command now not possible - |  |  |  |  | Befehle, die jetzt nicht ausgeführt werden können, weil ein Prozess schon läuft oder der dynamische Zustand der Wägung den Befehl nicht zulässt. - 1) | 6051 Command now not possible - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_BEF_JETZT_NICHT | dataCommandError6051 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40 | @32:40:2 | DR_032_BYTE_048_BIT_2 | 3352
D | 32 |  | 6052 Fehler Servicebefehl - | 6052 Error service command - |  |  |  |  | Betroffen Befehle aus der Servicegruppe ohne Justage bzw. Einmessen. Mit Zusatzinfo werden alle möglichen Ursachen erfasst (.z.B weil kein Servicebetrieb…, weil Dosierung…, weil Schreibschutz…) | 6052 Error service command - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_BEF_SERVICE | dataCommandError6052 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40 | @32:40:3 | DR_032_BYTE_048_BIT_3 | 3353
D | 32 |  | 6053 Fehler Justagebefehl - | 6053 Error calibration command - |  |  |  |  | Alle Befehle zu Justieren, Einmessen | 6053 Error calibration command - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_BEF_JUSTAGE | dataCommandError6053 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40 | @32:40:4 | DR_032_BYTE_048_BIT_4 | 3354
D | 32 |  | 6054 Fehler Waagenbefehl - | 6054 Error scale command - |  |  |  |  | Betroffen: Wägebefehle. Mit Zusatzinfo werden alle möglichen Ursachen erfasst (.z.B … weil Servicebetrieb…, .... weil Dosierung… oder … weil Schreibschutz…) | 6054 Error scale command - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_BEF_WAAGE | dataCommandError6054 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40 | @32:40:5 | DR_032_BYTE_048_BIT_5 | 3355
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | 0 | Reserved for further data errors |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_1_6 | dataCommandError Res | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40 | @32:40:6 | DR_032_BYTE_048_BIT_6 | 3356
D | 32 |  | 6056 Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | 6056 Error trace/ protocol/ logging/security audit command |  |  |  |  | Betroffen sind Trace, Protokoll, Logbuch und Security Audit -Befehle | 6056 Error trace/ protocol/ logging/security audit command |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_BEF_SPEICHERN | dataCommandError6056 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40 | @32:40:7 | DR_032_BYTE_048_BIT_7 | 3357
D | 32 |  | 7050 Datensatz nicht bekannt | 7050 Data record not known |  |  |  |  | Keine Zusatzinfo (=0) | 7050 Data record not known |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS_UNBEKANNT | dataCommandError7050 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40.6 | @32:41:8 | DR_032_BYTE_049_BIT_0 | 3358
D | 32 |  | 7051 Parametereingabe jetzt nicht möglich | 7051 Parameter input not possible |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo werden alle möglichen Ursachen erfasst (.z.B weil Servicebetrieb…, weil Dosierung…. Weil Schreibschutz…) | 7051 Parameter input not possible |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_JETZT_NICHT | dataCommandError7051 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40.6 | @32:41:9 | DR_032_BYTE_049_BIT_1 | 3359
D | 32 |  | 7052 Parameteränderung wegen Schreibschutz nicht möglich | 7052 Parameter input not possible - write protection is set |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7052 Parameter input not possible - write protection is set |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_SCHREIBSCHUTZ | dataCommandError7052 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40.6 | @32:41:10 | DR_032_BYTE_049_BIT_2 | 3360
D | 32 |  | 7053 Parameterfehler "Justageparameter" DR3 - | 7053 Parameter error "Calibration parameter" DR3 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7053 Parameter error "Calibration parameter" DR3 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS3 | dataCommandError7053 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40.6 | @32:41:11 | DR_032_BYTE_049_BIT_3 | 3361
D | 32 |  | 7054 Parameterfehler "Korrekturfaktor" DR4 - | 7054 Parameter error "Correction factor" DR4 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7054 Parameter error "Correction factor" DR4 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS4 | dataCommandError7054 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40.6 | @32:41:12 | DR_032_BYTE_049_BIT_4 | 3362
D | 32 |  | 7055 Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | 7055 Parameter error "Correction curve" DR5 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7055 Parameter error "Correction curve" DR5 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS5 | dataCommandError7055 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40.6 | @32:41:13 | DR_032_BYTE_049_BIT_5 | 3363
D | 32 |  | 7056 Parameterfehler "Grenzwerte" DR6 - | 7056 Parameter error "Limits" DR6 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7056 Parameter error "Limits" DR6 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS6 | dataCommandError7056 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40.6 | @32:41:14 | DR_032_BYTE_049_BIT_6 | 3364
D | 32 |  | 7057 Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | 7057 Parameter errror "Process interfaces" DR7 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7057 Parameter errror "Process interfaces" DR7 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS7 | dataCommandError7057 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3420 | 40.6 | @32:41:15 | DR_032_BYTE_049_BIT_7 | 3365
D | 32 | Daten- und BedienfehlerDBF (Wort 2) | Bitfeld: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler 2 | Bitfield: Status synchronous data and command errors 2 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler (DBF - Wort 2) |  |  |  |  | B | [13 empty] | dbf_2 | dataCommandErrorFlag2 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42 | @32:42 |  | 3366
D | 32 |  | 7058 Parameterfehler "Datum&Uhrzeit" DR8/DR48 - | 7058 Parameter error "Date and time" DR8/DR48 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7058 Parameter error "Date and time" DR8/DR48 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS8_48 | dataCommandError7058 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42 | @32:42:0 | DR_032_BYTE_050_BIT_0 | 3367
D | 32 |  | 7059 Parameterfehler "Wägezellenparameter" DR10 | 7059 Parameter error "Load Cell Parameters" DR10 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7059 Parameter error "Load Cell Parameters" DR10 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS10 | dataCommandError7059 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42 | @32:42:1 | DR_032_BYTE_050_BIT_1 | 3368
D | 32 |  | 7060 Parameterfehler "Waagentyp" DR11 - | 7060 Parameter error "RS485" DR13 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7060 Parameter error "RS485" DR13 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS11 | dataCommandError7060 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42 | @32:42:2 | DR_032_BYTE_050_BIT_2 | 3369
D | 32 |  | 7061 Parameterfehler "RS485" DR13 - | 7061 Parameter error Correction factor reference" - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7061 Parameter error Correction factor reference" - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS13 | dataCommandError7061 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42 | @32:42:3 | DR_032_BYTE_050_BIT_3 | 3370
D | 32 |  | 7062 Parameterfehler "Korrekturfakto Referenz" - | 7062 Parameter error Correction factor reference" - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7062 Parameter error Correction factor reference" - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS14 | dataCommandError7062 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42 | @32:42:4 | DR_032_BYTE_050_BIT_4 | 3371
D | 32 |  | 7063 Parameterfehler "Konfiguration Technologiemeldungen" DR15 - | 7063 Parameter errror "Configuration technology messages" DR15 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7063 Parameter errror "Configuration technology messages" DR15 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS15 | dataCommandError7063 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42 | @32:42:5 | DR_032_BYTE_050_BIT_5 | 3372
D | 32 |  | 7064 Parameterfehler "Simulation" DR16 - | 7064 Parameter errror "Simulation" DR16 - |  |  |  |  | - | 7064 Parameter errror "Simulation" DR16 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS16 | dataCommandError7064 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42 | @32:42:6 | DR_032_BYTE_050_BIT_6 | 3373
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_2_7 | dataCommandError Res | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42 | @32:42:7 | DR_032_BYTE_050_BIT_7 | 3374
D | 32 |  | 7066 Parameterfehler "Beizeichen" DR28 - | 7066 Parameter errror "Additional strings" DR28 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7066 Parameter errror "Additional strings" DR28 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS28 | dataCommandError_2_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42.6 | @32:43:8 | DR_032_BYTE_051_BIT_0 | 3375
D | 32 |  | 7067 Fehler in Protokollanforderung DR 45 | 7067 Error during log request DR45 |  |  |  |  | Fehler in Protokollanforderung | 7067 Error during log request DR45 |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS45 | dataCommandError7067 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42.6 | @32:43:9 | DR_032_BYTE_051_BIT_1 | 3376
D | 32 |  | 7068 Parameterfehler DR50 | 7068 Parameter error DR50 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7068 Parameter error DR50 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS50 | dataCommandError7068 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42.6 | @32:43:10 | DR_032_BYTE_051_BIT_2 | 3377
D | 32 |  | 7069 Parameterfehler DR70 | 7069 Parameter error "SIWAREX DB" DR70 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7069 Parameter error "SIWAREX DB" DR70 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS70 | dataCommandError_2_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42.6 | @32:43:11 | DR_032_BYTE_051_BIT_3 | 3378
D | 32 |  | 7070 Parameterfehler "Winkelvorgabe" DR17 - | 7070 Parameter errror "Belt angle" DR17 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7070 Parameter errror "Belt angle" DR17 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS17 | dataCommandError7070 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42.6 | @32:43:12 | DR_032_BYTE_051_BIT_4 | 3379
D | 32 |  | 7071 Parameterfehler "Externe Geschwindigkeitsvorgabe" DR18 - | 7071 Parameter errror "External speed" DR18 - |  |  |  |  | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt | 7071 Parameter errror "External speed" DR18 - |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS18 | dataCommandError7071 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42.6 | @32:43:13 | DR_032_BYTE_051_BIT_5 | 3380
D | 32 |  | 7072 Fehler in Webloganforderung DR 157 | 7072 Error during weblog request DR157 |  |  |  |  | Fehler in Weblog-Anforderung | 7072 Error during weblog request DR157 |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_PARAM_DS157 | dataCommandError7072 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42.6 | @32:43:14 | DR_032_BYTE_051_BIT_6 | 3381
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | B | [13 empty] | DBF_2_15 | dataCommandError Res | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3421 | 42.6 | @32:43:15 | DR_032_BYTE_051_BIT_7 | 3382
D | 32 | Daten- und Bedienfehler DBF (Wort 3) | Bitfeld: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler 3 | Bitfield: Status synchronous data and command errors 3 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler (DBF - Wort 3) |  |  |  |  | U | [13 empty] | dbf_3 | dataCommandErrorFlag3 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44 | @32:44 |  | 3383
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_0 | dataCommandError_3_0 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44 | @32:44:0 | DR_032_BYTE_052_BIT_0 | 3384
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_1 | dataCommandError_3_1 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44 | @32:44:1 | DR_032_BYTE_052_BIT_1 | 3385
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_2 | dataCommandError_3_2 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44 | @32:44:2 | DR_032_BYTE_052_BIT_2 | 3386
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_3 | dataCommandError_3_3 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44 | @32:44:3 | DR_032_BYTE_052_BIT_3 | 3387
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_4 | dataCommandError_3_4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44 | @32:44:4 | DR_032_BYTE_052_BIT_4 | 3388
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_5 | dataCommandError_3_5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44 | @32:44:5 | DR_032_BYTE_052_BIT_5 | 3389
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_6 | dataCommandError_3_6 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44 | @32:44:6 | DR_032_BYTE_052_BIT_6 | 3390
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_7 | dataCommandError_3_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44 | @32:44:7 | DR_032_BYTE_052_BIT_7 | 3391
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_8 | dataCommandError_3_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44.6 | @32:45:8 | DR_032_BYTE_053_BIT_0 | 3392
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_9 | dataCommandError_3_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44.6 | @32:45:9 | DR_032_BYTE_053_BIT_1 | 3393
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_10 | dataCommandError_3_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44.6 | @32:45:10 | DR_032_BYTE_053_BIT_2 | 3394
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_11 | dataCommandError_3_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44.6 | @32:45:11 | DR_032_BYTE_053_BIT_3 | 3395
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_12 | dataCommandError_3_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44.6 | @32:45:12 | DR_032_BYTE_053_BIT_4 | 3396
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_13 | dataCommandError_3_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44.6 | @32:45:13 | DR_032_BYTE_053_BIT_5 | 3397
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_14 | dataCommandError_3_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44.6 | @32:45:14 | DR_032_BYTE_053_BIT_6 | 3398
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_3_15 | dataCommandError_3_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3422 | 44.6 | @32:45:15 | DR_032_BYTE_053_BIT_7 | 3399
D | 32 | Daten- und Bedienfehler DBF (Wort 3) | Bitfeld: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler 4 | Bitfield: Status synchronous data and command errors 4 |  |  |  |  | Bitfeld: Zustand synchrone Daten- und Bedienfehler (DBF - Wort 4) |  |  |  |  | U | [13 empty] | dbf_4 | dataCommandErrorFlag4 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46 | @32:46 |  | 3400
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_0 | dataCommandError_4_0 | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46 | @32:46:0 | DR_032_BYTE_054_BIT_0 | 3401
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_1 | dataCommandError_4_1 | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46 | @32:46:1 | DR_032_BYTE_054_BIT_1 | 3402
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_2 | dataCommandError_4_2 | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46 | @32:46:2 | DR_032_BYTE_054_BIT_2 | 3403
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_3 | dataCommandError_4_3 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46 | @32:46:3 | DR_032_BYTE_054_BIT_3 | 3404
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_4 | dataCommandError_4_4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46 | @32:46:4 | DR_032_BYTE_054_BIT_4 | 3405
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_5 | dataCommandError_4_5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46 | @32:46:5 | DR_032_BYTE_054_BIT_5 | 3406
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_6 | dataCommandError_4_6 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46 | @32:46:6 | DR_032_BYTE_054_BIT_6 | 3407
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_7 | dataCommandError_4_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46 | @32:46:7 | DR_032_BYTE_054_BIT_7 | 3408
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_8 | dataCommandError_4_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46.6 | @32:47:8 | DR_032_BYTE_055_BIT_0 | 3409
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_9 | dataCommandError_4_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46.6 | @32:47:9 | DR_032_BYTE_055_BIT_1 | 3410
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_10 | dataCommandError_4_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46.6 | @32:47:10 | DR_032_BYTE_055_BIT_2 | 3411
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_11 | dataCommandError_4_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46.6 | @32:47:11 | DR_032_BYTE_055_BIT_3 | 3412
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_12 | dataCommandError_4_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46.6 | @32:47:12 | DR_032_BYTE_055_BIT_4 | 3413
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_13 | dataCommandError_4_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46.6 | @32:47:13 | DR_032_BYTE_055_BIT_5 | 3414
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_14 | dataCommandError_4_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46.6 | @32:47:14 | DR_032_BYTE_055_BIT_6 | 3415
D | 32 |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors |  |  |  |  | - | Reserved for further data errors |  |  |  | U | [13 empty] | DBF_4_15 | dataCommandError_4_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3423 | 46.6 | @32:47:15 | DR_032_BYTE_055_BIT_7 | 3416
D | 32 |  | Zusatzinformation | Additional information |  |  |  |  | Zusatzinfo zu Daten- und Bedienfehlern | Additional information |  |  |  | N | [13 empty] | dbf_zusatzinfo | additionalInfo | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3424 | 48 | @32:48 | DR_032_BYTE_056_BIT_0 | 3417
D | 32 |  | Fehlercode | Error code |  |  |  |  | Synchroner Fehlercode | Error code |  |  |  | N | [13 empty] | dbf_fehler_code | dataCommandErrorCode | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3425 | 50 | @32:50 | DR_032_BYTE_058_BIT_0 | 3418
D | 32 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_32_4 | res_32_4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3426 | 52 | @32:52 | DR_032_BYTE_060_BIT_0 | 3419
D | 32 |  | Reserve | Reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_32_5 | res_32_5 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | 3427 | 54 | @32:54 | DR_032_BYTE_062_BIT_0 | 3420
E | 32 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 3428 | 56 |  |  |  | 779
In WP351 wird dieser Datensatz nur noch für die Modbus TCP-Schnittstelle bereitgestellt. Modbus RTU wird nicht mehr unterstützt, SIWATOOL wird nicht mehr unterstützt, Web-Server handelt synchrone Fehler unmittelbar und S7 handelt die Fehler direkt über den Peripheriebereich
S | 33 |  | Summierer (DR33) | Totalizers (DR33) |  |  |  |  | DS 33 | Summenspeicher (DR33) | [17 empty] | ds_033_t | DR33 Totalizers | Länge: |  | 40 | [13 empty] | 3600 |  |  | DR33 Totalizers | 4300 | 1015
D | 33 |  | Gesamtsumme T1 | General Totalizer T1 |  |  |  |  | Summe nicht löschbar, Gewichtseinheit analog zur Förderstärke, Ziffernschritt gemäß Vorgabe im DS3 | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_gesamt | generalTotalizerT1 | DOUBLE |  | 8 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3600 | 0 | @33:0 | DR_033_BYTE_008_BIT_0 | 4301
D | 33 |  | Summe T2 | Totalizer T2 |  |  |  |  | eichf. Summe (Ziffernschritt siehe DS3) | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_eichf | totalizerT2 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3604 | 8 | @33:8 | DR_033_BYTE_016_BIT_0 | 4302
D | 33 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve (falls Double bei eichf. Summe erforderlich) |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_33_1 | res_33_1 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3606 | 12 | @33:12 | DR_033_BYTE_020_BIT_0 | 4303
D | 33 |  | Summe T3 | Totalizer T3 |  |  |  |  | Summe 3 (Ziffernschritt siehe DS3) | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_3 | totalizerT3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3608 | 16 | @33:16 | DR_033_BYTE_024_BIT_0 | 4304
D | 33 |  | Summe T4 | Totalizer T4 |  |  |  |  | Summe 4 (Ziffernschritt siehe DS3) | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_4 | totalizerT4 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3610 | 20 | @33:20 | DR_033_BYTE_028_BIT_0 | 4305
D | 33 |  | Summe T5 | Totalizer T5 |  |  |  |  | Summe 5 (Ziffernschritt siehe DS3) | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_5 | totalizerT5 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3612 | 24 | @33:24 | DR_033_BYTE_032_BIT_0 | 4306
D | 33 |  | Summe T6 | Totalizer T6 |  |  |  |  | Summe 6 (Ziffernschritt siehe DS3) | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_6 | totalizerT6 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3614 | 28 | @33:28 | DR_033_BYTE_036_BIT_0 | 4307
D | 33 |  | Gesamtsumme T1 niedere Auflösung | General Totalizer T1 low resolution |  |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | summspei_gesamt_low_res | generalTotalizerT1LowResolution | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3616 | 32 | @33:32 | DR_033_BYTE_040_BIT_0 | 4308
D | 33 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  |  | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_33_3 | res_33_3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 3618 | 36 | @33:36 | DR_033_BYTE_044_BIT_0 | 4309
E | 33 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 3620 | 40 |  |  |  | 1005
S | 34 |  | Aktuelle Anzeige (DR34) | Current Display (DR34) | Afficheur valeur actuelle (DR34) | Velocidad de transferencia RS485 |  | 当前显示(DR34) | DS 34 | Aktuelle Anzeige (DR34) | [17 empty] | ds_034_t | DR34 Main Indicaton | Länge: |  | 20 | [13 empty] | 4000 |  |  | DR34 Ascii Value | 4400 | 1022
D | 34 |  | ASCII-Anzeige Stringheader | en(ASCII-Anzeige Stringheader ) |  |  |  |  | String-Maximallänge und -Aktuallänge | ASCII-Anzeige Stringheader |  |  |  | U | [13 empty] | ascii_wert_sh | ascii_wert_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 16.16 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4000 | 0 | @34:0 | DR_034_BYTE_008_BIT_0 | 4401
D | 34 |  | ASCII- Anzeige | ASCII- display | Afficheur ASCII |  |  | ASCII-显示 | Für Anzeige v. Gewichtswert, erh. Auflösung , ... (s. u. ) | ASCII- Anzeige |  |  |  | N | [13 empty] | ascii_wert | mainIndication | CHAR | 16 | 16 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4001 | 2 | @34:2 | DR_034_BYTE_010_BIT_0 | 4402
D | 34 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve (wg 4Byte-Grenzen) | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_34_1 | res_34_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4009 | 18 | @34:18 | DR_034_BYTE_026_BIT_0 | 4403
E | 34 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4010 | 20 |  |  |  | 1018
[9 empty] | Anzeige | Code | Id | Anzeigewert | Einheit
[9 empty] | Erhöhte Auflösung Summe 6 | 704 | T6H | (Zahl) | lbs
[9 empty] | Förderstärke | 710 / 731 | F | (Zahl) | lbs/h
[9 empty] | Gewicht | 715 | B | (Zahl) | lbs
[9 empty] | Förderstärke % | 735 | F% | (2 NK) | %
[9 empty] | unkorrigierte Förderstärke | 736 | Fu | (Zahl) | lbs/h
[9 empty] | Bandbeladung | 740 | L | (Zahl) | lbs/ft
[9 empty] | Bandbeladung % | 745 | L% | (2 NK) | %
[9 empty] | Geschwindigkeit | 760 | V | (Zahl) | ft/min
[9 empty] | Geschwindigkeit % | 765 | V% | (2 NK) | %
[9 empty] | Summe 1 | 771 | T1 | (Zahl) | lbs
[9 empty] | Summe 2 | 772 | T2 | (Zahl) | lbs
[9 empty] | Summe 3 | 773 | T3 | (Zahl) | lbs
[9 empty] | Summe 4 | 774 | T4 | (Zahl) | lbs
[9 empty] | Summe 5 | 775 | T5 | (Zahl) | lbs
[9 empty] | Summe 6 | 776 | T6 | (Zahl) | lbs
[9 empty] | Eichvorschrift | 801 | CODE | OIML R-50 | -
[9 empty] | Seriennummer | 871 |  | LBM1234567 | -
[9 empty] | FW-Version | 875 | FW | V1.00.01 | -
[9 empty] | FW-Version SecureDisplay | 876 | FW | V1.00.01 | -
[9 empty] | Info zu Wiederherstellungspunkt | 810 | RP | tt.mm.jj.hh:mm | -
S | 35 |  | Eichdatenpaket (DR35) | Legal for trade scale data (DR35) |  |  |  |  | DS 35 | Eichdatenpaket (DR35) | [17 empty] | ds_035_t | DR35SecureDisplayData | Länge: |  | 32 | [13 empty] | 0 |  |  | DR35 Legal For Trade Data | 3500 | 1056
D | 35 |  | Kennung *) | en(Kennung *)) |  |  |  |  | Kennung entsprechend Telegramminhalt |  |  |  |  | N | [13 empty] | kennung | indication | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | 0 | 255 | - | - | r | r |  |  | r | HMI | - | 0 | @35:0 | DR_035_BYTE_008_BIT_0 | 3501
D | 35 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | reserve | reserve | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | HMI | - | 1 | @35:1 | DR_035_BYTE_009_BIT_0 | 3502
D | 35 |  | Nutzdaten | en(Nutzdaten) |  |  |  |  | Enthält je nach aktueller Kennung die anzuzeigenden Daten |  |  |  |  | N | [13 empty] | nutzdaten | kryptoData | UBYTE | 24 | 24 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | HMI | - | 2 | @35:2 | DR_035_BYTE_010_BIT_0 | 3503
D | 35 |  | CRC16-1 | en(CRC16-1) |  |  |  |  | Checksumme 1 - gebildet über die statischen Daten |  |  |  |  | N | [13 empty] | crc16_1 | checksum1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | HMI | - | 26 | @35:26 | DR_035_BYTE_034_BIT_0 | 3504
D | 35 |  | CRC16-2 | en(CRC16-2) |  |  |  |  | Checksumme 2 - gebildet über die Daten des aktuellen Datenpaketes |  |  |  |  | N | [13 empty] | crc16_2 | checksum2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | HMI | - | 28 | @35:28 | DR_035_BYTE_036_BIT_0 | 3505
D | 35 |  | Kontrollzahl S | en(Kontrollzahl S) |  |  |  |  | Kontrollzahl gebildet von SIWAREX |  |  |  |  | N | [13 empty] | kontrollzahl_s | controlNumberS | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | HMI | - | 30 | @35:30 | DR_035_BYTE_038_BIT_0 | 3506
D | 35 |  | Kontrollzahl H | en(Kontrollzahl H) |  |  |  |  | Kontrollzahl gebildet von SecureDisplay |  |  |  |  | N | [13 empty] | kontrollzahl_h | controlNumberH | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | HMI | - | 31 | @35:31 | DR_035_BYTE_039_BIT_0 | 3507
E | 35 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 32 |  |  |  | 1048
Anmerkung: DS35 wird verschlüsselt abgelegt, es macht also an keiner Schnittstelle Sinn, den Datensatz zu lesen, mit Ausnahme von SecureDisplay
|  |  | Kennung*) | [5 empty] | Anzeigeinhalt
|  |  | 1 | [5 empty] | Anlauftelegramm - statische Daten 1
|  |  | 2 | [5 empty] | Anlauftelegramm - statische Daten 2
|  |  | 3 | [5 empty] | Anlauftelegramm - statische Daten 3
|  |  | 4 | [5 empty] | Anlauftelegramm - statische Daten 4
|  |  | … | [5 empty] | …
|  |  | 21 | [5 empty] | String 16 ASCII gross, mit Eichzeile, mit Status
|  |  | 22 | [5 empty] | String 16 ASCII gross, ohne Eichzeile, mit Status
…
|  |  | 25 | [5 empty] | SW-Versionen, Checksummen, Vorschriftencode, …
|  |  | 26 | [5 empty] | Hashwert SecureDisplay
…
|  |  | 41 | [5 empty] | Eichaufkleberdaten gesamt
…
|  |  | 51 | [5 empty] | Protokoll- und Logbucheinträge
…
|  |  | 254 | [5 empty] | Umschalten auf kleinste Anzeigegröße
|  |  | 255 | [5 empty] | Anzeigeumschaltung (Pos1-5 oder ausblenden)
S | 36 |  | Temporäre Daten (DR36) | Temporary data (DR36) |  |  |  |  | DS 36 | Temporäre Daten (DR36) | [17 empty] | ds_036_t | DR36 Temporary Data | Länge: |  | 104 | [13 empty] | 4100 |  |  | DR36 | 3600 | 1109
D | 36 |  | Geschwindigkeit (Band leer) | Speed (belt empty) |  |  |  |  | Nur relevant, wenn kein Geber vorhanden, Ermittlung mit dem Befehl Bandumlaufermittlung Start/Stop mit leerem Band | [speed unit] | speed | Geschwindigkeits-/Impulsermittlung | 10 | N | [13 empty] | erm_geschw_leer | speedBeltEmpty | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4100 | 0 | @36:0 | DR_036_BYTE_008_BIT_0 | 3601
D | 36 |  | Geschwindigkeitsfaktor, wenn Band beladen | Speed factor under load |  |  |  |  | Vorgabe in % von Vmax, wenn kein Geber vorhanden, ansonsten erfolgt Übernahme aus DS4 möglich | [% of nominalSpeed] | rel_speed | x | 11 | N | [13 empty] | erm_proz_geschw_beladen | speedFactorUnderLoad | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | -999.99 | 999.99 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4102 | 4 | @36:4 | DR_036_BYTE_012_BIT_0 | 3602
D | 36 |  | Beladung für Geschwindigkeitsfaktor | Load at 'Speed factor under load' |  |  |  |  | Bandbeladung in % der Nennbeladung nur bei Geberanzahl 0 von Bedeutung (Vorgabewert oder Übernahme aus temporären Daten DS36 ) | [% of nominalLoad] | rel_load | x | 12 | N | [13 empty] | erm_proz_bandbel | loadAtSpeedFactor | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | -999.99 | 999.99 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4104 | 8 | @36:8 | DR_036_BYTE_016_BIT_0 | 3603
D | 36 |  | Impulse pro Längeneinheit | Pulses per length unit |  |  |  |  | Impulse pro Längeneinheit (Einheit aus Bandbeladung), Ermittlung mit den Befehlen Bandumlaufermittlung Start/Stop mit leerem Band | [1/length unit] | rezi_length | x | 15 | N | [13 empty] | erm_impulskonste_1 | speedSensorPulsesPerLengthUnit | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4106 | 12 | @36:12 | DR_036_BYTE_020_BIT_0 | 3604
D | 36 |  | Impulse pro Bandumlauf | Pulses per belt revolution |  |  |  |  | Impulse für einen Bandumlauf, Ermittlung bei leerem Band mit Befehlen 'Bandumlaufermittlung Start/Stopp' |  |  | x | 16 | N | [13 empty] | erm_imp_umlauf_1 | pulsesPerBeltRevolution | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4108 | 16 | @36:16 | DR_036_BYTE_024_BIT_0 | 3605
D | 36 |  | Reserve: Impulse pro Längeneinheit Geber 2 | Speed sensor pulses per m / foot sensor 2 |  |  |  |  | Impulse pro Längeneinheit (Einheit aus Bandbeladung), Ermittlung mit den Befehlen Bandumlaufermittlung Start/Stop mit leerem Band | [1/length unit] | rezi_length |  |  | U | [13 empty] | erm_impulskonst_2 | speedSensorPulsesPerMinOrFootSensor2 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4110 | 20 | @36:20 | DR_036_BYTE_028_BIT_0 | 3606
D | 36 |  | Reserve: Impulse pro Bandumlauf Geber 2 | Pulses per belt revolution sensor 2 |  |  |  |  | Impulse für einen Bandumlauf, Ermittlung bei leerem Band mit Befehlen 'Bandumlaufermittlung Start/Stopp' |  |  |  |  | U | [13 empty] | erm_imp_umlauf_2 | pulsesPerBeltRevolutionSensor2 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4112 | 24 | @36:24 | DR_036_BYTE_032_BIT_0 | 3607
D | 36 |  | Nullpunktdigits | Zero calibration digits |  |  |  |  | Mittelwert gemessen nach Befehlen Bandumlaufermittlung Start/Stop mit leerem Band | [digit] |  | Null-/Lastpunktjustage | 20 | N | [13 empty] | erm_cal_nulldigits | zeroCalibrationDigits | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4114 | 28 | @36:28 | DR_036_BYTE_036_BIT_0 | 3608
D | 36 |  | Abweichung zu vorherigen Nullpunktdigits | Deviation from previous zero calibration digits |  |  |  |  | wird nach Ermittlung Kalibriernulldigits berechnet | [%] | "%%" | x | 21 | N | [13 empty] | erm_proz_abwei_nulldigits | deviationFromPreviousZeroCalibrationDigits | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | -999.99 | 999.99 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4116 | 32 | @36:32 | DR_036_BYTE_040_BIT_0 | 3609
D | 36 |  | Justagegewicht | Calibration weight |  |  |  |  | Ermittelt aus der autom. Kalibrierung oder aus der Gewichtskalibrierung oder aus der Beladungskalibrierung oder aus der Materialmenge | [weight unit] | belt_weight | x | 25 | N | [13 empty] | erm_cal_gewicht | calculatedCalibrationWeight | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4118 | 36 | @36:36 | DR_036_BYTE_044_BIT_0 | 3610
D | 36 |  | Bandbeladung | Calibration load |  |  |  |  | Ermittelt aus der autom. Kalibrierung oder aus der Gewichtskalibrierung oder aus der Beladungskalibrierung oder aus der Kalibrierung mit dem Materialtest | [load unit] | load | x | 26 | N | [13 empty] | erm_cal_belad | calculatedCalibrationLoad | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4120 | 40 | @36:40 | DR_036_BYTE_048_BIT_0 | 3611
D | 36 |  | Lastpunktdigits | Span calibration digits |  |  |  |  | Mittelwert gemessen nach Befehlen Kalibriergewichtsdigits Start/Stop (mit Kalibriergewicht auf dem Band) | [digit] |  | x | 27 | N | [13 empty] | erm_cal_bereichdigits | spanCalibrationDigits | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4122 | 44 | @36:44 | DR_036_BYTE_052_BIT_0 | 3612
D | 36 |  | Abweichung zu vorherigen Lastpunktdigits | Deviation from previous span calibration digits |  |  |  |  | wird nach Ermittlung der Kalibriergewichtsdigits berechnet | [%] | "%%" | x | 28 | N | [13 empty] | erm_proz_abweich_digits | deviationFromPreviousSpanCalibrationDigits | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | -999.99 | 999.99 | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4124 | 48 | @36:48 | DR_036_BYTE_056_BIT_0 | 3613
D | 36 |  | Stoppuhr | Stopwatch |  |  |  |  | Start/Stopp über Befehl oder laufenden Kalibriervorgang | [s] | "s" |  |  | F | [13 empty] | erm_start_stop_zeit | stopWatch | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4126 | 52 | @36:52 | DR_036_BYTE_060_BIT_0 | 3616
D | 36 |  | Fortschritt Justage / Nullstellen | Progress of calibration / zero setting |  |  |  |  | Anzeige des für den aktuellen Kalibriervorgang erforderlichen Bandlaufs in Prozent | [%] | "%%" | x | 29 | N | [13 empty] | erm_proz_bandumlauf | progressOfCalibrationZeroSetting | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4128 | 56 | @36:56 | DR_036_BYTE_064_BIT_0 | 3617
D | 36 |  | Bandbeladung | Belt load |  |  |  |  | Gemittelte prozentuale Bandbeladung aus den letzten Messungen; wird nach Übernahme gelöscht | [% of nominalLoad] | rel_load | Mittelwert aus mehreren Materialtests | 40 | N | [13 empty] | erm_average_belt_load_factor | averageBeltLoadFactor | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4130 | 60 | @36:60 | DR_036_BYTE_068_BIT_0 | 3618
D | 36 |  | Korrekturfaktor | Correction factor |  |  |  |  | Gemittelter Korrekturfaktor aus den letzten Messungen; wird nach Übernahme gelöscht |  |  | x | 41 | N | [13 empty] | erm_average_corr_factor | averageCorrectionFactor | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4132 | 64 | @36:64 | DR_036_BYTE_072_BIT_0 | 3619
D | 36 |  | Summiertes Gewicht | Totalized weight |  |  |  |  | Summengewicht der letzter gültigen Messung ohne Korrekturfaktort | [sumweight unit] | sum_weight | Letzter Materialtest | 45 | N | [13 empty] | erm_total_weight_raw | totalizedWeightMaterialTest | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4134 | 68 | @36:68 | DR_036_BYTE_076_BIT_0 | 3620
D | 36 |  | Bandbeladung | Belt load |  |  |  |  | Bandbeladung, die sich aus letzter gültigen Messung ergeben hat | [% of nominalLoad] | rel_load | x | 46 | N | [13 empty] | erm_belt_load_factor | beltLoadFactorMaterialTest | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4136 | 72 | @36:72 | DR_036_BYTE_080_BIT_0 | 3621
D | 36 |  | Korrekturfaktor | Correction factor |  |  |  |  | Korrekturfaktor, der sich aus letzter gültigen Messung ergeben hat |  |  | x | 47 | N | [13 empty] | erm_corr_factor | correctionFactorMaterialTest | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4138 | 76 | @36:76 | DR_036_BYTE_084_BIT_0 | 3622
D | 36 |  | Anzahl Materialtests | Number of material tests |  |  |  |  | Anzahl Messungen, die im Mittelwert berücksichtigt sind |  |  | x | 42 | N | [13 empty] | erm_corr_factor_measurings | numberOfMaterialTests | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4140 | 80 | @36:80 | DR_036_BYTE_088_BIT_0 | 3623
D | 36 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_4_1 | res_4_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | - | 4141 | 82 | @36:82 | DR_036_BYTE_090_BIT_0 | 3624
D | 36 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_4_2 | res_4_2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | - | 4142 | 84 | @36:84 | DR_036_BYTE_092_BIT_0 | 3625
D | 36 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_4_3 | res_4_3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | - | 4143 | 86 | @36:86 | DR_036_BYTE_094_BIT_0 | 3626
D | 36 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_4_4 | res_4_4 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | - | 4144 | 88 | @36:88 | DR_036_BYTE_096_BIT_0 | 3627
D | 36 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_4_5 | res_4_5 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | - | 4146 | 92 | @36:92 | DR_036_BYTE_100_BIT_0 | 3628
D | 36 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_4_6 | res_4_6 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | - | 4148 | 96 | @36:96 | DR_036_BYTE_104_BIT_0 | 3629
D | 36 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_4_7 | res_4_7 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | - | 4150 | 100 | @36:100 | DR_036_BYTE_108_BIT_0 | 3630
E | 36 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4152 | 104 |  |  |  | 1080
S | 44 |  | Filterstatus (DR44) | Filter status (DR44) |  |  |  |  | DS 44 | Filterstatus (DR44) | [17 empty] | ds_044_t |  | Länge: |  | 64 | [13 empty] | 4400 |  |  | DR44 Filterstatus | 4400 | 1129
D | 44 |  | Aktuelle Netzfrequenz | Current grid frequency |  |  |  |  | Aktuelle Kerbfrequenz des Netzfilters (PLL geregelt) |  |  |  |  | N | [13 empty] | netz_freq | netz_freq | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4400 | 0 | @44:0 | DR_044_BYTE_008_BIT_0 | 4401
D | 44 |  | Netzfilter-Bandbreite | Power line filter bandwidth |  |  |  |  | aktuelle "Bandbreite" der PLL-Nachregelung |  |  |  |  | N | [13 empty] | netz_filt_bandbreite | netz_filt_bandbreite | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4402 | 4 | @44:4 | DR_044_BYTE_012_BIT_0 | 4402
D | 44 |  | Netzfilter-Digits | Power line filter digits |  |  |  |  | Effektivwert des weggefilterten Signalanteils (Digits) |  |  |  |  | N | [13 empty] | netz_filt_digits | netz_filt_digits | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4404 | 8 | @44:8 | DR_044_BYTE_016_BIT_0 | 4403
D | 44 |  | Netzfilter Harmonische | Power line filter harmonic |  |  |  |  | Effektivwert des eingekoppelten Netzbrumms + Oberwellen |  |  |  |  | N | [13 empty] | netz_filt_harmonische | netz_filt_harmonische | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4406 | 12 | @44:12 | DR_044_BYTE_020_BIT_0 | 4404
D | 44 |  | Aktuelle Resonanzfrequenz | Actual Resonance frequency |  |  |  |  | aktuelle (gewichtsabhaengige) Frequenz der mechanischen Resonanz |  |  |  |  | N | [13 empty] | res_freq_aktuell | res_freq_aktuell | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4408 | 16 | @44:16 | DR_044_BYTE_024_BIT_0 | 4405
D | 44 |  | Resonanzfrequenz bei Justagepunkt 0 | Resonance frequency at adjustment point 0 |  |  |  |  | dito bei leerer Waage (Justagepunkt 0) |  |  |  |  | N | [13 empty] | res_freq_just0 | res_freq_just0 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4410 | 20 | @44:20 | DR_044_BYTE_028_BIT_0 | 4406
D | 44 |  | Resonanzfrequenz bei Justagepunkt 1 | Resonance frequency at adjustment point 1 |  |  |  |  | dito bei Justagepunkt 1 |  |  |  |  | N | [13 empty] | res_freq_just1 | res_freq_just1 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4412 | 24 | @44:24 | DR_044_BYTE_032_BIT_0 | 4407
D | 44 |  | MW0-Frequenz | MW0 frequency |  |  |  |  | aktuelle Filterfreq MW-Filter 0 |  |  |  |  | N | [13 empty] | mw0_freq | mw0_freq | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4414 | 28 | @44:28 | DR_044_BYTE_036_BIT_0 | 4408
D | 44 |  | MW1-Frequenz | MW1 frequency |  |  |  |  | aktuelle Filterfreq MW-Filter 1 |  |  |  |  | N | [13 empty] | mw1_freq | mw1_freq | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4416 | 32 | @44:32 | DR_044_BYTE_040_BIT_0 | 4409
D | 44 |  | Freq-Detect | Detected frequency |  |  |  |  | Erkannte Schwingung(-sfrequenz), die durch Resonanz- und MW-Filter nicht ausreichend gedaempft wurde. |  |  |  |  | N | [13 empty] | freq_detect_other | freq_detect_other | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4418 | 36 | @44:36 | DR_044_BYTE_044_BIT_0 | 4410
D | 44 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | U | [13 empty] | res2 | res2 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4420 | 40 | @44:40 | DR_044_BYTE_048_BIT_0 | 4411
D | 44 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | U | [13 empty] | res3 | res3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4422 | 44 | @44:44 | DR_044_BYTE_052_BIT_0 | 4412
D | 44 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | U | [13 empty] | res4 | res4 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4424 | 48 | @44:48 | DR_044_BYTE_056_BIT_0 | 4413
D | 44 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | U | [13 empty] | res5 | res5 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4426 | 52 | @44:52 | DR_044_BYTE_060_BIT_0 | 4414
D | 44 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | U | [13 empty] | res6 | res6 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4428 | 56 | @44:56 | DR_044_BYTE_064_BIT_0 | 4415
D | 44 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | [5 empty] | U | [13 empty] | res7 | res7 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4430 | 60 | @44:60 | DR_044_BYTE_068_BIT_0 | 4416
E | 44 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4432 | 64 |  |  |  | 1112
S | 45 |  | Protokoll auslesen (DR45) | Read out log (DR45) |  |  |  |  | DS 45 | Protokollanforderung (DR45) | [17 empty] | ds_045_t | DR45 Log Request | Länge: |  | 4 | [13 empty] | 4500 |  |  | DR45 Protocol Read Request | 4500 | 1134
D | 45 |  | Protokoll-ID | Log-ID | ID du rapport prêt à lire | Tiempo de retardo para valor límite 2 OFF (ms) |  | 协议ID被读取 | ID des angeforderten Protokolleintrags in numerischer Form |  |  |  |  | N | [13 empty] | prot_id_angef_num | requestedLogId | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4500 | 0 | @45:0 | DR_045_BYTE_008_BIT_0 | 4501
E | 45 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4502 | 4 |  |  |  | 1132
S | 46g |  | Protokollstring Bandwaage (DR46g) | en(Protokollstring Bandwaage (DR46g)) |  |  |  |  | DS 46g | Protokollstring Bandwaage (DR46g) | [17 empty] | prot_elem_ds046_t |  | Länge: |  | 68 | [13 empty] | - |  |  | DR73e ChannelData DigiBox Channel DR |  | 1146
D | 46g |  | kennung_asc | en(kennung_asc) | [5 empty] | kennung_asc |  |  |  | N | [13 empty] | kennung_asc | kennung_asc | UBYTE | 2 | 2 |  | rw | ' ',' ' | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | - | 0 | @46g:0 | DR_46g_BYTE_008_BIT_0
D | 46g |  | delimiter_2 | en(delimiter_2) | [5 empty] | delimiter_2 |  |  |  | N | [13 empty] | delimiter_2 | delimiter_2 | UBYTE |  | 1 |  | rw | ' ' | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | - | 2 | @46g:2 | DR_46g_BYTE_010_BIT_0
D | 46g |  | messwert_asc | en(messwert_asc) | [5 empty] | messwert |  |  |  | N | [13 empty] | messwert_asc | messwert_asc | UBYTE | 12 | 12 |  | rw | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | - | 3 | @46g:3 | DR_46g_BYTE_011_BIT_0
D | 46g |  | delimiter_3 | en(delimiter_3) | [5 empty] | delimiter_3 |  |  |  | N | [13 empty] | delimiter_3 | delimiter_3 | UBYTE |  | 1 |  | rw | ' ' | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | - | 15 | @46g:15 | DR_46g_BYTE_023_BIT_0
D | 46g |  | gew_einheit | en(gew_einheit) | [5 empty] | gew_einheit |  |  |  | N | [13 empty] | gew_einheit | gew_einheit | UBYTE | 6 | 6 |  | rw | ' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | - | 16 | @46g:16 | DR_46g_BYTE_024_BIT_0
D | 46g |  | delimiter_4 | en(delimiter_4) | [5 empty] | delimiter_4 |  |  |  | N | [13 empty] | delimiter_4 | delimiter_4 | UBYTE |  | 1 |  | rw | ' ' | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | - | 22 | @46g:22 | DR_46g_BYTE_030_BIT_0
D | 46g |  | beizeichen | Additional string | Caractère ajouté | Cmd | carat. sec. | 字符串 |  | beizeichen |  |  |  | N | [13 empty] | beizeichen | beizeichen | UBYTE | 42 | 42 |  | rw | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | - | 23 | @46g:23 | DR_46g_BYTE_031_BIT_0
D | 46g |  | delimiter_5 | en(delimiter_5) | [5 empty] | delimiter_12 |  |  |  | N | [13 empty] | delimiter_5 | delimiter_5 | UBYTE |  | 1 |  | rw | ' ' | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | - | 65 | @46g:65 | DR_46g_BYTE_073_BIT_0
D | 46g |  | reserve | en(reserve) | [5 empty] | reserve_1 |  |  |  | U | [13 empty] | reserve1 | reserve1 | UBYTE | 2 | 2 |  | rw | ' ',' ' | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | - | 66 | @46g:66 | DR_46g_BYTE_074_BIT_0
E | 46g | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 68 |  |  |  | 1136
|  |  | Folgende Kennungen sind vorgesehen OIML/nicht OIML: | [5 empty] | Messwert
|  |  | t1 / T1 | [5 empty] | Summe 1 (Gesamtsumme)
|  |  | T2 / T2 | [5 empty] | Summe 2 (Hauptsumme, eichf.)
|  |  | t3 / T3 | [5 empty] | Summe 3
|  |  | t4 / T4 | [5 empty] | Summe 4
|  |  | t5 / T5 | [5 empty] | Summe 5
|  |  | t6 / T6 | [5 empty] | Summe 6 (unkorrigiert)
2
S | 46 |  | Angefragtes Protokoll (DR46) | Requested Log (DR46) | Contenu du rapport (DR46) | Paridad de caracteres RS485 |  | 协议内容(DR46) | DS 46 | Protokollinhalt (DR46) | [17 empty] | ds_046_t | DR46 Requested Log | Länge: |  | 172 | [13 empty] | 4550 |  |  | DR46 Protocol Data | 4600 | 1178
D | 46 |  | Älteste Protokoll-ID | Oldest log-ID | Décimal de l'ID du rapport le plus ancien |  |  | 最先的协议ID-十进制 | Älteste Protokoll-ID numerisch 0: kein Eintrag verfübar |  |  |  |  | N | [13 empty] | prot_id_alt_num | oldestLogId | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4550 | 0 | @46:0 | DR_046_BYTE_008_BIT_0 | 4601
D | 46 |  | Letzte Protokoll - ID | Last log-ID | Valeur decimal de l'ID du dernier rapport |  |  | 最后的记录簿号 十进制 | ID des zuletzt gespeicherten Protokolleintrags 0: kein Eintrag verfügbar |  |  |  |  | N | [13 empty] | prot_id_neu_num | lastLogId | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4552 | 4 | @46:4 | DR_046_BYTE_012_BIT_0 | 4602
D | 46 |  | Angewählte Protokoll-ID | Selected log-ID | Décimal de l'ID du protocole sélectionné |  |  | 选择通讯-ID 十进制 | ID des hier nachfolgend dargestellten Protokolleintrags 0: kein Eintrag verfügbar |  |  |  |  | N | [13 empty] | prot_id_akt_num | selectedLogId | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4554 | 8 | @46:8 | DR_046_BYTE_016_BIT_0 | 4603
D | 46 |  | Stringheader für angewähltes Protokoll | en(Stringheader für angewähltes Protokoll) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | prot_eintrag_akt_sh | prot_eintrag_akt_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 68.68 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4556 | 12 | @46:12 | DR_046_BYTE_020_BIT_0 | 4604
D | 46 |  | Protokoll | Log |  |  |  |  | Enthält den Protokolltext |  |  |  |  | N | [13 empty] | prot_eintrag_akt | log | CHAR | 68 | 68 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4557 | 14 | @46:14 | DR_046_BYTE_022_BIT_0 | 4605
D | 46 |  | Stringheader für Checksumme | en(Stringheader für Checksumme) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | prot_crc16_sh | prot_crc16_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 4,4 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4591 | 82 | @46:82 | DR_046_BYTE_090_BIT_0 | 4606
D | 46 |  | Checksumme | Check sum | CRC 16 |  |  | CRC16 | "ABCD" (0xABCD) |  |  |  |  | N | [13 empty] | prot_crc16 | checkSum | CHAR | 4 | 4 |  | r | ' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4592 | 84 | @46:84 | DR_046_BYTE_092_BIT_0 | 4607
D | 46 |  | Stringheader für Datum | en(Stringheader für Datum) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | prot_datum_sh | prot_datum_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 10,10 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4594 | 88 | @46:88 | DR_046_BYTE_096_BIT_0 | 4608
D | 46 |  | Datum | Date | Date |  |  | 日期 | Datum |  |  |  |  | N | [13 empty] | prot_datum | date | CHAR | 10 | 10 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4595 | 90 | @46:90 | DR_046_BYTE_098_BIT_0 | 4609
D | 46 |  | Stringheader Uhrzeit | en(Stringheader Uhrzeit) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | prot_uhrzeit_sh | prot_uhrzeit_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 8,8 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4600 | 100 | @46:100 | DR_046_BYTE_108_BIT_0 | 4610
D | 46 |  | Uhrzeit | Time | Temps |  |  | 时间 | Uhrzeit |  |  |  |  | N | [13 empty] | prot_uhrzeit | time | CHAR | 8 | 8 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4601 | 102 | @46:102 | DR_046_BYTE_110_BIT_0 | 4611
D | 46 |  | Stringheader für Zusatzinfo | en(Stringheader für Zusatzinfo) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | zusatzinfo_sh | zusatzinfo_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 4,4 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4605 | 110 | @46:110 | DR_046_BYTE_118_BIT_0 | 4612
D | 46 |  | Zusatzinformation | User tag | Information supplémentaire | WR2 | Zusatzinformation | 其它信息 | Zusatzinfo - noch kein Inhalt definiert hier ggf. Kennzeichnung wenn Protokoll schlecht (< min oder >9e) ist |  |  |  |  | N | [13 empty] | zusatzinfo | userTag | CHAR | 4 | 4 |  | r | ' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4606 | 112 | @46:112 | DR_046_BYTE_120_BIT_0 | 4613
D | 46 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_46_4 | res_46_4 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4608 | 116 | @46:116 | DR_046_BYTE_124_BIT_0 | 4614
D | 46 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_46_5 | res_46_5 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4610 | 120 | @46:120 | DR_046_BYTE_128_BIT_0 | 4615
D | 46 |  | Summiertes Gewicht | Totalized weight | Mémoire totalisatrice 1 | < -10% or >110% |  | 累计器 1 | Eichfähige Summe (bei SWT relevant) |  |  |  |  | N | [13 empty] | prot_summe | totalizedWeight | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4612 | 124 | @46:124 | DR_046_BYTE_132_BIT_0 | 4616
D | 46 |  | Reserve, falls summe als double | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_46_6 | res_46_6 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4614 | 128 | @46:128 | DR_046_BYTE_136_BIT_0 | 4617
D | 46 |  | Reserve Signatur | Reserve signature |  |  |  |  | Signatur für PTB Cloud |  |  |  |  | U | [13 empty] | prot_signatur | signature | UBYTE | 32 | 32 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4616 | 132 | @46:132 | DR_046_BYTE_140_BIT_0 | 4618
D | 46 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_46_2 | res_46_2 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4632 | 164 | @46:164 | DR_046_BYTE_172_BIT_0 | 4619
D | 46 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_46_3 | res_46_3 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4634 | 168 | @46:168 | DR_046_BYTE_176_BIT_0 | 4620
E | 46 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4636 | 172 |  |  |  | 1157
S | 47 |  | Logbuch (DR47) | Logbook (DR47) |  |  |  |  | DS 47 | Logbuchinhalt (DR47) | [17 empty] | ds_047_t | DR47LogBook | Länge: |  | 88 | [13 empty] | 4700 |  |  | DR47 Logbook Data | 4700 | 1201
D | 47 |  | Stringheader für älteste Logbuch-ID | en(Stringheader für älteste Logbuch-ID) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | logbu_id_alt_sh | logbu_id_alt_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 8,8 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4700 | 0 | @47:0 | DR_047_BYTE_008_BIT_0 | 4701
D | 47 |  | Älteste Logbuch-ID | Oldest logbook-ID | ID le plus ancien du journal de bord |  |  | 最先的记录簿ID | ID des ältesten Logbucheintrags (ASCII-String) |  |  |  |  | N | [13 empty] | logbu_id_alt | oldestLogBookId | CHAR | 8 | 8 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4701 | 2 | @47:2 | DR_047_BYTE_010_BIT_0 | 4702
D | 47 |  | Stringheader für jüngste Logbuch-ID | en(Stringheader für jüngste Logbuch-ID) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | prot_id_neu_sh | logbu_id_neu_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 8,8 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4705 | 10 | @47:10 | DR_047_BYTE_018_BIT_0 | 4703
D | 47 |  | Letzte Logbuch-ID | Latest logbook-ID | ID du dernier rapport |  |  | 最后的记录簿ID号 | ID des jüngsten Logbucheintrags (ASCII-String) |  |  |  |  | N | [13 empty] | logbu_id_neu | latestLogbookId | CHAR | 8 | 8 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4706 | 12 | @47:12 | DR_047_BYTE_020_BIT_0 | 4704
D | 47 |  | Stringheader für aktuell angewählte Logbuch-ID | en(Stringheader für aktuell angewählte Logbuch-ID) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | logbu_id_akt_sh | logbu_id_akt_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 8,8 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4710 | 20 | @47:20 | DR_047_BYTE_028_BIT_0 | 4705
D | 47 |  | Angewählte Logbuch-ID | Selected logbook-ID | Journal de bord sélectioné |  |  | 选择记录簿项 | ID des nachfolgend dargestellten Logbucheintrags (ASCII-String) |  |  |  |  | N | [13 empty] | logbu_id_akt | selectedLogBookId | CHAR | 8 | 8 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4711 | 22 | @47:22 | DR_047_BYTE_030_BIT_0 | 4706
D | 47 |  | Stringheader für Logbuch-Ereigbnis | en(Stringheader für Logbuch-Ereigbnis) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | logbu_ereignis_sh | logbu_ereignis_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 4,4 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4715 | 30 | @47:30 | DR_047_BYTE_038_BIT_0 | 4707
D | 47 |  | Gerät | Device | Donnée du rapport |  |  | 记录簿项 | SIWA HMI |  |  |  |  | N | [13 empty] | logbu_ereignis | device | CHAR | 4 | 4 |  | r | ' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4716 | 32 | @47:32 | DR_047_BYTE_040_BIT_0 | 4708
D | 47 |  | Stringheader für alte FW-Version | en(Stringheader für alte FW-Version) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | fw_vers_alt_sh | fw_vers_alt_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 10,10 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4718 | 36 | @47:36 | DR_047_BYTE_044_BIT_0 | 4709
D | 47 |  | FW-Version alt | FW version old | Ancienne version du FW |  |  | 旧固件版本 | " Vx.xx.xx" |  |  |  |  | N | [13 empty] | fw_vers_alt | firmwareVersionOld | CHAR | 10 | 10 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4719 | 38 | @47:38 | DR_047_BYTE_046_BIT_0 | 4710
D | 47 |  | Stringheader für neue FW-Version | en(Stringheader für neue FW-Version) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | fw_vers_neu_sh | fw_vers_neu_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 10,10 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4724 | 48 | @47:48 | DR_047_BYTE_056_BIT_0 | 4711
D | 47 |  | FW-Version neu | FW version new | Nouvelle version du FW |  |  | 新固件版本 | " Vx.xx.xx" |  |  |  |  | N | [13 empty] | fw_vers_neu | firmwareVersionNew | CHAR | 10 | 10 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4725 | 50 | @47:50 | DR_047_BYTE_058_BIT_0 | 4712
D | 47 |  | Stringheader für Datum | en(Stringheader für Datum) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | logbu_datum_sh | log_datum_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 10,10 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4730 | 60 | @47:60 | DR_047_BYTE_068_BIT_0 | 4713
D | 47 |  | Datum | Date | Date |  |  | 日期 | Datum |  |  |  |  | N | [13 empty] | logbu_datum | date | CHAR | 10 | 10 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4731 | 62 | @47:62 | DR_047_BYTE_070_BIT_0 | 4714
D | 47 |  | Stringheader Uhrzeit | en(Stringheader Uhrzeit) |  |  |  |  | Stringheader |  |  |  |  | U | [13 empty] | logbu_uhrzeit_sh | log_uhrzeit_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 8,8 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4736 | 72 | @47:72 | DR_047_BYTE_080_BIT_0 | 4715
D | 47 |  | Uhrzeit | Time | Temps |  |  | 时间 | Uhrzeit |  |  |  |  | N | [13 empty] | logbu_uhrzeit | time | CHAR | 8 | 8 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4737 | 74 | @47:74 | DR_047_BYTE_082_BIT_0 | 4716
D | 47 |  | Checksumme | Check sum |  |  |  |  | nnnn |  |  |  |  | N | [13 empty] | crc16 | checkSum | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4741 | 82 | @47:82 | DR_047_BYTE_090_BIT_0 | 4717
D | 47 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_47_1 | res_47_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4742 | 84 | @47:84 | DR_047_BYTE_092_BIT_0 | 4718
D | 47 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_47_2 | res_47_2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | 4743 | 86 | @47:86 | DR_047_BYTE_094_BIT_0 | 4719
E | 47 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4744 | 88 |  |  |  | 1181
S | 48 |  | Datum und Uhrzeit (DR48) | Date and Time (DR48) |  |  |  |  | DS 48 | Datum und Uhrzeit (DR48) | [17 empty] | ds_048_t | DR48DateAndTime | Länge: |  | 16 | [13 empty] | 4800 |  |  | DR48 Date&Time2 | 4800 | 1213
D | 48 |  | Jahr | Year | Année |  |  | 年 | Jahreszahl |  |  | Datum und Uhrzeit | 1 | N | [13 empty] | jahr | jahr | USHORT |  | 2 |  | rw | 1 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | RTC | 4800 | 0 | @48:0 | DR_048_BYTE_008_BIT_0 | 4801
D | 48 |  | Monat | Month | Mois | Estado actual salida DQ.3 |  | 月 | Monat |  |  | x | 2 | N | [13 empty] | monat | monat | USHORT |  | 2 |  | rw | 1 | 1 | 12 | - | - | rw | rw |  |  | rw | RTC | 4801 | 2 | @48:2 | DR_048_BYTE_010_BIT_0 | 4802
D | 48 |  | Tag | Day | Jour |  |  | 日 | Tag im Monat |  |  | x | 3 | N | [13 empty] | tag | tag | USHORT |  | 2 |  | rw | 1 | 1 | 31 | - | - | rw | rw |  |  | rw | RTC | 4802 | 4 | @48:4 | DR_048_BYTE_012_BIT_0 | 4803
D | 48 |  | Stunde | Hour | Heure |  |  | 小时 | Stunde |  |  | x | 4 | N | [13 empty] | stunde | stunde | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 23 | - | - | rw | rw |  |  | rw | RTC | 4803 | 6 | @48:6 | DR_048_BYTE_014_BIT_0 | 4804
D | 48 |  | Minute | Minute | Minute | Estado actual salida DQ.1 |  | 分钟 | Minute |  |  | x | 5 | N | [13 empty] | minute | minute | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 59 | - | - | rw | rw |  |  | rw | RTC | 4804 | 8 | @48:8 | DR_048_BYTE_016_BIT_0 | 4805
D | 48 |  | Sekunde | Second | Seconde |  |  | 秒 | Sekunde |  |  | x | 6 | N | [13 empty] | sekunde | sekunde | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 59 | - | - | rw | rw |  |  | rw | RTC | 4805 | 10 | @48:10 | DR_048_BYTE_018_BIT_0 | 4806
D | 48 |  | Millisekunde | Milisecond | Miliseconde | Estado actual entrada DI.3 |  | 毫秒 | Millisekunde |  |  | x | 7 | N | [13 empty] | millisekunde | millisekunde | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 999 | - | - | rw | rw |  |  | rw | RTC | 4806 | 12 | @48:12 | DR_048_BYTE_020_BIT_0 | 4807
D | 48 |  | Wochentag | Day of the week | Jour de la semaine (Dimanche =1) |  |  | 星期 | Wochentag (Sonntag = 1) |  |  |  | 8 | N | [13 empty] | wochentag | wochentag | USHORT |  | 2 |  | rw | 1 | 1 | 7 | - | - | rw | rw |  |  | rw | RTC | 4807 | 14 | @48:14 | DR_048_BYTE_022_BIT_0 | 4808
E | 48 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4808 | 16 |  |  |  | 1204
S | 49 |  | Reservedaten für Tests | Reserved for test data |  |  |  |  | DS 49 | Reservedaten für Tests | [17 empty] | ds_049_t |  | Länge: |  | 56 | [13 empty] | 4850 |  |  | DR49 Testdata | 4900 | 1237
D | 49 |  | Testdaten1 | Test data1 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten1 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_1 | testdata_1 | LONG |  | 4 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4850 | 0 | @49:0 | DR_049_BYTE_008_BIT_0 | 4901
D | 49 |  | Testdaten2 | Test data2 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten2 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_2 | testdata_2 | LONG |  | 4 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4852 | 4 | @49:4 | DR_049_BYTE_012_BIT_0 | 4902
D | 49 |  | Testdaten3 | Test data3 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten3 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_3 | testdata_3 | ULONG |  | 4 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4854 | 8 | @49:8 | DR_049_BYTE_016_BIT_0 | 4903
D | 49 |  | Testdaten4 | Test data4 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten4 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_4 | testdata_4 | ULONG |  | 4 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4856 | 12 | @49:12 | DR_049_BYTE_020_BIT_0 | 4904
D | 49 |  | Testdaten5 | Test data5 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten5 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_5 | testdata_5 | FLOAT |  | 4 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4858 | 16 | @49:16 | DR_049_BYTE_024_BIT_0 | 4905
D | 49 |  | Testdaten6 | Test data6 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten6 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_6 | testdata_6 | FLOAT |  | 4 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4860 | 20 | @49:20 | DR_049_BYTE_028_BIT_0 | 4906
D | 49 |  | Testdaten7 | Test data7 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten7 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_7 | testdata_7 | FLOAT |  | 4 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4862 | 24 | @49:24 | DR_049_BYTE_032_BIT_0 | 4907
D | 49 |  | Testdaten8 | Test data8 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten8 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_8 | testdata_8 | FLOAT |  | 4 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4864 | 28 | @49:28 | DR_049_BYTE_036_BIT_0 | 4908
D | 49 |  | Testdaten9 | Test data9 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten9 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_9 | testdata_9 | USHORT |  | 2 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4866 | 32 | @49:32 | DR_049_BYTE_040_BIT_0 | 4909
D | 49 |  | Testdaten10 | Test data10 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten10 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_10 | testdata_10 | USHORT |  | 2 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4867 | 34 | @49:34 | DR_049_BYTE_042_BIT_0 | 4910
D | 49 |  | Testdaten11 | Test data11 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten11 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_11 | testdata_11 | USHORT |  | 2 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4868 | 36 | @49:36 | DR_049_BYTE_044_BIT_0 | 4911
D | 49 |  | Testdaten12 | Test data12 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten12 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_12 | testdata_12 | USHORT |  | 2 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4869 | 38 | @49:38 | DR_049_BYTE_046_BIT_0 | 4912
D | 49 |  | Testdaten13 | Test data13 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten13 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_13 | testdata_13 | USHORT |  | 2 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4870 | 40 | @49:40 | DR_049_BYTE_048_BIT_0 | 4913
D | 49 |  | Testdaten14 | Test data14 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten14 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_14 | testdata_14 | USHORT |  | 2 |  | rw: rw; ' ': 0; -: -; -: -; r: rw; r: rw | APPL | 4871 | 42 | @49:42 | DR_049_BYTE_050_BIT_0 | 4914
D | 49 |  | Testdaten15 | Test data15 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten15 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_15 | testdata_15 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 4872 | 44 | @49:44 | DR_049_BYTE_052_BIT_0 | 4915
D | 49 |  | Testdaten16 | Test data16 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten16 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_16 | testdata_16 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 4873 | 46 | @49:46 | DR_049_BYTE_054_BIT_0 | 4916
D | 49 |  | Testdaten17 | Test data17 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten17 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_17 | testdata_17 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 4874 | 48 | @49:48 | DR_049_BYTE_056_BIT_0 | 4917
D | 49 |  | Testdaten18 | Test data18 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten18 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_18 | testdata_18 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 4875 | 50 | @49:50 | DR_049_BYTE_058_BIT_0 | 4918
D | 49 |  | Testdaten19 | Test data19 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten19 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_19 | testdata_19 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 4876 | 52 | @49:52 | DR_049_BYTE_060_BIT_0 | 4919
D | 49 |  | Testdaten20 | Test data20 |  |  |  |  | Frei verwendbarer Inhalt | Testdaten20 |  |  |  | N | [13 empty] | testdata_20 | testdata_20 | USHORT |  | 2 |  | rw | 1 | - | - | - | - | rw | rw |  |  | rw | APPL | 4877 | 54 | @49:54 | DR_049_BYTE_062_BIT_0 | 4920
E | 49 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4878 | 56 |  |  |  | 1216
S | 50 |  | Konfiguration Dynamischer Datensatz (DR50) | Configuration dynamic data record (DR50) |  |  |  |  | DS 50 | Konfiguration Dynamischer Datensatz (DR50) | [17 empty] | ds_050_t | DR50DynamicDataRecordConfiguration | Länge: |  | 20 | [13 empty] | 4900 |  |  | DR50 Konfig Dynamic DR | 5000 | 1251
D | 50 |  | Prozesswert 1 | Process value 1 |  |  |  |  | mögliche Codes siehe oben | [see manual] |  |  |  | N | [12 empty] | cfg_dyn_pw01 | cfg_dyn_pw01 | selectionProcessValue1 | USHORT |  | 2 |  | rw | 4 | 0 | 26 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 4900 | 0 | @50:0 | DR_050_BYTE_008_BIT_0 | 5001
D | 50 |  | Prozesswert 2 | Process value 2 |  |  |  |  | mögliche Codes siehe oben | [see manual] |  |  |  | N | [12 empty] | cfg_dyn_pw02 | cfg_dyn_pw02 | selectionProcessValue2 | USHORT |  | 2 |  | rw | 18 | 0 | 26 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 4901 | 2 | @50:2 | DR_050_BYTE_010_BIT_0 | 5002
D | 50 |  | Prozesswert 3 | Process value 3 |  |  |  |  | mögliche Codes siehe oben | [see manual] |  |  |  | N | [12 empty] | cfg_dyn_pw03 | cfg_dyn_pw03 | selectionProcessValue3 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 26 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 4902 | 4 | @50:4 | DR_050_BYTE_012_BIT_0 | 5003
D | 50 |  | Prozesswert 4 | Process value 4 |  |  |  |  | mögliche Codes siehe oben | [see manual] |  |  |  | N | [12 empty] | cfg_dyn_pw04 | cfg_dyn_pw04 | selectionProcessValue4 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 26 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 4903 | 6 | @50:6 | DR_050_BYTE_014_BIT_0 | 5004
D | 50 |  | Prozesswert 5 | Process value 5 |  |  |  |  | mögliche Codes siehe oben | [see manual] |  |  |  | N | [12 empty] | cfg_dyn_pw05 | cfg_dyn_pw05 | selectionProcessValue5 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 26 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 4904 | 8 | @50:8 | DR_050_BYTE_016_BIT_0 | 5005
D | 50 |  | Prozesswert 6 | Process value 6 |  |  |  |  | mögliche Codes siehe oben | [see manual] |  |  |  | N | [12 empty] | cfg_dyn_pw06 | cfg_dyn_pw06 | selectionProcessValue6 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 26 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 4905 | 10 | @50:10 | DR_050_BYTE_018_BIT_0 | 5006
D | 50 |  | Prozesswert 7 | Process value 7 |  |  |  |  | mögliche Codes siehe oben | [see manual] |  |  |  | N | [12 empty] | cfg_dyn_pw07 | cfg_dyn_pw07 | selectionProcessValue7 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 26 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 4906 | 12 | @50:12 | DR_050_BYTE_020_BIT_0 | 5007
D | 50 |  | Prozesswert 8 | Process value 8 |  |  |  |  | mögliche Codes siehe oben | [see manual] |  |  |  | N | [12 empty] | cfg_dyn_pw08 | cfg_dyn_pw08 | selectionProcessValue8 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 26 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 4907 | 14 | @50:14 | DR_050_BYTE_022_BIT_0 | 5008
D | 50 |  | Prozesswert 9 | Process value 9 |  |  |  |  | mögliche Codes siehe oben | [see manual] |  |  |  | N | [12 empty] | cfg_dyn_pw09 | cfg_dyn_pw09 | selectionProcessValue9 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 26 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 4908 | 16 | @50:16 | DR_050_BYTE_024_BIT_0 | 5009
D | 50 |  | Prozesswert 10 | Process value 10 |  |  |  |  | mögliche Codes siehe oben | [see manual] |  |  |  | N | [12 empty] | cfg_dyn_pw10 | cfg_dyn_pw10 | selectionProcessValue10 | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 0 | 26 | - | - | rw | rw |  |  | rw |  | 4909 | 18 | @50:18 | DR_050_BYTE_026_BIT_0 | 5010
E | 50 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4910 | 20 |  |  |  | 1240
bei Auswahl Code=0 oder einem der Re-serve-Werte wird im jeweiligen Prozesswert der Wert "0" zurückgeliefert.
S | 51 |  | Dynamischer Datensatz (DR51) | Dynamic data record (DR51) |  |  |  |  | DS 51 | Dynamischer Datensatz (DR51) | [17 empty] | ds_051_t | DR51DynamicDataRecord | Länge: |  | 40 | [13 empty] | 4950 |  |  | DR51 Konfig Dynamic DR | 5100 | 1267
D | 51 |  | Prozesswert 1 | Process value 1 |  |  |  |  | Je nach Parametrierung in DS 50 | [see DR50] |  |  |  | N | [13 empty] | dyn_pw01 | processValue1 | UBYTE | 4 | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 4950 | 0 | @51:0 | DR_051_BYTE_008_BIT_0 | 5101
D | 51 |  | Prozesswert 2 | Process value 2 |  |  |  |  | Je nach Parametrierung in DS 50 | [see DR50] |  |  |  | N | [13 empty] | dyn_pw02 | processValue2 | UBYTE | 4 | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 4952 | 4 | @51:4 | DR_051_BYTE_012_BIT_0 | 5102
D | 51 |  | Prozesswert 3 | Process value 3 |  |  |  |  | Je nach Parametrierung in DS 50 | [see DR50] |  |  |  | N | [13 empty] | dyn_pw03 | processValue3 | UBYTE | 4 | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 4954 | 8 | @51:8 | DR_051_BYTE_016_BIT_0 | 5103
D | 51 |  | Prozesswert 4 | Process value 4 |  |  |  |  | Je nach Parametrierung in DS 50 | [see DR50] |  |  |  | N | [13 empty] | dyn_pw04 | processValue4 | UBYTE | 4 | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 4956 | 12 | @51:12 | DR_051_BYTE_020_BIT_0 | 5104
D | 51 |  | Prozesswert 5 | Process value 5 |  |  |  |  | Je nach Parametrierung in DS 50 | [see DR50] |  |  |  | N | [13 empty] | dyn_pw05 | processValue5 | UBYTE | 4 | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 4958 | 16 | @51:16 | DR_051_BYTE_024_BIT_0 | 5105
D | 51 |  | Prozesswert 6 | Process value 6 |  |  |  |  | Je nach Parametrierung in DS 50 | [see DR50] |  |  |  | N | [13 empty] | dyn_pw06 | processValue6 | UBYTE | 4 | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 4960 | 20 | @51:20 | DR_051_BYTE_028_BIT_0 | 5106
D | 51 |  | Prozesswert 7 | Process value 7 |  |  |  |  | Je nach Parametrierung in DS 50 | [see DR50] |  |  |  | N | [13 empty] | dyn_pw07 | processValue7 | UBYTE | 4 | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 4962 | 24 | @51:24 | DR_051_BYTE_032_BIT_0 | 5107
D | 51 |  | Prozesswert 8 | Process value 8 |  |  |  |  | Je nach Parametrierung in DS 50 | [see DR50] |  |  |  | N | [13 empty] | dyn_pw08 | processValue8 | UBYTE | 4 | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 4964 | 28 | @51:28 | DR_051_BYTE_036_BIT_0 | 5108
D | 51 |  | Prozesswert 9 | Process value 9 |  |  |  |  | Je nach Parametrierung in DS 50 | [see DR50] |  |  |  | N | [13 empty] | dyn_pw09 | processValue9 | UBYTE | 4 | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 4966 | 32 | @51:32 | DR_051_BYTE_040_BIT_0 | 5109
D | 51 |  | Prozesswert 10 | Process value 10 |  |  |  |  | Je nach Parametrierung in DS 50 | [see DR50] |  |  |  | N | [13 empty] | dyn_pw10 | processValue10 | UBYTE | 4 | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 4968 | 36 | @51:36 | DR_051_BYTE_044_BIT_0 | 5110
E | 51 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 4970 | 40 |  |  |  | 1256
bei Auswahl Code=0 oder einem der Re-serve-Werte wird im jeweiligen Prozesswert der Wert "0" zurückgeliefert.
S | 70 |  | SIWAREX DB Parameter (DR70) | SIWAREX DB parameter (DR70) |  |  |  |  | DS 70 | SIWAREX Digibox Module Parameter (DR70) | [17 empty] | ds_070_t | DR70 SIWAREX DB Parameter | Länge: |  | 204 | t | [12 empty] | 5000 |  |  | DR70 Parameter f. SIWAREX DB | 7000 | 1331
D | 70 |  | Stringheader Wägezellenhersteller | en(Stringheader Wägezellenhersteller) |  |  |  |  | Header für Wägezellenhersteller |  |  |  |  | U | [13 empty] | wz_hersteller_sh |  | UBYTE | 2 | 2 | x | rw | 24.24 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5000 | 0 | @70:0 | DR_070_BYTE_008_BIT_0 | 7001
D | 70 |  | Wägezellenhersteller | Load cell manufacturer |  |  |  |  | Hersteller der verwendeten Wägezellen |  |  |  |  | N | [13 empty] | wz_hersteller | loadCellManufacturer | CHAR | 24 | 24 | x | rw | " " | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5001 | 2 | @70:2 | DR_070_BYTE_010_BIT_0 | 7002
D | 70 |  | Stringheader Wägezellenbestellnummer | en(Stringheader Wägezellenbestellnummer) |  |  |  |  | Header für Wägezellenbestellnummer |  |  |  |  | U | [13 empty] | wz_bestellnr_sh |  | UBYTE | 2 | 2 | x | rw | 24.24 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5013 | 26 | @70:26 | DR_070_BYTE_034_BIT_0 | 7003
D | 70 |  | Wägezellenbestellnummer | Load cell order number |  |  |  |  | Bestellnummer der verwendeten Wägezellen |  |  |  |  | N | [13 empty] | wz_bestellnr | loadCellOrderNumber | CHAR | 24 | 24 | x | rw | " " | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5014 | 28 | @70:28 | DR_070_BYTE_036_BIT_0 | 7004
D | 70 |  | Ortskennzeichen Eingang 1 Header | Location designation sensor 1 Header |  |  |  |  | Header Bezeichnung Kanal 0 |  |  |  |  | U | [13 empty] | tag_ch_0_sh |  | UBYTE | 2 | 2 | x | rw | 24.24 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5026 | 52 | @70:52 | DR_070_BYTE_060_BIT_0 | 7005
D | 70 |  | Ortskennzeichen Sensor 1 | Location designation sensor 1 |  |  |  |  | Bezeichnung Kanal 0 |  |  |  |  | N | [13 empty] | tag_ch_0 | tagSensor1 | CHAR | 24 | 24 | x | rw | " " | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5027 | 54 | @70:54 | DR_070_BYTE_062_BIT_0 | 7006
D | 70 |  | Ortskennzeichen Eingang 2 Header | Location designation sensor 2 Header |  |  |  |  | Header Bezeichnung Kanal 1 |  |  |  |  | U | [13 empty] | tag_ch_1_sh |  | UBYTE | 2 | 2 | x | rw | 24.24 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5039 | 78 | @70:78 | DR_070_BYTE_086_BIT_0 | 7007
D | 70 |  | Ortskennzeichen Sensor 2 | Location designation sensor 2 |  |  |  |  | Bezeichnung Kanal 1 |  |  |  |  | N | [13 empty] | tag_ch_1 | tagSensor2 | CHAR | 24 | 24 | x | rw | " " | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5040 | 80 | @70:80 | DR_070_BYTE_088_BIT_0 | 7008
D | 70 |  | Ortskennzeichen Eingang 3 Header | Location designation sensor 3 Header |  |  |  |  | Header Bezeichnung Kanal 2 |  |  |  |  | U | [13 empty] | tag_ch_2_sh |  | UBYTE | 2 | 2 | x | rw | 24.24 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5052 | 104 | @70:104 | DR_070_BYTE_112_BIT_0 | 7009
D | 70 |  | Ortskennzeichen Sensor 3 | Location designation sensor 3 |  |  |  |  | Bezeichnung Kanal 2 |  |  |  |  | N | [13 empty] | tag_ch_2 | tagSensor3 | CHAR | 24 | 24 | x | rw | " " | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5053 | 106 | @70:106 | DR_070_BYTE_114_BIT_0 | 7010
D | 70 |  | Ortskennzeichen Eingang 4 Header | Location designation sensor 4 Header |  |  |  |  | Header Bezeichnung Kanal 3 |  |  |  |  | U | [13 empty] | tag_ch_3_sh |  | UBYTE | 2 | 2 | x | rw | 24.24 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5065 | 130 | @70:130 | DR_070_BYTE_138_BIT_0 | 7011
D | 70 |  | Ortskennzeichen Sensor 4 | Location designation sensor 4 |  |  |  |  | Bezeichnung Kanal 3 |  |  |  |  | N | [13 empty] | tag_ch_3 | tagSensor4 | CHAR | 24 | 24 | x | rw | " " | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5066 | 132 | @70:132 | DR_070_BYTE_140_BIT_0 | 7012
D | 70 |  | Bitfeld: Kanalaktivierung | Bitfield: Channel Activation |  |  |  |  | Bitfeld: Kanalaktivierung |  |  |  |  | N | [13 empty] | ch_used | channelActivation | B16 |  | 0 |  | rw | 0x000F | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156 | @70:156 |  | 7013
D | 70 |  | Wägezelleneingang 1 | Load cell input 1 |  |  |  |  | For each channel, operator could freely set the channels as needed Hint: internal data aquisition of 4 channels is always active! |  |  |  |  | B | aktiviert | enabled |  |  |  |  | deaktiviert | disabled | [5 empty] | CHANNAL1 | loadCellInput1 | B16_0 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156 | @70:156:0 | DR_070_BYTE_164_BIT_0 | 7014
D | 70 |  | Wägezelleneingang 2 | Load cell input 2 | [9 empty] | B | aktiviert | enabled |  |  |  |  | deaktiviert | disabled | [5 empty] | CHANNAL2 | loadCellInput2 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156 | @70:156:1 | DR_070_BYTE_164_BIT_1 | 7015
D | 70 |  | Wägezelleneingang 3 | Load cell input 3 | [9 empty] | B | aktiviert | enabled |  |  |  |  | deaktiviert | disabled | [5 empty] | CHANNAL3 | loadCellInput3 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156 | @70:156:2 | DR_070_BYTE_164_BIT_2 | 7016
D | 70 |  | Wägezelleneingang 4 | Load cell input 4 | [9 empty] | B | aktiviert | enabled |  |  |  |  | deaktiviert | disabled | [5 empty] | CHANNAL4 | loadCellInput4 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 1 | 0 | 1 | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156 | @70:156:3 | DR_070_BYTE_164_BIT_3 | 7017
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_4 | res_70_0_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156 | @70:156:4 | DR_070_BYTE_164_BIT_4 | 7018
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_5 | res_70_0_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156 | @70:156:5 | DR_070_BYTE_164_BIT_5 | 7019
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_6 | res_70_0_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156 | @70:156:6 | DR_070_BYTE_164_BIT_6 | 7020
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_7 | res_70_0_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156 | @70:156:7 | DR_070_BYTE_164_BIT_7 | 7021
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_8 | res_70_0_8 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156.6 | @70:157:8 | DR_070_BYTE_165_BIT_0 | 7022
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_9 | res_70_0_9 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156.6 | @70:157:9 | DR_070_BYTE_165_BIT_1 | 7023
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_10 | res_70_0_10 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156.6 | @70:157:10 | DR_070_BYTE_165_BIT_2 | 7024
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_11 | res_70_0_11 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156.6 | @70:157:11 | DR_070_BYTE_165_BIT_3 | 7025
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_12 | res_70_0_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156.6 | @70:157:12 | DR_070_BYTE_165_BIT_4 | 7026
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_13 | res_70_0_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156.6 | @70:157:13 | DR_070_BYTE_165_BIT_5 | 7027
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_14 | res_70_0_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156.6 | @70:157:14 | DR_070_BYTE_165_BIT_6 | 7028
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_0_15 | res_70_0_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5078 | 156.6 | @70:157:15 | DR_070_BYTE_165_BIT_7 | 7029
D | 70 |  | Bitfeld: 4-/6-Leiter Sensor | Bitfield: 4-/6-wire Sensor |  |  |  |  | Bitfeld: Kanalparameter | Kanalparameter |  |  |  | N | [13 empty] | ch_param_flags | channelParameterFlag | B16 |  | 0 |  | rw | 0x0000 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158 | @70:158 |  | 7030
D | 70 |  | 4-/6-Leiter Sensor | 4-/6-wire sensor |  |  |  |  | 6-Leiter-Technik | [0=4-wire;1=6-wire] |  |  |  | B | 6-Leiter Sensor | 6-wire sensor |  |  |  |  | 4-Leiter Sensor | 4-wire sensor | [5 empty] | DB_6_LEITER | fourSixWireSensor | B16_0 |  | 0 |  | rw | 0 | 0 | 1 | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158 | @70:158:0 | DR_070_BYTE_166_BIT_0 | 7031
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_1 | res_70_1_1 | B16_1 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158 | @70:158:1 | DR_070_BYTE_166_BIT_1 | 7032
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_2 | res_70_1_2 | B16_2 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158 | @70:158:2 | DR_070_BYTE_166_BIT_2 | 7033
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_3 | res_70_1_3 | B16_3 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158 | @70:158:3 | DR_070_BYTE_166_BIT_3 | 7034
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_4 | res_70_1_4 | B16_4 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158 | @70:158:4 | DR_070_BYTE_166_BIT_4 | 7035
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_5 | res_70_1_5 | B16_5 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158 | @70:158:5 | DR_070_BYTE_166_BIT_5 | 7036
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_6 | res_70_1_6 | B16_6 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158 | @70:158:6 | DR_070_BYTE_166_BIT_6 | 7037
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_7 | res_70_1_7 | B16_7 |  | 0.6 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158 | @70:158:7 | DR_070_BYTE_166_BIT_7 | 7038
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_8 | res_70_1_8 | B16_8 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158.6 | @70:159:8 | DR_070_BYTE_167_BIT_0 | 7039
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_9 | res_70_1_9 | B16_9 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158.6 | @70:159:9 | DR_070_BYTE_167_BIT_1 | 7040
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_10 | res_70_1_10 | B16_10 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158.6 | @70:159:10 | DR_070_BYTE_167_BIT_2 | 7041
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_11 | res_70_1_11 | B16_11 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158.6 | @70:159:11 | DR_070_BYTE_167_BIT_3 | 7042
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_12 | res_70_1_12 | B16_12 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158.6 | @70:159:12 | DR_070_BYTE_167_BIT_4 | 7043
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_13 | res_70_1_13 | B16_13 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158.6 | @70:159:13 | DR_070_BYTE_167_BIT_5 | 7044
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_14 | res_70_1_14 | B16_14 |  | 0 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158.6 | @70:159:14 | DR_070_BYTE_167_BIT_6 | 7045
D | 70 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | U | [13 empty] | res_70_1_15 | res_70_1_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5079 | 158.6 | @70:159:15 | DR_070_BYTE_167_BIT_7 | 7046
D | 70 |  | Gesamtkapazität aller Wägezellen | Total capacity of all load cells |  |  |  |  | Nominal load sum of all sensor / contact points | [weight unit] | belt_weight |  |  | N | [13 empty] | sensor_nom_load | totalCapacityOfAllLoadCells | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1000 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5080 | 160 | @70:160 | DR_070_BYTE_168_BIT_0 | 7047
D | 70 |  | Reserve für: Sensor unit - Stringheader | Reserve für: Sensor unit - Stringheader |  |  |  |  | Sensor unit Header |  |  |  |  | U | [13 empty] | sensor_unit_sh | sensor_unit_sh | UBYTE | 2 | 2 | x | rw | 2.2 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5082 | 164 | @70:164 | DR_070_BYTE_172_BIT_0 | 7048
D | 70 |  | Reserve für: Sensor unit | Reserve für: Sensor unit |  |  |  |  | Sensor weight unit (g , kg, t) |  |  |  |  | U | [13 empty] | sensor_unit | sensor_unit | CHAR | 2 | 2 | x | rw | "kg" | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5083 | 166 | @70:166 | DR_070_BYTE_174_BIT_0 | 7049
D | 70 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | reserve70_1 | reserve70_1 | LONG |  | 4 | x | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5084 | 168 | @70:168 | DR_070_BYTE_176_BIT_0 | 7050
D | 70 |  | Ecklastfaktor Wägezelleneingang 1 | Corner load factor load cell input 1 |  |  |  |  | Bei der Ecklastkorrektur ermittelter Faktor für Sensor am Eingang 1 |  |  |  |  | N | [13 empty] | corner_load_factor_1 | cornerLoadFactorLoadCellInput1 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5086 | 172 | @70:172 | DR_070_BYTE_180_BIT_0 | 7051
D | 70 |  | Ecklastfaktor Wägezelleneingang 2 | Corner load factor load cell input 2 |  |  |  |  | Bei der Ecklastkorrektur ermittelter Faktor für Sensor am Eingang 2 |  |  |  |  | N | [13 empty] | corner_load_factor_2 | cornerLoadFactorLoadCellInput2 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5088 | 176 | @70:176 | DR_070_BYTE_184_BIT_0 | 7052
D | 70 |  | Ecklastfaktor Wägezelleneingang 3 | Corner load factor load cell input 3 |  |  |  |  | Bei der Ecklastkorrektur ermittelter Faktor für Sensor am Eingang 3 |  |  |  |  | N | [13 empty] | corner_load_factor_3 | cornerLoadFactorLoadCellInput3 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5090 | 180 | @70:180 | DR_070_BYTE_188_BIT_0 | 7053
D | 70 |  | Ecklastfaktor Wägezelleneingang 4 | Corner load factor load cell input 4 |  |  |  |  | Bei der Ecklastkorrektur ermittelter Faktor für Sensor am Eingang 4 |  |  |  |  | N | [13 empty] | corner_load_factor_4 | cornerLoadFactorLoadCellInput4 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 1 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5092 | 184 | @70:184 | DR_070_BYTE_192_BIT_0 | 7054
D | 70 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | reserve70_2 | reserve70_2 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5094 | 188 | @70:188 | DR_070_BYTE_196_BIT_0 | 7055
D | 70 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | reserve70_3 | reserve70_3 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5096 | 192 | @70:192 | DR_070_BYTE_200_BIT_0 | 7056
D | 70 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | reserve70_4 | reserve70_4 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5098 | 196 | @70:196 | DR_070_BYTE_204_BIT_0 | 7057
D | 70 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | reserve70_5 | reserve70_5 | FLOAT |  | 4 | x | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5100 | 200 | @70:200 | DR_070_BYTE_208_BIT_0 | 7058
E | 70 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 24 | [12 empty] | 5102 | 204 |  |  |  | 1272
S | 80 |  | SIWAREX DB Status (DR80) | SIWAREX DB Status (DR80) |  |  |  |  | DS 80 | SIWAREX DB Summary-Record (DR80) | [17 empty] | ds_080_t | DR80 SIWAREX DB Status | Länge: |  | 84 | [13 empty] | 5200 |  |  | DR80 SIWAREX DB Messwerte, Kanaldiagnose | 8000 | 1441
D | 80 |  | Refresh counter | Refresh counter |  |  |  |  | increments every new sample with turn around |  |  |  |  | N | [13 empty] | db_refresh_cnt | refreshcounter | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5200 | 0 | @80:0 | DR_080_BYTE_008_BIT_0 | 8001
D | 80 |  | DB Gerätestatus | DB Device Status |  |  |  |  | Bitfeld: Fehler Gerät |  |  |  |  | B | [13 empty] | mod_err_info | deviceStatus | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2 | @80:2 |  | 8002
D | 80 |  | QI-Flag | QI-flag |  |  |  |  | QI-Module Flag (quality info) 1 = good; 0 = bad) |  |  |  |  | B | [7 empty] | 4-wire sensor | [5 empty] | DB_DEV_ERR_QI | qiFlag | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2 | @80:2:0 | DR_080_BYTE_010_BIT_0 | 8003
D | 80 |  | Wägezelleneingang gestört | Load cell input disturbed |  |  |  |  | Kanalfehler liegt vor |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_DEV_ERR_LC | loadCellInputDisturbed | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2 | @80:2:1 | DR_080_BYTE_010_BIT_1 | 8004
D | 80 |  | Checksummenfehler | Check sum error |  |  |  |  | Checksum Error (Code 1250) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_DEV_ERR_CHKSUM_PROG | checksumErrorProgram | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2 | @80:2:2 | DR_080_BYTE_010_BIT_2 | 8005
D | 80 |  | Checksummenfehler Daten | Check sum error data |  |  |  |  | Checksum Error Data (Code 1251) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_DEV_ERR_CKSUM_DATA | checksumErrorData | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2 | @80:2:3 | DR_080_BYTE_010_BIT_3 | 8006
D | 80 |  | Watchdogfehler | Watchdog error |  |  |  |  | Watchdog-Error (Code 1252) (Set for 60 s after power up) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_DEV_ERR_WD | watchdogError | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2 | @80:2:4 | DR_080_BYTE_010_BIT_4 | 8007
D | 80 |  | ADC-Fehler | ADC error |  |  |  |  | ADC-Error (Code 1252) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_DEV_ERR_ADC | adcError | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2 | @80:2:5 | DR_080_BYTE_010_BIT_5 | 8008
D | 80 |  | Temperaturwarnung | Temperature warning |  |  |  |  | Temperature Warning (Code 1253) (< -40°C // > +85°C) depends on device type. |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_DEV_WARN_TEMP | temperatureWarning | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2 | @80:2:6 | DR_080_BYTE_010_BIT_6 | 8009
D | 80 |  | Firmwareupdate-Fehler | Firmware update error |  |  |  |  | FW update error (Code 1254) (QI always 0 if there any error ) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_DEV_ERR_FW_UPDATE | firmwareUpdateError | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2 | @80:2:7 | DR_080_BYTE_010_BIT_7 | 8010
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_0_8 | res_80_0_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2.6 | @80:3:8 | DR_080_BYTE_011_BIT_0 | 8011
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_0_9 | res_80_0_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2.6 | @80:3:9 | DR_080_BYTE_011_BIT_1 | 8012
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_0_10 | res_80_0_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2.6 | @80:3:10 | DR_080_BYTE_011_BIT_2 | 8013
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_0_11 | res_80_0_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2.6 | @80:3:11 | DR_080_BYTE_011_BIT_3 | 8014
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_0_12 | res_80_0_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2.6 | @80:3:12 | DR_080_BYTE_011_BIT_4 | 8015
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_0_13 | res_80_0_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2.6 | @80:3:13 | DR_080_BYTE_011_BIT_5 | 8016
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_0_14 | res_80_0_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2.6 | @80:3:14 | DR_080_BYTE_011_BIT_6 | 8017
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_0_15 | res_80_0_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5201 | 2.6 | @80:3:15 | DR_080_BYTE_011_BIT_7 | 8018
D | 80 |  | Reserve 1 | Reserve 1 | Reserve 1 | Playing speed control |  | 保留 1 | Reserve wg 4 Byte-allignment | Reserve 1 |  |  |  | U | [13 empty] | res_80_1 | res_80_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5202 | 4 | @80:4 | DR_080_BYTE_012_BIT_0 | 8019
D | 80 |  | Wägezelleneingang 1 | Load Cell Input 1 |  |  |  |  | Bitfeld: Status WZ 1 |  |  |  |  | B | [13 empty] | diag_info_ch0 | loadCellInput1 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6 | @80:6 |  | 8020
D | 80 |  | QI-Flag WZ 1 | QI-flag LC 1 |  |  |  |  | QI-Ch-Flag (quality info) 1 = good; 0 = bad) always 0 if there any error or the channel is deactivated |  |  |  |  | B | [7 empty] | 4-wire sensor | [5 empty] | DB_CHAN_ERR_QI | qiFlag | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6 | @80:6:0 | DR_080_BYTE_014_BIT_0 | 8021
D | 80 |  | Unterlast WZ 1 | Underload LC 1 |  |  |  |  | Underrange signal input (Code 1201) (< -7.5 mV/V // HW-Limit) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_UNDERLOAD | underloadError | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6 | @80:6:1 | DR_080_BYTE_014_BIT_1 | 8022
D | 80 |  | Überlast WZ 1 | Overload LC 1 |  |  |  |  | Overrange signal input (Code 1202) (> +7,5 mV/V // HW-Limit) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_OVERLOAD | overloadError | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6 | @80:6:2 | DR_080_BYTE_014_BIT_2 | 8023
D | 80 |  | EXC Kurzschluss WZ 1 | EXC short circuit LC 1 |  |  |  |  | Excitation short circuit (> Excitation upper limits) (Code 1203) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_EXC_SORTCUT | excShortcutError | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6 | @80:6:3 | DR_080_BYTE_014_BIT_3 | 8024
D | 80 |  | EXC Drahtbruch WZ 1 | EXC open loop LC 1 |  |  |  |  | Excitation open loop (Excitation current < 0.5mA) (Code 1204) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_EXC_OPENLOOP | excOpenLoopError | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6 | @80:6:4 | DR_080_BYTE_014_BIT_4 | 8025
D | 80 |  | SEN-Fehler WZ 1 | SEN error LC 1 |  |  |  |  | Sense Error (reference voltage too low <4.7V/ wire break>5.0V by pull up) (Code 1205) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_SEN | senError | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6 | @80:6:5 | DR_080_BYTE_014_BIT_5 | 8026
D | 80 |  | Impedanzfehler WZ 1 | Impedance error LC 1 |  |  |  |  | Impedance Error (out of range < MIN* or > 4200R, this error code has higher priority than excitation current error) (Code 1206) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_IMP | impedanceError | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6 | @80:6:6 | DR_080_BYTE_014_BIT_6 | 8027
D | 80 |  | Fehler Spannungsversorgung WZ 1 | Error power supply LC 1 |  |  |  |  | Exitation power supply error (EXC_P < 4.7V without impedance error, this error code has first priority) (Code 1207) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_POWER | powersupplyError | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6 | @80:6:7 | DR_080_BYTE_014_BIT_7 | 8028
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_2_8 | res_80_2_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6.6 | @80:7:8 | DR_080_BYTE_015_BIT_0 | 8029
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_2_9 | res_80_2_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6.6 | @80:7:9 | DR_080_BYTE_015_BIT_1 | 8030
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_2_10 | res_80_2_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6.6 | @80:7:10 | DR_080_BYTE_015_BIT_2 | 8031
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_2_11 | res_80_2_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6.6 | @80:7:11 | DR_080_BYTE_015_BIT_3 | 8032
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_2_12 | res_80_2_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6.6 | @80:7:12 | DR_080_BYTE_015_BIT_4 | 8033
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_2_13 | res_80_2_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6.6 | @80:7:13 | DR_080_BYTE_015_BIT_5 | 8034
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_2_14 | res_80_2_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6.6 | @80:7:14 | DR_080_BYTE_015_BIT_6 | 8035
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_2_15 | res_80_2_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5203 | 6.6 | @80:7:15 | DR_080_BYTE_015_BIT_7 | 8036
D | 80 |  | Gefilterter ADC Digitwert WZ 1 | ADC digits filtered LC 1 |  |  |  |  | scaled and filtered PV value according to resolution flag (0x7FFF FFFF indicates invalid data) | [digit] |  |  |  | N | [13 empty] | m_val_ch0 | filteredAdcDigits1 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5204 | 8 | @80:8 | DR_080_BYTE_016_BIT_0 | 8037
D | 80 |  | Belastung WZ 1 | Load LC 1 |  |  |  |  | based on Measurement Value loadcell chanel 0 [%] | [%] | "%%" |  |  | N | [13 empty] | proz_val_ch0 | load1 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5206 | 12 | @80:12 | DR_080_BYTE_020_BIT_0 | 8038
D | 80 |  | Signalspannung WZ 1 | Signal voltage LC 1 |  |  |  |  | based on Measurement Value loadcell chanel 0 [mV] | [mV] | "mV" |  |  | N | [13 empty] | mv_val_ch0 | signalVoltage1 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5208 | 16 | @80:16 | DR_080_BYTE_024_BIT_0 | 8039
D | 80 |  | Reserve 2 | Reserve 2 |  |  |  |  | Reserve wg 4 Byte-allignment | Reserve 2 |  |  |  | U | [13 empty] | res_80_3 | res_80_3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5210 | 20 | @80:20 | DR_080_BYTE_028_BIT_0 | 8040
D | 80 |  | Wägezelleneingang 2 | Load Cell Input 2 |  |  |  |  | Bitfeld: Status WZ 2 |  |  |  |  | B | [13 empty] | diag_info_ch1 | loadCellInput2 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22 | @80:22 |  | 8041
D | 80 |  | QI-Flag WZ 2 | QI-flag LC 2 |  |  |  |  | QI-Ch-Flag (quality info) 1 = good; 0 = bad) always 0 if there any error or the channel is deactivated |  |  |  |  | B | [7 empty] | 4-wire sensor | [5 empty] | DB_CHAN_ERR_QI | qiFlag | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22 | @80:22:0 | DR_080_BYTE_030_BIT_0 | 8042
D | 80 |  | Unterlast WZ 2 | Underload LC 2 |  |  |  |  | Underrange signal input (Code 1201) (< -7.5 mV/V // HW-Limit) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_UNDERLOAD | underloadError | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22 | @80:22:1 | DR_080_BYTE_030_BIT_1 | 8043
D | 80 |  | Überlast WZ 2 | Overload LC 2 |  |  |  |  | Overrange signal input (Code 1202) (> +7,5 mV/V // HW-Limit) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_OVERLOAD | overloadError | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22 | @80:22:2 | DR_080_BYTE_030_BIT_2 | 8044
D | 80 |  | EXC Kurzschluss WZ 2 | EXC short circuit LC 2 |  |  |  |  | Excitation short circuit (> Excitation upper limits) (Code 1203) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_EXC_SORTCUT | excShortcutError | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22 | @80:22:3 | DR_080_BYTE_030_BIT_3 | 8045
D | 80 |  | EXC Drahtbruch WZ 2 | EXC open loop LC 2 |  |  |  |  | Excitation open loop (Excitation current < 0.5mA) (Code 1204) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_EXC_OPENLOOP | excOpenLoopError | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22 | @80:22:4 | DR_080_BYTE_030_BIT_4 | 8046
D | 80 |  | SEN-Fehler WZ 2 | SEN error LC 2 |  |  |  |  | Sense Error (reference voltage too low <4.7V/ wire break>5.0V by pull up) (Code 1205) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_SEN | senError | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22 | @80:22:5 | DR_080_BYTE_030_BIT_5 | 8047
D | 80 |  | Impedanzfehler WZ 2 | Impedance error LC 2 |  |  |  |  | Impedance Error (out of range < MIN* or > 4200R, this error code has higher priority than excitation current error) (Code 1206) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_IMP | impedanceError | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22 | @80:22:6 | DR_080_BYTE_030_BIT_6 | 8048
D | 80 |  | Fehler Spannungsversorgung WZ 2 | Error power supply LC 2 |  |  |  |  | Exitation power supply error (EXC_P < 4.7V without impedance error, this error code has first priority) (Code 1207) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_POWER | powersupplyError | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22 | @80:22:7 | DR_080_BYTE_030_BIT_7 | 8049
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_4_8 | res_80_4_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22.6 | @80:23:8 | DR_080_BYTE_031_BIT_0 | 8050
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_4_9 | res_80_4_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22.6 | @80:23:9 | DR_080_BYTE_031_BIT_1 | 8051
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_4_10 | res_80_4_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22.6 | @80:23:10 | DR_080_BYTE_031_BIT_2 | 8052
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_4_11 | res_80_4_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22.6 | @80:23:11 | DR_080_BYTE_031_BIT_3 | 8053
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_4_12 | res_80_4_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22.6 | @80:23:12 | DR_080_BYTE_031_BIT_4 | 8054
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_4_13 | res_80_4_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22.6 | @80:23:13 | DR_080_BYTE_031_BIT_5 | 8055
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_4_14 | res_80_4_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22.6 | @80:23:14 | DR_080_BYTE_031_BIT_6 | 8056
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_4_15 | res_80_4_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5211 | 22.6 | @80:23:15 | DR_080_BYTE_031_BIT_7 | 8057
D | 80 |  | Gefilterter ADC Digitwert WZ 2 | ADC digits filtered LC 2 |  |  |  |  | scaled and filtered PV value according to resolution flag (0x7FFF FFFF indicates invalid data) | [digit] |  |  |  | N | [13 empty] | m_val_ch1 | filteredAdcDigits2 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5212 | 24 | @80:24 | DR_080_BYTE_032_BIT_0 | 8058
D | 80 |  | Belastung WZ 2 | Load LC 2 |  |  |  |  | based on Measurement Value loadcell chanel 0 [%] | [%] | "%%" |  |  | N | [13 empty] | proz_val_ch1 | load2 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5214 | 28 | @80:28 | DR_080_BYTE_036_BIT_0 | 8059
D | 80 |  | Signalspannung WZ 2 | Signal voltage LC 2 |  |  |  |  | based on Measurement Value loadcell chanel 0 [mV] | [mV] | "mV" |  |  | N | [13 empty] | mv_val_ch1 | signalVoltage2 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5216 | 32 | @80:32 | DR_080_BYTE_040_BIT_0 | 8060
D | 80 |  | Reserve 3 | Reserve 3 |  |  |  |  | Reserve wg 4 Byte-allignment | Reserve 3 |  |  |  | U | [13 empty] | res_80_5 | res_80_5 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5218 | 36 | @80:36 | DR_080_BYTE_044_BIT_0 | 8061
D | 80 |  | Wägezelleneingang 3 | Load Cell Input 3 |  |  |  |  | Bitfeld: Status WZ 3 |  |  |  |  | B | [13 empty] | diag_info_ch2 | loadCellInput3 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38 | @80:38 |  | 8062
D | 80 |  | QI-Flag WZ 3 | QI-flag LC 3 |  |  |  |  | QI-Ch-Flag (quality info) 1 = good; 0 = bad) always 0 if there any error or the channel is deactivated |  |  |  |  | B | [7 empty] | 4-wire sensor | [5 empty] | DB_CHAN_ERR_QI | qiFlag | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38 | @80:38:0 | DR_080_BYTE_046_BIT_0 | 8063
D | 80 |  | Unterlast WZ 3 | Underload LC 3 |  |  |  |  | Underrange signal input (Code 1201) (< -7.5 mV/V // HW-Limit) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_UNDERLOAD | underloadError | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38 | @80:38:1 | DR_080_BYTE_046_BIT_1 | 8064
D | 80 |  | Überlast WZ 3 | Overload LC 3 |  |  |  |  | Overrange signal input (Code 1202) (> +7,5 mV/V // HW-Limit) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_OVERLOAD | overloadError | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38 | @80:38:2 | DR_080_BYTE_046_BIT_2 | 8065
D | 80 |  | EXC Kurzschluss WZ 3 | EXC short circuit LC 3 |  |  |  |  | Excitation short circuit (> Excitation upper limits) (Code 1203) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_EXC_SORTCUT | excShortcutError | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38 | @80:38:3 | DR_080_BYTE_046_BIT_3 | 8066
D | 80 |  | EXC Drahtbruch WZ 3 | EXC open loop LC 3 |  |  |  |  | Excitation open loop (Excitation current < 0.5mA) (Code 1204) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_EXC_OPENLOOP | excOpenLoopError | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38 | @80:38:4 | DR_080_BYTE_046_BIT_4 | 8067
D | 80 |  | SEN-Fehler WZ 3 | SEN error LC 3 |  |  |  |  | Sense Error (reference voltage too low <4.7V/ wire break>5.0V by pull up) (Code 1205) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_SEN | senError | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38 | @80:38:5 | DR_080_BYTE_046_BIT_5 | 8068
D | 80 |  | Impedanzfehler WZ 3 | Impedance error LC 3 |  |  |  |  | Impedance Error (out of range < MIN* or > 4200R, this error code has higher priority than excitation current error) (Code 1206) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_IMP | impedanceError | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38 | @80:38:6 | DR_080_BYTE_046_BIT_6 | 8069
D | 80 |  | Fehler Spannungsversorgung WZ 3 | Error power supply LC 3 |  |  |  |  | Exitation power supply error (EXC_P < 4.7V without impedance error, this error code has first priority) (Code 1207) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_POWER | powersupplyError | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38 | @80:38:7 | DR_080_BYTE_046_BIT_7 | 8070
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_6_8 | res_80_6_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38.6 | @80:39:8 | DR_080_BYTE_047_BIT_0 | 8071
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_6_9 | res_80_6_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38.6 | @80:39:9 | DR_080_BYTE_047_BIT_1 | 8072
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_6_10 | res_80_6_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38.6 | @80:39:10 | DR_080_BYTE_047_BIT_2 | 8073
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_6_11 | res_80_6_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38.6 | @80:39:11 | DR_080_BYTE_047_BIT_3 | 8074
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_6_12 | res_80_6_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38.6 | @80:39:12 | DR_080_BYTE_047_BIT_4 | 8075
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_6_13 | res_80_6_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38.6 | @80:39:13 | DR_080_BYTE_047_BIT_5 | 8076
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_6_14 | res_80_6_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38.6 | @80:39:14 | DR_080_BYTE_047_BIT_6 | 8077
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_6_15 | res_80_6_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5219 | 38.6 | @80:39:15 | DR_080_BYTE_047_BIT_7 | 8078
D | 80 |  | Gefilterter ADC Digitwert WZ 3 | ADC digits filtered LC 3 |  |  |  |  | scaled and filtered PV value according to resolution flag (0x7FFF FFFF indicates invalid data) | [digit] |  |  |  | N | [13 empty] | m_val_ch2 | filteredAdcDigits3 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5220 | 40 | @80:40 | DR_080_BYTE_048_BIT_0 | 8079
D | 80 |  | Belastung WZ 3 | Load LC 3 |  |  |  |  | based on Measurement Value loadcell chanel 0 [%] | [%] | "%%" |  |  | N | [13 empty] | proz_val_ch2 | load3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5222 | 44 | @80:44 | DR_080_BYTE_052_BIT_0 | 8080
D | 80 |  | Signalspannung WZ 3 | Signal voltage LC 3 |  |  |  |  | based on Measurement Value loadcell chanel 0 [mV] | [mV] | "mV" |  |  | N | [13 empty] | mv_val_ch2 | signalVoltage3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5224 | 48 | @80:48 | DR_080_BYTE_056_BIT_0 | 8081
D | 80 |  | Reserve 4 | Reserve 4 |  |  |  |  | Reserve wg 4 Byte-allignment | Reserve 4 |  |  |  | U | [13 empty] | res_80_7 | res_80_7 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5226 | 52 | @80:52 | DR_080_BYTE_060_BIT_0 | 8082
D | 80 |  | Wägezelleneingang 4 | Load Cell Input 4 |  |  |  |  | Bitfeld: Status WZ 3 |  |  |  |  | B | [13 empty] | diag_info_ch3 | loadCellInput4 | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54 | @80:54 |  | 8083
D | 80 |  | QI-Flag WZ 4 | QI-flag LC 4 |  |  |  |  | QI-Ch-Flag (quality info) 1 = good; 0 = bad) always 0 if there any error or the channel is deactivated |  |  |  |  | B | [7 empty] | 4-wire sensor | [5 empty] | DB_CHAN_ERR_QI | qiFlag | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54 | @80:54:0 | DR_080_BYTE_062_BIT_0 | 8084
D | 80 |  | Unterlast WZ 4 | Underload LC 4 |  |  |  |  | Underrange signal input (Code 1201) (< -7.5 mV/V // HW-Limit) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_UNDERLOAD | underloadError | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54 | @80:54:1 | DR_080_BYTE_062_BIT_1 | 8085
D | 80 |  | Überlast WZ 4 | Overload LC 4 |  |  |  |  | Overrange signal input (Code 1202) (> +7,5 mV/V // HW-Limit) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_OVERLOAD | overloadError | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54 | @80:54:2 | DR_080_BYTE_062_BIT_2 | 8086
D | 80 |  | EXC Kurzschluss WZ 4 | EXC short circuit LC 4 |  |  |  |  | Excitation short circuit (> Excitation upper limits) (Code 1203) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_EXC_SORTCUT | excShortcutError | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54 | @80:54:3 | DR_080_BYTE_062_BIT_3 | 8087
D | 80 |  | EXC Drahtbruch WZ 4 | EXC open loop LC 4 |  |  |  |  | Excitation open loop (Excitation current < 0.5mA) (Code 1204) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_EXC_OPENLOOP | excOpenLoopError | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54 | @80:54:4 | DR_080_BYTE_062_BIT_4 | 8088
D | 80 |  | SEN-Fehler WZ 4 | SEN error LC 4 |  |  |  |  | Sense Error (reference voltage too low <4.7V/ wire break>5.0V by pull up) (Code 1205) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_SEN | senError | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54 | @80:54:5 | DR_080_BYTE_062_BIT_5 | 8089
D | 80 |  | Impedanzfehler WZ 4 | Impedance error LC 4 |  |  |  |  | Impedance Error (out of range < MIN* or > 4200R, this error code has higher priority than excitation current error) (Code 1206) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_IMP | impedanceError | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54 | @80:54:6 | DR_080_BYTE_062_BIT_6 | 8090
D | 80 |  | Fehler Spannungsversorgung WZ 4 | Error power supply LC 4 |  |  |  |  | Exitation power supply error (EXC_P < 4.7V without impedance error, this error code has first priority) (Code 1207) |  |  |  |  | B | [13 empty] | DB_CHAN_ERR_POWER | powersupplyError | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54 | @80:54:7 | DR_080_BYTE_062_BIT_7 | 8091
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_8_8 | res_80_8_8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54.6 | @80:55:8 | DR_080_BYTE_063_BIT_0 | 8092
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_8_9 | res_80_8_9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54.6 | @80:55:9 | DR_080_BYTE_063_BIT_1 | 8093
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_8_10 | res_80_8_10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54.6 | @80:55:10 | DR_080_BYTE_063_BIT_2 | 8094
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_8_11 | res_80_8_11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54.6 | @80:55:11 | DR_080_BYTE_063_BIT_3 | 8095
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_8_12 | res_80_8_12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54.6 | @80:55:12 | DR_080_BYTE_063_BIT_4 | 8096
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_8_13 | res_80_8_13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54.6 | @80:55:13 | DR_080_BYTE_063_BIT_5 | 8097
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_8_14 | res_80_8_14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54.6 | @80:55:14 | DR_080_BYTE_063_BIT_6 | 8098
D | 80 |  | Reserve | reserved | [9 empty] | B | [13 empty] | res_80_8_15 | res_80_8_15 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5227 | 54.6 | @80:55:15 | DR_080_BYTE_063_BIT_7 | 8099
D | 80 |  | Gefilterter ADC Digitwert WZ 4 | ADC digits filtered LC 4 |  |  |  |  | scaled and filtered PV value according to resolution flag (0x7FFF FFFF indicates invalid data) | [digit] |  |  |  | N | [13 empty] | m_val_ch3 | filteredAdcDigits4 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5228 | 56 | @80:56 | DR_080_BYTE_064_BIT_0 | 8100
D | 80 |  | Belastung WZ 4 | Load LC 4 |  |  |  |  | based on Measurement Value loadcell chanel 0 [%] | [%] | "%%" |  |  | N | [13 empty] | proz_val_ch3 | load4 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5230 | 60 | @80:60 | DR_080_BYTE_068_BIT_0 | 8101
D | 80 |  | Signalspannung WZ 4 | Signal voltage LC 4 |  |  |  |  | based on Measurement Value loadcell chanel 0 [mV] | [mV] | "mV" |  |  | N | [13 empty] | mv_val_ch3 | signalVoltage4 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5232 | 64 | @80:64 | DR_080_BYTE_072_BIT_0 | 8102
D | 80 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_80_9 | res_80_9 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5234 | 68 | @80:68 | DR_080_BYTE_076_BIT_0 | 8103
D | 80 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_80_10 | res_80_10 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5236 | 72 | @80:72 | DR_080_BYTE_080_BIT_0 | 8104
D | 80 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_80_11 | res_80_11 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5238 | 76 | @80:76 | DR_080_BYTE_084_BIT_0 | 8105
D | 80 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_80_12 | res_80_12 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5240 | 80 | @80:80 | DR_080_BYTE_088_BIT_0 | 8106
E | 80 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 5242 | 84 |  |  |  | 1334
*) siehe auch Datenspezifikation f. SIWAREX DB "DataSpec_WS_V1.x.xlsx" (A5E44352493A)
**) Werte werden in Abhängigkeit von der Kennwertvorgabe (mV/V, siehe DS10) berechnet
S | 81 |  | SIWAREX DB Erweiterter Status (DR81) | SIWAREX DB Extended Status (DR81) |  |  |  |  | DS 81 | SIWAREX DB Process State Extended (DR81) | [17 empty] | ds_081_t | DR81 SIWAREX DB Extended Status | Länge: |  | 76 | [13 empty] | 5300 |  |  | DR81 Siwarex DB Moduldaten | 8110 | 1467
D | 81 |  | EXC-Spannung | EXC voltage |  |  |  |  | in mVolt, 10V max NOTE: This is EXE_P referring to AGND | [V] | "V" |  |  | N | [13 empty] | exc_voltage | excVoltage | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 10000 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5300 | 0 | @81:0 | DR_081_BYTE_008_BIT_0 | 8111
D | 81 |  | Impedanz Wägezelleneingang 1 | Impedance load cell input 1 |  |  |  |  | in 0.1 Ohm, 2k ohm max | [Ohm] | "Ohm" |  |  | N | [13 empty] | imp_val_ch0 | impedanceLoadCellInput1 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 20000 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5302 | 4 | @81:4 | DR_081_BYTE_012_BIT_0 | 8112
D | 81 |  | Impedanz Wägezelleneingang 2 | Impedance load cell input 2 |  |  |  |  | see chanel 0 | [Ohm] | "Ohm" |  |  | N | [13 empty] | imp_val_ch1 | impedanceLoadCellInput2 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 20000 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5304 | 8 | @81:8 | DR_081_BYTE_016_BIT_0 | 8113
D | 81 |  | Impedanz Wägezelleneingang 3 | Impedance load cell input 3 |  |  |  |  | see chanel 0 | [Ohm] | "Ohm" |  |  | N | [13 empty] | imp_val_ch2 | impedanceLoadCellInput3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 20000 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5306 | 12 | @81:12 | DR_081_BYTE_020_BIT_0 | 8114
D | 81 |  | Impedanz Wägezelleneingang 4 | Impedance load cell input 4 |  |  |  |  | see chanel 0 | [Ohm] | "Ohm" |  |  | N | [13 empty] | imp_val_ch3 | impedanceLoadCellInput4 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 20000 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5308 | 16 | @81:16 | DR_081_BYTE_024_BIT_0 | 8115
D | 81 |  | Sense-Spannung Wägezelleneingang 1 | SENSE voltage load cell input 1 |  |  |  |  | in mVolt, 10V max NOTE : this is Sense_P minus Sense_M | [mV] | "mV" |  |  | N | [13 empty] | sense_voltage_ch0 | senseVoltageLoadCellInput1 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 10000 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5310 | 20 | @81:20 | DR_081_BYTE_028_BIT_0 | 8116
D | 81 |  | Sense-Spannung Wägezelleneingang 2 | SENSE voltage load cell input 2 |  |  |  |  | see chanel 0 | [mV] | "mV" |  |  | N | [13 empty] | sense_voltage_ch1 | senseVoltageLoadCellInput2 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 10000 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5312 | 24 | @81:24 | DR_081_BYTE_032_BIT_0 | 8117
D | 81 |  | Sense-Spannung Wägezelleneingang 3 | SENSE voltage load cell input 3 |  |  |  |  | see chanel 0 | [mV] | "mV" |  |  | N | [13 empty] | sense_voltage_ch2 | senseVoltageLoadCellInput3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 10000 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5314 | 28 | @81:28 | DR_081_BYTE_036_BIT_0 | 8118
D | 81 |  | Sense-Spannung Wägezelleneingang 4 | SENSE voltage load cell input 4 |  |  |  |  | see chanel 0 | [mV] | "mV" |  |  | N | [13 empty] | sense_voltage_ch3 | senseVoltageLoadCellInput4 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 10000 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5316 | 32 | @81:32 | DR_081_BYTE_040_BIT_0 | 8119
D | 81 |  | EXC-Strom Wägezelleneingang 1 | EXC current load cell input 1 |  |  |  |  | in 0.1mA, 199.9mA max | [mA] | "mA" |  |  | N | [13 empty] | exc_curr_ch0 | excCurrentLoadCellInput1 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 1999 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5318 | 36 | @81:36 | DR_081_BYTE_044_BIT_0 | 8120
D | 81 |  | EXC-Strom Wägezelleneingang 2 | EXC current load cell input 2 |  |  |  |  | see chanel 0 | [mA] | "mA" |  |  | N | [13 empty] | exc_curr_ch1 | excCurrentLoadCellInput2 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 1999 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5320 | 40 | @81:40 | DR_081_BYTE_048_BIT_0 | 8121
D | 81 |  | EXC-Strom Wägezelleneingang 3 | EXC current load cell input 3 |  |  |  |  | see chanel 0 | [mA] | "mA" |  |  | N | [13 empty] | exc_curr_ch2 | excCurrentLoadCellInput3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 1999 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5322 | 44 | @81:44 | DR_081_BYTE_052_BIT_0 | 8122
D | 81 |  | EXC-Strom Wägezelleneingang 4 | EXC current load cell input 4 |  |  |  |  | see chanel 0 | [mA] | "mA" |  |  | N | [13 empty] | exc_curr_ch3 | excCurrentLoadCellInput4 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 1999 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5324 | 48 | @81:48 | DR_081_BYTE_056_BIT_0 | 8123
D | 81 |  | Reserve 1 | Reserve 1 |  |  |  |  | Reserve 1 | Reserve 1 |  |  |  | U | [13 empty] | res_81_1 | res_81_1 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5326 | 52 | @81:52 | DR_081_BYTE_060_BIT_0 | 8124
D | 81 |  | Temperatur | Temperature |  |  |  |  | read from MCU integrated sensor minus determined chip offset, in unit of 0.1 degree C. | [°C] | celsius |  |  | N | [13 empty] | siwa_db_temp | temperature | FLOAT |  | 4 |  | r | 0.0 | -50 | +150.0 | - | - | r | r | r | r | r | DIWZ | 5328 | 56 | @81:56 | DR_081_BYTE_064_BIT_0 | 8125
D | 81 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_81_2 | res_81_2 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5330 | 60 | @81:60 | DR_081_BYTE_068_BIT_0 | 8126
D | 81 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_81_3 | res_81_3 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5332 | 64 | @81:64 | DR_081_BYTE_072_BIT_0 | 8127
D | 81 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_81_4 | res_81_4 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5334 | 68 | @81:68 | DR_081_BYTE_076_BIT_0 | 8128
D | 81 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_81_5 | res_81_5 | FLOAT |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | rw | rw | rw | rw | rw | DIWZ | 5336 | 72 | @81:72 | DR_081_BYTE_080_BIT_0 | 8129
E | 81 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 5338 | 76 |  |  |  | 1447
Werte werden einzeln jeweils nur ca. alle 150 ms einzeln aktualisiert
S | 82 |  | SIWAREX DB Geräteinformation (DR82) | SIWAREX DB Device Information (DR82) |  |  |  |  | DS 82 | SIWAREX DB Device Information (DR82) | [17 empty] | ds_082_t | DR82 SIWAREX DB Device Information | Länge: |  | 176 | [13 empty] | 5400 |  |  | DR82 Modul-ID SIWAREX DB | 8200 | 1487
D | 82 |  | Bestellnummer Header | Order number header |  |  |  |  | String Header | MLFB Header |  |  |  | U | [13 empty] | db_mlfb_sh | db_mlfb_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 32.32 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5400 | 0 | @82:0 | DR_082_BYTE_008_BIT_0 | 8201
D | 82 |  | Bestellnummer | Order number | Numéro d'article Siemens | Metrological data | Nome modulo | 订货号 | MLFB No., alphanumerical set during factory device test | MLFB |  |  |  | N | [13 empty] | db_mlfb | orderNumber | CHAR | 32 | 32 |  | r | " " | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5401 | 2 | @82:2 | DR_082_BYTE_010_BIT_0 | 8202
D | 82 |  | Reserve für MLFB-Order Option 1 Header | en(Reserve für MLFB-Order Option 1 Header) |  |  |  |  | String Header | Reserve für MLFB-Order Option 1 Header |  |  |  | U | [13 empty] | db_mlfb_oo1_sh | db_mlfb_oo1_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 32.32 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | APPL | 5417 | 34 | @82:34 | DR_082_BYTE_042_BIT_0 | 8203
D | 82 |  | Reserve für MLFB--Order Option 1 | en(Reserve für MLFB--Order Option 1) |  |  |  |  | MLFB No., alphanumerical set during factory device test | Reserve für MLFB--Order Option 1 |  |  |  | U | [13 empty] | db_mlfb_oo1 | db_mlfb_oo1 | CHAR | 32 | 32 |  | r | " " | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5418 | 36 | @82:36 | DR_082_BYTE_044_BIT_0 | 8204
D | 82 |  | Reserve für MLFB-Order Option 2 Header | en(Reserve für MLFB-Order Option 2 Header) |  |  |  |  | String Header | Reserve für MLFB-Order Option 2 Header |  |  |  | U | [13 empty] | db_mlfb_oo2_sh | db_mlfb_oo2_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 32.32 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5434 | 68 | @82:68 | DR_082_BYTE_076_BIT_0 | 8205
D | 82 |  | Reserve für MLFB-Order Option 2 Header | en(Reserve für MLFB-Order Option 2 Header) |  |  |  |  | MLFB No., alphanumerical set during factory device test | Reserve für MLFB-Order Option 2 Header |  |  |  | U | [13 empty] | db_mlfb_oo2 | db_mlfb_oo2 | CHAR | 32 | 32 |  | r | " " | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5435 | 70 | @82:70 | DR_082_BYTE_078_BIT_0 | 8206
D | 82 |  | Seriennummer Header | Serial number header |  |  |  |  | String Header | Serial-No. Header |  |  |  | U | [13 empty] | db_ser_no_sh | db_ser_no_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 32.32 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5451 | 102 | @82:102 | DR_082_BYTE_110_BIT_0 | 8207
D | 82 |  | Seriennummer | Serial number |  |  |  |  | set during factory device test | Serial-No. |  |  |  | N | [13 empty] | db_ser_no | serialNumber | CHAR | 32 | 32 |  | r | " " | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5452 | 104 | @82:104 | DR_082_BYTE_112_BIT_0 | 8208
D | 82 |  | FW-Versionsnummer Header | FW version header |  |  |  |  | String Header | FW Version Header |  |  |  | U | [13 empty] | db_fw_version_sh | db_fw_version_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 16,16 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | APPL | 5468 | 136 | @82:136 | DR_082_BYTE_144_BIT_0 | 8209
D | 82 |  | Firmware Version | Firmware version |  |  |  |  | FW-Version SIWA DB | FW Version |  |  |  | N | [13 empty] | db_fw_version | firmwareVersion | CHAR | 16 | 16 |  | r | " " | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5469 | 138 | @82:138 | DR_082_BYTE_146_BIT_0 | 8210
D | 82 |  | HW-Version Header | HW version header |  |  |  |  | set during factory device test | HW-Revision Header |  |  |  | U | [13 empty] | db_hw_rev_sh | db_hw_rev_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 2.2 | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5477 | 154 | @82:154 | DR_082_BYTE_162_BIT_0 | 8211
D | 82 |  | Hardware Version | Hardware version |  |  |  |  | set during factory device test | HW-Revision |  |  |  | N | [13 empty] | db_hw_rev | hardwareVersion | CHAR | 16 | 16 |  | r | " " | - | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5478 | 156 | @82:156 | DR_082_BYTE_164_BIT_0 | 8212
D | 82 |  | Hardware Device ID | Hardware device ID |  |  |  |  | read from HW-Resistor Array to distinguish device types | HW-Device-ID |  |  |  | N | [13 empty] | db_hw_dev_id | hwDeviceId | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 31 | - | - | r | r | r | r | r |  | 5486 | 172 | @82:172 | DR_082_BYTE_180_BIT_0 | 8213
D | 82 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_82_1 | res_82_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | - | - | - | r | r | r | r | r |  | 5487 | 174 | @82:174 | DR_082_BYTE_182_BIT_0 | 8214
E | 82 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 5488 | 176 |  |  |  | 1472
S | 128 |  | Anlaufdatensatz PROFINET | en(Anlaufdatensatz PROFINET) |  |  |  |  | DS 128 | Anlaufdatensatz PROFINET | [17 empty] | ds_128_t |  | Länge: |  | 292 | [13 empty] | 0 |  |  | DR128 PROFINET | 12800 | 1556
D | 128 |  | Versionskennung Parameter | en(Versionskennung Parameter) |  |  |  |  | Info zur aktuellen Version des Parametersatzes | Versionskennung Parameter |  |  |  | N | [13 empty] | siwarex_param_version | siwarex_param_version | UBYTE |  | 1 |  | r | 1 | 1 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | - | - | 0 | @128:0 | DR_128_BYTE_008_BIT_0 | 12801
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | reserve128_1 | reserve128_1 | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | - | - | 1 | @128:1 | DR_128_BYTE_009_BIT_0 | 12802
D | 128 |  | Diagnose-/Prozessalarmfreigabe | en(Diagnose-/Prozessalarmfreigabe) |  |  |  |  | - Konfiguration der Diagnosealarme - Konfiguration der Prozessalarme (nur im Betriebsmodus 0 und 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | siwarex_alarm_freigabe | siwarex_alarm_freigabe | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @128:2 |  | 12803
D | 128 |  | Diagnosealarm "Fehlende Versorgungsspannung L+" | en(Diagnosealarm "Fehlende Versorgungsspannung L+") |  |  |  |  | Bit 00: Fehlende Versorgungsspannung L+ | Diagnosealarm "Fehlende Versorgungsspannung L+" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_DA_FEHLENDE_VERSORGUNG | DS128_DA_FEHLENDE_VERSORGUNG | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @128:2:0 | DR_128_BYTE_010_BIT_0 | 12804
D | 128 |  | Diagnosealarm "Kurzschluss (EXC +/-)" | en(Diagnosealarm "Kurzschluss (EXC +/-)") |  |  |  |  | Bit 01: Kurzschluss (EXC +/-) | Diagnosealarm "Kurzschluss (EXC +/-)" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_DA_KURZSCHLUSS | DS128_DA_KURZSCHLUSS | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @128:2:1 | DR_128_BYTE_010_BIT_1 | 12805
D | 128 |  | Diagnosealarm "Sense-Spannung zu gering (Drahtbruch)" | en(Diagnosealarm "Sense-Spannung zu gering (Drahtbruch)") |  |  |  |  | Bit 02: Sense-Spannung zu gering (Drahtbruch) | Diagnosealarm "Sense-Spannung zu gering (Drahtbruch)" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_DA_UNTERSPANNUNG | DS128_DA_UNTERSPANNUNG | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @128:2:2 | DR_128_BYTE_010_BIT_2 | 12806
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Bit 03: reserviert | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_DA_RESERVE1 | DS128_DA_RESERVE1 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @128:2:3 | DR_128_BYTE_010_BIT_3 | 12807
D | 128 |  | Diagnosealarm "Messbereich unterschritten" | en(Diagnosealarm "Messbereich unterschritten") |  |  |  |  | Bit 04: Messbereich unterschritten | Diagnosealarm "Messbereich unterschritten" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_DA_UNTERER_GRENZWERT | DS128_DA_UNTERER_GRENZWERT | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @128:2:4 | DR_128_BYTE_010_BIT_4 | 12808
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Bit 05: reserviert | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_DA_RESERVE2 | DS128_DA_RESERVE2 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @128:2:5 | DR_128_BYTE_010_BIT_5 | 12809
D | 128 |  | Diagnosealarm "Messbereich überschritten" | en(Diagnosealarm "Messbereich überschritten") |  |  |  |  | Bit 06: Messbereich überschritten | Diagnosealarm "Messbereich überschritten" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_DA_OBERER_GRENZWERT | DS128_DA_OBERER_GRENZWERT | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @128:2:6 | DR_128_BYTE_010_BIT_6 | 12810
D | 128 |  | Diagnosealarm "Störung DQ (0x00C)" | en(Diagnosealarm "Störung DQ (0x00C)") |  |  |  |  | Bit 07: Störung DQ | Diagnosealarm "Störung DQ (0x00C)" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_DA_STOERUNG_DQ | DS128_DA_STOERUNG_DQ | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @128:2:7 | DR_128_BYTE_010_BIT_7 | 12811
D | 128 |  | Prozessalarm 1 | en(Prozessalarm 1) |  |  |  |  | Prozessalarm 1 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 1 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_1 | DS128_PA_1 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @128:3:8 | DR_128_BYTE_011_BIT_0 | 12812
D | 128 |  | Prozessalarm 2 | en(Prozessalarm 2) |  |  |  |  | Prozessalarm 2 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 2 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_2 | DS128_PA_2 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @128:3:9 | DR_128_BYTE_011_BIT_1 | 12813
D | 128 |  | Prozessalarm 3 | en(Prozessalarm 3) |  |  |  |  | Prozessalarm 3 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 3 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_3 | DS128_PA_3 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @128:3:10 | DR_128_BYTE_011_BIT_2 | 12814
D | 128 |  | Prozessalarm 4 | en(Prozessalarm 4) |  |  |  |  | Prozessalarm 4 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 4 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_4 | DS128_PA_4 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @128:3:11 | DR_128_BYTE_011_BIT_3 | 12815
D | 128 |  | Prozessalarm 5 | en(Prozessalarm 5) |  |  |  |  | Prozessalarm 5 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 5 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_5 | DS128_PA_5 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @128:3:12 | DR_128_BYTE_011_BIT_4 | 12816
D | 128 |  | Prozessalarm 6 | en(Prozessalarm 6) |  |  |  |  | Prozessalarm 6 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 6 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_6 | DS128_PA_6 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @128:3:13 | DR_128_BYTE_011_BIT_5 | 12817
D | 128 |  | Prozessalarm 7 | en(Prozessalarm 7) |  |  |  |  | Prozessalarm 7 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 7 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_7 | DS128_PA_7 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @128:3:14 | DR_128_BYTE_011_BIT_6 | 12818
D | 128 |  | Prozessalarm 8 | en(Prozessalarm 8) |  |  |  |  | Prozessalarm 8 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 8 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_8 | DS128_PA_8 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @128:3:15 | DR_128_BYTE_011_BIT_7 | 12819
D | 128 |  | Kommunikationsfreigabe | en(Kommunikationsfreigabe) |  |  |  |  | Freigabe der Kommunikationsschnittstellen |  |  |  |  | N | [7 empty] | en() | [5 empty] | siwarex_kommunikations_freigabe | siwarex_kommunikations_freigabe | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4 | @128:4 |  | 12820
D | 128 |  | Webserver | en(Webserver) |  |  |  |  | Webserver | Webserver |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_WEBSERVER | KOM_WEBSERVER | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4 | @128:4:0 | DR_128_BYTE_012_BIT_0 | 12821
D | 128 |  | HTTPS verwenden | en(HTTPS verwenden) |  |  |  |  | TRUE: Kommunikation ueber HTTPS FALSE: Kommunikation ueber HTTP | HTTPS verwenden |  |  |  | N | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | en(nein) | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | KOM_HTTPS | KOM_HTTPS | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4 | @128:4:1 | DR_128_BYTE_012_BIT_1 | 12822
D | 128 |  | IP-Adresse verwenden | en(IP-Adresse verwenden) |  |  |  |  | TRUE: Die uebertragene IP-Adresse und Subnetmask sind zu verwenden und koennen nicht direkt am Geraet eingebracht werden FALSE: Die IP-Adresse und Subnetmask sind zu ignorieren. Sie koennen direkt am Geraet eingebracht werden | IP-Adresse verwenden |  |  |  | N | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | en(nein) | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | KOM_IP | KOM_IP | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4 | @128:4:2 | DR_128_BYTE_012_BIT_2 | 12823
D | 128 |  | Router verwenden | en(Router verwenden) |  |  |  |  | TRUE: Die uebertragene Router-Adresse ist zu verwenden FALSE: Die uebertragene Router-Adresse ist zu ignorieren | Router verwenden |  |  |  | N | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | en(nein) | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | KOM_ROUTER | KOM_ROUTER | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4 | @128:4:3 | DR_128_BYTE_012_BIT_3 | 12824
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve4 | KOM_Reserve4 | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4 | @128:4:4 | DR_128_BYTE_012_BIT_4 | 12825
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve5 | KOM_Reserve5 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4 | @128:4:5 | DR_128_BYTE_012_BIT_5 | 12826
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve6 | KOM_Reserve6 | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4 | @128:4:6 | DR_128_BYTE_012_BIT_6 | 12827
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve7 | KOM_Reserve7 | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4 | @128:4:7 | DR_128_BYTE_012_BIT_7 | 12828
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve8 | KOM_Reserve8 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4.6 | @128:5:8 | DR_128_BYTE_013_BIT_0 | 12829
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve9 | KOM_Reserve9 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4.6 | @128:5:9 | DR_128_BYTE_013_BIT_1 | 12830
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve10 | KOM_Reserve10 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4.6 | @128:5:10 | DR_128_BYTE_013_BIT_2 | 12831
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve11 | KOM_Reserve11 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4.6 | @128:5:11 | DR_128_BYTE_013_BIT_3 | 12832
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve12 | KOM_Reserve12 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4.6 | @128:5:12 | DR_128_BYTE_013_BIT_4 | 12833
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve13 | KOM_Reserve13 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4.6 | @128:5:13 | DR_128_BYTE_013_BIT_5 | 12834
D | 128 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | KOM_Reserve14 | KOM_Reserve14 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4.6 | @128:5:14 | DR_128_BYTE_013_BIT_6 | 12835
D | 128 |  | Benutzerpasswoerter unverschluesselt | en(Benutzerpasswoerter unverschluesselt) |  |  |  |  | 0: Passwoerter sind verschluesselt 1: Passwoerter sind unverschluesselt | Benutzerpasswoerter unverschluesselt |  |  |  | N | ja | yes | oui | Valores de consigna grueso/fino |  | 是 | nein | no | non | MMC Trace preparada |  | 无 |  | KOM_PASS_UNCRYPTED | KOM_PASS_UNCRYPTED | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 4.6 | @128:5:15 | DR_128_BYTE_013_BIT_7 | 12836
D | 128 |  | IP-Addresse x.n.n.n | en(IP-Addresse x.n.n.n) |  |  |  |  | IP-Addresse x.n.n.n | IP-Addresse x.n.n.n |  |  |  | N | [13 empty] | ip_adr_akt_1 | ip_adr_akt_1 | UBYTE |  | 1 |  | r | 192 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 6 | @128:6 | DR_128_BYTE_014_BIT_0 | 12837
D | 128 |  | IP-Addresse n.x.n.n | en(IP-Addresse n.x.n.n) |  |  |  |  | IP-Addresse n.x.n.n | IP-Addresse n.x.n.n |  |  |  | N | [13 empty] | ip_adr_akt_2 | ip_adr_akt_2 | UBYTE |  | 1 |  | r | 168 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 7 | @128:7 | DR_128_BYTE_015_BIT_0 | 12838
D | 128 |  | IP-Addresse n.n.x.n | en(IP-Addresse n.n.x.n) |  |  |  |  | IP-Addresse n.n.x.n | IP-Addresse n.n.x.n |  |  |  | N | [13 empty] | ip_adr_akt_3 | ip_adr_akt_3 | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 8 | @128:8 | DR_128_BYTE_016_BIT_0 | 12839
D | 128 |  | IP-Addresse n.n.n.x | en(IP-Addresse n.n.n.x) |  |  |  |  | IP-Addresse n.n.n.x | IP-Addresse n.n.n.x |  |  |  | N | [13 empty] | ip_adr_akt_4 | ip_adr_akt_4 | UBYTE |  | 1 |  | r | 21 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 9 | @128:9 | DR_128_BYTE_017_BIT_0 | 12840
D | 128 |  | Sub-Net-Mask x.n.n.n | en(Sub-Net-Mask x.n.n.n) |  |  |  |  | Sub-Net-Mask x.n.n.n | Sub-Net-Mask x.n.n.n |  |  |  | N | [13 empty] | sub_net_akt_1 | sub_net_akt_1 | UBYTE |  | 1 |  | r | 255 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 10 | @128:10 | DR_128_BYTE_018_BIT_0 | 12841
D | 128 |  | Sub-Net-Mask n.x.n.n | en(Sub-Net-Mask n.x.n.n) |  |  |  |  | Sub-Net-Mask n.x.n.n | Sub-Net-Mask n.x.n.n |  |  |  | N | [13 empty] | sub_net_akt_2 | sub_net_akt_2 | UBYTE |  | 1 |  | r | 255 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 11 | @128:11 | DR_128_BYTE_019_BIT_0 | 12842
D | 128 |  | Sub-Net-Mask n.n.x.n | en(Sub-Net-Mask n.n.x.n) |  |  |  |  | Sub-Net-Mask n.n.x.n | Sub-Net-Mask n.n.x.n |  |  |  | N | [13 empty] | sub_net_akt_3 | sub_net_akt_3 | UBYTE |  | 1 |  | r | 255 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 12 | @128:12 | DR_128_BYTE_020_BIT_0 | 12843
D | 128 |  | Sub-Net-Mask n.n.n.x | en(Sub-Net-Mask n.n.n.x) |  |  |  |  | Sub-Net-Mask n.n.n.x | Sub-Net-Mask n.n.n.x |  |  |  | N | [13 empty] | sub_net_akt_4 | sub_net_akt_4 | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 13 | @128:13 | DR_128_BYTE_021_BIT_0 | 12844
D | 128 |  | Gateway x.n.n.n | en(Gateway x.n.n.n) |  |  |  |  | Gateway x.n.n.n | Gateway x.n.n.n |  |  |  | N | [13 empty] | gw_adr_akt_1 | gw_adr_akt_1 | UBYTE |  | 1 |  | r | 192 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 14 | @128:14 | DR_128_BYTE_022_BIT_0 | 12845
D | 128 |  | Gateway n.x.n.n | en(Gateway n.x.n.n) |  |  |  |  | Gateway n.x.n.n | Gateway n.x.n.n |  |  |  | N | [13 empty] | gw_adr_akt_2 | gw_adr_akt_2 | UBYTE |  | 1 |  | r | 168 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 15 | @128:15 | DR_128_BYTE_023_BIT_0 | 12846
D | 128 |  | Gateway n.n.x.n | en(Gateway n.n.x.n) |  |  |  |  | Gateway n.n.x.n | Gateway n.n.x.n |  |  |  | N | [13 empty] | gw_adr_akt_3 | gw_adr_akt_3 | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 16 | @128:16 | DR_128_BYTE_024_BIT_0 | 12847
D | 128 |  | Gateway n.n.n.x | en(Gateway n.n.n.x) |  |  |  |  | Gateway n.n.n.x | Gateway n.n.n.x |  |  |  | N | [13 empty] | gw_adr_akt_4 | gw_adr_akt_4 | UBYTE |  | 1 |  | r | 21 | 0 | 255 | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 17 | @128:17 | DR_128_BYTE_025_BIT_0 | 12848
D | 128 |  | Stringheader Device Name | en(Stringheader Device Name) |  |  |  |  | Aktueller Gerätename Header | Stringheader Device Name |  |  |  | U | [13 empty] | device_name_sh | device_name_sh | UBYTE | 2 | 2 |  | r | 32.32 | - | - | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 18 | @128:18 | DR_128_BYTE_026_BIT_0 | 12849
D | 128 |  | Device Name | Device name | Nom de l'appareil |  |  | 设备名称 | Aktueller Gerätename. Achtung: muss für PST / TIA Portal "DNS konform" sein, d.h. u.a. keine Großbuchstaben, Space, Underscore, …nur verwendet, wenn aktuelle Länge > 0 | Device Name |  |  |  | N | [13 empty] | device_name | device_name | CHAR | 32 | 32 |  | r | 's','i','w','a','r','e','x','.','w','p','3','4','1','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.','.' | - | - | r | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 20 | @128:20 | DR_128_BYTE_028_BIT_0 | 12850
D | 128 |  | Name Benutzer 1 | en(Name Benutzer 1) | [5 empty] | Name Benutzer 1 |  |  |  | N | [13 empty] | name_user1 | name_user1 | CHAR | 30 | 30 |  | r | "User1" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 52 | @128:52 | DR_128_BYTE_060_BIT_0 | 12851
D | 128 |  | Zugriffsrechte Benutzer 1 | en(Zugriffsrechte Benutzer 1) |  |  |  |  | 0: Benutzer nicht definiert 1: Nur lesend 2: Lesend/schreibend | Zugriffsrechte Benutzer 1 |  |  |  | N | [13 empty] | access_user1 | access_user1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 2 | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 82 | @128:82 | DR_128_BYTE_090_BIT_0 | 12852
D | 128 |  | MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 1 | en(MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 1) |  |  |  |  | Falls KOM_PASS_UNCRYPTED, steht hier das Passwort unverschluesselt. | MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 1 |  |  |  | N | [13 empty] | pswd_user1 | pswd_user1 | CHAR | 16 | 16 |  | r | "0" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 84 | @128:84 | DR_128_BYTE_092_BIT_0 | 12853
D | 128 |  | Name Benutzer 2 | en(Name Benutzer 2) | [5 empty] | Name Benutzer 2 |  |  |  | N | [13 empty] | name_user2 | name_user2 | CHAR | 30 | 30 |  | r | "User2" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 100 | @128:100 | DR_128_BYTE_108_BIT_0 | 12854
D | 128 |  | Zugriffsrechte Benutzer 2 | en(Zugriffsrechte Benutzer 2) |  |  |  |  | 0: Benutzer nicht definiert 1: Nur lesend 2: Lesend/schreibend | Zugriffsrechte Benutzer 2 |  |  |  | N | [13 empty] | access_user2 | access_user2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 2 | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 130 | @128:130 | DR_128_BYTE_138_BIT_0 | 12855
D | 128 |  | MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 2 | en(MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 2) |  |  |  |  | Falls KOM_PASS_UNCRYPTED, steht hier das Passwort unverschluesselt. | MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 2 |  |  |  | N | [13 empty] | pswd_user2 | pswd_user2 | CHAR | 16 | 16 |  | r | "0" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 132 | @128:132 | DR_128_BYTE_140_BIT_0 | 12856
D | 128 |  | Name Benutzer 3 | en(Name Benutzer 3) | [5 empty] | Name Benutzer 3 |  |  |  | N | [13 empty] | name_user3 | name_user3 | CHAR | 30 | 30 |  | r | "User3" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 148 | @128:148 | DR_128_BYTE_156_BIT_0 | 12857
D | 128 |  | Zugriffsrechte Benutzer 3 | en(Zugriffsrechte Benutzer 3) |  |  |  |  | 0: Benutzer nicht definiert 1: Nur lesend 2: Lesend/schreibend | Zugriffsrechte Benutzer 3 |  |  |  | N | [13 empty] | access_user3 | access_user3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 2 | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 178 | @128:178 | DR_128_BYTE_186_BIT_0 | 12858
D | 128 |  | MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 3 | en(MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 3) |  |  |  |  | Falls KOM_PASS_UNCRYPTED, steht hier das Passwort unverschluesselt. | MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 3 |  |  |  | N | [13 empty] | pswd_user3 | pswd_user3 | CHAR | 16 | 16 |  | r | "0" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 180 | @128:180 | DR_128_BYTE_188_BIT_0 | 12859
D | 128 |  | Name Benutzer 4 | en(Name Benutzer 4) | [5 empty] | Name Benutzer 4 |  |  |  | N | [13 empty] | name_user4 | name_user4 | CHAR | 30 | 30 |  | r | "User4" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 196 | @128:196 | DR_128_BYTE_204_BIT_0 | 12860
D | 128 |  | Zugriffsrechte Benutzer 4 | en(Zugriffsrechte Benutzer 4) |  |  |  |  | 0: Benutzer nicht definiert 1: Nur lesend 2: Lesend/schreibend | Zugriffsrechte Benutzer 4 |  |  |  | N | [13 empty] | access_user4 | access_user4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 2 | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 226 | @128:226 | DR_128_BYTE_234_BIT_0 | 12861
D | 128 |  | MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 4 | en(MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 4) |  |  |  |  | Falls KOM_PASS_UNCRYPTED, steht hier das Passwort unverschluesselt. | MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 4 |  |  |  | N | [13 empty] | pswd_user4 | pswd_user4 | CHAR | 16 | 16 |  | r | "0" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 228 | @128:228 | DR_128_BYTE_236_BIT_0 | 12862
D | 128 |  | Name Benutzer 5 | en(Name Benutzer 5) | [5 empty] | Name Benutzer 5 |  |  |  | N | [13 empty] | name_user5 | name_user5 | CHAR | 30 | 30 |  | r | "User5" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 244 | @128:244 | DR_128_BYTE_252_BIT_0 | 12863
D | 128 |  | Zugriffsrechte Benutzer 5 | en(Zugriffsrechte Benutzer 5) |  |  |  |  | 0: Benutzer nicht definiert 1: Nur lesend 2: Lesend/schreibend | Zugriffsrechte Benutzer 5 |  |  |  | N | [13 empty] | access_user5 | access_user5 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 2 | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 274 | @128:274 | DR_128_BYTE_282_BIT_0 | 12864
D | 128 |  | MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 5 | en(MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 5) |  |  |  |  | Falls KOM_PASS_UNCRYPTED, steht hier das Passwort unverschluesselt. | MD5 Hashcode über Passwort Benutzer 5 |  |  |  | N | [13 empty] | pswd_user5 | pswd_user5 | CHAR | 16 | 16 |  | r | "0" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 276 | @128:276 | DR_128_BYTE_284_BIT_0 | 12865
E | 128 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 292 |  |  |  | 1490
S | 245 |  | Anlaufdatensatz PROFIBUS | en(Anlaufdatensatz PROFIBUS) |  |  |  |  | DS 245 | Anlaufdatensatz PROFIBUS | [17 empty] | ds_245_t |  | Länge: |  | 4 | [13 empty] | 0 |  |  | DR128 PROFINET | 24500 | 1579
D | 245 |  | Versionskennung Parameter | en(Versionskennung Parameter) |  |  |  |  | Info zur aktuellen Version des Parametersatzes | Versionskennung Parameter |  |  |  | N | [13 empty] | siwarex_param_version | siwarex_param_version | UBYTE |  | 1 |  | r | 1 | 1 | 1 | - | - | r | r |  |  | r | - | - | 0 | @245:0 | DR_245_BYTE_008_BIT_0 | 24501
D | 245 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | reserve245_1 | reserve245_1 | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | - | - | 1 | @245:1 | DR_245_BYTE_009_BIT_0 | 24502
D | 245 |  | Diagnose-/Prozessalarmfreigabe | en(Diagnose-/Prozessalarmfreigabe) |  |  |  |  | - Konfiguration der Diagnosealarme - Konfiguration der Prozessalarme (nur im Betriebsmodus 0 und 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | siwarex_alarm_freigabe | siwarex_alarm_freigabe | B16 |  | 0 |  | r | 0x0000 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @245:2 |  | 24503
D | 245 |  | Diagnosealarm "Fehlende Versorgungsspannung L+" | en(Diagnosealarm "Fehlende Versorgungsspannung L+") |  |  |  |  | Bit 00: Fehlende Versorgungsspannung L+ | Diagnosealarm "Fehlende Versorgungsspannung L+" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_DA_FEHLENDE_VERSORGUNG | DS245_DA_FEHLENDE_VERSORGUNG | B16_0 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @245:2:0 | DR_245_BYTE_010_BIT_0 | 24504
D | 245 |  | Diagnosealarm "Kurzschluss (EXC +/-)" | en(Diagnosealarm "Kurzschluss (EXC +/-)") |  |  |  |  | Bit 01: Kurzschluss (EXC +/-) | Diagnosealarm "Kurzschluss (EXC +/-)" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_DA_KURZSCHLUSS | DS245_DA_KURZSCHLUSS | B16_1 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @245:2:1 | DR_245_BYTE_010_BIT_1 | 24505
D | 245 |  | Diagnosealarm "Sense-Spannung zu gering (Drahtbruch)" | en(Diagnosealarm "Sense-Spannung zu gering (Drahtbruch)") |  |  |  |  | Bit 02: Sense-Spannung zu gering (Drahtbruch) | Diagnosealarm "Sense-Spannung zu gering (Drahtbruch)" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_DA_UNTERSPANNUNG | DS245_DA_UNTERSPANNUNG | B16_2 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @245:2:2 | DR_245_BYTE_010_BIT_2 | 24506
D | 245 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Bit 03: reserviert | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_DA_RESERVE1 | DS245_DA_RESERVE1 | B16_3 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @245:2:3 | DR_245_BYTE_010_BIT_3 | 24507
D | 245 |  | Diagnosealarm "Messbereich unterschritten" | en(Diagnosealarm "Messbereich unterschritten") |  |  |  |  | Bit 04: Messbereich unterschritten | Diagnosealarm "Messbereich unterschritten" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_DA_UNTERER_GRENZWERT | DS245_DA_UNTERER_GRENZWERT | B16_4 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @245:2:4 | DR_245_BYTE_010_BIT_4 | 24508
D | 245 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Bit 05: reserviert | Reserve |  |  |  | U | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_DA_RESERVE2 | DS245_DA_RESERVE2 | B16_5 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @245:2:5 | DR_245_BYTE_010_BIT_5 | 24509
D | 245 |  | Diagnosealarm "Messbereich überschritten" | en(Diagnosealarm "Messbereich überschritten") |  |  |  |  | Bit 06: Messbereich überschritten | Diagnosealarm "Messbereich überschritten" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_DA_OBERER_GRENZWERT | DS245_DA_OBERER_GRENZWERT | B16_6 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @245:2:6 | DR_245_BYTE_010_BIT_6 | 24510
D | 245 |  | Diagnosealarm "Störung DQ (0x00C)" | en(Diagnosealarm "Störung DQ (0x00C)") |  |  |  |  | Bit 07: Störung DQ | Diagnosealarm "Störung DQ (0x00C)" |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_DA_STOERUNG_DQ | DS245_DA_STOERUNG_DQ | B16_7 |  | 0.6 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2 | @245:2:7 | DR_245_BYTE_010_BIT_7 | 24511
D | 245 |  | Prozessalarm 1 | en(Prozessalarm 1) |  |  |  |  | Prozessalarm 1 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 1 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_1 | DS128_PA_1 | B16_8 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @245:3:8 | DR_245_BYTE_011_BIT_0 | 24512
D | 245 |  | Prozessalarm 2 | en(Prozessalarm 2) |  |  |  |  | Prozessalarm 2 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 2 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_2 | DS128_PA_2 | B16_9 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @245:3:9 | DR_245_BYTE_011_BIT_1 | 24513
D | 245 |  | Prozessalarm 3 | en(Prozessalarm 3) |  |  |  |  | Prozessalarm 3 (Statuswechsel auf Ein oder Aus; je nach parametrierter Zuordnung) | Prozessalarm 3 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS128_PA_3 | DS128_PA_3 | B16_10 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @245:3:10 | DR_245_BYTE_011_BIT_2 | 24514
D | 245 |  | Prozessalarm 4 | en(Prozessalarm 4) |  |  |  |  | Prozessalarm 4 (K/G --> Statuswechsel auf Ein/Aus); je nach Parametrierter Zuordnung | Prozessalarm 4 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_PA_4 | DS245_PA_4 | B16_11 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @245:3:11 | DR_245_BYTE_011_BIT_3 | 24515
D | 245 |  | Prozessalarm 5 | en(Prozessalarm 5) |  |  |  |  | Prozessalarm 5 (K/G --> Statuswechsel auf Ein/Aus); je nach Parametrierter Zuordnung | Prozessalarm 5 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_PA_5 | DS245_PA_5 | B16_12 |  | 0 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @245:3:12 | DR_245_BYTE_011_BIT_4 | 24516
D | 245 |  | Prozessalarm 6 | en(Prozessalarm 6) |  |  |  |  | Prozessalarm 6 (K/G --> Statuswechsel auf Ein/Aus); je nach Parametrierter Zuordnung | Prozessalarm 6 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_PA_6 | DS245_PA_6 | B16_13 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @245:3:13 | DR_245_BYTE_011_BIT_5 | 24517
D | 245 |  | Prozessalarm 7 | en(Prozessalarm 7) |  |  |  |  | Prozessalarm 7 (K/G --> Statuswechsel auf Ein/Aus); je nach Parametrierter Zuordnung | Prozessalarm 7 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_PA_7 | DS245_PA_7 | B16_14 |  | 0 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @245:3:14 | DR_245_BYTE_011_BIT_6 | 24518
D | 245 |  | Prozessalarm 8 | en(Prozessalarm 8) |  |  |  |  | Prozessalarm 8 (K/G --> Statuswechsel auf Ein/Aus); je nach Parametrierter Zuordnung | Prozessalarm 8 |  |  |  | N | freigeben | en(freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? | nicht freigeben | en(nicht freigeben) | ??? | ??? | ??? | ??? |  | DS245_PA_8 | DS245_PA_8 | B16_15 |  | 1.4 |  | r | 0 | - | - |  |  | r | r | r | r | r | S7COM | - | 2.6 | @245:3:15 | DR_245_BYTE_011_BIT_7 | 24519
E | 245 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 4 |  |  |  | 1559
S | 153e |  | Diagnose-Info-Element für DS153 unten | en(Diagnose-Info-Element für DS153 unten) |  |  |  |  | DS 153e | Diagnose-Info-Element für DS153 unten | [17 empty] | fehl_diag_info_t |  | Länge: |  | 20 | [13 empty] | - |  |  | DR153e Diagnose element |  | 1590
D | 153e |  | Runtime | Runtime | Horodateur | Comportamiento del regulador en caso de fallo de la dosificación | timbro orario | 运行时间 | Datum und Uhrzeit | Runtime |  |  |  | N | [13 empty] | date_time | date_time | DTL |  | 12 |  | r | DTL(1970,01,01,00,00,00,5) | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 0 | @153e:0 | DR_153e_BYTE_008_BIT_0
D | 153e |  | Meldungsnr. | Message no | No. d'erreur |  | errore no. | 消息编号 | Fehlercode siehe Lasche Fehler | Meldungsnr. |  |  |  | N | [13 empty] | zinfo_fehlcode | zinfo_fehlcode | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 12 | @153e:12 | DR_153e_BYTE_020_BIT_0
D | 153e |  | Meldungsart | Message type | Type d'erreur |  | tipo di errore | 消息类型 | 1 = Betriebsfehler 2 = Technologiemeldung 3 = Daten- und Bedienfehler | Meldungsart |  |  |  | N | [12 empty] | zinfo_fehlerart | zinfo_fehlerart | zinfo_fehlerart | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 14 | @153e:14 | DR_153e_BYTE_022_BIT_0
D | 153e |  | Meldungsnr. Index | Message no index |  |  |  |  | Bit-Nummer innerhalb der Fehlerart | Fehlercode Index |  |  |  | N | [13 empty] | zinfo_index_tabelle | zinfo_index_tabelle | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | 0 | 15 bzw. 47 | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 15 | @153e:15 | DR_153e_BYTE_023_BIT_0
D | 153e |  | Kommt / Geht | com./going | venue/partie |  | In arrivo/in part. | 触发/保持 | kommend (1) / gehend ( 0 ) | Kommt / Geht |  |  |  | N | [12 empty] | zinfo_kom_geh | zinfo_kom_geh | zinfo_kom_geh | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 16 | @153e:16 | DR_153e_BYTE_024_BIT_0
D | 153e |  | Quelle | Source | Source | Texto del protocolo 4 | Source | 源 | 0=undefiniert 1 = intern 2 = SIMATIC-SS 3 = (RS485-1-SS) 4 = (SIWATOOL) 5 = (DigitalInput) 6 = Modbus RTU 7 = Modbus TCP 8 = Webserver | Quelle |  |  |  | N | [12 empty] | zinfo_veranl | zinfo_veranl | zinfo_veranl | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | 0 | 7 | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 17 | @153e:17 | DR_153e_BYTE_025_BIT_0
D | 153e |  | Zusatzinfo 1 | Add info 1 | Informations supplémentaires 1 | WB1 | Add info 1 | 附加信息 1 | Zusatzinfo bei Daten-/Bedienfehler (siehe DS32) | Zusatzinfo 1 |  |  |  | N | [13 empty] | zinfo_bef_ds | zinfo_bef_ds | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 18 | @153e:18 | DR_153e_BYTE_026_BIT_0
E | 153e | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 20 |  |  |  | 1582
S | 153 |  | Diagnose-Puffer (DR153) | Diagnose buffer (DR153) |  |  |  |  | DS 153 | Diagnose-Puffer (DR153) | [17 empty] | ds_153_t |  | Länge: |  | 2008 | [13 empty] | 0 |  |  | DR153 Diagnostic puffer | 15300 | 1599
D | 153 |  | Index | Index | Index | Grenzwert 1 (Kanal 2)#201 | indice | 索引 | Letzter gültiger Eintrag im Diagnosepuffer ( 0...nmax) | Index |  |  |  | N | [13 empty] | letzter_eintrag_num | letzter_eintrag_num | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 0 | @153:0 | DR_153_BYTE_008_BIT_0 | 15301
D | 153 |  | Anzahl | Number | Nombre | Adaptar | quantità | 数量 | Anzahl nachfolgender Ereignisse /Diagnose-Elemente | Anzahl |  |  |  | N | [13 empty] | anzahl | anzahl | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 2 | @153:2 | DR_153_BYTE_010_BIT_0 | 15302
D | 153 |  | Länge | Length | longueur | Suma de verificación |  | 长度 | Länge eines Diagnoseelements | Länge |  |  |  | N | [13 empty] | laenge | laenge | USHORT |  | 2 |  | r | 20 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 4 | @153:4 | DR_153_BYTE_012_BIT_0 | 15303
D | 153 |  | Reserve1 | Reserve1 |  |  |  |  | Reserve | Reserve1 |  |  |  | U | [13 empty] | res_153_1 | res_153_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 6 | @153:6 | DR_153_BYTE_014_BIT_0 | 15304
D | 153 |  | Diagnoseinfo | Diagnose message |  |  |  |  | Diagnoseinfo 10 Elemente siehe unten | Diagnoseinfo |  |  |  | N | [13 empty] | fehl_diag_info | fehl_diag_info | fehl_diag_info_t | 100 | 2000 | [12 empty] | FEHL | - | 8 | @153:8 | DR_153_BYTE_016_BIT_0 | 15305 | bar: rw; - to r; r
E | 153 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 2008 |  |  |  | 1593
S | 154e |  | Trace-Element für DS154 unten | Trace element for DR 154 beyond |  |  |  |  | DS 154e | Trace-Element für DS154 unten | [17 empty] | trace_elem_t |  | Länge: |  | 120 | [13 empty] | - |  |  | DR154e Trace element |  | 1648
D | 154e |  | Trace_ID | Trace ID | Numéro ID trace |  |  | 历史记录ID | ID des nachfolgenden Trace-Elements, 0: kein Eintrag verfügbar) | Trace_ID |  |  |  | N | [13 empty] | trace_id | trace_id | ULONG |  | 4 |  | r | 1 | 1 | 4294967295 | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 0 | @154e:0 | DR_154e_BYTE_008_BIT_0
D | 154e |  | Trace-Datum und Zeit | Trace date and time |  |  |  |  | Trace-Zeitpunkt - Format: TRACE_DT *) (Jahr,Monat,Tag,Stunde,Minute,Sek,Millisek) | Trace-Datum und Zeit |  |  |  | N | [13 empty] | he_trace_date_time | he_trace_date_time | TRACE_DT |  | 8 |  | r | 0,0,0,0,0,0,0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 4 | @154e:4 | DR_154e_BYTE_012_BIT_0
D | 154e |  | Letzter Befehl | Last command |  |  |  |  | Letzter empfangener Befehl | Letzter Befehl |  |  |  | N | [13 empty] | trace_bef | trace_bef | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 12 | @154e:12 | DR_154e_BYTE_020_BIT_0
D | 154e |  | Veranlasser letzter Befehl | Initiator last command |  |  |  |  | Veranlasser letzter empfangener Befehl 0: undefiniert 1: intern 2: SIMATIC 3: RS485 (4: Siwatool) 5: Digital Input 6: Modbus RTU 7: Modbus TCP 8: Webserver | Veranlasser letzter Befehl |  |  |  | N | [13 empty] | trace_bef_veranl | trace_bef_veranl | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 14 | @154e:14 | DR_154e_BYTE_022_BIT_0
D | 154e |  | Fehlercode letzter Befehl | Error code last command |  |  |  |  | Fehlercode (Daten-/Bedienfehlernummer) zu letztem Befehl | Fehlercode bei Daten-/Befehl |  |  |  | N | [13 empty] | trace_bef_fehlercode | trace_bef_fehlercode | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 16 | @154e:16 | DR_154e_BYTE_024_BIT_0
D | 154e |  | Daten-Bedienfehler Zusatzinfo letzter Befehl | Additional info last Command error |  |  |  |  | DBF Zusatzinfo zu letztem Befehl | Daten-Bedienfehler Zusatzinfo |  |  |  | N | [13 empty] | trace_bef_zi | trace_bef_zi | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 18 | @154e:18 | DR_154e_BYTE_026_BIT_0
D | 154e |  | Letzter Datensatz-Schreibauftrag | Last data record written |  |  |  |  | Datensatznummer des letzen Schreibauftrags | Letzter Datensatz-Schreibauftrag |  |  |  | N | [13 empty] | trace_ds | trace_ds | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 20 | @154e:20 | DR_154e_BYTE_028_BIT_0
D | 154e |  | Veranlasser letzter Datensatz-Schreibauftrag | Initiatior last data record written |  |  |  |  | Veranlasser letzter empfangener Befehl 0: undefiniert 1: intern 2: SIMATIC 3: RS485 (4: Siwatool) 5: Digital Input 6: Modbus RTU 7: Modbus TCP 8: Webserver | Veranlasser letzter Datensatz-Schreibauftrag |  |  |  | N | [13 empty] | trace_ds_veranl | trace_ds_veranl | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 22 | @154e:22 | DR_154e_BYTE_030_BIT_0
D | 154e |  | Fehlercode letztes DS-schreiben | Error code last data written |  |  |  |  | Fehlercode (Daten-/Bedienfehler-Nummer) zu letztem DS-Schreibeauftrag | Fehlercode letztes DS-schreiben |  |  |  | N | [13 empty] | trace_ds_fehlercode | trace_ds_fehlercode | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 24 | @154e:24 | DR_154e_BYTE_032_BIT_0
D | 154e |  | Daten-Bedienfehler Zusatzinfo letzter DS-schreiben | Additional info last data record written error |  |  |  |  | DBF Zusatzinfo zu letztem DS-Schreibeauftrag | Daten-Bedienfehler Zusatzinfo letzter DS-schreiben |  |  |  | N | [13 empty] | trace_ds_zi | trace_ds_zi | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 26 | @154e:26 | DR_154e_BYTE_034_BIT_0
D | 154e |  | aktuelle Förderstärke | Current flow rate |  |  |  |  | aus DS 30 | [flow unit] | flow |  |  | N | [13 empty] | fs | fs | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 28 | @154e:28 | DR_154e_BYTE_036_BIT_0
D | 154e |  | aktuelle Bandbeladung | Current belt load |  |  |  |  | aus DS 30 | [load unit] | load |  |  | N | [13 empty] | bandbel | bandbel | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 32 | @154e:32 | DR_154e_BYTE_040_BIT_0
D | 154e |  | aktuelle Geschwindigkeit | Current speed |  |  |  |  | aus DS 30 | [speed unit] | speed |  |  | N | [13 empty] | speed | speed | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 36 | @154e:36 | DR_154e_BYTE_044_BIT_0
D | 154e |  | Ungefilterter Digitwert | Digits unfiltered |  |  |  |  | aus DS 30 | [digit] |  |  |  | N | [13 empty] | ungef_rohwert_unlin | ungef_rohwert_unlin | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 40 | @154e:40 | DR_154e_BYTE_048_BIT_0
D | 154e |  | Hauptsumme (T2) | Main totalizer (T2) |  |  |  |  | aus DS 33 | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | sum2 | sum6 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 44 | @154e:44 | DR_154e_BYTE_052_BIT_0
D | 154e |  | aktuelles Gewicht | Current weight |  |  |  |  | aus DS 30 | [weight unit] | belt_weight |  |  | N | [13 empty] | weight | weight | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 48 | @154e:48 | DR_154e_BYTE_056_BIT_0
D | 154e |  | aktuelle CI Frequenz | Current CI frequency |  |  |  |  | aus DS 31 | [Hz] | "Hz" |  |  | N | [13 empty] | ci_frequency | ci_frequency | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 52 | @154e:52 | DR_154e_BYTE_060_BIT_0
D | 154e |  | Waagenstatus 1-2 | Scale status 1-2 |  |  |  |  | Waagenstatus 1-2 aus DS30 | Waagenstatus 1-2 |  |  |  | N | [13 empty] | status_1_2 | status_1_2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 56 | @154e:56 | DR_154e_BYTE_064_BIT_0
D | 154e |  | Waagenstatus 3-4 | Scale status 3-4 |  |  |  |  | Waggenstatus 3-4 aus DS30 | Waagenstatus 3-4 |  |  |  | N | [13 empty] | status_3_4 | status_3_4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 58 | @154e:58 | DR_154e_BYTE_066_BIT_0
D | 154e |  | Waagenstatus2 1-2 | Scale status2 1-2 |  |  |  |  | Waagenstatus2 1-2 aus DS30 | Waagenstatus2 1-2 |  |  |  | N | [13 empty] | status2_1_2 | status2_1_2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 60 | @154e:60 | DR_154e_BYTE_068_BIT_0
D | 154e |  | Waagenstatus2 3-4 | Scale status2 3-4 |  |  |  |  | Waagenstatus2 3-4 aus DS30 | Waagenstatus2 3-4 |  |  |  | N | [13 empty] | status2_3_4 | status2_3_4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 62 | @154e:62 | DR_154e_BYTE_070_BIT_0
D | 154e |  | AUX-Status | Auxiliary status |  |  |  |  | AUX-Status aus DS30 | AUX-Status |  |  |  | N | [13 empty] | aux_status | aux_status | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 64 | @154e:64 | DR_154e_BYTE_072_BIT_0
D | 154e |  | Betriebsfehler 1 | Operating errors 1 |  |  |  |  | Betriebsfehler 1 aus DS32 | Betriebsfehler 1 |  |  |  | N | [13 empty] | btf_1 | btf_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 66 | @154e:66 | DR_154e_BYTE_074_BIT_0
D | 154e |  | Betriebsfehler 2 | Operating errors 2 |  |  |  |  | Betriebsfehler 2 aus DS32 | Betriebsfehler 2 |  |  |  | N | [13 empty] | btf_2 | btf_2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 68 | @154e:68 | DR_154e_BYTE_076_BIT_0
D | 154e |  | Betriebsfehler 3 | Operating errors 3 |  |  |  |  | Betriebsfehler 3 aus DS32 | Betriebsfehler 3 |  |  |  | N | [13 empty] | btf_3 | btf_3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 70 | @154e:70 | DR_154e_BYTE_078_BIT_0
D | 154e |  | Betriebsfehler 4 | Operating errors 4 |  |  |  |  | Betriebsfehler 4 aus DS32 | Betriebsfehler 4 |  |  |  | N | [13 empty] | btf_4 | btf_4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 72 | @154e:72 | DR_154e_BYTE_080_BIT_0
D | 154e |  | Technologiemeldung 1 | Technology messages 1 |  |  |  |  | Technologie-Meldung 1 aus DS32 | Technologiemeldung 1 |  |  |  | N | [13 empty] | tnf_1 | tnf_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 74 | @154e:74 | DR_154e_BYTE_082_BIT_0
D | 154e |  | Technologiemeldung 2 | Technology messages 2 |  |  |  |  | Technologie-Meldung 2 aus DS32 | Technologiemeldung 2 |  |  |  | N | [13 empty] | tnf_2 | tnf_2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 76 | @154e:76 | DR_154e_BYTE_084_BIT_0
D | 154e |  | Technologiemeldung 3 | Technology messages 3 |  |  |  |  | Technologie-Meldung 3 aus DS32 | Technologiemeldung 3 |  |  |  | N | [13 empty] | tnf_3 | tnf_3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 78 | @154e:78 | DR_154e_BYTE_086_BIT_0
D | 154e |  | Technologiemeldung 4 | Technology messages 4 |  |  |  |  | Technologie-Meldung 4 aus DS32 | Technologiemeldung 4 |  |  |  | N | [13 empty] | tnf_4 | tnf_4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 80 | @154e:80 | DR_154e_BYTE_088_BIT_0
D | 154e |  | Daten-Bedienfehlerbyte 1 | Data and command errors 1 |  |  |  |  | Daten-/Bedienfehler 1 aus DS32 | Daten-Bedienfehlerbyte 1 |  |  |  | N | [13 empty] | dbf_1 | dbf_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 82 | @154e:82 | DR_154e_BYTE_090_BIT_0
D | 154e |  | Daten-Bedienfehlerbyte 2 | Data and command errors 2 |  |  |  |  | Daten-/Bedienfehler 2 aus DS32 | Daten-Bedienfehlerbyte 2 |  |  |  | N | [13 empty] | dbf_2 | dbf_2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 84 | @154e:84 | DR_154e_BYTE_092_BIT_0
D | 154e |  | Daten-Bedienfehlerbyte 3 | Data and command errors 3 |  |  |  |  | Daten-/Bedienfehler 3 aus DS32 | Daten-Bedienfehlerbyte 3 |  |  |  | N | [13 empty] | dbf_3 | dbf_3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 86 | @154e:86 | DR_154e_BYTE_094_BIT_0
D | 154e |  | Daten-Bedienfehlerbyte 4 | Data and command errors 4 |  |  |  |  | Daten-/Bedienfehler 4 aus DS32 | Daten-Bedienfehlerbyte 4 |  |  |  | N | [13 empty] | dbf_4 | dbf_4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 88 | @154e:88 | DR_154e_BYTE_096_BIT_0
D | 154e |  | Refresh counter DB | Refresh counter DB |  |  |  |  | increments every new sample from DB with turn around | Messzyklenzähler |  |  |  | N | [13 empty] | refreshcounter | refreshcounter | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 90 | @154e:90 | DR_154e_BYTE_098_BIT_0
D | 154e |  | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 1 | ADC digits filtered DB LC 1 |  |  |  |  | scaled and filtered PV value according to resolution flag load cell 1 | Gefilterter Digitwert WZ 1 |  |  |  | N | [13 empty] | m_val_ch0 | filteredAdcDigits1 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 92 | @154e:92 | DR_154e_BYTE_100_BIT_0
D | 154e |  | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 2 | ADC digits filtered DB LC 2 |  |  |  |  | scaled and filtered PV value according to resolution flag load cell 2 | Gefilterter Digitwert WZ 2 |  |  |  | N | [13 empty] | m_val_ch1 | filteredAdcDigits2 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 96 | @154e:96 | DR_154e_BYTE_104_BIT_0
D | 154e |  | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 3 | ADC digits filtered DB LC 3 |  |  |  |  | scaled and filtered PV value according to resolution flag load cell 3 | Gefilterter Digitwert WZ 3 |  |  |  | N | [13 empty] | m_val_ch2 | filteredAdcDigits3 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 100 | @154e:100 | DR_154e_BYTE_108_BIT_0
D | 154e |  | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 4 | ADC digits filtered DB LC 4 |  |  |  |  | scaled and filtered PV value according to resolution flag load cell 4 | Gefilterter Digitwert WZ 4 |  |  |  | N | [13 empty] | m_val_ch3 | filteredAdcDigits4 | LONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 104 | @154e:104 | DR_154e_BYTE_112_BIT_0
D | 154e |  | Status DB WZ 1 | Status DB LC 1 |  |  |  |  | Bitfeld: Status WZ 1 | Status WZ 1 |  |  |  | N | [13 empty] | diag_info_ch0 | loadCellInput1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 108 | @154e:108 | DR_154e_BYTE_116_BIT_0
D | 154e |  | Status DB WZ 2 | Status DB LC 2 |  |  |  |  | Bitfeld: Status WZ 2 | Status WZ 2 |  |  |  | N | [13 empty] | diag_info_ch1 | loadCellInput2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 110 | @154e:110 | DR_154e_BYTE_118_BIT_0
D | 154e |  | Status DB WZ 3 | Status DB LC 3 |  |  |  |  | Bitfeld: Status WZ 3 | Status WZ 3 |  |  |  | N | [13 empty] | diag_info_ch2 | loadCellInput3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 112 | @154e:112 | DR_154e_BYTE_120_BIT_0
D | 154e |  | Status DB WZ 4 | Status DB LC 4 |  |  |  |  | Bitfeld: Status WZ 4 | Status WZ 4 |  |  |  | N | [13 empty] | diag_info_ch3 | loadCellInput4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 114 | @154e:114 | DR_154e_BYTE_122_BIT_0
D | 154e |  | Gerätestatus DB | Device Status DB |  |  |  |  | Bitfeld: Fehler Gerät | Gerätestatus |  |  |  | N | [13 empty] | mod_err_info | mod_err_info | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 116 | @154e:116 | DR_154e_BYTE_124_BIT_0
D | 154e |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 |  | Reserve |  |  |  | U | [13 empty] | res_154_5 | res_154_5 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 118 | @154e:118 | DR_154e_BYTE_126_BIT_0
E | 154e | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 120 |  |  |  | 1602
*) Format TRACE_DT siehe lasche 'Allgem. Festlegungen'
Bitstrukturen werden im Trace-Element wortweise eingetragenReserve bei der Variablen-Deklaration im Trace-Puffer-Header unten ist dagegen ein byteweiser Eintrag für SIWATOOL erforderlich ("DR_…_BIT_0_7 ")
**) Die schnittstellenspez. DBfs sollen immer 3 Sekunden anstehen und hier 'aufgeodert' werden. DBF-Wort 3 nicht nötig, noch ungenutzt
Es soll auch die 'letzte' DBF-Zusatzinfo eingetragen werden. Nicht gut, wenn mehrere DBFs gleichzeitig anstehen oder Trace-Zyklus groesser 3 Sekunden! 'Besser als garnichts' Kasz. Okt. 2015
S | 154 |  | Trace-Puffer | Trace buffer |  |  |  |  | DS 154 | Trace-Puffer | [17 empty] | ds_154_t |  | max. Länge: |  | 12001284 | [13 empty] | 0 |  |  | DR154 Trace-Puffer | 15400 | 1714
D | 154 |  | Gesamtlänge Datensatz DS154 | Length DR 154 at all |  |  |  |  | Gesamtlänge des Datensatzes in Bytes, zur Übernahme ins SIWAREX-Protokoll | Gesamtlänge Datensatz DS154 |  |  |  | N | [13 empty] | byte_len | byte_len | ULONG |  | 4 |  | r | 12001284 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | TRPRO | - | 0 | @154:0 | DR_154_BYTE_008_BIT_0 | 15401
D | 154 |  | Anzahl Variablen n in einem Traceelement | Number of parameters in one trace element |  |  |  |  | Anzahl Variablen im Traceelement | Anzahl Variablen n in einem Traceelement |  |  |  | N | [13 empty] | anz_header_elem | anz_header_elem | ULONG |  | 4 |  | r | 43 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | TRPRO | - | 4 | @154:4 | DR_154_BYTE_012_BIT_0 | 15402
D | 154 |  | Anzahl der Trace-Elemente | Number of trace elements |  |  |  |  | Anzahl der zu sendenden Trace-Elemente im Datensatz DS154 m (m=0 … 32.000) | Anzahl der Trace-Elemente |  |  |  | N | [13 empty] | anz_trace_elem | anz_trace_elem | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 8 | @154:8 | DR_154_BYTE_016_BIT_0 | 15403
D | 154 |  | Variablendefinition 1 | Parameter definition 1 |  |  |  |  | Trace-Id | Variablendefinition 1 |  |  |  | N | [13 empty] | he_1 | he_1 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_154_BYTE_020_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 12 | @154:12 | DR_154_BYTE_020_BIT_0 | 15404
D | 154 |  | Variablendefinition 2 | Parameter definition 2 |  |  |  |  | Trace-Datum-Uhrzeit | Variablendefinition 2 |  |  |  | N | [13 empty] | he_2 | he_2 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_154_BYTE_044_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 36 | @154:36 | DR_154_BYTE_044_BIT_0 | 15405
D | 154 |  | Variablendefinition 3 | Parameter definition 3 |  |  |  |  | Letzter Befehl | Variablendefinition 3 |  |  |  | N | [13 empty] | he_3 | he_3 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_154_BYTE_068_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 60 | @154:60 | DR_154_BYTE_068_BIT_0 | 15406
D | 154 |  | Variablendefinition 4 | Parameter definition 4 |  |  |  |  | Letzter Befehl Fehlercode | Variablendefinition 4 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_4 | he_4 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_154_BYTE_092_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 84 | @154:84 | DR_154_BYTE_092_BIT_0 | 15407
D | 154 |  | Variablendefinition 5 | Parameter definition 5 |  |  |  |  | Letzter Befehl Zusatzinfo | Variablendefinition 5 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_5 | he_5 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_154_BYTE_116_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 108 | @154:108 | DR_154_BYTE_116_BIT_0 | 15408
D | 154 |  | Variablendefinition 6 | Parameter definition 6 |  |  |  |  | Letzter Schreib-DS | Variablendefinition 6 |  |  |  | N | [13 empty] | he_6 | he_6 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_154_BYTE_140_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 132 | @154:132 | DR_154_BYTE_140_BIT_0 | 15409
D | 154 |  | Variablendefinition 7 | Parameter definition 7 |  |  |  |  | Letzter Schreib-DS Fehlercode | Variablendefinition 7 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_7 | he_7 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_154_BYTE_164_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 156 | @154:156 | DR_154_BYTE_164_BIT_0 | 15410
D | 154 |  | Variablendefinition 8 | Parameter definition 8 |  |  |  |  | Letzter Schreib-DS Zusatzinfo | Variablendefinition 8 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_8 | he_8 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_154_BYTE_188_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 180 | @154:180 | DR_154_BYTE_188_BIT_0 | 15411
D | 154 |  | Variablendefinition 9 | Parameter definition 9 |  |  |  |  | Veranlasser letzter Befehl | Variablendefinition 9 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_9 | he_9 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_154_BYTE_212_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 204 | @154:204 | DR_154_BYTE_212_BIT_0 | 15412
D | 154 |  | Variablendefinition 10 | Parameter definition 10 |  |  |  |  | Veranlasser letzter Schreib-DS | Variablendefinition 10 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_10 | he_10 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_154_BYTE_236_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 228 | @154:228 | DR_154_BYTE_236_BIT_0 | 15413
D | 154 |  | Variablendefinition 11 | Parameter definition 11 |  |  |  |  | aktuelle Förderstärke aus DS30 | Variablendefinition 11 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_11 | he_11 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_032_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 252 | @154:252 | DR_154_BYTE_260_BIT_0 | 15414
D | 154 |  | Variablendefinition 12 | Parameter definition 12 |  |  |  |  | aktuelle Bandbeladung aus DS30 | Variablendefinition 12 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_12 | he_12 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_024_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 276 | @154:276 | DR_154_BYTE_284_BIT_0 | 15415
D | 154 |  | Variablendefinition 13 | Parameter definition 13 |  |  |  |  | aktuelle Geschwindigkeit aus DS30 | Variablendefinition 13 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_13 | he_13 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_040_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 300 | @154:300 | DR_154_BYTE_308_BIT_0 | 15416
D | 154 |  | Variablendefinition 14 | Parameter definition 14 |  |  |  |  | Ungefilterter Digitwert aus DS30 | Variablendefinition 14 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_14 | he_14 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_080_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 324 | @154:324 | DR_154_BYTE_332_BIT_0 | 15417
D | 154 |  | Variablendefinition 15 | Parameter definition 15 |  |  |  |  | Summe 2 aus DS33 | Variablendefinition 15 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_15 | he_15 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_033_BYTE_016_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 348 | @154:348 | DR_154_BYTE_356_BIT_0 | 15418
D | 154 |  | Variablendefinition 16 | Parameter definition 16 |  |  |  |  | aktuelles Gewicht aus DS30 | Variablendefinition 16 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_16 | he_16 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_020_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 372 | @154:372 | DR_154_BYTE_380_BIT_0 | 15419
D | 154 |  | Variablendefinition 17 | Parameter definition 17 |  |  |  |  | aktuelle CI Frequenz aus DS30 | Variablendefinition 17 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_17 | he_17 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_068_BIT_0 " | - | - | - | - | - | - | - |  | - | TRPRO | - | 396 | @154:396 | DR_154_BYTE_404_BIT_0 | 15420
D | 154 |  | Variablendefinition 18 | Parameter definition 18 |  |  |  |  | Status 1-2 aus DS30 Byte 1 | Variablendefinition 18 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_18 | he_18 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_008_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 420 | @154:420 | DR_154_BYTE_428_BIT_0 | 15421
D | 154 |  | Variablendefinition 19 | Parameter definition 19 |  |  |  |  | Status 1-2 aus DS30 Byte 2 | Variablendefinition 19 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_19 | he_19 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_009_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 444 | @154:444 | DR_154_BYTE_452_BIT_0 | 15422
D | 154 |  | Variablendefinition 20 | Parameter definition 20 |  |  |  |  | Status 3-4 aus DS30 Byte 1 | Variablendefinition 20 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_20 | he_20 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_010_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 468 | @154:468 | DR_154_BYTE_476_BIT_0 | 15423
D | 154 |  | Variablendefinition 21 | Parameter definition 21 |  |  |  |  | Status 3-4 aus DS30 Byte 2 | Variablendefinition 21 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_21 | he_21 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_011_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 492 | @154:492 | DR_154_BYTE_500_BIT_0 | 15424
D | 154 |  | Variablendefinition 22 | Parameter definition 22 |  |  |  |  | Status2 1-2 aus DS30 Byte 1 | Variablendefinition 22 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_22 | he_22 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_012_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 516 | @154:516 | DR_154_BYTE_524_BIT_0 | 15425
D | 154 |  | Variablendefinition 23 | Parameter definition 23 |  |  |  |  | Status2 1-2 aus DS30 Byte 2 | Variablendefinition 23 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_23 | he_23 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_013_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 540 | @154:540 | DR_154_BYTE_548_BIT_0 | 15426
D | 154 |  | Variablendefinition 24 | Parameter definition 24 |  |  |  |  | Status2 3-4 aus DS30 Byte 1 + 2 | Variablendefinition 24 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_24 | he_24 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_164_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 564 | @154:564 | DR_154_BYTE_572_BIT_0 | 15427
D | 154 |  | Variablendefinition 25 | Parameter definition 25 |  |  |  |  | AUX Status aus DS30 Byte 1+2 | Variablendefinition 25 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_25 | he_25 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_164_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 588 | @154:588 | DR_154_BYTE_596_BIT_0 | 15428
D | 154 |  | Variablendefinition 26 | Parameter definition 26 |  |  |  |  | Betriebsfehler 1 aus DS32 Byte 1 | Variablendefinition 26 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_26 | he_26 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_032_BYTE_032_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 612 | @154:612 | DR_154_BYTE_620_BIT_0 | 15429
D | 154 |  | Variablendefinition 27 | Parameter definition 27 |  |  |  |  | Betriebsfehler 1 aus DS32 Byte 2 | Variablendefinition 27 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_27 | he_27 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_032_BYTE_033_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 636 | @154:636 | DR_154_BYTE_644_BIT_0 | 15430
D | 154 |  | Variablendefinition 28 | Parameter definition 28 |  |  |  |  | Betriebsfehler 2 aus DS32 Byte 1+2 | Variablendefinition 28 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_28 | he_28 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_164_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 660 | @154:660 | DR_154_BYTE_668_BIT_0 | 15431
D | 154 |  | Variablendefinition 29 | Parameter definition 29 |  |  |  |  | Betriebsfehler 3 aus DS32 Byte 1+2 | Variablendefinition 29 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_29 | he_29 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_164_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 684 | @154:684 | DR_154_BYTE_692_BIT_0 | 15432
D | 154 |  | Variablendefinition 30 | Parameter definition 30 |  |  |  |  | Betriebsfehler 4 aus DS32 Byte 1+2 | Variablendefinition 30 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_30 | he_30 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_164_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 708 | @154:708 | DR_154_BYTE_716_BIT_0 | 15433
D | 154 |  | Variablendefinition 31 | Parameter definition 31 |  |  |  |  | Technologiemeldungswort 1 aus DS32 Byte 1 | Variablendefinition 31 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_31 | he_31 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_032_BYTE_040_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 732 | @154:732 | DR_154_BYTE_740_BIT_0 | 15434
D | 154 |  | Variablendefinition 32 | Parameter definition 32 |  |  |  |  | Technologiemeldungswort 1 aus DS32 Byte 2 | Variablendefinition 32 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_32 | he_32 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_032_BYTE_041_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 756 | @154:756 | DR_154_BYTE_764_BIT_0 | 15435
D | 154 |  | Variablendefinition 33 | Parameter definition 33 |  |  |  |  | Technologiemeldungswort 2 aus DS32 Byte 1 | Variablendefinition 33 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_33 | he_33 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_032_BYTE_042_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 780 | @154:780 | DR_154_BYTE_788_BIT_0 | 15436
D | 154 |  | Variablendefinition 34 | Parameter definition 34 |  |  |  |  | Technologiemeldungswort 2 aus DS32 Byte 2 | Variablendefinition 34 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_34 | he_34 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_032_BYTE_043_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 804 | @154:804 | DR_154_BYTE_812_BIT_0 | 15437
D | 154 |  | Variablendefinition 35 | Parameter definition 35 |  |  |  |  | Technologiemeldungswort 3 aus DS32 Byte 1+1 | Variablendefinition 35 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_35 | he_35 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_164_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 828 | @154:828 | DR_154_BYTE_836_BIT_0 | 15438
D | 154 |  | Variablendefinition 36 | Parameter definition 36 |  |  |  |  | Technologiemeldungswort 4 aus DS32 Byte 1+2 | Variablendefinition 36 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_36 | he_36 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_164_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 852 | @154:852 | DR_154_BYTE_860_BIT_0 | 15439
D | 154 |  | Variablendefinition 37 | Parameter definition 37 |  |  |  |  | Daten-Bedienfehlerwort 1 aus DS32 Byte 1 | Variablendefinition 37 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_37 | he_37 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_032_BYTE_048_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 876 | @154:876 | DR_154_BYTE_884_BIT_0 | 15440
D | 154 |  | Variablendefinition 38 | Parameter definition 38 |  |  |  |  | Daten-Bedienfehlerwort 1 aus DS32 Byte 2 | Variablendefinition 38 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_38 | he_38 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_032_BYTE_049_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 900 | @154:900 | DR_154_BYTE_908_BIT_0 | 15441
D | 154 |  | Variablendefinition 39 | Parameter definition 39 |  |  |  |  | Daten-Bedienfehlerwort 2 aus DS32 Byte 1 | Variablendefinition 39 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_39 | he_39 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_032_BYTE_050_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 924 | @154:924 | DR_154_BYTE_932_BIT_0 | 15442
D | 154 |  | Variablendefinition 40 | Parameter definition 40 |  |  |  |  | Daten-Bedienfehlerwort 2 aus DS32 Byte 2 | Variablendefinition 40 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_40 | he_40 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_032_BYTE_051_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 948 | @154:948 | DR_154_BYTE_956_BIT_0 | 15443
D | 154 |  | Variablendefinition 41 | Parameter definition 41 |  |  |  |  | Daten-Bedienfehlerwort 3 aus DS32 Byte 1+2 | Variablendefinition 41 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_41 | he_41 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_164_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 972 | @154:972 | DR_154_BYTE_980_BIT_0 | 15444
D | 154 |  | Variablendefinition 42 | Parameter definition 42 |  |  |  |  | Daten-Bedienfehlerwort 4 aus DS32 Byte 1+2 | Variablendefinition 42 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_42 | he_42 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_164_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 996 | @154:996 | DR_154_BYTE_1004_BIT_0 | 15445
D | 154 |  | Variablendefinition 43 | Parameter definition 43 |  |  |  |  | Messzyklenzähler | Variablendefinition 43 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_43 | he_43 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_080_BYTE_008_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1020 | @154:1020 | DR_154_BYTE_1028_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | Variablendefinition 44 | Parameter definition 44 |  |  |  |  | Gefilterter Digitwert WZ 1 | Variablendefinition 44 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_44 | he_44 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_080_BYTE_016_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1044 | @154:1044 | DR_154_BYTE_1052_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | Variablendefinition 45 | Parameter definition 45 |  |  |  |  | Gefilterter Digitwert WZ 2 | Variablendefinition 45 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_45 | he_45 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_080_BYTE_032_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1068 | @154:1068 | DR_154_BYTE_1076_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | Variablendefinition 46 | Parameter definition 46 |  |  |  |  | Gefilterter Digitwert WZ 3 | Variablendefinition 46 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_46 | he_46 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_080_BYTE_048_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1092 | @154:1092 | DR_154_BYTE_1100_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | Variablendefinition 47 | Parameter definition 47 |  |  |  |  | Gefilterter Digitwert WZ 4 | Variablendefinition 47 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_47 | he_47 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_080_BYTE_064_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1116 | @154:1116 | DR_154_BYTE_1124_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | Variablendefinition 48 | Parameter definition 48 |  |  |  |  | Status WZ 1 | Variablendefinition 48 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_48 | he_48 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_080_BYTE_014_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1140 | @154:1140 | DR_154_BYTE_1148_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | Variablendefinition 49 | Parameter definition 49 |  |  |  |  | Status WZ 2 | Variablendefinition 49 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_49 | he_49 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_080_BYTE_030_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1164 | @154:1164 | DR_154_BYTE_1172_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | Variablendefinition 50 | Parameter definition 50 |  |  |  |  | Status WZ 3 | Variablendefinition 50 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_50 | he_50 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_080_BYTE_046_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1188 | @154:1188 | DR_154_BYTE_1196_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | Variablendefinition 51 | Parameter definition 51 |  |  |  |  | Status WZ 4 | Variablendefinition 51 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_51 | he_51 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_080_BYTE_062_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1212 | @154:1212 | DR_154_BYTE_1220_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | Variablendefinition 52 | Parameter definition 52 |  |  |  |  | Gerätestatus | Variablendefinition 52 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_52 | he_52 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_080_BYTE_010_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1236 | @154:1236 | DR_154_BYTE_1244_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | Variablendefinition 53 | Parameter definition 53 |  |  |  |  | Reserve | Variablendefinition 53 |  |  |  | N |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | he_53 | he_53 | CHAR | 24 | 24 |  | r | "DR_030_BYTE_164_BIT_0_7" | - | - | - | - | - | - |  |  | - | TRPRO | - | 1260 | @154:1260 | DR_154_BYTE_1268_BIT_0 | 15446
D | 154 |  | 1 bis m Tace-Elemente aufeinanderfolgend | 1 to m trace elements |  |  |  |  | Trace-Elemente (max. 100.000) | 1 bis m Tace-Elemente aufeinanderfolgend |  |  |  | N | [13 empty] | trace_elem | trace_elem | trace_elem_t | 100000 | 12000000 | [12 empty] | TRPRO | - | 1284 | @154:1284 | DR_154_BYTE_1292_BIT_0 | 15447 | bar: rw; - to r; r
E | 154 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 12001284 |  |  |  | 1656
S | 155e |  | Secure Audit Element für DS155 unten | Secure Auditfile Element for DR 155 beyond |  |  |  |  | DS 155e | Secure Audit Element für DS155 unten | [17 empty] | sec_audit_elem_t |  | Länge: |  | 48 | [13 empty] | - |  |  | DR154e Trace element |  | 1725
D | 155e |  | Sec_Audit_ID | Identification |  |  |  |  | ID des nachfolgenden Secure-Audit-Eintrags 0: kein Eintrag verfügbar | Sec_Audit_ID |  |  |  | N | [13 empty] | sec_audit_id | sec_audit_id | ULONG |  | 4 |  | r | 1 | 1 | 4294967295 | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 0 | @155e:0 | DR_155e_BYTE_008_BIT_0
D | 155e |  | Datum und Zeit | Date and time |  |  |  |  | Ereignis Zeitpunkt - Format: TRACE_DT *) (Jahr,Monat,Tag,Stunde,Minute,Sek,Millisek) | Datum und Zeit |  |  |  | N | [13 empty] | he_sec_audit_date_time | he_sec_audit_date_time | TRACE_DT |  | 8 |  | r | 0,0,0,0,0,0,0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 4 | @155e:4 | DR_155e_BYTE_012_BIT_0
D | 155e |  | Kennung | Sign | Signe |  |  | 标记 | Ereignise am Webserver 0: Erfolgreicher Login 1: Nicht erfolgreicher Loginversuch (keine Anmeldung) 2: Logout am WebServer durch Anwender 3: Logout am WebServer durch Systemtimeout 4: Befehl/DS-Schreiben | Kennung |  |  |  | N | [13 empty] | sec_audit_typ | sec_audit_typ | SHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | - | 12 | @155e:12 | DR_155e_BYTE_020_BIT_0
D | 155e |  | Name Benutzer | Users name |  |  |  |  | Benutzername [0,1] | Name Benutzer |  |  |  | N | [13 empty] | name_user | name_user | CHAR | 30 | 30 |  | r | "User1" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 14 | @155e:14 | DR_155e_BYTE_022_BIT_0
D | 155e |  | Benutzernummer in Datenbank | User number in datafile |  |  |  |  | Nummer des Benutzers in der Datenbank [0,1,2,3,4] 0: nicht gefunden (falscher Benutzername) 1..5: gefundener Eintrag (bei 1==> falsches Passwort) | Benutzernummer in Datenbank |  |  |  | N | [13 empty] | user_number | user_number | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | 0 | 2 | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 44 | @155e:44 | DR_155e_BYTE_052_BIT_0
D | 155e |  | Ereignisinfo | Event |  |  |  |  | Hinterlegte Zugriffsrechte Benutzer [0]: 1: Nur lesend 2: Lesend/schreibend Ergebnis Befehl [4]: 3: Ausgefuehrt 4: Abgelehnt Sonst: 0 | Ereignisinfo |  |  |  | N | [13 empty] | result_info | result_info | UBYTE |  | 1 |  | r | 0 | 0 | 2 | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | - | 45 | @155e:45 | DR_155e_BYTE_053_BIT_0
D | 155e |  | Befehl | Command | Commande |  | Command | 指令 | Befehl (inkl. DS-Schreibebefehl) [4] | Befehl |  |  |  | N | [13 empty] | cmd | cmd | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | - | - | 46 | @155e:46 | DR_155e_BYTE_054_BIT_0
E | 155e | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 48 |  |  |  | 1717
S | 155 |  | Security Audit Logging (DR155) | Security Audit Logging (DR155) |  |  |  |  | DS 155 | Security Audit Logging | [17 empty] | ds_155_t |  | Länge: |  | 4808 | [13 empty] | 0 |  |  | DR155 Security Audit Logging | 15500 | 1734
D | 155 |  | Index | Index |  |  |  |  | Letzter gültiger Eintrag im Secure Audit File ( 0...nmax) | Index |  |  |  | N | [13 empty] | letzter_eintrag_num | letzter_eintrag_num | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | WEB | - | 0 | @155:0 | DR_155_BYTE_008_BIT_0 | 15501
D | 155 |  | Anzahl | Number |  |  |  |  | Anzahl nachfolgender Secure-Audit-Einträge | Anzahl |  |  |  | N | [13 empty] | anzahl | anzahl | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | WEB | - | 2 | @155:2 | DR_155_BYTE_010_BIT_0 | 15502
D | 155 |  | Länge | Length |  |  |  |  | Länge eines Eintrags | Länge |  |  |  | N | [13 empty] | laenge | laenge | USHORT |  | 2 |  | r | 48 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | WEB | - | 4 | @155:4 | DR_155_BYTE_012_BIT_0 | 15503
D | 155 |  | Reserve1 | Reserve1 |  |  |  |  | Reserve | Reserve1 |  |  |  | U | [13 empty] | res_155_1 | res_155_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | WEB | - | 6 | @155:6 | DR_155_BYTE_014_BIT_0 | 15504
D | 155 |  | Secure Audit Eintraege | Secure Audit Entries |  |  |  |  | 100 Elemente siehe DS 155e oben | Secure Audit Eintraege |  |  |  | N | [13 empty] | sec_audit_elem | sec_audit_elem | sec_audit_elem_t | 100 | 4800 | [12 empty] | WEB | - | 8 | @155:8 | DR_155_BYTE_016_BIT_0 | 15505 | bar: rw; - to r; r
E | 155 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 4808 |  |  |  | 1728
S | 156 |  | Security Audit Log Eintrag (DR156) | Security Audit Log Entry (DR 156) |  |  |  |  | DS 156 | Security Audit Log Eintrag (DR156) | [17 empty] | ds_156_t | DR156 Security Audit File | Länge: |  | 68 | [13 empty] | 5600 |  |  | DR156 Weblog | 15600 | 1745
D | 156 |  | Event ID | Event ID |  |  |  |  | ID des nachfolgenden Secure-Audit-Eintrags 0: kein Eintrag verfügbar | Sec_Audit_ID |  |  |  | N | [13 empty] | id | eventID | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | 0 | 4294967295 | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | 5600 | 0 | @156:0 | DR_156_BYTE_008_BIT_0 | 15601
D | 156 |  | Datum und Zeit | Date and time |  |  |  |  | Ereignis Zeitpunkt - Format: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS,mmm (Jahr,Monat,Tag,Stunde,Minute,Sek,Millisek) | Datum und Zeit |  |  |  | N | [13 empty] | date_time | dateAndTime | CHAR | 24 | 24 |  | r | " " | - | - | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | 5602 | 4 | @156:4 | DR_156_BYTE_012_BIT_0 | 15602
D | 156 |  | Ereignis | Event |  |  |  |  | Ereignise am Webserver 0: Erfolgreicher Login 1: Nicht erfolgreicher Loginversuch (keine Anmeldung) 2: Logout am WebServer durch Anwender 3: Logout am WebServer durch Systemtimeout 4: Befehl/DS-Schreiben | Kennung |  |  |  | N | [12 empty] | sec_audit_event | sec_audit_event | event | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 4 | - | - | r | r | r | r | r | TRACE | 5614 | 28 | @156:28 | DR_156_BYTE_036_BIT_0 | 15603
D | 156 |  | Benutzernummer | User number |  |  |  |  | Nummer des Benutzers in der Datenbank [0,1,2,3,4]; (bei 1==> falsches Passwort) 0: nicht gefunden (falscher Benutzername) 1: admin 2: root 3: system 4: anonymous 5: TIA User 1 6: TIA User 2 7: TIA User 3 8: TIA User 4 9: TIA User 5 | Benutzernummer in Datenbank |  |  |  | N | [12 empty] | webuser | user_number | userNumber | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 5 | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | 5615 | 30 | @156:30 | DR_156_BYTE_038_BIT_0 | 15604
D | 156 |  | Benutzername | User name |  |  |  |  | Benutzername [0,1] | Name Benutzer |  |  |  | N | [13 empty] | user_name | userName | CHAR | 32 | 32 |  | r | "unbekannt" | - | - | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | 5616 | 32 | @156:32 | DR_156_BYTE_040_BIT_0 | 15605
D | 156 |  | Ereignisinfo | Eventinfo |  |  |  |  | Hinterlegte Zugriffsrechte Benutzer [0]: 1: Nur lesend 2: Lesend/schreibend Ergebnis Befehl [4]: 3: Ausgefuehrt 4: Abgelehnt Sonst: 0 | Ereignisinfo |  |  |  | N | [12 empty] | result_info | result_info | eventInformation | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | 0 | 4 | - | - | r | r |  |  | r | S7SS/ WEB | 5632 | 64 | @156:64 | DR_156_BYTE_072_BIT_0 | 15606
D | 156 |  | Befehl | Command | Commande |  | Command | 指令 | Befehl (inkl. DS-Schreibebefehl) [4] | Befehl |  |  |  | N | [13 empty] | cmd | command | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r | r | r | r | - | 5633 | 66 | @156:66 | DR_156_BYTE_074_BIT_0 | 15607
E | 156 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 5634 | 68 |  |  |  | 1737
S | 160 |  | Prüffeldparameter (DR160) | Test parameter (DR160) |  |  |  |  | DS 160 | Prüffeldparameter | [17 empty] | ds_160_t |  | Länge: |  | 36 | [13 empty] | 6000 |  |  | DR160 Test parameter | 16000 | 1751
D | 160 |  | Prüffeldkommando | Test command | Commande test |  |  | 测试指令 | Kommandos für Prüffeldfunktionen | Prüffeldkommando |  |  |  | N | [13 empty] | pruefkommando | pruefkommando | USHORT |  | 2 |  | rw | 0 | 6000 | 6023 | - | - | - | - |  |  | rw | TEST | 6000 | 0 | @160:0 | DR_160_BYTE_008_BIT_0 | 16001
D | 160 |  | Prüfparameter | Test parameter |  |  |  |  | Bedeutung / Format ist abhängig von Auftragscode *) | Prüfparameter |  |  |  | N | [13 empty] | pruefparameter | pruefparameter | USHORT | 17 | 34 |  | rw | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |  |  | - | - | - | - |  |  | rw | TEST | 6001 | 2 | @160:2 | DR_160_BYTE_010_BIT_0 | 16002
E | 160 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 6018 | 36 |  |  |  | 1748
|  |  | Prüffeldkommando | [5 empty] | *) : Inhalt des Prüfparameters | [18 empty] | Kommando-code
|  |  | Prüfbetrieb aktivieren | [5 empty] | Code für Aktivierung der Prüffeldbetriebs: (Vorgang zum Umschalten der RS485Schnittstelle für Prüffeld-Kommunikation: siehe Prüfkonzept-Festlegungen); NOTE 24.06.16: Code wurde für FW-Versionen ab x1.1.0 abgeändert (SHA-256-Check). | [18 empty] | 6000
|  |  | Prüfbetrieb deaktivieren | [5 empty] | - | [18 empty] | 6001
|  |  | AD-Wandlerabgleich Offset | [5 empty] | - | [18 empty] | 6002
|  |  | AD-Wandlerabgleich Gain | [5 empty] | - | [18 empty] | 6003
|  |  | (ReserviertReserve bei Vito verwendet) | [5 empty] | - | [18 empty] | 6004
|  |  | (ReserviertReserve bei Vito verwendet) | [5 empty] | - | [18 empty] | 6005
|  |  | (ReserviertReserve bei Vito verwendet) | [5 empty] | - | [18 empty] | 6006
|  |  | (ReserviertReserve bei Vito verwendet) | [5 empty] | - | [18 empty] | 6007
|  |  | (ReserviertReserve bei Vito verwendet) | [5 empty] | - | [18 empty] | 6008
|  |  | (ReserviertReserve bei Vito verwendet) | [5 empty] | - | [18 empty] | 6009
|  |  | Sender zu digitalen WZ abschalten | [5 empty] | - | [18 empty] | 6010
|  |  | Sender zu digitalen WZ einschalten | [5 empty] | - | [18 empty] | 6011
|  |  | Watchdogtriggerung stoppen | [5 empty] | - | [18 empty] | 6012
|  |  | (ReserviertReserve bei Vito vorgesehen) | [5 empty] | - | [18 empty] | 6013
|  |  | LEDs steuern | [5 empty] | Word 0+1: alle vom K61 ansteuerbaren LEDs Anm: Festverdrahtete (hardwired) LEDs können hiermit nicht getestet werden. Die SYSTEM-LEDs können nur bei aktivem PER-ASIC getestet werden. | [18 empty] | 6014
|  |  | Sense Voltage Offset Cal. | [5 empty] | - | [18 empty] | 6020
|  |  | Sense Voltage Gain Cal. | [5 empty] | anliegende Sense-Spannung (Real) | [18 empty] | 6021
|  |  | Impedanz-Abgleich 0ffset | [5 empty] | - | [18 empty] | 6022
|  |  | Impedanz-Abgleich Gain | [5 empty] | angeschlossenene Impedanz (Real) | [18 empty] | 6023
Hinweise:
I&M0-Daten werden vom Prüffeld per S7-Spezialtool (IuM_write.exe) vorgegeben; entsprechende Daten (Seriennummer, etc.) können danach über DS9 zurückgelesen werden.
Für die Auswertung der Messwerte und der Fehler werden DS30, DS31 und DS32 verwendet
Ein Testmuster für den Test der Simatic-Schnittstelle ist nicht erforderlich, es wird normaler Datenaustausch genutzt
Abschließende Definition der Parameter erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Unterlage zur Seriengeräteprüfung
Die Vorgabe der Prüffeldkommandos erfolgt im DS2, die möglichen Codes sind in der Lasche 'Befehlscodes' definiert.
Befehl 6014 - LEDs steuern: Zuordnung der Bits in pruefparameter[0] und [1] zu den LEDs:
|  |  | Bit | [5 empty] | LED
|  |  | Status Waage grün | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit0
|  |  | Status Waage rot | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit1
|  |  | Servicebetrieb grün | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit2
|  |  | Servicebetrieb rot | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit3
|  |  | Grenzwert 1 angespr. | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit4
|  |  | Grenzwert 2 angespr. | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit5
|  |  | Grenzwert 3 angespr. | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit6
|  |  | Stillstand | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit7
|  |  | Maximalgewicht | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit8
|  |  | Status Wägezelle grün | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit9
|  |  | Status Wägezelle rot | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit10
|  |  | RS485 Kommun. akt. | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit11
|  |  | Status Digitalausgänge grün | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit12
|  |  | Status Digitalausgänge rot | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit13
|  |  | Dig. Ausgang 0 aktiv | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit14
|  |  | Dig. Ausgang 1 aktiv | [5 empty] | pruefparameter[0].Bit15
|  |  | Dig. Ausgang 2 aktiv | [5 empty] | pruefparameter[1].Bit0
|  |  | Dig. Ausgang 3 aktiv | [5 empty] | pruefparameter[1].Bit1
|  |  | Dig. Eingang 0 aktiv | [5 empty] | pruefparameter[1].Bit2
|  |  | Dig. Eingang 1 aktiv | [5 empty] | pruefparameter[1].Bit3
|  |  | Dig. Eingang 2 aktiv | [5 empty] | pruefparameter[1].Bit4
|  |  | LAN Rx/Tx (kanalspez.) | [5 empty] | pruefparameter[1].Bit5
S | 163 |  | Kalibrierwerte (DR163) | Calibration values (DR163) |  |  |  |  | DS 163 | Kalibrierwerte | [17 empty] | ds_163_t |  | Länge: |  | 132 | [13 empty] | 6100 |  |  | DR163 Calibration data | 16300 | 1859
D | 163 | 4 mV/V | Offset-Wert WZ-AD-Wandler | en(Offset-Wert WZ-AD-Wandler) |  |  |  |  | Offset-Wert WZ-AD-Wandler 4 mV/V | Offset-Wert WZ-AD-Wandler |  |  |  | N | [13 empty] | wz_ad_offset | wz_ad_offset | ULONG |  | 4 |  | r | 0x62329B00 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6100 | 0 | @163:0 | DR_163_BYTE_008_BIT_0 | 16301
D | 163 |  | Gain-Wert WZ-AD-Wandler | en(Gain-Wert WZ-AD-Wandler) |  |  |  |  | Gain-Wert WZ-AD-Wandler 4 mV/V | Gain-Wert WZ-AD-Wandler |  |  |  | N | [13 empty] | wz_ad_gain | wz_ad_gain | ULONG |  | 4 |  | r | 1000000000 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6102 | 4 | @163:4 | DR_163_BYTE_012_BIT_0 | 16302
D | 163 |  | Aktuelle Temperatur (°C) | en(Aktuelle Temperatur (°C)) |  |  |  |  | Gemessene Temperatur 4 mV/V | Aktuelle Temperatur (°C) | celsius |  |  | N | [13 empty] | temp_ad | temp_ad | SHORT |  | 2 |  | rw: r; ' ': 0; r: r; r: rw | TEST | 6104 | 8 | @163:8 | DR_163_BYTE_016_BIT_0 | 16303
D | 163 |  | Reserve1 | en(Reserve1) |  |  |  |  | Reserve | Reserve1 |  |  |  | U | [13 empty] | res_163_1 | res_163_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6105 | 10 | @163:10 | DR_163_BYTE_018_BIT_0 | 16304
D | 163 | 2 mV/V | Offset-Wert WZ-AD-Wandler 2 mV/V | en(Offset-Wert WZ-AD-Wandler 2 mV/V) |  |  |  |  | Offset-Wert WZ-AD-Wandler 2 mV/V | Offset-Wert WZ-AD-Wandler 2 mV/V |  |  |  | N | [13 empty] | wz_ad_offset_2mV | wz_ad_offset_2mV | ULONG |  | 4 |  | r | 0x62329B00 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6106 | 12 | @163:12 | DR_163_BYTE_020_BIT_0 | 16305
D | 163 |  | Gain-Wert WZ-AD-Wandler 2 mV/V | en(Gain-Wert WZ-AD-Wandler 2 mV/V) |  |  |  |  | Gain-Wert WZ-AD-Wandler 2 mV/V | Gain-Wert WZ-AD-Wandler 2 mV/V |  |  |  | N | [13 empty] | wz_ad_gain_2mV | wz_ad_gain_2mV | ULONG |  | 4 |  | r | 1000000000 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6108 | 16 | @163:16 | DR_163_BYTE_024_BIT_0 | 16306
D | 163 |  | Aktuelle Temperatur (°C) 2 mV/V | en(Aktuelle Temperatur (°C) 2 mV/V) |  |  |  |  | Gemessene Temperatur 2 mV/V | Aktuelle Temperatur (°C) 2 mV/V | celsius |  |  | N | [13 empty] | temp_ad_2mV | temp_ad_2mV | SHORT |  | 2 |  | rw: r; ' ': 0; r: r; r: rw | TEST | 6110 | 20 | @163:20 | DR_163_BYTE_028_BIT_0 | 16307
D | 163 |  | Reserve2 | en(Reserve2) |  |  |  |  | Reserve | Reserve2 |  |  |  | U | [13 empty] | res_163_2 | res_163_2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6111 | 22 | @163:22 | DR_163_BYTE_030_BIT_0 | 16308
D | 163 | 1 mV/V | Offset-Wert WZ-AD-Wandler 1 mV/V | en(Offset-Wert WZ-AD-Wandler 1 mV/V) |  |  |  |  | Offset-Wert WZ-AD-Wandler 1 mV/V | Offset-Wert WZ-AD-Wandler 1 mV/V |  |  |  | N | [13 empty] | wz_ad_offset_1mV | wz_ad_offset_1mV | ULONG |  | 4 |  | r | 0x62329B00 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6112 | 24 | @163:24 | DR_163_BYTE_032_BIT_0 | 16309
D | 163 |  | Gain-Wert WZ-AD-Wandler 1 mV/V | en(Gain-Wert WZ-AD-Wandler 1 mV/V) |  |  |  |  | Gain-Wert WZ-AD-Wandler 1 mV/V | Gain-Wert WZ-AD-Wandler 1 mV/V |  |  |  | N | [13 empty] | wz_ad_gain_1mV | wz_ad_gain_1mV | ULONG |  | 4 |  | r | 1000000000 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6114 | 28 | @163:28 | DR_163_BYTE_036_BIT_0 | 16310
D | 163 |  | Aktuelle Temperatur (°C) 1 mV/V | en(Aktuelle Temperatur (°C) 1 mV/V) |  |  |  |  | Gemessene Temperatur 1 mV/V | Aktuelle Temperatur (°C) 1 mV/V | celsius |  |  | N | [13 empty] | temp_ad_1mV | temp_ad_1mV | SHORT |  | 2 |  | rw: r; ' ': 0; r: r; r: rw | TEST | 6116 | 32 | @163:32 | DR_163_BYTE_040_BIT_0 | 16311
D | 163 |  | Reserve3 | en(Reserve3) |  |  |  |  | Reserve | Reserve3 |  |  |  | U | [13 empty] | res_163_3 | res_163_3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6117 | 34 | @163:34 | DR_163_BYTE_042_BIT_0 | 16312
D | 163 |  | Offset-Korrektur-Wert Impedanz-AD-Wandler | en(Offset-Korrektur-Wert Impedanz-AD-Wandler) |  |  |  |  | Offset-Wert für Abgleich Impedanzmessung | Offset-Korrektur-Wert Impedanz-AD-Wandler | "Ohm" |  |  | N | [13 empty] | imp_ad_offset | imp_ad_offset | LONG |  | 4 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6118 | 36 | @163:36 | DR_163_BYTE_044_BIT_0 | 16313
D | 163 |  | Gain-Korrektur-Wert Impedanz-AD-Wandler | en(Gain-Korrektur-Wert Impedanz-AD-Wandler) |  |  |  |  | Gain-Wert für Abgleich Impedanzmessung | Gain-Korrektur-Wert Impedanz-AD-Wandler |  |  |  | N | [13 empty] | imp_ad_gain | imp_ad_gain | FLOAT |  | 4 |  | r | 88473600 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6120 | 40 | @163:40 | DR_163_BYTE_048_BIT_0 | 16314
D | 163 |  | Offset-Korrektur-Wert Sense-Spannung-AD-Wandler | en(Offset-Korrektur-Wert Sense-Spannung-AD-Wandler) |  |  |  |  | Offset-Wert für Abgleich Sensespannungsmessung | Offset-Korrektur-Wert Sense-Spannung-AD-Wandler | "V" |  |  | N | [13 empty] | sense_ad_offset | sense_ad_offset | LONG |  | 4 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6122 | 44 | @163:44 | DR_163_BYTE_052_BIT_0 | 16315
D | 163 |  | Gain-Korrektur-Wert Sense-Spannung-AD-Wandler | en(Gain-Korrektur-Wert Sense-Spannung-AD-Wandler) |  |  |  |  | Gain-Wert für Abgleich Sensespannungsmessung | Gain-Korrektur-Wert Sense-Spannung-AD-Wandler |  |  |  | N | [13 empty] | sense_ad_gain | sense_ad_gain | FLOAT |  | 4 |  | r | 5.5532e-07 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6124 | 48 | @163:48 | DR_163_BYTE_056_BIT_0 | 16316
D | 163 |  | Offset-Wert Temperatur | en(Offset-Wert Temperatur) |  |  |  |  | Offset-Wert für Abgleich Temperaturmessung | Offset-Wert Temperatur | celsius |  |  | N | [13 empty] | temp_ad_offset | temp_ad_offset | LONG |  | 4 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6126 | 52 | @163:52 | DR_163_BYTE_060_BIT_0 | 16317
D | 163 |  | Gain-Wert Impedanz | en(Gain-Wert Impedanz) |  |  |  |  | Gain-Wert für Abgleich Temperaturmessung | Gain-Wert Impedanz |  |  |  | N | [13 empty] | temp_ad_gain | temp_ad_gain | FLOAT |  | 4 |  | r | 1 |  |  | - | - | r | - |  |  | rw | TEST | 6128 | 56 | @163:56 | DR_163_BYTE_064_BIT_0 | 16318
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 1 | en(Kalibrierwert ADC intern 1) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 1 | Kalibrierwert ADC intern 1 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_1 | cal_ad_intern_1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6130 | 60 | @163:60 | DR_163_BYTE_068_BIT_0 | 16319
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 2 | en(Kalibrierwert ADC intern 2) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 2 | Kalibrierwert ADC intern 2 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_2 | cal_ad_intern_2 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6131 | 62 | @163:62 | DR_163_BYTE_070_BIT_0 | 16320
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 3 | en(Kalibrierwert ADC intern 3) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 3 | Kalibrierwert ADC intern 3 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_3 | cal_ad_intern_3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6132 | 64 | @163:64 | DR_163_BYTE_072_BIT_0 | 16321
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 4 | en(Kalibrierwert ADC intern 4) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 4 | Kalibrierwert ADC intern 4 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_4 | cal_ad_intern_4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6133 | 66 | @163:66 | DR_163_BYTE_074_BIT_0 | 16322
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 5 | en(Kalibrierwert ADC intern 5) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 5 | Kalibrierwert ADC intern 5 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_5 | cal_ad_intern_5 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6134 | 68 | @163:68 | DR_163_BYTE_076_BIT_0 | 16323
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 6 | en(Kalibrierwert ADC intern 6) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 6 | Kalibrierwert ADC intern 6 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_6 | cal_ad_intern_6 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6135 | 70 | @163:70 | DR_163_BYTE_078_BIT_0 | 16324
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 7 | en(Kalibrierwert ADC intern 7) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 7 | Kalibrierwert ADC intern 7 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_7 | cal_ad_intern_7 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6136 | 72 | @163:72 | DR_163_BYTE_080_BIT_0 | 16325
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 8 | en(Kalibrierwert ADC intern 8) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 8 | Kalibrierwert ADC intern 8 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_8 | cal_ad_intern_8 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6137 | 74 | @163:74 | DR_163_BYTE_082_BIT_0 | 16326
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 9 | en(Kalibrierwert ADC intern 9) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 9 | Kalibrierwert ADC intern 9 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_9 | cal_ad_intern_9 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6138 | 76 | @163:76 | DR_163_BYTE_084_BIT_0 | 16327
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 10 | en(Kalibrierwert ADC intern 10) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 10 | Kalibrierwert ADC intern 10 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_10 | cal_ad_intern_10 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6139 | 78 | @163:78 | DR_163_BYTE_086_BIT_0 | 16328
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 11 | en(Kalibrierwert ADC intern 11) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 11 | Kalibrierwert ADC intern 11 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_11 | cal_ad_intern_11 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6140 | 80 | @163:80 | DR_163_BYTE_088_BIT_0 | 16329
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 12 | en(Kalibrierwert ADC intern 12) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 12 | Kalibrierwert ADC intern 12 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_12 | cal_ad_intern_12 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6141 | 82 | @163:82 | DR_163_BYTE_090_BIT_0 | 16330
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 13 | en(Kalibrierwert ADC intern 13) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 13 | Kalibrierwert ADC intern 13 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_13 | cal_ad_intern_13 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6142 | 84 | @163:84 | DR_163_BYTE_092_BIT_0 | 16331
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 14 | en(Kalibrierwert ADC intern 14) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 14 | Kalibrierwert ADC intern 14 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_14 | cal_ad_intern_14 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6143 | 86 | @163:86 | DR_163_BYTE_094_BIT_0 | 16332
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 15 | en(Kalibrierwert ADC intern 15) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 15 | Kalibrierwert ADC intern 15 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_15 | cal_ad_intern_15 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6144 | 88 | @163:88 | DR_163_BYTE_096_BIT_0 | 16333
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 16 | en(Kalibrierwert ADC intern 16) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 16 | Kalibrierwert ADC intern 16 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_16 | cal_ad_intern_16 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6145 | 90 | @163:90 | DR_163_BYTE_098_BIT_0 | 16334
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 17 | en(Kalibrierwert ADC intern 17) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 17 | Kalibrierwert ADC intern 17 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_17 | cal_ad_intern_17 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6146 | 92 | @163:92 | DR_163_BYTE_100_BIT_0 | 16335
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 18 | en(Kalibrierwert ADC intern 18) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 18 | Kalibrierwert ADC intern 18 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_18 | cal_ad_intern_18 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6147 | 94 | @163:94 | DR_163_BYTE_102_BIT_0 | 16336
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 19 | en(Kalibrierwert ADC intern 19) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 19 | Kalibrierwert ADC intern 19 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_19 | cal_ad_intern_19 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6148 | 96 | @163:96 | DR_163_BYTE_104_BIT_0 | 16337
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 20 | en(Kalibrierwert ADC intern 20) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 20 | Kalibrierwert ADC intern 20 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_20 | cal_ad_intern_20 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6149 | 98 | @163:98 | DR_163_BYTE_106_BIT_0 | 16338
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 21 | en(Kalibrierwert ADC intern 21) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 21 | Kalibrierwert ADC intern 21 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_21 | cal_ad_intern_21 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6150 | 100 | @163:100 | DR_163_BYTE_108_BIT_0 | 16339
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 22 | en(Kalibrierwert ADC intern 22) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 22 | Kalibrierwert ADC intern 22 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_22 | cal_ad_intern_22 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6151 | 102 | @163:102 | DR_163_BYTE_110_BIT_0 | 16340
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 23 | en(Kalibrierwert ADC intern 23) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 23 | Kalibrierwert ADC intern 23 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_23 | cal_ad_intern_23 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6152 | 104 | @163:104 | DR_163_BYTE_112_BIT_0 | 16341
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 24 | en(Kalibrierwert ADC intern 24) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 24 | Kalibrierwert ADC intern 24 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_24 | cal_ad_intern_24 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6153 | 106 | @163:106 | DR_163_BYTE_114_BIT_0 | 16342
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 25 | en(Kalibrierwert ADC intern 25) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 25 | Kalibrierwert ADC intern 25 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_25 | cal_ad_intern_25 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6154 | 108 | @163:108 | DR_163_BYTE_116_BIT_0 | 16343
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 26 | en(Kalibrierwert ADC intern 26) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 26 | Kalibrierwert ADC intern 26 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_26 | cal_ad_intern_26 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6155 | 110 | @163:110 | DR_163_BYTE_118_BIT_0 | 16344
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 27 | en(Kalibrierwert ADC intern 27) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 27 | Kalibrierwert ADC intern 27 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_27 | cal_ad_intern_27 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6156 | 112 | @163:112 | DR_163_BYTE_120_BIT_0 | 16345
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 28 | en(Kalibrierwert ADC intern 28) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 28 | Kalibrierwert ADC intern 28 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_28 | cal_ad_intern_28 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6157 | 114 | @163:114 | DR_163_BYTE_122_BIT_0 | 16346
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 29 | en(Kalibrierwert ADC intern 29) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 29 | Kalibrierwert ADC intern 29 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_29 | cal_ad_intern_29 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6158 | 116 | @163:116 | DR_163_BYTE_124_BIT_0 | 16347
D | 163 |  | Kalibrierwert ADC intern 30 | en(Kalibrierwert ADC intern 30) |  |  |  |  | Kalibrierwert ADC intern 30 | Kalibrierwert ADC intern 30 |  |  |  | N | [13 empty] | cal_ad_intern_30 | cal_ad_intern_30 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6159 | 118 | @163:118 | DR_163_BYTE_126_BIT_0 | 16348
D | 163 |  | Reserve4 | en(Reserve4) |  |  |  |  | Reserve (z.B. f. DA-Wandler) | Reserve4 |  |  |  | U | [13 empty] | res_163_4 | res_163_4 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6160 | 120 | @163:120 | DR_163_BYTE_128_BIT_0 | 16349
D | 163 |  | Reserve5 | en(Reserve5) |  |  |  |  | Reserve | Reserve5 |  |  |  | U | [13 empty] | res_163_5 | res_163_5 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6162 | 124 | @163:124 | DR_163_BYTE_132_BIT_0 | 16350
D | 163 |  | Reserve6 | en(Reserve6) |  |  |  |  | Reserve | Reserve6 |  |  |  | U | [13 empty] | res_163_6 | res_163_6 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | r | - | r | r |  |  | rw | OS | 6164 | 128 | @163:128 | DR_163_BYTE_136_BIT_0 | 16351
E | 163 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 6166 | 132 |  |  |  | 1807
S | 164e |  | Aufbau SW-Fehler-History-Element | en(Aufbau SW-Fehler-History-Element) |  |  |  |  | DS 164e | Aufbau SW-Fehler-History-Element | [17 empty] | fehl_sw_err_info_t |  | Länge: |  | 52 | [13 empty] | - |  |  | DR164e SW Error history element |  | 1873
D | 164e |  | Fehlerklasse | en(Fehlerklasse) |  |  |  |  | error_class | Fehlerklasse |  |  |  | N | [13 empty] | error_class | error_class | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 0 | @164e:0 | DR_164e_BYTE_008_BIT_0
D | 164e |  | User-Level | en(User-Level) | [5 empty] | User-Level |  |  |  | N | [13 empty] | user_level | user_level | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 2 | @164e:2 | DR_164e_BYTE_010_BIT_0
D | 164e |  | Fehlernummer | en(Fehlernummer) |  |  |  |  | error_number | Fehlernummer |  |  |  | N | [13 empty] | error_number | error_number | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 4 | @164e:4 | DR_164e_BYTE_012_BIT_0
D | 164e |  | Appplikation | en(Appplikation ) |  |  |  |  | Info zur akt. Applikation | Appplikation |  |  |  | N | [13 empty] | akt_appl | akt_appl | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 6 | @164e:6 | DR_164e_BYTE_014_BIT_0
D | 164e |  | Source-Filename | en(Source-Filename) |  |  |  |  | Name des Source-Files | Source-Filename |  |  |  | N | [13 empty] | src_file_name | src_file_name | CHAR | 20 | 20 |  | r | ' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 8 | @164e:8 | DR_164e_BYTE_016_BIT_0
D | 164e |  | Source-Line | Source-Line | Ligne d'origine | Comandos de mantenimiento | Source-Line | 来源 | Zeile in der Sourcedatei | Source-Line |  |  |  | N | [13 empty] | src_line | src_line | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 28 | @164e:28 | DR_164e_BYTE_036_BIT_0
D | 164e |  | Zusatzinfo 1 | Add info 1 | Informations supplémentaires 1 | WB1 | Add info 1 | 附加信息 1 | Zusatzinfo1 | Zusatzinfo 1 |  |  |  | N | [13 empty] | zinfo1 | zinfo1 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 30 | @164e:30 | DR_164e_BYTE_038_BIT_0
D | 164e |  | Zusatzinfo 2 | Add info 2 | Informations supplémentaires 2 | WB1 | Add info 2 | 附加信息 2 | Zusatzinfo2 | Zusatzinfo 2 |  |  |  | N | [13 empty] | zinfo2 | zinfo2 | LONG |  | 4 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 32 | @164e:32 | DR_164e_BYTE_040_BIT_0
D | 164e |  | Zusatzinfo 3 | en(Zusatzinfo 3) |  |  |  |  | Zusatzinfo3 | Zusatzinfo 3 |  |  |  | N | [13 empty] | zinfo3 | zinfo3 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 36 | @164e:36 | DR_164e_BYTE_044_BIT_0
D | 164e |  | Zeitstempel | Timestamp | Horodateur | Pesaje en espera en el paso 7 cuando la DE3 está activada | timbro orario | 时间戳 | Datum und Uhrzeit | Zeitstempel |  |  |  | N | [13 empty] | date_time | date_time | DTL |  | 12 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 40 | @164e:40 | DR_164e_BYTE_048_BIT_0
E | 164e | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 52 |  |  |  | 1862
S | 164 |  | SW-Fehler-History (Entwicklungs-intern!) DR164 | en(SW-Fehler-History (Entwicklungs-intern!) DR164) |  |  |  |  | DS 164 | SW-Fehler-History (Entwicklungs-intern!) | [17 empty] | ds_164_t |  | Länge: |  | 1352 | [13 empty] | 0 |  |  | DR164 SW Error history | 16400 | 1888
D | 164 |  | Bestellnummer | Order number | Numéro de commande |  |  | 订货号 | Bestellnummer des Moduls | Bestellnummer |  |  |  | N | [13 empty] | best_nr | best_nr | CHAR | 20 | 20 |  | r | '7','M','H','4',' ','1','3','8','-','6','C','A','0','0','-','0','C','U','0',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 0 | @164:0 | DR_164_BYTE_008_BIT_0 | 16401
D | 164 |  | Seriennummer | Serial number | Numéro de série |  |  | 序列号 | Seriennummer " XXX00001" | Seriennummer |  |  |  | N | [13 empty] | ser_nr | ser_nr | CHAR | 16 | 16 |  | r | 'L','B',' ','1','0','-','1','9',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 20 | @164:20 | DR_164_BYTE_028_BIT_0 | 16402
D | 164 |  | Firmware Typ | Firmware type | Type firmware |  |  | 固件类型 | Zeichen V - Release B - Test usw. (2tes Byte immer 'Blank') | Firmware Typ |  |  |  | N | [13 empty] | version_char | version_char | CHAR | 2 | 2 |  | r | 'V',' ' | - | - | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 36 | @164:36 | DR_164_BYTE_044_BIT_0 | 16403
D | 164 |  | FW - Version - 3. Stelle | Firmware version pos. 3 | Position 3 version firmware | Asignación de la salida digital DQ.0 |  | 固件版本 位置3 | Version 3. | FW - Version - 3. Stelle |  |  |  | N | [13 empty] | version_num3 | version_num3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 38 | @164:38 | DR_164_BYTE_046_BIT_0 | 16404
D | 164 |  | Geräte Funktionsstand | Hardware version | Version hardware | Calibrado |  | 硬件版本 | HW-Ausgabestand ES (z.B 03) | Hardware- Stand |  |  |  | N | [13 empty] | hw_es | hw_es | USHORT |  | 2 |  | r | 1 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 40 | @164:40 | DR_164_BYTE_048_BIT_0 | 16405
D | 164 |  | OS-Versions-Kennzeichen | OS version label | Version 2 de l'OS |  |  | 系统版本2 | Zeichen V - Release B - Test usw. | OS-Version (Lader) - Kennzeichen |  |  |  | N | [13 empty] | os_version_char | os_version_char | CHAR | 2 | 2 |  | r | 'V',' ' |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 42 | @164:42 | DR_164_BYTE_050_BIT_0 | 16406
D | 164 |  | OS-Version | OS version | Version 1 de l'OS |  |  | 系统版本1 | z.B. Version n | OS-Version (Lader) |  |  |  | N | [13 empty] | os_version_nums | os_version_nums | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 44 | @164:44 | DR_164_BYTE_052_BIT_0 | 16407
D | 164 |  | Anzahl der Einträge | en(Anzahl der Einträge) |  |  |  |  | Anzahl der Eintäge in SW-Fehler-History | Anzahl der Einträge |  |  |  | N | [13 empty] | anz_elemente | anz_elemente | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 46 | @164:46 | DR_164_BYTE_054_BIT_0 | 16408
D | 164 |  | Jüngster Eintrag | en(Jüngster Eintrag) |  |  |  |  | Index jüngster Eintrag in Fehler-History (0…nn) | Jüngster Eintrag |  |  |  | N | [13 empty] | letzter_eintrag | letzter_eintrag | USHORT |  | 2 |  | r | 0 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 48 | @164:48 | DR_164_BYTE_056_BIT_0 | 16409
D | 164 |  | Länge | Length | longueur | Suma de verificación |  | 长度 | Länge eines Eintrags | Länge |  |  |  | N | [13 empty] | eintrag_len | eintrag_len | USHORT |  | 2 |  | r | 52 |  |  | - | - | r | r |  |  | r | FEHL | - | 50 | @164:50 | DR_164_BYTE_058_BIT_0 | 16410
D | 164 |  | SW-Fehler History-Elemente | en(SW-Fehler History-Elemente) |  |  |  |  | Puffer für SW-Fehler-History-Einträge (max. 25 Einträge) | SW-Fehler History-Elemente |  |  |  | N | [13 empty] | history_elemente | history_elemente | fehl_sw_err_info_t | 25 | 1300 | [12 empty] | FEHL | - | 52 | @164:52 | DR_164_BYTE_060_BIT_0 | 16411 | bar: rw; - to r; r
E | 164 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 1352 |  |  |  | 1876
|  |  | Achtung: einige Parameter sind referenziert von DS_009 - NUR DORT ÄNDERN!!! | [26 empty] | Maximale Anzal SW-Fehler-History Einträge im RAM: | 25
[30 empty] | benötigter RAM-Speicher: | 1300
Anmerkungen:
Re-serve diese SW-Fehler-Historie wird vorerst nicht realisiert (ggf. nur entwicklungs-internRe-serve d.h. keine Veröffentlichung)
Re-serve die endgültige Struktur wird deshalb ggf. im Sourcecode definiert ( "siwavito_globals.h")
Re-serve DS164 wird nur intern geführt und ist nur mittels Debugger lesbar!
S | 218 |  | Datum und Uhrzeit Wiederherstellungspunkt (DR218) | Date and Time Recovery Point(DR48) |  |  |  |  | DS 218 | Datum und Uhrzeit Wiederherstellungspunkt (DR218) | [17 empty] | ds_218_t | DR218DateAndTimeRPT | Länge: |  | 40 | [13 empty] | 0 |  |  | DR218 Date&Time RPT | 21800 | 1909
D | 218 |  | Komprimiertes Datum/Uhrzeit Wiederherstellungspunkt 0 | Compressd timestamp recovery point 0 |  |  |  |  | Zeitempel Reserve Wiederherstellungspunkt 0 (siehe Punkt 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | comp_dt_rp0 |  | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 0 | @218:0 | DR_218_BYTE_008_BIT_0 | 21801
D | 218 |  | Komprimiertes Datum/Uhrzeit Wiederherstellungspunkt 1 | Compressd timestamp recovery point 1 |  |  |  |  | Zeitstempel Standardwiederherstellungspunkt JAHR(comp_dt) ab Bit 26, 6 Bit MONAT(comp_dt) ab Bit 22, 4 Bit TAG(comp_dt) ab Bit 17, 5 Bit STUNDE(comp_dt) ab Bit 12, 5 Bit MINUTE(comp_dt) ab Bit 6, 6 Bit SEKUNDE(comp_dt) ab Bit 0, 6 Bit |  |  |  |  | N | [13 empty] | comp_dt_rp1 |  | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 4 | @218:4 | DR_218_BYTE_012_BIT_0 | 21802
D | 218 |  | Komprimiertes Datum/Uhrzeit Wiederherstellungspunkt 2 | Compressd timestamp recovery point 2 |  |  |  |  | Zeitempel Reserve Wiederherstellungspunkt 2 (siehe Punkt 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | comp_dt_rp2 |  | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 8 | @218:8 | DR_218_BYTE_016_BIT_0 | 21803
D | 218 |  | Komprimiertes Datum/Uhrzeit Wiederherstellungspunkt 3 | Compressd timestamp recovery point 3 |  |  |  |  | Zeitempel Reserve Wiederherstellungspunkt 3 (siehe Punkt 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | comp_dt_rp3 |  | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 12 | @218:12 | DR_218_BYTE_020_BIT_0 | 21804
D | 218 |  | Komprimiertes Datum/Uhrzeit Wiederherstellungspunkt 4 | Compressd timestamp recovery point 4 |  |  |  |  | Zeitempel Reserve Wiederherstellungspunkt 4 (siehe Punkt 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | comp_dt_rp4 |  | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 16 | @218:16 | DR_218_BYTE_024_BIT_0 | 21805
D | 218 |  | Komprimiertes Datum/Uhrzeit Wiederherstellungspunkt 5 | Compressd timestamp recovery point 5 |  |  |  |  | Zeitempel Reserve Wiederherstellungspunkt 5 (siehe Punkt 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | comp_dt_rp5 |  | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 20 | @218:20 | DR_218_BYTE_028_BIT_0 | 21806
D | 218 |  | Komprimiertes Datum/Uhrzeit Wiederherstellungspunkt 6 | Compressd timestamp recovery point 6 |  |  |  |  | Zeitempel Reserve Wiederherstellungspunkt 6 (siehe Punkt 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | comp_dt_rp6 |  | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 24 | @218:24 | DR_218_BYTE_032_BIT_0 | 21807
D | 218 |  | Komprimiertes Datum/Uhrzeit Wiederherstellungspunkt 7 | Compressd timestamp recovery point 7 |  |  |  |  | Zeitempel Reserve Wiederherstellungspunkt 7 (siehe Punkt 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | comp_dt_rp7 |  | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 28 | @218:28 | DR_218_BYTE_036_BIT_0 | 21808
D | 218 |  | Komprimiertes Datum/Uhrzeit Wiederherstellungspunkt 8 | Compressd timestamp recovery point 8 |  |  |  |  | Zeitempel Reserve Wiederherstellungspunkt 8 (siehe Punkt 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | comp_dt_rp8 |  | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 32 | @218:32 | DR_218_BYTE_040_BIT_0 | 21809
D | 218 |  | Komprimiertes Datum/Uhrzeit Wiederherstellungspunkt 9 | Compressd timestamp recovery point 9 |  |  |  |  | Zeitempel Reserve Wiederherstellungspunkt 9 (siehe Punkt 1) |  |  |  |  | N | [13 empty] | comp_dt_rp9 |  | ULONG |  | 4 |  | rw | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 36 | @218:36 | DR_218_BYTE_044_BIT_0 | 21810
E | 218 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 40 |  |  |  | 1898
S | 219 |  | Interne Applikationsdaten (DR219) | Internal Application Data (DR219) |  |  |  |  | DS 219 | Interne Applikationsdaten (DR219) | [17 empty] | ds_219_t | DR219InternalAppData | Länge: |  | 72 | [13 empty] | 0 |  |  | DR219 Internal App Data | 21900 | 1927
D | 219 |  | Gesamtsumme T1 | Master totalizer T1 |  |  |  |  | Summe nicht löschbar, Gewichtseinheit analog zur Förderstärke, Ziffernschritt gemäß Vorgabe im DS3 | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_gesamt | totalSum | DOUBLE |  | 8 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 0 | @219:0 | DR_219_BYTE_008_BIT_0 | 21901
D | 219 |  | Hauptsumme T2 | Main totalizer T2 |  |  |  |  | eichf. Summe (Ziffernschritt siehe DS3) | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_eichf | mainSum | DOUBLE |  | 8 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 8 | @219:8 | DR_219_BYTE_016_BIT_0 | 21902
D | 219 |  | Summe T3 | Totalizer T3 |  |  |  |  | Summe 3 (ungerundet) | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_3 | sum3 | DOUBLE |  | 8 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 16 | @219:16 | DR_219_BYTE_024_BIT_0 | 21904
D | 219 |  | Summe T4 | Totalizer T4 |  |  |  |  | Summe 4 (ungerundet) | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_4 | sum4 | DOUBLE |  | 8 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 24 | @219:24 | DR_219_BYTE_032_BIT_0 | 21905
D | 219 |  | Summe T5 | Totalizer T5 |  |  |  |  | Summe 5 (ungerundet) | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_5 | sum5 | DOUBLE |  | 8 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 32 | @219:32 | DR_219_BYTE_040_BIT_0 | 21906
D | 219 |  | Summe T6 | Totalizer T6 |  |  |  |  | Summe 6 (ungerundet) | [sumweight unit] | sum_weight |  |  | N | [13 empty] | summspei_6 | sum6 | DOUBLE |  | 8 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 40 | @219:40 | DR_219_BYTE_048_BIT_0 | 21907
D | 219 |  | Summierstörung | Totalizers error |  |  |  |  | Summierstörung |  |  |  |  | N | [13 empty] | summierstoerung | summierstoerung | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 48 | @219:48 | DR_219_BYTE_056_BIT_0 | 21903
D | 219 |  | Merker Anzeigewert | Last displaycode |  |  |  |  | Letzter Anzeigetyp |  |  |  |  | N | [13 empty] | merker_anzeigewert | merker_anzeigewert | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 50 | @219:50 | DR_219_BYTE_058_BIT_0 | 21908
D | 219 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_33_3 | res_33_3 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 52 | @219:52 | DR_219_BYTE_060_BIT_0 | 21908
D | 219 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_33_4 | res_33_4 | USHORT |  | 2 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 54 | @219:54 | DR_219_BYTE_062_BIT_0 | 21909
D | 219 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_33_5 | res_33_5 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 56 | @219:56 | DR_219_BYTE_064_BIT_0 | 21908
D | 219 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_33_6 | res_33_6 | ULONG |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 60 | @219:60 | DR_219_BYTE_068_BIT_0 | 21909
D | 219 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_33_7 | res_33_7 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 64 | @219:64 | DR_219_BYTE_072_BIT_0 | 21908
D | 219 |  | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_33_8 | res_33_8 | FLOAT |  | 4 |  | r | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | APPL | - | 68 | @219:68 | DR_219_BYTE_076_BIT_0 | 21909
E | 219 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 6 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 72 |  |  |  | 1912
S | 220 |  | Interne Daten (Entwicklungs-intern!) DR220 | en(Interne Daten (Entwicklungs-intern!) DR220) |  |  |  |  | DS 220 | Intern | [17 empty] | ds_220_t |  | Länge: |  | 12 | [13 empty] | 0 |  |  | DR220 Interne Daten | 22000 | 1936
D | 220 |  | Zyklisch aktualisierte Absolutzeit | en(Zyklisch aktualisierte Absolutzeit) |  |  |  |  | Zyklisch aktualisierte Absolutzeit (sec seit INTERMEDIATE_BASE_YEAR; NTP ohne Nachkommastellen) Relevant nach etwas laengerer PowerOff-Phase, fuer die die 100uF-RTC-Pufferung nicht reicht. |  |  |  |  | N | [13 empty] | abs_time_sec |  | ULONG |  | 4 |  |  | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | RTC | - | 0 | @220:0 | DR_220_BYTE_008_BIT_0 | 22001
D | 220 |  | Zeit gueltig | en(Zeit gueltig) |  |  |  |  | TRUE, wenn die Zeit gestellt wurde (RTC-Werte und abs_time_ntp gueltig). |  |  |  |  | N | [13 empty] | valid |  | UBYTE |  | 1 |  |  | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | RTC | - | 4 | @220:4 | DR_220_BYTE_012_BIT_0 | 22002
D | 220 |  | Reserve 1 | Reserve 1 | Reserve 1 | Playing speed control |  | 保留 1 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_220_1 |  | UBYTE |  | 1 |  |  | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | RTC | - | 5 | @220:5 | DR_220_BYTE_013_BIT_0 | 22003
D | 220 |  | Reserve 2 | Reserve 2 | Réservé 2 | play faster |  | 保留 2 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_220_2 |  | USHORT |  | 2 |  |  | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | RTC | - | 6 | @220:6 | DR_220_BYTE_014_BIT_0 | 22004
D | 220 |  | Reserve 3 | Reserve 3 | Reserve 0 |  | Reserve 3 | 保留 3 | Reserve |  |  |  |  | U | [13 empty] | res_220_3 |  | ULONG |  | 4 |  |  | 0 | - | - | - | - | r | r |  |  | r | RTC | - | 8 | @220:8 | DR_220_BYTE_016_BIT_0 | 22005
E | 220 | [28 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | - | 12 |  |  |  | 1930
Note on L1: Entweder Bezeichnung der Einheit (z.B. kg; %; mV) Oder: Attribut-Referenz (%@ds:offs-byte) --> % von <aktueller Wert in @ds:offs-byte> <Einheit zu @ds:offs-byte> Oder: Attribut-Referenz (*@ds:offs-byte) --> Wert mal <aktueller Wert in @ds:offs-byte> <Einheit zu @ds:offs-byte> Oder: ~ --> Festgelegte Gewichtseinheit gemäß gew_einheit_code Oder: ~~ --> Festgelegte Gewichtseinheit gemäß ggew_einheit_code
Note on O1: Darstellung im Webserver: U: unsichtbar K: kursiv (unbedeutend) N: normal F: fett (5-Min-Inbetriebnahme) B: Status-Bitfeld (Sonderanzeige)
Note on AG1: Lindner, Hans-Peter: 'Länge' wird per Formel automatisch bestimmt und per 'Bedingter Formatierung' auf Struktur-Alignment ggü. Spalte "DS-Offset" überprüft: ROSA bedeutet fehlerhaftes Alignment (z.B. FLOAT / LONG-Wert hat kein 4Byte-Alignment) !
Note on AH1: KD4360: Parameter/ DS beschreibbar... leer: immer x: nur bei nicht gesetztem Schreibschutzschalter DS: t: nur bestimmte Parameter
Note on AI1: r: schreibbar w: lesbar rw: schreib- und lesbar
Note on AN1: gesonderte Anforerungen bei Einstellung 'OIML'
Note on AP1: r: im Betriebszustand Ruhe nicht änderbar
Note on AL42: vor V1.1.1: 5m 20 feet
Note on O241: Keiler, Detlef (DI FA APS DES DEV 2): Vorerst nicht verwendbar (Max=0)
Note on O260: Keiler, Detlef (DI FA APS DES DEV 2): Vorerst nicht verwendbar (Max=0)
Note on L710: KD4360: früher: tenth+celsius
Note on L711: KD4360: früher: tenth+celsius
Note on M1212: Keiler, Detlef (DI FA APS DES DEV 2): Aktuelle Zeit in Editor laden
Note on D1475: Thuerauf, Dieter: OrderOption 1 und 2 vorerst nur Reseve (siehe Mail Denes->An Yang am 14.11.2018)
Note on AL1485: 4 oder 5 Bits ?

## F-Meldungen
# | Fehler-Kurztext | Fehler-Kurztext (en) | Fehler-Kurztext (fr) | Fehler-Kurztext (sp) | Fehler-Kurztext (it) | Fehler-Kurztext (zn) | Word / Bit-Nummer | Fehlercode | Bezeichnung In FW BTF_ / TNF_ / DBF_ | Beschreibung | ggf. DIAG-Alarmcode / ErrorType *) | Modul-/ Kanal-DIAG | DIAG-Enable in S7-Projekt (DS128) | ggf. TIA-Fehlermeldung | ergänzende Bemerkungen: (u.a. abweichende Profibus-DP DIAG-Nummern)
Allgemeines:
Die Dauer der asynchronen Fehler (Betriebs- und Technologiefehler) wird prinzipiell auf mindestens 3 Sekunden verlängert.
Technologiefehler (TF), die kommen und auch wieder gehen, können auch länger anstehen, TFs, die nur ‚kommend’ sind, werden 3 Sekunden lang angezeigt
H | Betriebsfehler BTF (Code 1000…1999) | Operating errors BTF (Code 1000…1999) | ??? | ??? | ??? | ??? | Word / Bit-Nummer | Fehlercode | Bezeichnung In FW | Beschreibung | DIAG-Alarmcode / ErrorType *) | Modul-/ Kanal-DIAG | DIAG-Enable in S7-Projekt ( DS128 ) | TIA-Fehlermeldung (TIA V13 SP1) [Texte sind u.U. TIA-Version-/CPU-abhängig] | ergänzende Bemerkungen: (u.a. abweichende Profibus-DP DIAG-Nummern)
D | Betriebsfehler liegt vor | Operation error existent | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 0 | 1000 | BTF_VORHANDEN | Mind. ein Betriebsfehler liegt vor (=1 solange ein Betriebsfehler vorliegt) | - | - | - |  | 2)
D | Watchdog | Watch dog error | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 1 | 1001 | BTF_WATCHDOG | Watchdog hat zugeschlagen. Fehler wird für mindestens 10 Sekunden angezeigt | 0x103 | - |  | "Zeitüberwachung (Watchdog) hat angesprochen" | 0x0F
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 2 |  | BTF_1_2 | -
D | Checksummenfehler (Parameter) | Checksum error (Parameter) | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 3 | 1003 | BTF_PARAM_FEHLER | Checksummenfehler bei Parametern | 0x329 | - |  | "Inkonsistente Konfigurationsdaten" | 0x0D
D | Checksummenfehler (Firmware) | Checksum error (Firmware) | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 4 | 1004 | BTF_CODE_CHECKSUM | Checksummenfehler bei Programmcode | 0x11B | - |  | "Ungültige/Inkonsistente Firmware vorhanden" | 0x0E
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 5 |  | BTF_1_5 | -
D | Logbuch voll oder defekt | Log book full / defective | Journal des rapports |  |  | 记录文件 | 1 / 6 | 1006 | BTF_LOGBUCH | Logbuch ist voll oder defekt | - | - | -
D | Digitale Wägezelle - keine Kommunikation | Digital load cell - no communication | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 7 | 1110 | BTF_DIG_WZ_NICHT_BEREIT | Digitale Wägezelle - keine Kommunikation
D | ADU-Fehler | ADC error | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 8 | 1102 | BTF_ADU_GESTOERT | A/D-Wandlerfehler | 0x313 | K | - | "Fehler im Eingangskreis" | 0x0B
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 9 | 1008 | BTF_1_9 |  | - | - | - | -
D | SENSE Spannung zu gering | SENSE voltage too low | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 10 | 1104 | BTF_SENSE_UNTERSPG | Unterspannung an Sense-Leitungen (analoge WZ) | 0x0124 | K | X | "Kurzschluss/Drahtbruch am Sensor" | 0x02
D | SIG Spannung zu hoch (Überlast) | SIG voltage too high (overload) | Surcharge |  | Load high | 高载荷 | 1 / 11 | 1105 | BTF_UEBERLAST | Überlast | 0x07 | K | X | "Oberer Grenzwert überschritten"
D | SIG Spannung zu niedrig (Unterlast) | SIG voltage too low (underload) | Charge basse | Tolerancia TO1 | Load low | 载荷低 | 1 / 12 | 1106 | BTF_UNTERLAST | Unterlast | 0x08 | K | X | "Unterer Grenzwert unterschritten"
D | SecureDisplay ausgefallen | SecureDisplay not connected / visible | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 13 | 1107 | BTF_HMI_FEHLT | Verbindung zu HMI fehlt (wird bei NSW geeicht benötigt) | -
D | DQ Kurzschluss nach M | DQ short circuit to ground | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 14 | 1111 | BTF_DQ | Störung Digitalausgänge (Kurzschluss nach Masse) | 0x106 | K | X | "Kurzschluss nach Masse" | 0x0C
D | Kurzschluss (Short circuit) | Short circuit | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 15 | 1109 | BTF_KURZSCHLUSS | Kurzschluss Speisung f. Wägezellen NOTE: BTF_KURZSCHLUSS ist wohl historisch bedingt (DIWZ), wird jedoch nicht gemeldet / benötigt. Kurzschluss WZ-SVG führt zu BTF_SENSE_UNTERSPG. | 0x01 | K | X | "Kurzschluss" FIXME: ak4615; 17.08.18: Event muss durch HW-Test von Klaus noch verifiziert werden, ob bei Kurzschluss auch eine Fehlermeldung vom DQ-Treiber generieret wird!
D | DB Unterlast Wägezelleneingang 1 | DB Underload load cell input 1 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 0 | 1201 | BTF_UNTERLAST_CH0 | Underrange signal input (Code 1201) (< -7.5 mV/V // HW-Limit)
D | DB Unterlast Wägezelleneingang 2 | DB Underload load cell input 2 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 1 | 1211 | BTF_UNTERLAST_CH1
D | DB Unterlast Wägezelleneingang 3 | DB Underload load cell input 3 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 2 | 1221 | BTF_UNTERLAST_CH2
D | DB Unterlast Wägezelleneingang 4 | DB Underload load cell input 4 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 3 | 1231 | BTF_UNTERLAST_CH3
D | DB Überlast Wägezelleneingang 1 | DB Overload load cell input 1 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 4 | 1202 | BTF_UEBERLAST_CH0 | Overrange signal input (Code 1202) (> +7,5 mV/V // HW-Limit)
D | DB Überlast Wägezelleneingang 2 | DB Overload load cell input 2 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 5 | 1212 | BTF_UEBERLAST_CH1
D | DB Überlast Wägezelleneingang 3 | DB Overload load cell input 3 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 6 | 1222 | BTF_UEBERLAST_CH2
D | DB Überlast Wägezelleneingang 4 | DB Overload load cell input 4 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 7 | 1232 | BTF_UEBERLAST_CH3
D | DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 1 | DB EXC short circuit load cell input 1 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 8 | 1203 | BTF_KURZSCHLUSS_CH0 | Excitation short circuit (> Excitation upper limits) (Code 1203)
D | DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 2 | DB EXC short circuit load cell input 2 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 9 | 1213 | BTF_KURZSCHLUSS_CH1
D | DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 3 | DB EXC short circuit load cell input 3 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 10 | 1223 | BTF_KURZSCHLUSS_CH2
D | DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 4 | DB EXC short circuit load cell input 4 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 11 | 1233 | BTF_KURZSCHLUSS_CH3
D | DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 1 | DB EXC open loop load cell input 1 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 12 | 1204 | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH0 | Excitation open loop (Excitation current < 0.5mA) (Code 1204)
D | DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 2 | DB EXC open loop load cell input 2 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 13 | 1214 | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH1
D | DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 3 | DB EXC open loop load cell input 3 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 14 | 1224 | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH2
D | DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 4 | DB EXC open loop load cell input 4 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 15 | 1234 | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH3
D | DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 1 | DB SEN error load cell input 1 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 0 | 1205 | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH0 | Sense Error (reference voltage too low <4.7V/ wire break>5.0V by pull up) (Code 1205)
D | DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 2 | DB SEN error load cell input 2 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 1 | 1215 | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH1
D | DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 3 | DB SEN error load cell input 3 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 2 | 1225 | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH2
D | DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 4 | DB SEN error load cell input 4 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 3 | 1235 | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH3
D | DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 1 | DB Impedance error load cell input 1 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 4 | 1206 | BTF_IMPEDANZ_CH0 | Impedance Error (out of range < MIN* or > 4200R, this error code has higher priority than excitation current error) (Code 1206)
D | DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 2 | DB Impedance error load cell input 2 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 5 | 1216 | BTF_IMPEDANZ_CH1
D | DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 3 | DB Impedance error load cell input 3 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 6 | 1226 | BTF_IMPEDANZ_CH2
D | DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 4 | DB Impedance error load cell input 4 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 7 | 1236 | BTF_IMPEDANZ_CH3
D | DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 1 | DB Error power supply load cell input 1 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 8 | 1207 | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH0 | Exitation power supply error (EXC_P < 4.7V without impedance error, this error code has first priority) (Code 1207)
D | DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 2 | DB Error power supply load cell input 2 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 9 | 1217 | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH1
D | DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 3 | DB Error power supply load cell input 3 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 10 | 1227 | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH2
D | DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 4 | DB Error power supply load cell input 4 | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 11 | 1237 | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH3
D | DB Checksummen-Fehler | DB Checksum error | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 12 | 1250 | BTF_CHECKSUM_SIWA_DB | Fehler Checksumme SIWA DB
D | DB Watchdog-Fehler | DB Watchdog error | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 13 | 1251 | BTF_WD_ERROR_SIWA_DB | WD-Fehler SIWA DB
D | DB ADU-Fehler | DB ADC error | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 14 | 1252 | BTF_ADC_ERROR_SIWA_DB | ADC-Fehler SIWA DB
D | DB FW-Update-Fehler | DB FW update error | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 15 | 1254 | BTF_FW_UPDATE_ERROR_SIWA_DB | FW-Update-Error SIWA DB
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 0 |  | BTF_4_0 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 1 |  | BTF_4_1 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 2 |  | BTF_4_2 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 3 |  | BTF_4_3 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 4 |  | BTF_4_4 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 5 |  | BTF_4_5 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 6 |  | BTF_4_6 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 7 |  | BTF_4_7 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 8 |  | BTF_4_8 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 9 |  | BTF_4_9 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 10 |  | BTF_4_10 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 11 |  | BTF_4_11 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 12 |  | BTF_4_12 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 13 |  | BTF_4_13 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 14 |  | BTF_4_14 | -
D | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 15 |  | BTF_4_15 | -
F | Ende Betriebsfehler
[11 empty] | *) gemäß 'SPH S7+ Modules, Part5: IO-Link Integration V1.1' - Diagnosealarm "ErrorType" |  |  |  | ³): abweichender DIAG-Code bei integration über ET200MP-PB 'Profibus-DP' (hier sind nur DIAG# <= 0x1F möglich!)
Die obigen per BTF ausgelösten S7-Diagnosealarme werden als 'Kanal'-Diagnosen an die S7-CPU gemeldet (zusätzliche Modul-Diagnosen siehe nachfolgende Tabelle).
[9 empty] | ET200SP-Modul Standard-Diagnosen | Beschreibung | DIAG-Alarmcode / ErrorType *) |  |  | TIA-Fehlermeldung (TIA V12 SP1, S7-1200) [Texte sind u.U. TIA-Version-/CPU-abhängig] | spezifische Bemerkungen:
[9 empty] | xxx_FEHLER | ext. Controller (K60 von Proteus) nicht erreichbar (über SSI-SPI), obwohl SVG ok. [z.B. aufgrund inkompatibler SW-Versionen - sollte in der Praxis nicht vorkom.] | 0x09 | M |  | Fehler
[9 empty] | xxx_VERSORGUNGSPANNUNG | ext. Modul-Versorgungsspannung (Lastspannung) fehlt. | 0x11 | M | x | Versorgungsspannung fehlt | einzige Modul-Diagnose, welche nur bei wird nur DS128-"Diagnosealarm"-Enable gemeldet wird.
[9 empty] | xxx_PRAL_VERLOREN | Prozessalarm verloren (PRAL-Queue-Überlauf in BASY-FW). | 0x16 | M |  | Prozessalarm verloren
[9 empty] | xxx_FW_UPDATE_AKTIV | FW-Update aktiv. | 0x1F | M |  | Kanal/Komponente temporär nicht verfügbar
[10 empty] | Inkompatible FW zwwischen Proteus und K61 | 0x1F | M |  | Kanal/Komponente temporär nicht verfügbar
Bemerkug: Diese von der Standard-BASY-FW am PROTEUS gemeldeten Modul-Diagnosen können nicht gesperrt werden, d.h. sie werden unabhängig
vom DS128-"Diagnosealarm"-Enable immer gemeldet - ausgenommen hiervon ist die Modul-Diagnose "Versorgungsspannung fehlt" (0x11), welche vom DS128-"Diagnosealarm"-Enable abhängt.
H | Technologiemeldungen TNF (Code 2000 - 4999) | Technology messages TNF (Code 2000 - 4999) | ??? | ??? | ??? | ??? | Bit-Nummer | Fehlercode | Bezeichnung In FW | Beschreibung | S7- Ereignisinfo (hex) *)
D | Technologiemeldung | Technology message existent | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 0 | 2000 | TNF_VORHANDEN | Mindestens eine Technologiemeldung liegt vor |  |  |  |  | 2)
D | Summierstörung | Totalizing error | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 1 | 3001 | TNF_SUMMIERSTOERUNG | Die Summen sind nicht mehr einchf. protokollierbar (z.B. wegen Überschreitung der maximalen Bandbeladung)
D | Trace überlastet | Trace overloaded | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 2 | 2002 | TNF_TRACE_BUSY | Der eingestellte Zyklus für die Traceaufzeichnung kann nicht verarbeitet werden: Auslesen läuft oder der Puffer ist voll, Aufzeichnung wird gestoppt
D | Nullstellvorgang abgebrochen | Zero setting procedure aborted | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 3 | 2003 | TNF_WAE_NULLSETZEN | Das Einschaltgewicht liegt ausserhalb des durch das maximale positive und negative Gewicht für das Nullsetzen parametrierten Wertbereiches in DS 3.
D | Tracespeicher voll | Trace memory full | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 4 | 2004 | TNF_TRACE_ABBRUCH | Zyklische Traceaufzeichnung abgebrochen, da Speicher vollgelaufen ist
D | Neuanlauf nach Spannungswiederkehr | Reboot after power reset | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 5 | 2005 | TNF_POWERON | Diagnosemeldung für 'regulären' Neuanlauf. [ CR Khe: KEINE Zusatzinfo bei BTF/TNF - folgende ZI nur noch Kommentar f. Entw.: 130: Neuanlauf nach Spannungswiederkehr 64: Spannungseinbruch unterhalb VoltageSupervisor-Schwelle, aber noch oberhalb K60-interner LowVoltageDetect-Schwelle (z.B. EMV-bedingt - im Labor auch: Debugger-Reset oder Reset-Taste) 0: Neuanlauf nach FW-Update ]
D | Downloadfehler | Download error | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 6 | 2006 | TNF_FWUPD_ABORT | Es wurde ein FW-Download (FW-Update) abgebrochen/abgewiesen, z.B. weil - bereits ein FW-Update-Vorgang läuft oder - Kommunikation mit S7-Seite abgebrochen ist.
D | Justagevorgang abgebrochen | Calibration aborted | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 7 | 3002 | TNF_JUST_ABBRUCH | Justagevorgang abgebrochen, da zwischenzeitlich Werte außerhalb plausibler Bereich
D | Backup gesetzt | Backup created | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 8 | 2094 | TNF_BACKUP_SET | Backup/Snapshot wurde erfolgreich gesetzt
D | Backup geladen | Backup loaded | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 9 | 2095 | TNF_BACKUP_LOADED | Backup wurde erfolgreich geladen
D | Firmwaredatei ungültig | Firmware file invalid | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 10 | 2007 | TNF_FWUPD_INVALID | FW-Update-Datei (*.upd) wurde abgewiesen, weil diese ungültig ist (UPD-Datei entweder für Modul nicht geeignet oder fehlerhaft - z.B. Länge, Struktur, Checksumme, Signatur unplausibel).
D | Modbus Kommunikation Timeout | Modbus communication timeout | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 11 | 2104 | TNF_CPU_STOPP | Kein Stand-Alone Betrieb und CPU fehlt bzw. läuft nicht
D | Wiederherstellungspunkt gesetzt | Recovery point created | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 12 | 2096 | TNF_RECOVERY_SET | Wiederherstellungspunkt wurde erfolgreich gesetzt
D | Wiederherstellungspunkt geladen | Recovery point loaded | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 13 | 2097 | TNF_RECOVERY_LOADED | Wiederherstellungspunkt (oder falls nicht vorhanden, dann Defaultwerte) wurde erfolgreich geladen
D | Standardparameter geladen | Standard parameters loaded | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 14 | 2098 | TNF_STANDARDPARAM | Hinweis für den Anwender, dass die Standardparameter geladen wurden
D | Werkseinstellung geladen | Factory settings loaded | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 15 | 2099 | TNF_WERKSEINST | Hinweis für den Anwender, dass die Werkseinstellungen geladen wurden
D | Protokollierung nicht möglich | Logging not possible | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 0 | 2112 | TNF_PROT_BEDINGUNGEN | Protokollierbedingungen nicht erfüllt, automatisches Protokollieren kann nicht ausgeführt werden
D | Protokollfehler | Log error | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 1 | 2115 | TNF_PROT_FEHLER | Fehler beim Lesen eines Protokolleintrags (Refresh DS46 bei Anforderungs-ID = 0)
D | Protokollspeicher voll | Log memory full | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 2 | 2124 | TNF_PROT_VOLL | Bei OIML-Betrieb, wenn kein Ringspeicher parametriert ist, wenn der Protokollspeicher voll ist.
D | Protokolleintrag nicht eichfähig | Log entry not legal for trade | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 3 | 2125 | TNF_LOG_NOT_LFT | Die abgedruckte Summe ist nicht eichfähig, da ein Fehler bei der Summe vorliegt (es wird mit der Kennung t statt T protokolliert)
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 4 |  | TNF_2_4
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 5 |  | TNF_2_5
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 6 |  | TNF_2_6
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 7 |  | TNF_2_7
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 8 |  | TNF_2_8
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 9 |  | TNF_2_9
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 10 |  | TNF_2_10
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 11 |  | TNF_2_11
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 12 |  | TNF_2_12
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 13 |  | TNF_2_13
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 14 |  | TNF_2_14
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 15 |  | TNF_2_15
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 0 |  | TNF_3_0
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 1 |  | TNF_3_1
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 2 |  | TNF_3_2
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 3 |  | TNF_3_3
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 4 |  | TNF_3_4
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 5 |  | TNF_3_5
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 6 |  | TNF_3_6
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 7 |  | TNF_3_7
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 8 |  | TNF_3_8
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 9 |  | TNF_3_9
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 10 |  | TNF_3_10
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 11 |  | TNF_3_11
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 12 |  | TNF_3_12
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 13 |  | TNF_3_13
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 14 |  | TNF_3_14
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 15 |  | TNF_3_15
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 0 |  | TNF_4_0
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 1 |  | TNF_4_1
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 2 |  | TNF_4_2
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 3 |  | TNF_4_3
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 4 |  | TNF_4_4
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 5 |  | TNF_4_5
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 6 |  | TNF_4_6
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 7 |  | TNF_4_7
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 8 |  | TNF_4_8
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 9 |  | TNF_4_9
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 10 |  | TNF_4_10
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 11 |  | TNF_4_11
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 12 |  | TNF_4_12
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 13 |  | TNF_4_13
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 14 |  | TNF_4_14
D | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 15 |  | TNF_4_15
F | Ende Technologiemeldungen
H | Daten- und Bedienfehler DBF (Code 5000 …8999) | Data or command error DBF (Code 5000 …8999) | ??? | ??? | ??? | ??? | Wort- / Bit-Nummer | Fehlercode | Bezeichnung In FW | Beschreibung Basis: 'Befehle_Meldungen_WPxx_...xls" | S7- Ereignisinfo (hex) *)
D | Daten- oder Bedienfehler | Data or command error | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 0 | 5000 | DBF_BEF_VORHANDEN | Mindestens ein Daten- oder Bedienfehler liegt vor |  |  |  |  | 2)
D | Befehl nicht bekannt | Command not known | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 1 | 6050 | DBF_BEF_UNBEKANNT | Befehlscode oder Datensatz ist bei aktueller Applikation nicht definiert
D | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 2 | 6051 | DBF_BEF_JETZT_NICHT | Befehle, die jetzt nicht ausgeführt werden können, weil ein Prozess schon läuft oder der dynamische Zustand der Wägung den Befehl nicht zulässt. - 1)
D | Fehler Servicebefehl - | Error service command - | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 3 | 6052 | DBF_BEF_SERVICE | Betroffen Befehle aus der Servicegruppe ohne Justage bzw. Einmessen. Mit Zusatzinfo werden alle möglichen Ursachen erfasst (.z.B weil kein Servicebetrieb…, weil Dosierung…, weil Schreibschutz…)
D | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 4 | 6053 | DBF_BEF_JUSTAGE | Alle Befehle zu Justieren, Einmessen
D | Fehler Waagenbefehl - | Error scale command - | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 5 | 6054 | DBF_BEF_WAAGE | Betroffen: Wägebefehle. Mit Zusatzinfo werden alle möglichen Ursachen erfasst (.z.B … weil Servicebetrieb…, .... weil Dosierung… oder … weil Schreibschutz…)
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 6 |  | DBF_1_6
D | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 7 | 6056 | DBF_BEF_SPEICHERN | Betroffen sind Trace, Protokoll, Logbuch und Security Audit -Befehle
D | Datensatz nicht bekannt | Data record not known | Ligne de commande (DR) inconnue |  | Serie dati sconosciuta | 未知数据记录 | 1 / 8 | 7050 | DBF_PARAM_DS_UNBEKANNT | Keine Zusatzinfo (=0)
D | Parametereingabe jetzt nicht möglich | Parameter input not possible | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 9 | 7051 | DBF_PARAM_JETZT_NICHT | Mit Zusatzinfo werden alle möglichen Ursachen erfasst (.z.B weil Servicebetrieb…, weil Dosierung…. Weil Schreibschutz…)
D | Parameteränderung wegen Schreibschutz nicht möglich | Parameter input not possible - write protection is set | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 10 | 7052 | DBF_PARAM_SCHREIBSCHUTZ | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Justageparameter" DR3 - | Parameter error "Calibration parameter" DR3 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 11 | 7053 | DBF_PARAM_DS3 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Korrekturfaktor" DR4 - | Parameter error "Correction factor" DR4 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 12 | 7054 | DBF_PARAM_DS4 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 13 | 7055 | DBF_PARAM_DS5 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Grenzwerte" DR6 - | Parameter error "Limits" DR6 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 14 | 7056 | DBF_PARAM_DS6 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | Parameter errror "Process interfaces" DR7 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 / 15 | 7057 | DBF_PARAM_DS7 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Datum&Uhrzeit" DR8/DR48 - | Parameter error "Date and time" DR8/DR48 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 0 | 7058 | DBF_PARAM_DS8_48 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Wägezellenparameter" DR10 | Parameter error "Load Cell Parameters" DR10 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 1 | 7059 | DBF_PARAM_DS10 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Waagentyp" DR11 - | Parameter error "Scale type" DR11 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 2 | 7060 | DBF_PARAM_DS11 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "RS485" DR13 - | Parameter error "RS485" DR13 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 3 | 7061 | DBF_PARAM_DS13 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Korrekturfakto Referenz" - | Parameter error Correction factor reference" - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 4 | 7062 | DBF_PARAM_DS14 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Konfiguration Technologiemeldungen" DR15 - | Parameter errror "Configuration technology messages" DR15 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 5 | 7063 | DBF_PARAM_DS15 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Simulation" DR16 - | Parameter errror "Simulation" DR16 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 6 | 7064 | DBF_PARAM_DS16 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 7 |  | DBF_2_7 | -
D | Parameterfehler "Beizeichen" DR28 - | Parameter errror "Additional strings" DR28 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 8 | 7066 | DBF_PARAM_DS28 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Fehler in Protokollanforderung DR 45 | Error during log request DR45 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 9 | 7067 | DBF_PARAM_DS45 | Fehler in Protokollanforderung
D | Parameterfehler DR50 | Parameter error DR50 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 10 | 7068 | DBF_PARAM_DS50 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler DR70 | Parameter error "SIWAREX DB" DR70 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 11 | 7069 | DBF_PARAM_DS70 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Winkelvorgabe" DR17 - | Parameter errror "Belt angle" DR17 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 12 | 7070 | DBF_PARAM_DS17 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Parameterfehler "Externe Geschwindigkeitsvorgabe" DR18 - | Parameter errror "External speed" DR18 - | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 13 | 7071 | DBF_PARAM_DS18 | Mit Zusatzinfo wird die betroffene Variable genannt
D | Fehler in Webloganforderung DR 157 | Error during weblog request DR157 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 14 | 7072 | DBF_PARAM_DS157 | Fehler in Weblog-Anforderung
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 / 15 |  | DBF_2_15 | - |  |  |  |  | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 0 |  | DBF_3_0 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 1 |  | DBF_3_1 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 2 |  | DBF_3_2 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 3 |  | DBF_3_3 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 4 |  | DBF_3_4 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 5 |  | DBF_3_5 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 6 |  | DBF_3_6 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 7 |  | DBF_3_7 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 8 |  | DBF_3_8 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 9 |  | DBF_3_9 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 10 |  | DBF_3_10 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 11 |  | DBF_3_11 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 12 |  | DBF_3_12 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 13 |  | DBF_3_13 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 14 |  | DBF_3_14 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 3 / 15 |  | DBF_3_15 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 0 |  | DBF_4_0 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 1 |  | DBF_4_1 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 2 |  | DBF_4_2 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 3 |  | DBF_4_3 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 4 |  | DBF_4_4 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 5 |  | DBF_4_5 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 6 |  | DBF_4_6 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 7 |  | DBF_4_7 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 8 |  | DBF_4_8 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 9 |  | DBF_4_9 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 10 |  | DBF_4_10 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 11 |  | DBF_4_11 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 12 |  | DBF_4_12 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 13 |  | DBF_4_13 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 14 |  | DBF_4_14 | -
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | ??? | ??? | ??? | ??? | 4 / 15 |  | DBF_4_15 | -
F | Ende Datenfehler
| 1) "-" bedeutet, dass diese Daten- und Bedienfehler eine detaillierte Zusatzinfo besitzen (siehe Lasche DBF-Zusatzinfo | 1) "-" bedeutet, dass diese Daten- und Bedienfehler eine detaillierte Zusatzinfo besitzen (siehe Lasche DBF-Zusatzinfo | 1) "-" bedeutet, dass diese Daten- und Bedienfehler eine detaillierte Zusatzinfo besitzen (siehe Lasche DBF-Zusatzinfo | 1) "-" bedeutet, dass diese Daten- und Bedienfehler eine detaillierte Zusatzinfo besitzen (siehe Lasche DBF-Zusatzinfo | 1) "-" bedeutet, dass diese Daten- und Bedienfehler eine detaillierte Zusatzinfo besitzen (siehe Lasche DBF-Zusatzinfo | 1) "-" bedeutet, dass diese Daten- und Bedienfehler eine detaillierte Zusatzinfo besitzen (siehe Lasche DBF-Zusatzinfo |  |  |  |  | *) wird bei Bedarf festgelegt
| ²) Diese "Sammelmeldungen" existieren nur als Bits in den DS32-Fehlerbitfeldern. Sie werden u.a. nie in den DS153 eingetragen (dort erfolgt Eintrag des auslösenden Fehlers). | ²) Diese "Sammelmeldungen" existieren nur als Bits in den DS32-Fehlerbitfeldern. Sie werden u.a. nie in den DS153 eingetragen (dort erfolgt Eintrag des auslösenden Fehlers). | ²) Diese "Sammelmeldungen" existieren nur als Bits in den DS32-Fehlerbitfeldern. Sie werden u.a. nie in den DS153 eingetragen (dort erfolgt Eintrag des auslösenden Fehlers). | ²) Diese "Sammelmeldungen" existieren nur als Bits in den DS32-Fehlerbitfeldern. Sie werden u.a. nie in den DS153 eingetragen (dort erfolgt Eintrag des auslösenden Fehlers). | ²) Diese "Sammelmeldungen" existieren nur als Bits in den DS32-Fehlerbitfeldern. Sie werden u.a. nie in den DS153 eingetragen (dort erfolgt Eintrag des auslösenden Fehlers). | ²) Diese "Sammelmeldungen" existieren nur als Bits in den DS32-Fehlerbitfeldern. Sie werden u.a. nie in den DS153 eingetragen (dort erfolgt Eintrag des auslösenden Fehlers).
| IDs für zusätzliche Texte bei zusammenhängenden Parametern liegen im Bereich von 4500 … 4999 | IDs für zusätzliche Texte bei zusammenhängenden Parametern liegen im Bereich von 4500 … 4999 | IDs für zusätzliche Texte bei zusammenhängenden Parametern liegen im Bereich von 4500 … 4999 | IDs für zusätzliche Texte bei zusammenhängenden Parametern liegen im Bereich von 4500 … 4999 | IDs für zusätzliche Texte bei zusammenhängenden Parametern liegen im Bereich von 4500 … 4999 | IDs für zusätzliche Texte bei zusammenhängenden Parametern liegen im Bereich von 4500 … 4999
1001
7072
Note on K1: NOTE bzgl. angeg. Zusatzinfos: CR Khe: KEINE Ausgabe Zusatzinfo bei BTF/TNF !
Note on M1: M: Modul-Diagnose (auf Kanal 0x8000 zu S7 gemeldet) K: Kanal-Diagnose (DIAG bei WP522 je Kanal möglich)

## DBF-Zusatzinfo
# | Zusatzinfos zu Daten- und Bedienfehler | Zusatzinfos zu Daten- und Bedienfehler (en) | DBF-Fehlercode | Zu Fehler code | Zusatzinfo ID *) | Zusatzinfo ID-Bezeichnung In FW | Beschreibung | Beschreibung (en) | Beschreibung (fr) | Beschreibung (sp) | Beschreibung (it) | Beschreibung (zn) | Fehlermeldung | Fehlermeldung (en) | Fehlercode | Zeile in F-Meldungen | Text/Code Zuordnung uneinheitlich | Text aus vorhergehenden Definitionen | ZI, unikat
D | Daten- oder Bedienfehler | Data or command error | 1 / 0 | 5000 | [8 empty] | Daten- oder Bedienfehler | Data or command error | 5000 | 153
D |  |  |  |  | 0 | KEINE_ZUSATZINFO | Keine Zusatzinfo | no additional info | ??? | ??? | ??? | ??? | Daten- oder Bedienfehler | Data or command error | 5000 | 153 |  | Keine Zusatzinfo | X
D | Befehl nicht bekannt | Command not known | 1 / 1 | 6050 | [8 empty] | Befehl nicht bekannt | Command not known | 6050 | 154
D |  |  |  |  | 0 | KEINE_ZUSATZINFO | Keine Zusatzinfo | no additional info | ??? | ??? | ??? | ??? | Befehl nicht bekannt | Command not known | 6050 | 154 |  | Keine Zusatzinfo
D | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 1 / 2 | 6051 | [8 empty] | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155
D |  |  |  |  | 9500 | ZI_STOERUNG | Störung liegt vor | module disturbed | Erreur active |  |  |  | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155 |  | Störung liegt vor | X
D |  |  |  |  | 9501 | ZI_BAND_LAEUFT | Band läuft | Belt is running | Pas d'état stable |  |  |  | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155 |  | Band läuft | X
D |  |  |  |  | 9502 | ZI_BAND_LAEUFT_NICHT | Band läuft nicht | Belt is not running | En attente de l'état stable |  |  |  | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155 |  | Band läuft nicht | X
D |  |  |  |  | 9507 | ZI_ANDERER_VORGANG_AKTIV | Vorgang nicht möglich, da bereits ein anderer Vorgang noch nicht abgeschlossen | Action not possible because another one is still in process |  |  |  |  | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155 |  | Vorgang nicht möglich, da bereits ein anderer Vorgang noch nicht abgeschlossen | X
D |  |  |  |  | 9514 | ZI_CPU_STOPP | CPU ausgefallen oder nicht bereit (STOP) | PLC failed or not ready (STOP) | Problème CPU |  |  |  | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155 |  | CPU ausgefallen oder nicht bereit (STOP) | X
D |  |  |  |  | 9541 | ZI_ENTLEEREN_AKTIV | Entleersignal ist aktiviert | discharge signal is active | signal vidage actif |  |  |  | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9680 | ZI_EICHANZEIGE | SecureDisplay ist nicht verbunden oder ausgeblendet | SecureDisplay is not connected or hidden | le Secure Display est masqué ou n'est pas connecté |  |  |  | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9681 | ZI_ANZEIGEINHALT | Befehl passt nicht zum Anzeigeinhalt von SecureDisplay | Display command does not fit to content of SecureDisplay | l'ordre ne correspond pas au contenu |  |  |  | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9682 | ZI_PARAMETRIERUNG | Befehl ist aufgrund aktueller Parametrierung nicht moeglich | Command not possible because of actual parameter setting |  |  |  |  | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9683 | ZI_SUMMIERUNG_AKTIV | Befehl ist nicht ausfuehrbar, da die Summierung aktiv ist | Command not possible because totalizing is active |  |  |  |  | Befehl jetzt nicht möglich - | Command now not possible - | 6051 | 155 |  | #N/A | X
D | Fehler Servicebefehl - | Error service command - | 1 / 3 | 6052 | [8 empty] | Fehler Servicebefehl - | Error service command - | 6052 | 156
D |  |  |  |  | 9510 | ZI_KEIN_SERVICE | Servicebetrieb ist nicht aktiv | service mode is not active | Mode service inactif |  |  |  | Fehler Servicebefehl - | Error service command - | 6052 | 156 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9511 | ZI_SCHREIBSCHUTZ | Schreibschutz ist aktiv | write protection is active | Protection anti écriture |  |  |  | Fehler Servicebefehl - | Error service command - | 6052 | 156 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9507 | ZI_ANDERER_VORGANG_AKTIV | Vorgang nicht möglich, da bereits ein anderer Vorgang noch nicht abgeschlossen | Action not possible because another one is still in process |  |  |  |  | Fehler Servicebefehl - | Error service command - | 6052 | 156 |  | #N/A
D |  |  |  |  | 9512 | ZI_KEINE_FREIGABE | Freigabe fehlt | enable is missing | Il manque la validation |  |  |  | Fehler Servicebefehl - | Error service command - | 6052 | 156 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9519 | ZI_KEIN_PRUEFBETRIEB | kein Prüfbetrieb | no test operation | pas en mode contrôle |  |  |  | Fehler Servicebefehl - | Error service command - | 6052 | 156 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9522 | ZI_JUST_NICHT_FERTIG | Justage noch nicht vollständig abeschlossen | calibration not finished completely | étalonnage en cours |  |  |  | Fehler Servicebefehl - | Error service command - | 6052 | 156 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9617 | ZI_OIML_AKTIV | OIML-Modus ist aktiv | OIML mode is active |  |  |  |  | Fehler Servicebefehl - | Error service command - | 6052 | 156 |  | #N/A | X
D | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 1 / 4 | 6053 | [8 empty] | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 6053 | 157
D |  |  |  |  | 9510 | ZI_KEIN_SERVICE | Servicebetrieb ist nicht aktiv | service mode is not active | Mode service inactif |  |  |  | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 6053 | 157 |  | Servicebetrieb ist nicht aktiv
D |  |  |  |  | 9511 | ZI_SCHREIBSCHUTZ | Schreibschutz ist aktiv | write protection is active | Protection anti écriture |  |  |  | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 6053 | 157 |  | Schreibschutz ist aktiv
D |  |  |  |  | 9520 | ZI_JUST_DIGITS_ABSTAND | Abstand zwischen den Justagedigits zu gering | distance between calibration digits is too small | différence entre deux poids étalons trop petite |  |  |  | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 6053 | 157 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9521 | ZI_JUST_REIHENFOLGE | Reihenfolge Justagepunkte fehlerhaft | sequence of calibration points is not correct | la séquence des ordres d'étalonnage est mauvaise |  |  |  | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 6053 | 157 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9522 | ZI_JUST_NICHT_FERTIG | Justage noch nicht vollständig abeschlossen | calibration not finished completely | étalonnage en cours |  |  |  | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 6053 | 157 |  | Justage noch nicht vollständig abeschlossen
D |  |  |  |  | 9523 | ZI_JUST_DIGITS_BEREICH | Justagedigits nicht im zulässigen Bereich | calibration digits out of valid range | valeurs CAN hors plage |  |  |  | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 6053 | 157 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9524 | ZI_JUSTGEW_NULL | Justagegewicht ist null | calibration weight is zero | le poids étalon est nul |  |  |  | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 6053 | 157 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9527 | ZI_SIMULATION_AKTIV | Befehl in Simulationsbetrieb nicht möglich | command in simulation mode not possible | ordre non autorisé en mode simulation |  |  |  | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 6053 | 157 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9534 | ZI_UEBERNAHMEPARAM | Übernahmeparameter unzulässig | to be accepted parameter is Improper |  |  |  |  | Fehler Justagebefehl - | Error calibration command - | 6053 | 157 |  | #N/A | X
D | Fehler Waagenbefehl - | Error scale command - | 1 / 5 | 6054 | [8 empty] | Fehler Waagenbefehl - | Error scale command - | 6054 | 158
D |  |  |  |  | 9500 | ZI_STOERUNG | Störung liegt vor | module disturbed | Erreur active |  |  |  | Fehler Waagenbefehl - | Error scale command - | 6054 | 158 |  | #N/A
D |  |  |  |  | 9501 | ZI_BAND_LAEUFT | Band läuft | Belt is running | Pas d'état stable |  |  |  | Fehler Waagenbefehl - | Error scale command - | 6054 | 158 |  | #N/A
D |  |  |  |  | 9508 | ZI_VORGANG_NICHT_AKTIV | Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da nicht begonnen | Process cannot be completed, because it was not started. |  |  |  |  | Fehler Waagenbefehl - | Error scale command - | 6054 | 158 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9507 | ZI_ANDERER_VORGANG_AKTIV | Vorgang nicht möglich, da bereits ein anderer Vorgang noch nicht abgeschlossen | Action not possible because another one is still in process |  |  |  |  | Fehler Waagenbefehl - | Error scale command - | 6054 | 158 |  | Vorgang nicht möglich, da bereits ein anderer Vorgang noch nicht abgeschlossen
D |  |  |  |  | 9515 | ZI_BETRIEBSART | in dieser Wägebetriebsart nicht möglich | in this scale operation mode not possible | Impossible dans ce mode de fonctionnement |  |  |  | Fehler Waagenbefehl - | Error scale command - | 6054 | 158 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9530 | ZI_TARABEREICH | aktuelles Gewicht liegt außerhalb des vorgegebenen Tarabereichs | current weight is out of defined tare weight range | le poids actuel est en dehors de la plage de la tare |  |  |  | Fehler Waagenbefehl - | Error scale command - | 6054 | 158 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9531 | ZI_NULLSTELLBEREICH | aktuelles Gewicht liegt außerhalb des vorgegebenen Nullstellbereichs | current weight is out of defined zero setting range | le poids actuel est en dehors de la plage de RAZ |  |  |  | Fehler Waagenbefehl - | Error scale command - | 6054 | 158 |  | #N/A | X
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 1 / 6 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159
D |  |  |  |  | 9500 | ZI_STOERUNG | Störung liegt vor | module disturbed | Erreur active |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | Störung liegt vor
D |  |  |  |  | 9501 | ZI_BAND_LAEUFT | Band läuft | Belt is running | Pas d'état stable |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | Band läuft
D |  |  |  |  | 9502 | ZI_BAND_LAEUFT_NICHT | Band läuft nicht | Belt is not running | En attente de l'état stable |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A
D |  |  |  |  | 9508 | ZI_VORGANG_NICHT_AKTIV | Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da nicht begonnen | Process cannot be completed, because it was not started. |  |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da nicht begonnen
D |  |  |  |  | 9509 | ZI_DOSIERZEITPUNKT | Zeitpunkt innerhalb Dosierung nicht zulässig | at this time within dosing/weighing cycle not allowed | Valeur de la durée dans le dosage n'est pas plausible |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9513 | ZI_SERVICEBETRIEB | Servicebetrieb noch aktiv | service mode is still active | Mode service encore actif |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9515 | ZI_BETRIEBSART | in dieser Wägebetriebsart nicht möglich | in this scale operation mode not possible | Impossible dans ce mode de fonctionnement |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | in dieser Wägebetriebsart nicht möglich
D |  |  |  |  | 9539 | ZI_SUMME_ERREICHT | Summensollwert bereits erreicht | total set point already reached |  |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9540 | ZI_UEBER_FEIN_ABSCH | aktuelles Gewicht liegt oberhalb des Feinabschaltpunkts | current weight is already above fine shut-off point | le poids actuel est supérieure au point de coupure du PV |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9542 | ZI_SOLL_ZU_KLEIN | Sollwert ist zu klein | set point too small | consigne trop petite |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9543 | ZI_SOLL_ZU_GROSS | Sollwert ist zu groß | set point to large | consigne trop grande |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9544 | ZI_TOLERANZGRENZEN | Toleranzgrenzen sind nicht plausibel | tolerance limits are not plausible | les tolérances ne sont pas plausibles |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9595 | ZI_GEBER | Ausführung nicht möglich, da ein Geber projektiert | action not possible because a sensor is used |  |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9596 | ZI_FUELLSOLL_MAX | Dosierung würde Überfüllung ergeben | dosing would result in overfilling | le dosage conduirait à une surcharge |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9547 | ZI_VORGABE_ENTLEEREN | Parametrierung "Automatisches Entleeren" (DR25) ist nicht plausibel | automatic emptying settings (DR25) are not plausible | paramètres vidage du DR25 pas plausible |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9548 | ZI_VORGABE_PRUEFSTOPP_PUNKTE | keine Prüfstopps definiert | no check stops are defined | aucune interruption de contrôle définie |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9549 | ZI_LEER | Waage ist bereits leer | scale is already empty | la balance est déja vide |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 159 |  | #N/A | X
D | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 1 / 7 | 6056 | [8 empty] | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160
D |  |  |  |  | 9500 | ZI_STOERUNG | Störung liegt vor | module disturbed | Erreur active |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | Störung liegt vor
D |  |  |  |  | 9501 | ZI_BAND_LAEUFT | Band läuft | Belt is running | Pas d'état stable |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | Band läuft
D |  |  |  |  | 9502 | ZI_BAND_LAEUFT_NICHT | Band läuft nicht | Belt is not running | En attente de l'état stable |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | Band läuft nicht
D |  |  |  |  | 9511 | ZI_SCHREIBSCHUTZ | Schreibschutz ist aktiv | write protection is active | Protection anti écriture |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | Schreibschutz ist aktiv
D |  |  |  |  | 9532 | ZI_WAEGEBEREICH | aktuelles Gewicht liegt außerhalb des vorgegebenen Wägebereichs | current weight is out of defined weighing range | le poids actuel est en dehors de la plage de pesée |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9550 | ZI_TRACESPEICHER_VOLL | Trace-Speicher ist voll | trace memory is full | la mémoire trace est pleine |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9551 | ZI_PROTSPEICHER_VOLL | Protokollspeicher ist voll | logging memory is full | la mémoire du protocole est pleine |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9552 | ZI_SPEICHER_BUSY | Speicher-Task ist beschäftigt | logging task is busy | la mémoire est en cours d'écriture |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9553 | ZI_PROT_NO_CHANGE | Gewicht änderte sich seit letztem Protokollabruck nicht | weight did not change since last logging | le poids n'a pas changé depuis le dernier protocole |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9554 | ZI_LOG_EMPTY | Logbuch / Security Audit Logging enthält keine oder keine weiteren Einträge | logbook / security audit logging contains no or no more entries | le journal des rapports est vide |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9533 | ZI_SUMME_ZU_KLEIN | Summe zu klein | totalized load is too small |  |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9535 | ZI_ZU_WENIG_BANDUMLAEUFE | Anzahl Bandumläufe zu gering | number of belt revolutions is too small |  |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9536 | ZI_SUMMIERSTOERUNG | Summierstörung lag vor | totalizers error had occured |  |  |  |  | Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 6056 | 160 |  | #N/A | X
D | Datensatz nicht bekannt | Data record not known | 1 / 8 | 7050 | [8 empty] | Datensatz nicht bekannt | Data record not known | 7050 | 161 |  |  |  | #N/A
D |  |  |  |  | 0 | KEINE_ZUSATZINFO | Keine Zusatzinfo | no additional info | ??? | ??? | ??? | ??? | Datensatz nicht bekannt | Data record not known | 7050 | 161 |  | #N/A
D | Parametereingabe jetzt nicht möglich | Parameter input not possible | 1 / 9 | 7051 | [8 empty] | Parametereingabe jetzt nicht möglich | Parameter input not possible | 7051 | 162
D |  |  |  |  | 9507 | ZI_ANDERER_VORGANG_AKTIV | Vorgang nicht möglich, da bereits ein anderer Vorgang noch nicht abgeschlossen | Action not possible because another one is still in process |  |  |  |  | Parametereingabe jetzt nicht möglich | Parameter input not possible | 7051 | 162 |  | Vorgang nicht möglich, da bereits ein anderer Vorgang noch nicht abgeschlossen
D |  |  |  |  | 9510 | ZI_KEIN_SERVICE | Servicebetrieb ist nicht aktiv | service mode is not active | Mode service inactif |  |  |  | Parametereingabe jetzt nicht möglich | Parameter input not possible | 7051 | 162 |  | Servicebetrieb ist nicht aktiv
D |  |  |  |  | 9511 | ZI_SCHREIBSCHUTZ | Schreibschutz ist aktiv | write protection is active | Protection anti écriture |  |  |  | Parametereingabe jetzt nicht möglich | Parameter input not possible | 7051 | 162 |  | Schreibschutz ist aktiv
D |  |  |  |  | 9560 | ZI_PASSWORT_FALSCH | Parameter einfügen | Paste parameter | Coller paramètre |  | Paste parameter | 粘贴参数 | Parametereingabe jetzt nicht möglich | Parameter input not possible | 7051 | 162 |  | #N/A | X
D | Parameteränderung wegen Schreibschutz nicht möglich | Parameter input not possible - write protection is set | 1 / 10 | 7052 | [8 empty] | Parameteränderung wegen Schreibschutz nicht möglich | Parameter input not possible - write protection is set | 7052 | 163
D | Parameterfehler "Justageparameter" DR3 - | Parameter error "Calibration parameter" DR3 - | 1 / 11 | 7053 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Parameterfehler "Justageparameter" DR3 - | Parameter error "Calibration parameter" DR3 - | 7053 | 164 |  | #N/A
D |  |  |  |  | 9528 | ZI_FG_TP1_ZU_KLEIN | , da FG TP1 zu klein | , FG T1 too small | ??? | ??? | ??? | ??? | Parameterfehler "Justageparameter" DR3 - | Parameter error "Calibration parameter" DR3 - | 7053 | 164 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9615 | ZI_OIML_EICHSCHRITTE | , da OIML und 6000d verletzt | , OIML and 6000d conflict | ??? | ??? | ??? | ??? | Parameterfehler "Justageparameter" DR3 - | Parameter error "Calibration parameter" DR3 - | 7053 | 164 |  | #N/A | X
D | Parameterfehler "Korrekturfaktor" DR4 - | Parameter error "Correction factor" DR4 - | 1 / 12 | 7054 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Parameterfehler "Korrekturfaktor" DR4 - | Parameter error "Correction factor" DR4 - | 7054 | 165
D | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 1 / 13 | 7055 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | betroffene Variable
D |  |  |  |  | 9510 | ZI_KEIN_SERVICE | Servicebetrieb ist nicht aktiv | service mode is not active | Mode service inactif |  |  |  | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | Servicebetrieb ist nicht aktiv
D |  |  |  |  | 9520 | ZI_JUST_DIGITS_ABSTAND | Abstand zwischen den Justagedigits zu gering | distance between calibration digits is too small | différence entre deux poids étalons trop petite |  |  |  | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | Abstand zwischen den Justagedigits zu gering
D |  |  |  |  | 9521 | ZI_JUST_REIHENFOLGE | Reihenfolge Justagepunkte fehlerhaft | sequence of calibration points is not correct | la séquence des ordres d'étalonnage est mauvaise |  |  |  | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | Reihenfolge Justagepunkte fehlerhaft
D |  |  |  |  | 9524 | ZI_JUSTGEW_NULL | Justagegewicht ist null | calibration weight is zero | le poids étalon est nul |  |  |  | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | Justagegewicht ist null
D |  |  |  |  | 9525 | ZI_KENNLINIE_FALLEND | in OIML-Betrieb keine fallende Kennlinie zulässig | decreasing calibration characteristic curve is not allowed in OIML mode | pas de courbe d'étalonnage décroissante en mode OIML |  |  |  | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9526 | ZI_KENNLINIE_GEMISCHT | alternierende Kennlinie nicht zulässig | alternating calibration characteristic curve is not allowed | pas de courbe d'étalonnage qui change de direction |  |  |  | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9529 | ZI_PROZENTVORGABE | Prozentvorgabe unzulaessig | percent value not allowed | ??? | ??? | ??? | ??? | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9610 | ZI_JUST_WB_MAX_MIN | Wägebereich max/min-Fehler | weighing range max/min error | erreur max/min de la plage de pesée |  |  |  | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9611 | ZI_ZIFFSCHRITT_NOK | Ziffernschritt d ist nicht zulässig | selected resulution d is not allowed | échelon pas plausible |  |  |  | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9613 | ZI_OIML_3000D | OIML Vorschriften (6000d) nicht erfüllt | OIML restrictions (6000d) are not fulfilled | la condition pour la réglementation OIML (3000d) n'est pas remplie |  |  |  | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9614 | ZI_OIML_NULLSTELLGRENZEN | OIML Nullgrenzen verletzt | OIML zero limits exceeded | la valeur zéro min. de l'OIML est dépassée |  |  |  | Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | Parameter error "Correction curve" DR5 - | 7055 | 166 |  | #N/A | X
D | Parameterfehler "Grenzwerte" DR6 - | Parameter error "Limits" DR6 - | 1 / 14 | 7056 | [8 empty] | Parameterfehler "Grenzwerte" DR6 - | Parameter error "Limits" DR6 - | 7056 | 167
D | Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | Parameter errror "Process interfaces" DR7 - | 1 / 15 | 7057 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | Parameter errror "Process interfaces" DR7 - | 7057 | 168 |  | betroffene Variable
D | Parameterfehler "Grenzwerte" DR6 - | Parameter error "Limits" DR6 - | 1 / 14 | 7056 | 9561 | ZI_DS48_DATUM_UHRZEIT | Datum/Uhrzeit fehler | service mode is not active | Mode service inactif |  |  |  | Parameterfehler "Grenzwerte" DR6 - | Parameter error "Limits" DR6 - | 7056 | 167 |  | #N/A | X
D | Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | Parameter errror "Process interfaces" DR7 - | 1 / 15 | 7057 | 9510 | ZI_KEIN_SERVICE | Servicebetrieb ist nicht aktiv | service mode is not active | Mode service inactif |  |  |  | Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | Parameter errror "Process interfaces" DR7 - | 7057 | 168 |  | Servicebetrieb ist nicht aktiv
D |  |  |  |  | 9530 | ZI_TARABEREICH | aktuelles Gewicht liegt außerhalb des vorgegebenen Tarabereichs | current weight is out of defined tare weight range | le poids actuel est en dehors de la plage de la tare |  |  |  | Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | Parameter errror "Process interfaces" DR7 - | 7057 | 168 |  | aktuelles Gewicht liegt außerhalb des vorgegebenen Tarabereichs
D |  |  |  |  | 9531 | ZI_NULLSTELLBEREICH | aktuelles Gewicht liegt außerhalb des vorgegebenen Nullstellbereichs | current weight is out of defined zero setting range | le poids actuel est en dehors de la plage de RAZ |  |  |  | Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | Parameter errror "Process interfaces" DR7 - | 7057 | 168 |  | aktuelles Gewicht liegt außerhalb des vorgegebenen Nullstellbereichs
D | Parameterfehler "Datum&Uhrzeit" DR8/DR48 - | Parameter error "Date and time" DR8/DR48 - | 2 / 0 | 7058 | [8 empty] | Parameterfehler "Datum&Uhrzeit" DR8/DR48 - | Parameter error "Date and time" DR8/DR48 - | 7058 | 169
D | Parameterfehler "Wägezellenparameter" DR10 | Parameter error "Load Cell Parameters" DR10 - | 2 / 1 | 7059 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Parameterfehler "Wägezellenparameter" DR10 | Parameter error "Load Cell Parameters" DR10 - | 7059 | 170 |  | betroffene Variable
D | Parameterfehler "Waagentyp" DR11 - | Parameter error "Scale type" DR11 - | 2 / 2 | 7060 | [8 empty] | Parameterfehler "Waagentyp" DR11 - | Parameter error "Scale type" DR11 - | 7060 | 171
D | Parameterfehler "RS485" DR13 - | Parameter error "RS485" DR13 - | 2 / 3 | 7061 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Parameterfehler "RS485" DR13 - | Parameter error "RS485" DR13 - | 7061 | 172 |  | betroffene Variable
D |  |  |  |  | 9650 | ZI_DO1_CODE_NOT_USED | (Funktions-) Zuordnung des Ausgangs DQ.0 nicht möglich | Output DQ.0 selection not possible | (fonction) assignement de la sortie TOR 1 pas valide |  |  |  | Parameterfehler "RS485" DR13 - | Parameter error "RS485" DR13 - | 7061 | 172 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9651 | ZI_DO2_CODE_NOT_USED | (Funktions-) Zuordnung des Ausgangs DQ.1 nicht möglich | Output DQ.1 selection not possible | (fonction) assignement de la sortie TOR 2 pas valide |  |  |  | Parameterfehler "RS485" DR13 - | Parameter error "RS485" DR13 - | 7061 | 172 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9652 | ZI_DO3_CODE_NOT_USED | (Funktions-) Zuordnung des Ausgangs DQ.2 nicht möglich | Output DQ.2 selection not possible | (fonction) assignement de la sortie TOR 3 pas valide |  |  |  | Parameterfehler "RS485" DR13 - | Parameter error "RS485" DR13 - | 7061 | 172 |  | #N/A | X
D |  |  |  |  | 9653 | ZI_DO4_CODE_NOT_USED | (Funktions-) Zuordnung des Ausgangs DQ.3 nicht möglich | Output DQ.3 selection not possible | (fonction) assignement de la sortie TOR 4 pas valide |  |  |  | Parameterfehler "RS485" DR13 - | Parameter error "RS485" DR13 - | 7061 | 172 |  | #N/A | X
D | Parameterfehler "Korrekturfakto Referenz" - | Parameter error Correction factor reference" - | 2 / 4 | 7062 | [8 empty] | Parameterfehler "Korrekturfakto Referenz" - | Parameter error Correction factor reference" - | 7062 | 173
D | Parameterfehler "Konfiguration Technologiemeldungen" DR15 - | Parameter errror "Configuration technology messages" DR15 - | 2 / 5 | 7063 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Parameterfehler "Konfiguration Technologiemeldungen" DR15 - | Parameter errror "Configuration technology messages" DR15 - | 7063 | 174 |  | betroffene Variable
D | Parameterfehler "Simulation" DR16 - | Parameter errror "Simulation" DR16 - | 2 / 6 | 7064 | [8 empty] | Parameterfehler "Simulation" DR16 - | Parameter errror "Simulation" DR16 - | 7064 | 175
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 2 / 7 | 0 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 176 |  | betroffene Variable
D |  |  |  |  | 9510 | ZI_KEIN_SERVICE | Servicebetrieb ist nicht aktiv | service mode is not active | Mode service inactif |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 176 |  | Servicebetrieb ist nicht aktiv
D | Parameterfehler "Beizeichen" DR28 - | Parameter errror "Additional strings" DR28 - | 2 / 8 | 7066 | [8 empty] | Parameterfehler "Beizeichen" DR28 - | Parameter errror "Additional strings" DR28 - | 7066 | 177
D | Fehler in Protokollanforderung DR 45 | Error during log request DR45 | 2 / 9 | 7067 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Fehler in Protokollanforderung DR 45 | Error during log request DR45 | 7067 | 178 |  | betroffene Variable
D |  |  |  |  | 9510 | ZI_KEIN_SERVICE | Servicebetrieb ist nicht aktiv | service mode is not active | Mode service inactif |  |  |  | Fehler in Protokollanforderung DR 45 | Error during log request DR45 | 7067 | 178 |  | Servicebetrieb ist nicht aktiv
D | Parameterfehler DR50 | Parameter error DR50 - | 2 / 10 | 7068 | [8 empty] | Parameterfehler DR50 | Parameter error DR50 - | 7068 | 179
D | [12 empty] | Parameterfehler DR50 | Parameter error DR50 - | 7068 | 179
D | Parameterfehler DR70 | Parameter error "SIWAREX DB" DR70 - | 2 / 11 | 7069 | [8 empty] | Parameterfehler DR70 | Parameter error "SIWAREX DB" DR70 - | 7069 | 180
D | [12 empty] | Parameterfehler DR70 | Parameter error "SIWAREX DB" DR70 - | 7069 | 180
D | [12 empty] | Parameterfehler DR70 | Parameter error "SIWAREX DB" DR70 - | 7069 | 180
D | Parameterfehler "Winkelvorgabe" DR17 - | Parameter errror "Belt angle" DR17 - | 2 / 12 | 7070 | [8 empty] | Parameterfehler "Winkelvorgabe" DR17 - | Parameter errror "Belt angle" DR17 - | 7070 | 181
D | Parameterfehler "Externe Geschwindigkeitsvorgabe" DR18 - | Parameter errror "External speed" DR18 - | 2 / 13 | 7071 | [8 empty] | Parameterfehler "Externe Geschwindigkeitsvorgabe" DR18 - | Parameter errror "External speed" DR18 - | 7071 | 182
D | Fehler in Webloganforderung DR 157 | Error during weblog request DR157 | 2 / 14 | 7072 | [8 empty] | Fehler in Webloganforderung DR 157 | Error during weblog request DR157 | 7072 | 183
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 2 / 15 | 0 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 184 |  | betroffene Variable
D |  |  |  |  | 9530 | ZI_TARABEREICH | aktuelles Gewicht liegt außerhalb des vorgegebenen Tarabereichs | current weight is out of defined tare weight range | le poids actuel est en dehors de la plage de la tare |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 184 |  | aktuelles Gewicht liegt außerhalb des vorgegebenen Tarabereichs
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 0 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 185
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 1 | 0 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 186 |  | betroffene Variable
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 2 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 187
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 3 | 0 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 188 |  | betroffene Variable
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 4 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 189
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 5 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 190
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 6 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 191
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 7 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 192
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 8 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 193
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 9 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 194
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 10 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 195
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 11 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 196
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 12 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 197
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 13 | 0 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 198 |  | betroffene Variable
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 14 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 199
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 3 / 15 | 0 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 200 |  | betroffene Variable
D |  |  |  |  | 9507 | ZI_ANDERER_VORGANG_AKTIV | Vorgang nicht möglich, da bereits ein anderer Vorgang noch nicht abgeschlossen | Action not possible because another one is still in process |  |  |  |  | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 200 |  | Vorgang nicht möglich, da bereits ein anderer Vorgang noch nicht abgeschlossen
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 4 / 0 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 201
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 4 / 1 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 202
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 4 / 2 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 203
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 4 / 3 | 0 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | [5 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 204 |  | betroffene Variable
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 4 / 4 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 205
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 4 / 5 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 206
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 4 / 6 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 207
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 4 / 7 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 208
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 4 / 8 | 0 | [8 empty] | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 209
D | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 4 / 9 | 0 | Test-ID betroffene Variable | - | betroffene Variable | dedicated parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 210 |  | betroffene Variable

## Befehlscodes
# | Befehlscode *) | Befehl | Befehl (en) | Befehl (fr) | Befehl (sp) | Befehl (it) | Befehl (zn) | Beschreibung / Bemerkungen | BZ Service | BZ Prüffeld | bei Störung | BZ Ruhe | Schreib schutz rel. | Simulation | Webserver | DE | FW-Define | Zuständige Task | Befehlsgruppe | Befehlsgruppe (en) | Befehlsgruppe (fr) | Befehlsgruppe (sp) | Befehlsgruppe (it) | Befehlsgruppe (zn) | Text | Text (en) | Text (fr) | Text (sp) | Text (it) | Text (zn) | Standalone-Order
[22 empty] | 0 | 0 | 0
D | 0 | not zulässig | not allowed |  |  |  |  | Befehlscode 0 ist nicht erlaubt | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 … | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | Servicebefehle (1 …) | Service Commands (1 …) | Commandes service (1 …) | (1 …) | (1 …) | 服务指令 (1 …)
D | 1 | Servicebetrieb EIN | Service mode ON | Mode service on |  |  | 服务模式开 | Servicebetrieb einschalten | [6 empty] | x | x | SERVICE_ON | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Servicebetrieb EIN (1) | Service mode ON (1) | Mode service on (1) | (1) | (1) | 服务模式开 (1)
D | 2 | Servicebetrieb AUS | Service mode OFF | Mode service off |  |  | 服务模式关 | Servicebetrieb ausschalten | [6 empty] | x | x | SERVICE_OFF | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Servicebetrieb AUS (2) | Service mode OFF (2) | Mode service off (2) | (2) | (2) | 服务模式关 (2)
D | 3 | Simulation EIN | Simulation ON |  |  |  |  | Testbetrieb einschalten. Je nach Konfiguration in DS16 werden die SImulationswerte von dort anstelle der realen Messwert verwendet. | [6 empty] | x | x | SIMULATION_ON | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Simulation EIN (3) | Simulation ON (3) | (3) | (3) | (3) | (3)
D | 4 | Simulation AUS | Simulation OFF |  |  |  |  | Testbetrieb ausschalten | [6 empty] | x | x | SIMULATION_OFF | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Simulation AUS (4) | Simulation OFF (4) | (4) | (4) | (4) | (4)
D | 7 | Notzugriff Webserver beenden | Stop webserver emergency access |  |  |  |  | Wurde der Notbetrieb des Webservers über die Taste an der Baugruppe aktiviert, kann dieser Modus hierüber wieder verlassen werden. | [6 empty] | x | x | WEB_OFF |  | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Notzugriff Webserver beenden (7) | Stop webserver emergency access (7) | (7) | (7) | (7) | (7)
| 11 … | Werkseinstellung | Factory settings | ??? | ??? | ??? | ??? | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | Werkseinstellung (11 …) | Factory settings (11 …) | ??? (11 …) | ??? (11 …) | ??? (11 …) | ??? (11 …)
D | 11 | Werkseinstellung laden | Load factory settings | Configuration usine |  |  | 恢复出厂设置 | - alle Parameter und gespeicherten Daten mit den Defaultwerten geladen, - alle Meldepuffer-Einträge (Diagnosepuffer, ...) werden gelöscht; WP522: Der Befehl wirkt auf beide Kanälen gleichzeitig! Hierzu müssen beide Kanäle im Servicebetrieb sein. | ON |  |  |  | OFF |  | x | - | FACTORY_SETTINGS_LOAD | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Werkseinstellung laden (11) | Load factory settings (11) | Configuration usine (11) | (11) | (11) | 恢复出厂设置 (11)
D | 12 | Standardparameter laden | Load standard parameter | Paramétrage standard |  |  | 标准参数设置 | Lädt die Defaultwerte aller DS mit Ausnahme der Schnittstellen-DS (DS12 Ethernetparameter & DS13 Modbus-Parameter bleiben erhalten). Kann dadurch auch von Ferne angestoßen werden, ohne die Verbindung zu verlieren. Der Meldepuffer (DS153) bleibt erhalten. WP522: Der Befehl wirkt nur für den aktuellen Kanal | ON |  |  |  | OFF |  | x | - | FACTORY_SETTINGS_LOAD_TO_ACT_APPL | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Standardparameter laden (12) | Load standard parameter (12) | Paramétrage standard (12) | (12) | (12) | 标准参数设置 (12)
D | (15) | Aktuelle Parametrierung sichern | Save current settings |  |  |  |  | Alle Parameterdatensätze werden gesichert | [7 empty] | - | BACKUP_MAKE_TO_ACT_APPL |  | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Aktuelle Parametrierung sichern ((15)) | Save current settings ((15)) | ((15)) | ((15)) | ((15)) | ((15))
D | (16) | Jüngste Parametersicherung zurückladen | Re-load last settings backup | ??? | ??? | ??? | ??? | Der jüngste gesicherte Parametersatz, der zur aktiven Applikation passt wird zurückgeldaen | ON | [6 empty] | - | BACKUP_LOAD_TO_ACT_APPL |  | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Jüngste Parametersicherung zurückladen ((16)) | Re-load last settings backup ((16)) | ??? ((16)) | ??? ((16)) | ??? ((16)) | ??? ((16))
D | (17) | Snapshot aller Datensätze speichern | Generate snapshot | ??? | ??? | ??? | ??? | Umlaufpuffer letzte 10 | [7 empty] | - | SNAPSHOT_MAKE_TO_ACT_APPL |  | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Snapshot aller Datensätze speichern ((17)) | Generate snapshot ((17)) | ??? ((17)) | ??? ((17)) | ??? ((17)) | ??? ((17))
D | 28 | Betriebsart anzeigen | Display operating mode |  |  |  |  | Stellt die eingestellte Wägebetriebsart in der Anzeige dar | [7 empty] | - | MODE_SHOW | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Betriebsart anzeigen (28) | Display operating mode (28) | (28) | (28) | (28) | (28)
D | 31 | Wiederherstellungspunkt laden | Load recovery point | Charger les paramètres de sauvegarde |  |  | 恢复备份参数 | Parameter eines vorher gespeicherten Wiederherstellungspunkts laden | ON |  |  |  | OFF |  | x | - | RECOVERY_POINT_1_LOAD_TO_ACT_APPL | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Wiederherstellungspunkt laden (31) | Load recovery point (31) | Charger les paramètres de sauvegarde (31) | (31) | (31) | 恢复备份参数 (31)
D | 51 | Wiederherstellungspunkt setzen | Set recovery point | Créer les paramètres de sauvegarde |  |  | 建立备份参数 | Wiederherstellungspunkt für spätere Rückspeicherung der aktuell gültigen Parameter erstellen |  |  |  |  | OFF |  | x | - | RECOVERY_POINT_1_MAKE_FOR_ACT_APPL | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Wiederherstellungspunkt setzen (51) | Set recovery point (51) | Créer les paramètres de sauvegarde (51) | (51) | (51) | 建立备份参数 (51)
| 60 … | Justage | Calibration | Etalonnage |  |  | 校准 | [13 empty] | Commandes service |  |  | 服务指令 | Justage (60 …) | Calibration (60 …) | Etalonnage (60 …) | (60 …) | (60 …) | 校准 (60 …)
D | 60 | Start Nullpunktjustage | Start zero calibration |  |  |  |  | Nullpunktkalibrierung starten | ON |  | OFF |  | OFF | OFF | x | x | START_KAL_LEER | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Start Nullpunktjustage (60) | Start zero calibration (60) | (60) | (60) | (60) | (60)
D | 61 | Start Lastpunktjustage mit Justagegewicht | Start span calibration (test weight) |  |  |  |  | Kalibrierung mit Testgewicht starten | ON |  | OFF |  | OFF | OFF | x | x | START_KAL_TESTGEWICHT | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Start Lastpunktjustage mit Justagegewicht (61) | Start span calibration (test weight) (61) | (61) | (61) | (61) | (61)
D | 63 | Start automatische Lastpunktjustage | Start span calibration (automatic calibration) |  |  |  |  | Start autom. Kalibrierung, … | ON |  |  |  | OFF | OFF | x | x | START_KAL_AUTO | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Start automatische Lastpunktjustage (63) | Start span calibration (automatic calibration) (63) | (63) | (63) | (63) | (63)
D | 65 | Start Lastpunktjustage mit Prüfkette | Start span calibration (test chain) |  |  |  |  | Kalibrierung mit Kette starten | ON |  | OFF |  | OFF | OFF | x | x | START_KAL_KETTE | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Start Lastpunktjustage mit Prüfkette (65) | Start span calibration (test chain) (65) | (65) | (65) | (65) | (65)
D | 67 | Start Lastpunktjustage mit Material-Batch | Start span calibration (material batch) |  |  |  |  | Kalibrierung per Materialmenge starten | ON |  | OFF |  | OFF | OFF | x | x | START_KAL_MATERIAL | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Start Lastpunktjustage mit Material-Batch (67) | Start span calibration (material batch) (67) | (67) | (67) | (67) | (67)
D | 68 | Stopp Lastpunktjustage mit Material-Batch | Stop span calibration (material batch) |  |  |  |  | Stoppt die Erfassung bei der Kalibrierung mit Material | ON |  | OFF |  | OFF | OFF | x | x | STOP_KAL_MATERIAL | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Stopp Lastpunktjustage mit Material-Batch (68) | Stop span calibration (material batch) (68) | (68) | (68) | (68) | (68)
D | 69 | Lastjustagepunkt nach Material-Batch berechnen | Calculate span calibration (material batch) |  |  |  |  | Berechnen des Kalibrierpunktes nach Materialvorgabe | ON |  |  |  | OFF | OFF | x | x | MATKAL_PKT_KALK | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Lastjustagepunkt nach Material-Batch berechnen (69) | Calculate span calibration (material batch) (69) | (69) | (69) | (69) | (69)
D | 70 | Start Geschwindigkeits-/Impulsermittlung | Start speed/pulse detection |  |  |  |  | Bandumlaufermittlung: Voraussetzung: bekannte Bandlänge und start/stop für den Befehl mit maximaler Bandgeschwindigkeit. Resultat: Berechnung der Bandgeschwindigkeit, Impulse pro Meter/Foot, Bandumlaufimpulse bzw Bandumlaufzeit wenn keine Geber vorhanden. Zeiterfassung (Stoppuhr starten). | ON |  | OFF |  | OFF | OFF | x | x | START_ERF_BANDUML | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Start Geschwindigkeits-/Impulsermittlung (70) | Start speed/pulse detection (70) | (70) | (70) | (70) | (70)
D | 71 | Stopp Geschwindigkeits-/Impulsermittlung | Stop speed/pulse detection |  |  |  |  | Berechnen: - Geschwindigkeit - Digits je Bandumlauf - Digits pro Längeneinheit (Impulskonstante Sensor 1 und 2) (Übernahme mit 1370 oder 86?) | ON |  |  |  | OFF | OFF | x | x | STOP_ERF_BANDUML | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Stopp Geschwindigkeits-/Impulsermittlung (71) | Stop speed/pulse detection (71) | (71) | (71) | (71) | (71)
D | 72 | Start Geschwindigkeitsermittlung 'Band beladen' | Start speed measurement 'belt loaded' |  |  |  |  | Geschwindigkeitsmessung mit beladenem Band |  |  | OFF |  | OFF | OFF | x | x | START_ERF_GESCHW_BELAD | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Start Geschwindigkeitsermittlung 'Band beladen' (72) | Start speed measurement 'belt loaded' (72) | (72) | (72) | (72) | (72)
D | 73 | Stopp Geschwindigkeitsermittlung 'Band beladen' | Stop speed measurement 'belt loaded' |  |  |  |  | Stoppt Geschwindigkeitsmessung mit beladenem Band |  |  | OFF |  | OFF | OFF | x | x | STOP_ERF_GESCHW_BELAD | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Stopp Geschwindigkeitsermittlung 'Band beladen' (73) | Stop speed measurement 'belt loaded' (73) | (73) | (73) | (73) | (73)
D | 74 | Freigabe Bandumlaufsensor an CI | Enable belt revolution detection on CI |  |  |  |  | Freigabe für Sensor | ON |  | OFF |  | OFF | OFF | x | x | START_AUTO_ERF_BANDUML | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Freigabe Bandumlaufsensor an CI (74) | Enable belt revolution detection on CI (74) | (74) | (74) | (74) | (74)
D | 75 | Trigger Bandumlaufsensor an CI | Trigger for belt revolution detection on CI |  |  |  |  | Für Verwendung eines Bandumlaufsensors |  |  |  |  | OFF | OFF | x | x | BEF_INFO_BANDUML | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Trigger Bandumlaufsensor an CI (75) | Trigger for belt revolution detection on CI (75) | (75) | (75) | (75) | (75)
D | 79 | Abbruch Justage/Nullstellen/Bandumlauf-/Geschwindigkeitserfassung | Abort calibration/zeroing/belt detection/speed measurement |  |  |  |  | Laufender Vorgang wird abgebrochen | ON |  |  |  | OFF | OFF | x | x | STOP_ALL | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Abbruch Justage/Nullstellen/Bandumlauf-/Geschwindigkeitserfassung (79) | Abort calibration/zeroing/belt detection/speed measurement (79) | (79) | (79) | (79) | (79)
D | 85 | (Nenn-)Geschwindigkeit übernehmen | Accept (nominal) speed |  |  |  |  | Geschwindigkeitsparameter für leeres Band (Parametergruppe 4.1a) wird aus temporären Daten in DS 3 übernommen | ON |  |  |  | OFF | OFF | x | x | UEBERNAHME_PG1A | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | (Nenn-)Geschwindigkeit übernehmen (85) | Accept (nominal) speed (85) | (85) | (85) | (85) | (85)
D | 86 | Geschwindigkeitsparameter 'Band beladen' übernehmen | Accept speed parameters 'belt loaded' |  |  |  |  | Geschwindigkeitsparameter Band beladen übernehmen, Parametergruppe 4.1b wird aus temporären Daten in DS 3 übernommen |  |  |  |  | OFF | OFF | x | x | UEBERNAHME_PG1B | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Geschwindigkeitsparameter 'Band beladen' übernehmen (86) | Accept speed parameters 'belt loaded' (86) | (86) | (86) | (86) | (86)
D | 87 | Impulsparameter übernehmen | Accept pulse parameter |  |  |  |  | Parametergruppe 2 wird aus temporären Daten in DS 3 übernommen | ON |  |  |  | OFF | OFF | x | x | UEBERNAHME_PG2 | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Impulsparameter übernehmen (87) | Accept pulse parameter (87) | (87) | (87) | (87) | (87)
D | 88 | Nullpunktdigits übernehmen | Accept zero calibration digits |  |  |  |  | Justagenulldigits werden in DS 3 übernommen | ON |  |  |  | OFF | OFF | x | x | UEBERNAHME_PG3A | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Nullpunktdigits übernehmen (88) | Accept zero calibration digits (88) | (88) | (88) | (88) | (88)
D | 89 | Lastpunktdigits übernehmen | Accept span calibration digits |  |  |  |  | Justagebereichsdigits werden in DS 3 übernommen | ON |  |  |  | OFF | OFF | x | x | UEBERNAHME_PG3B | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Lastpunktdigits übernehmen (89) | Accept span calibration digits (89) | (89) | (89) | (89) | (89)
D | 93 | Stoppuhr starten | Start stop watch |  |  |  |  | Stoppuhr start, Wertausgabe in DR30 | ON |  |  |  | OFF | OFF | x | x | STOPUHR_START | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Stoppuhr starten (93) | Start stop watch (93) | (93) | (93) | (93) | (93)
D | 94 | Stoppuhr stoppen | Stop stop watch |  |  |  |  | Stoppuhr anhalten | ON |  |  |  | OFF | OFF | x | x | STOPUHR_STOP | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Stoppuhr stoppen (94) | Stop stop watch (94) | (94) | (94) | (94) | (94)
| 100 … | Materialtest & Korrekturfaktor | Material test & correction factor | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Materialtest & Korrekturfaktor (100 …) | Material test & correction factor (100 …) | (100 …) | (100 …) | (100 …) | (100 …)
D | 100 | Materialtest rücksetzen | Reset material test |  |  |  |  | Materialtestdaten in temporären Daten auf 0 setzen | [6 empty] | x | X | CORR_FACT_INIT | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Materialtest rücksetzen (100) | Reset material test (100) | (100) | (100) | (100) | (100)
D | 101 | Materialtest starten | Start material test |  |  |  |  | Beginne eine Matrialmessung |  |  | OFF |  |  | OFF | x | X | CORR_FACT_START | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Materialtest starten (101) | Start material test (101) | (101) | (101) | (101) | (101)
D | 102 | Materialtest stoppen | Stop material test |  |  |  |  | Beende eine Matrialmessung |  |  | OFF |  |  | OFF | x | X | CORR_FACT_END | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Materialtest stoppen (102) | Stop material test (102) | (102) | (102) | (102) | (102)
D | 103 | Korrekturfaktor mitteln | Put new correction factor into average |  |  |  |  | Berechne den Korrekturfaktor und nimm ihn in die Mittelwerte auf | [6 empty] | x | X | CORR_FACT_CALC | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Korrekturfaktor mitteln (103) | Put new correction factor into average (103) | (103) | (103) | (103) | (103)
D | 104 | Korrekturfaktor übernehmen | Accept correction factor |  |  |  |  | Übertrage den gemittelten Korrekturfaktor nach DS 4 | ON |  |  |  | OFF |  | x | - | SET_CORR_FACT | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Korrekturfaktor übernehmen (104) | Accept correction factor (104) | (104) | (104) | (104) | (104)
D | 105 | Korrekturfaktor in Korrekturkennlinien-Punkt 1 übernehmen | Accept correction factor as correction curve point 1 |  |  |  |  | Übertrage den gemittelten Korrekturfaktor nach DS 5 (in die Korrekturkennlinie) als Punkt 1 | ON |  |  |  | OFF |  | x | - | SET_CORR_FACT_CURVE1 | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Korrekturfaktor in Korrekturkennlinien-Punkt 1 übernehmen (105) | Accept correction factor as correction curve point 1 (105) | (105) | (105) | (105) | (105)
D | 106 | Korrekturfaktor in Korrekturkennlinien-Punkt 2 übernehmen | Accept correction factor as correction curve point 2 |  |  |  |  | Übertrage den gemittelten Korrekturfaktor nach DS 5 (in die Korrekturkennlinie) als Punkt 2 | ON |  |  |  | OFF |  | x | - | SET_CORR_FACT_CURVE2 | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Korrekturfaktor in Korrekturkennlinien-Punkt 2 übernehmen (106) | Accept correction factor as correction curve point 2 (106) | (106) | (106) | (106) | (106)
D | 107 | Korrekturfaktor in Korrekturkennlinien-Punkt 3 übernehmen | Accept correction factor as correction curve point 3 |  |  |  |  | Übertrage den gemittelten Korrekturfaktor nach DS 5 (in die Korrekturkennlinie) als Punkt 3 | ON |  |  |  | OFF |  | x | - | SET_CORR_FACT_CURVE3 | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Korrekturfaktor in Korrekturkennlinien-Punkt 3 übernehmen (107) | Accept correction factor as correction curve point 3 (107) | (107) | (107) | (107) | (107)
| 150 … | Ecklastabgleich | Corner load compensation | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Ecklastabgleich (150 …) | Corner load compensation (150 …) | (150 …) | (150 …) | (150 …) | (150 …)
D | 150 | Ecklastabgleich starten (Waage leer) | Corner load compensation start (scale empty) |  |  |  |  | Materialtestdaten in temporären Daten auf 0 setzen |  |  | OFF |  | OFF | OFF | x | X | CORNER_CORR_INIT | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Ecklastabgleich starten (Waage leer) (150) | Corner load compensation start (scale empty) (150) | (150) | (150) | (150) | (150)
D | 151 | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 1 | Corner load compensation load cell input 1 |  |  |  |  | Materialtestdaten in temporären Daten auf 0 setzen |  |  | OFF |  |  | OFF | x | X | CORNER_CORR_CH1 | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 1 (151) | Corner load compensation load cell input 1 (151) | (151) | (151) | (151) | (151)
D | 152 | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 2 | Corner load compensation load cell input 2 |  |  |  |  | Materialtestdaten in temporären Daten auf 0 setzen |  |  | OFF |  |  | OFF | x | X | CORNER_CORR_CH2 | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 2 (152) | Corner load compensation load cell input 2 (152) | (152) | (152) | (152) | (152)
D | 153 | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 3 | Corner load compensation load cell input 3 |  |  |  |  | Materialtestdaten in temporären Daten auf 0 setzen |  |  | OFF |  |  | OFF | x | X | CORNER_CORR_CH3 | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 3 (153) | Corner load compensation load cell input 3 (153) | (153) | (153) | (153) | (153)
D | 154 | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 4 | Corner load compensation load cell input 4 |  |  |  |  | Materialtestdaten in temporären Daten auf 0 setzen |  |  | OFF |  |  | OFF | x | X | CORNER_CORR_CH4 | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 4 (154) | Corner load compensation load cell input 4 (154) | (154) | (154) | (154) | (154)
D | 160 | Ecklastabgleich abschließen | Corner load compensation complete |  |  |  |  | Materialtestdaten in temporären Daten auf 0 setzen |  |  |  |  | OFF |  | x | X | CORNER_CORR_COMPLETE | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Ecklastabgleich abschließen (160) | Corner load compensation complete (160) | (160) | (160) | (160) | (160)
| 400 … | Protokolle & Logbuch | Logging & logbook | ??? | ??? | ??? | ??? | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Protokolle & Logbuch (400 …) | Logging & logbook (400 …) | ??? (400 …) | ??? (400 …) | ??? (400 …) | ??? (400 …)
D | 401 | Gesamtsumme T1 protokollieren | Log general totalizer T1 |  |  |  |  | Erzeugt einen Protokolleintrag mit Gesamtsumme |  |  | OFF |  |  |  | X | X | LOGGING_ACT_VALUE_1 | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Gesamtsumme T1 protokollieren (401) | Log general totalizer T1 (401) | (401) | (401) | (401) | (401)
D | 405 | Protokollspeicher löschen | Delete log memory | Effacer la mémoire des rapports | Capacidad de transporte máx. rebasada por exceso |  | 清除协议 | Löscht den kompletten Protokollspeicher |  |  |  |  | OFF |  | X | X | PROT_DELETE | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Protokollspeicher löschen (405) | Delete log memory (405) | Effacer la mémoire des rapports (405) | Capacidad de transporte máx. rebasada por exceso (405) | (405) | 清除协议 (405)
D | 440 | Logbuch löschen | Delete log book | Effacer rapport |  |  | 删除记录 | Löscht alle Logbucheinträge (nur im nicht geeichten Zustand möglich) |  |  |  |  | OFF |  | x | x | LOGBOOK_DELETE | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Logbuch löschen (440) | Delete log book (440) | Effacer rapport (440) | (440) | (440) | 删除记录 (440)
D | (442) | Statistik rücksetzen | Reset statistics | Effacer les statistiques |  |  |  | Löscht den Statistikdatensatz | [7 empty] | X | STATISTIC_DATA_DELETE | SWX | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Statistik rücksetzen ((442)) | Reset statistics ((442)) | Effacer les statistiques ((442)) | ((442)) | ((442)) | ((442))
D | 443 | Schleppzeiger löschen (Bandbeladung) | Reset drag indicator (belt load) | Réinitialisation de l'aiguille témoin |  |  |  | Löscht den Schleppzeiger | ON |  |  |  | OFF |  | X | X | DRAG_INDICATOR_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Schleppzeiger löschen (Bandbeladung) (443) | Reset drag indicator (belt load) (443) | Réinitialisation de l'aiguille témoin (443) | (443) | (443) | (443)
D | 444 | Zähler Nullstellen löschen | Reset zero setting counter |  |  |  |  | Löscht den Schaltzyklenzähler des Extragrob-Signals | ON | [5 empty] | X | X | ZEROING_COUNT_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Zähler Nullstellen löschen (444) | Reset zero setting counter (444) | (444) | (444) | (444) | (444)
D | 445 | Zähler Nullpunktjustage löschen | Reset zero calibration counter |  |  |  |  | Löscht den Schaltzyklenzähler des Grob-Signals | ON | [5 empty] | X | X | CAL_ZERO_COUNT_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Zähler Nullpunktjustage löschen (445) | Reset zero calibration counter (445) | (445) | (445) | (445) | (445)
D | 446 | Zähler Lastpunktjustage löschen | Reset span calibration counter |  |  |  |  | Löscht den Schaltzyklenzähler des Fein-Signals | ON | [5 empty] | X | X | CAL_LOAD_COUNT_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Zähler Lastpunktjustage löschen (446) | Reset span calibration counter (446) | (446) | (446) | (446) | (446)
| 450 … | Trace | Trace | Commandes trace |  |  | 历史记录指令 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Trace (450 …) | Trace (450 …) | Commandes trace (450 …) | (450 …) | (450 …) | 历史记录指令 (450 …)
D | 451 | Trace EIN | Trace ON | Trace on | Modo de simulación |  | 历史数据功能开 | Zyklische Trace-Aufzeichnung starten | [6 empty] | x | x | TRACE_RAM_ON | TRACE | Tracebefehle | Trace Commands | Commandes trace |  |  | 历史记录指令 | Trace EIN (451) | Trace ON (451) | Trace on (451) | Modo de simulación (451) | (451) | 历史数据功能开 (451)
D | 452 | Trace AUS | Trace OFF | Trace off |  |  | 历史数据功能关 | Trace-Aufzeichnung stoppen | [6 empty] | x | x | TRACE_RAM_OFF | TRACE | Tracebefehle | Trace Commands | Commandes trace |  |  | 历史记录指令 | Trace AUS (452) | Trace OFF (452) | Trace off (452) | (452) | (452) | 历史数据功能关 (452)
D | 453 | Einzelnes Traceelement | Single trace element | Trace une fois | Parada |  | 数据跟踪一次 | nur ein Trace-Element aufzeichnen | [6 empty] | x | x | TRACE_RAM_SINGLE | TRACE | Tracebefehle | Trace Commands | Commandes trace |  |  | 历史记录指令 | Einzelnes Traceelement (453) | Single trace element (453) | Trace une fois (453) | Parada (453) | (453) | 数据跟踪一次 (453)
D | 454 | Tracespeicher löschen | Reset trace memory | Effacer mémoire trace |  |  | 历史记录数据清除 | Trace-Aufzeichnung löschen | [6 empty] | x | x | TRACE_RAM_DELETE | TRACE | Tracebefehle | Trace Commands | Commandes trace |  |  | 历史记录指令 | Tracespeicher löschen (454) | Reset trace memory (454) | Effacer mémoire trace (454) | (454) | (454) | 历史记录数据清除 (454)
| 650 … | Summierer | Totatalizers | ??? | ??? | ??? | ??? | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Summierer (650 …) | Totatalizers (650 …) | ??? (650 …) | ??? (650 …) | ??? (650 …) | ??? (650 …)
D | 651 | Summierer starten | Enable totalizers |  |  |  |  | Summierung aktivieren | [6 empty] | X | X | START_SUM | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  | 服务指令 | Summierer starten (651) | Enable totalizers (651) | (651) | (651) | (651) | (651)
D | 652 | Summierer stoppen | Disable totalizers |  |  |  |  | Summierung abschalten | [6 empty] | X | X | STOP_SUM | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  | 服务指令 | Summierer stoppen (652) | Disable totalizers (652) | (652) | (652) | (652) | (652)
D | 653 | Summe T2 protokollieren und löschen | Log and reset totalizer T2 |  |  |  |  | eichfähige Summe protokollieren und löschen | [6 empty] | X | X | LEGAL_SUM_LOG_AND_DELETE | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Summe T2 protokollieren und löschen (653) | Log and reset totalizer T2 (653) | (653) | (653) | (653) | (653)
D | 654 | Summe T3 protokollieren und löschen | Log and reset totalizer T3 |  |  |  |  | Nichteichfähige Summe 1 protokollieren und löschen | [6 empty] | X | X | SUM_1_LOG_AND_DELETE | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Summe T3 protokollieren und löschen (654) | Log and reset totalizer T3 (654) | (654) | (654) | (654) | (654)
D | 655 | Summe T4 protokollieren und Löschen | Log and reset totalizer T4 |  |  |  |  | Nichteichfähige Summe 2 protokollieren und löschen | [6 empty] | X | X | SUM_2_LOG_AND_DELETE | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Summe T4 protokollieren und Löschen (655) | Log and reset totalizer T4 (655) | (655) | (655) | (655) | (655)
D | 656 | Summe T5 protokollieren und Löschen | Log and reset totalizer T5 |  |  |  |  | Nichteichfähige Summe 3 protokollieren und löschen | [6 empty] | X | X | SUM_3_LOG_AND_DELETE | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Summe T5 protokollieren und Löschen (656) | Log and reset totalizer T5 (656) | (656) | (656) | (656) | (656)
D | 657 | Summe T6 protokollieren und Löschen | Log and reset totalizer T6 |  |  |  |  | Nichteichfähige Summe 4 protokollieren und löschen | [6 empty] | X | X | SUM_4_LOG_AND_DELETE | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Summe T6 protokollieren und Löschen (657) | Log and reset totalizer T6 (657) | (657) | (657) | (657) | (657)
D | 658 | Summen T2 … T6 protokollieren und löschen | Log and reset totalizers T2 … T6 |  |  |  |  | Nichteichfähige Summem 1...4 protokollieren und löschen | [6 empty] | X | X | SUM_ALL_LOG_AND_DELETE | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Summen T2 … T6 protokollieren und löschen (658) | Log and reset totalizers T2 … T6 (658) | (658) | (658) | (658) | (658)
D | 670 | Summe T2 löschen | Reset totalizer T2 |  |  |  |  | Löschen der eichf. Summe, bei eichf. Betrieb ohne Protokolieren nicht möglich | [6 empty] | X | X | LEGAL_SUM_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  | 服务指令 | Summe T2 löschen (670) | Reset totalizer T2 (670) | (670) | (670) | (670) | (670)
D | 671 | Summe T3 löschen | Reset totalizer T3 |  |  |  |  | Löscht Summe 3 | [6 empty] | X | X | SUM_1_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  | 服务指令 | Summe T3 löschen (671) | Reset totalizer T3 (671) | (671) | (671) | (671) | (671)
D | 672 | Summe T4 löschen | Reset totalizer T4 |  |  |  |  | Löscht Summe 4 | [6 empty] | X | X | SUM_2_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  | 服务指令 | Summe T4 löschen (672) | Reset totalizer T4 (672) | (672) | (672) | (672) | (672)
D | 673 | Summe T5 löschen | Reset totalizer T5 |  |  |  |  | Löscht Summe 5 | [6 empty] | X | X | SUM_3_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  | 服务指令 | Summe T5 löschen (673) | Reset totalizer T5 (673) | (673) | (673) | (673) | (673)
D | 674 | Summe T6 löschen | Reset totalizer T6 |  |  |  |  | Löscht Summe 6 | [6 empty] | X | X | SUM_4_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  | 服务指令 | Summe T6 löschen (674) | Reset totalizer T6 (674) | (674) | (674) | (674) | (674)
D | 675 | Summen T3 … T6 löschen | Reset totalizers T3 … T6 |  |  |  |  | Löscht Summe 3,4,5 und 6 | [6 empty] | X | X | SUM_ALL_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  | 服务指令 | Summen T3 … T6 löschen (675) | Reset totalizers T3 … T6 (675) | (675) | (675) | (675) | (675)
D | 676 | Summen T2 … T6 löschen | Reset totalizers T3 … T6 |  |  |  |  | Löscht Summe 2,3,4,5 und 6 | [6 empty] | X | X | SUM_ALL_AND_MAIN_DELETE | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  | 服务指令 | Summen T2 … T6 löschen (676) | Reset totalizers T3 … T6 (676) | (676) | (676) | (676) | (676)
| 700 …899 | HMI-Anzeigeumschaltung | HMI display controls | ??? | ??? | ??? | ??? | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | HMI-Anzeigeumschaltung (700 …899 ) | HMI display controls (700 …899 ) | ??? (700 …899 ) | ??? (700 …899 ) | ??? (700 …899 ) | ??? (700 …899 )
| 701 … | Gewichte | Weightvalues | ??? | ??? | ??? | ??? | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | Gewichte (701 …) | Weightvalues (701 …) | ??? (701 …) | ??? (701 …) | ??? (701 …) | ??? (701 …)
D | (701) | Erhöhte Auflösung | High resolution | [12 empty] | x | RESOLUTION_HIGHER | HMI | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Erhöhte Auflösung ((701)) | High resolution ((701)) | ((701)) | ((701)) | ((701)) | ((701))
D | 704 | Summe T6 (erhöhte Auflösung) | Totalizer T6 (high resolution) |  |  |  |  | Erhöhung der Auflösung Summe 6 in DS33 um Faktor 100, aber max. 4 Nachkommastellen. Einblendung erhöht aufgelöste Summe 6 in ASCII-String, wenn Summe 6 als Anzeigewert ausgewählt war. | [6 empty] | x | x | RESOLUTION_HIGHER_S6 | HMI | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Summe T6 (erhöhte Auflösung) (704) | Totalizer T6 (high resolution) (704) | (704) | (704) | (704) | (704)
D | 710 | Förderstärke | Flow rate |  |  |  |  | Rückschaltung auf Standard -Anzeigewert (hier Förderstärke) | [6 empty] | x | x | DISPLAY_STD_ON | HMI | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Förderstärke (710) | Flow rate (710) | (710) | (710) | (710) | (710)
D | 715 | Gewicht | Weight | [11 empty] | x | x | PROCESS_VALUE_B | HMI | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Gewicht (715) | Weight (715) | (715) | (715) | (715) | (715)
D | 731 | Förderstärke | Flow rate | [12 empty] | x | FLOW1 | HMI | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Förderstärke (731) | Flow rate (731) | (731) | (731) | (731) | (731) |  | #N/A
D | 735 | Förderstärke (% von Nennförderstärke) | Flow rate (% of design flow rate) | [11 empty] | X | X | PROZ_FLOW1 | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Förderstärke (% von Nennförderstärke) (735) | Flow rate (% of design flow rate) (735) | (735) | (735) | (735) | (735)
D | 736 | Förderstärke (ohne Korrektur) | Flow rate (without correction) | [11 empty] | X | X | UNCOR_FLOW1 | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Förderstärke (ohne Korrektur) (736) | Flow rate (without correction) (736) | (736) | (736) | (736) | (736)
D | 740 | Bandbeladung | Belt load | [11 empty] | x | x | BANDBEL | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Bandbeladung (740) | Belt load (740) | (740) | (740) | (740) | (740)
D | 745 | Bandbeladung (% von Nennbandbeladung) | Belt load (% of design load) | [11 empty] | x | x | PROZ_BANDBEL | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Bandbeladung (% von Nennbandbeladung) (745) | Belt load (% of design load) (745) | (745) | (745) | (745) | (745)
D | 760 | Geschwindigkeit | Speed | [11 empty] | x | x | SPEED1 | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Geschwindigkeit (760) | Speed (760) | (760) | (760) | (760) | (760)
D | 765 | Geschwindigkeit (% von Nenngeschwindigkeit) | Speed (% of design speed) | [11 empty] | x | x | PROZ_SPEED1 | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Geschwindigkeit (% von Nenngeschwindigkeit) (765) | Speed (% of design speed) (765) | (765) | (765) | (765) | (765)
| 771… | Summierer | Totalizers | ??? | ??? | ??? | ??? | [13 empty] | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Summierer (771…) | Totalizers (771…) | ??? (771…) | ??? (771…) | ??? (771…) | ??? (771…)
D | 771 | Gesamtsumme T1 | General totalizer T1 |  |  |  |  | Aktuelle Gesamtsumme | [6 empty] | X | X | SUM_1_SHOW | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Gesamtsumme T1 (771) | General totalizer T1 (771) | (771) | (771) | (771) | (771)
D | 772 | Summe T2 | Totalizer T2 |  |  |  |  | eichf. Summe | [6 empty] | X | X | SUM_2_SHOW | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Summe T2 (772) | Totalizer T2 (772) | (772) | (772) | (772) | (772)
D | 773 | Summe T3 | Totalizer T3 | [11 empty] | X | X | SUM_3_SHOW | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Summe T3 (773) | Totalizer T3 (773) | (773) | (773) | (773) | (773)
D | 774 | Summe T4 | Totalizer T4 | [11 empty] | X | X | SUM_4_SHOW | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Summe T4 (774) | Totalizer T4 (774) | (774) | (774) | (774) | (774)
D | 775 | Summe T5 | Totalizer T5 | [11 empty] | X | X | SUM_5_SHOW | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Summe T5 (775) | Totalizer T5 (775) | (775) | (775) | (775) | (775)
D | 776 | Summe T6 | Totalizer T6 | [11 empty] | X | X | SUM_6_SHOW | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Summe T6 (776) | Totalizer T6 (776) | (776) | (776) | (776) | (776)
| 801 … | Sonstige Prozesswerte | Other parameter | ??? | ??? | ??? | ??? | [13 empty] | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Sonstige Prozesswerte (801 …) | Other parameter (801 …) | ??? (801 …) | ??? (801 …) | ??? (801 …) | ??? (801 …)
D | 801 | Vorschriftencode | Restriction code | Afficher code métrologique |  |  | 显示当前限制码 | Anzeige aktuelle Eichvorschrift | [6 empty] | X | X | CALIBRATION_RULES_SHOW |  | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Vorschriftencode (801) | Restriction code (801) | Afficher code métrologique (801) | (801) | (801) | 显示当前限制码 (801)
D | 810 | Info zu Wiederherstellungspunkt | Recovery point information |  |  |  |  | Die bei der Erzeugung des Wiederherstellungspunktes (Restore Point) abgelegte Datums- und Uhrzeitdaten anzeigen | [6 empty] | X | X | DT_RP | HMI | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Info zu Wiederherstellungspunkt (810) | Recovery point information (810) | (810) | (810) | (810) | (810)
| 860 … | Anzeigevarianten umschalten | Switch display content | ??? | ??? | ??? | ??? | [13 empty] | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Anzeigevarianten umschalten (860 …) | Switch display content (860 …) | ??? (860 …) | ??? (860 …) | ??? (860 …) | ??? (860 …)
D | 860 | SecureDisplay - Minimieren | SecureDisplay - Minimize | Masquer l'afficheur certifié | Seguimiento del cero activo |  | 显示关 | Ausblenden der eichfähigen Anziege SecureDisplay | [7 empty] | X | ANZ_MINIMIEREN_SHOW | HMI | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | SecureDisplay - Minimieren (860) | SecureDisplay - Minimize (860) | Masquer l'afficheur certifié (860) | Seguimiento del cero activo (860) | (860) | 显示关 (860)
D | 861 | SecureDisplay - Position 1 | SecureDisplay - Position 1 | Afficher les valeurs certifiées option 1 | Operación de ajuste del cero activa |  | 显示检定数据 | Anzeigevariante 1 SecureDisplay (Größe, Position) | [7 empty] | X | ANZ_VAR_1_SHOW | HMI | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | SecureDisplay - Position 1 (861) | SecureDisplay - Position 1 (861) | Afficher les valeurs certifiées option 1 (861) | Operación de ajuste del cero activa (861) | (861) | 显示检定数据 (861)
D | 862 | SecureDisplay - Position 2 | SecureDisplay - Position 2 | Afficher les valeurs certifiées option 2 |  |  | 显示类型2 | siehe Variante 1 | [7 empty] | X | ANZ_VAR_2_SHOW | HMI | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | SecureDisplay - Position 2 (862) | SecureDisplay - Position 2 (862) | Afficher les valeurs certifiées option 2 (862) | (862) | (862) | 显示类型2 (862)
D | 863 | SecureDisplay - Position 3 | SecureDisplay - Position 3 | Afficheur certifié option 3 |  |  | 显示类型 3 | siehe Variante 1 | [7 empty] | X | ANZ_VAR_3_SHOW | HMI | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | SecureDisplay - Position 3 (863) | SecureDisplay - Position 3 (863) | Afficheur certifié option 3 (863) | (863) | (863) | 显示类型 3 (863)
D | 864 | SecureDisplay - Position 4 | SecureDisplay - Position 4 | Afficheur certifié option 4 |  |  | 显示类型 4 | siehe Variante 1 | [7 empty] | X | ANZ_VAR_4_SHOW | HMI | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | SecureDisplay - Position 4 (864) | SecureDisplay - Position 4 (864) | Afficheur certifié option 4 (864) | (864) | (864) | 显示类型 4 (864)
D | 865 | SecureDisplay - Position 5 | SecureDisplay - Position 5 | Afficheur certifié option 5 |  |  | 显示类型 5 | siehe Variante 1 | [7 empty] | X | ANZ_VAR_5_SHOW | HMI | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | SecureDisplay - Position 5 (865) | SecureDisplay - Position 5 (865) | Afficheur certifié option 5 (865) | (865) | (865) | 显示类型 5 (865)
D | 869 | SecureDisplay - Schließen | SecureDisplay - Close | Fermé le Secure Dispaly |  |  |  | Schließt die eichfähige Anzeige SecureDisplay | [7 empty] | X | ANZ_CLOSE | HMI | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | SecureDisplay - Schließen (869) | SecureDisplay - Close (869) | Fermé le Secure Dispaly (869) | (869) | (869) | (869)
D | 870 | SecureDisplay - kleinste Größe | SecureDisplay - Smallest size | Plus petit afficheur certifié |  |  |  | Anzeige it min. parametrierter Anzeigegröße darstellen | [7 empty] | X | ANZ_VAR_MIN_ZOOM | HMI | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | SecureDisplay - kleinste Größe (870) | SecureDisplay - Smallest size (870) | Plus petit afficheur certifié (870) | (870) | (870) | (870)
| 871 … | HW/SW Version | HW/SW version | ??? | ??? | ??? | ??? | [13 empty] | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | HW/SW Version (871 …) | HW/SW version (871 …) | ??? (871 …) | ??? (871 …) | ??? (871 …) | ??? (871 …)
D | 871 | Seriennummer | Serial number | ??? | ??? | ??? | ??? | Anzeige Seriennummer WP251 | [6 empty] | X | X | HW_SN_SHOW | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Seriennummer (871) | Serial number (871) | ??? (871) | ??? (871) | ??? (871) | ??? (871)
D | 875 | Firmwareversion | Firmware version | Afficher version firmware |  |  | 显示固件版本 | Zeigt folgende Inhalte für jeweils 5 Sekunden an: FW-Version Vx.yy.zz Eichrelevante Prüfsumme (LR-ID) CRC16 (Prüfsumme über gesamten Code) | [6 empty] | X | X | FW_VERS_SHOW | APPL | Anzeigebefehle | Display Commands | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Firmwareversion (875) | Firmware version (875) | Afficher version firmware (875) | (875) | (875) | 显示固件版本 (875)
D | 876 | Version SecureDisplay | SecureDisplay version |  |  |  |  | Zeigt folgende Inhalte für jeweils 5 Sekunden an: SW-Version Eichanzeige SecureDisplay Hashwert über SW SecureDisplay | [6 empty] | X | X | SW_VERS_SECDISPL_SHOW | HMI | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Version SecureDisplay (876) | SecureDisplay version (876) | (876) | (876) | (876) | (876)
| 881 … | Logbuch | Logbook | ??? | ??? | ??? | ??? | [13 empty] | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Logbuch (881 …) | Logbook (881 …) | ??? (881 …) | ??? (881 …) | ??? (881 …) | ??? (881 …)
D | 881 | Erster Logbucheintrag | First logbook entry |  |  |  |  | Lesen des ersten verfügbaren Logbucheintrags , Darstellung in DS47 und auf der eichfähigen Anzeige SecureDisplay (fallss angeschlossen) | [6 empty] | X | X | LOG_ENTRY_FIRST_READ | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Erster Logbucheintrag (881) | First logbook entry (881) | (881) | (881) | (881) | (881)
D | 882 | Letzter Logbucheintrag | Last logbook entry | [11 empty] | X | X | LOG_ENTRY_LAST_READ | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Letzter Logbucheintrag (882) | Last logbook entry (882) | (882) | (882) | (882) | (882)
D | 883 | Vorheriger Logbucheintrag | Previous logbook entry |  |  |  |  | gehe einen Eintrag zurück | [6 empty] | X | X | LOG_ENTRY_BEFORE_READ | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Vorheriger Logbucheintrag (883) | Previous logbook entry (883) | (883) | (883) | (883) | (883)
D | 884 | Nächsten Logbucheintrag | Next logbook entry |  |  |  |  | gehe einen Eintrag vor | [6 empty] | X | X | LOG_ENTRY_NEXT_READ | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Nächsten Logbucheintrag (884) | Next logbook entry (884) | (884) | (884) | (884) | (884)
| 891 … | Protokoll anzeigen | Display log | ??? | ??? | ??? | ??? | [13 empty] | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Protokoll anzeigen (891 …) | Display log (891 …) | ??? (891 …) | ??? (891 …) | ??? (891 …) | ??? (891 …)
D | 891 | Protokoll anzeigen | Show log |  |  |  |  | Anzeige des zuletzt angeforderten Protokolleintrags auf der eichfähigen Anzeige SecureDisplay | [6 empty] | X | X | PROTOCOL_SHOW | HMI | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Protokoll anzeigen (891) | Show log (891) | (891) | (891) | (891) | (891)
| 900 … | Sonstige Befehle | Other commands | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Sonstige Befehle (900 …) | Other commands (900 …) | (900 …) | (900 …) | (900 …) | (900 …)
D | (901) | Reserve Init-Quittungsbefehl | Service Commands |  |  |  |  | Löscht das Init- bzw. Anlaufbit (z.B. nach Umschaltung einer Applikation, Wiederherstellung eines WiHePkts) | [7 empty] | - | INIT_QUITT | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Reserve Init-Quittungsbefehl ((901)) | Service Commands ((901)) | ((901)) | ((901)) | ((901)) | ((901))
D | (902) | Reserviert für termp. Ethernet-Adresse remanent speichern | Service Commands |  |  |  |  | Speichert die temporär eingestellte IP-Adresse ausfallsicher (erfolgt normalerweise mittels Primary-Setup-Tool) | [7 empty] | - | ETHERNET_ADDR_SAVE | APPL / OS | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Reserviert für termp. Ethernet-Adresse remanent speichern ((902)) | Service Commands ((902)) | ((902)) | ((902)) | ((902)) | ((902))
D | (903) | Reserviert für Impedanzreferenzmessung | Service Commands | [15 empty] | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Reserviert für Impedanzreferenzmessung ((903)) | Service Commands ((903)) | ((903)) | ((903)) | ((903)) | ((903))
D | (904) | Reserviert für Impedanzprüfung | Service Commands | [15 empty] | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Reserviert für Impedanzprüfung ((904)) | Service Commands ((904)) | ((904)) | ((904)) | ((904)) | ((904))
D | 905 | Kommunikation mit digitaler Wägezelle starten | Start communication with digital load cell |  |  |  |  | nur, falls DiWz Mettler/Toledo oder DB: Wägezelle starten | [6 empty] | X | X | DIWZ_START | DIWZ | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Kommunikation mit digitaler Wägezelle starten (905) | Start communication with digital load cell (905) | (905) | (905) | (905) | (905)
D | 906 | Kommunikation mit digitaler Wägezelle stoppen | Stop communication with digital load cell |  |  |  |  | nur, falls DiWz Mettler/Toledo oder DB: Wägezelle stoppen | [6 empty] | X | X | DIWZ_STOP | DIWZ | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Kommunikation mit digitaler Wägezelle stoppen (906) | Stop communication with digital load cell (906) | (906) | (906) | (906) | (906)
D | 907 | Impedanzreferenz setzen | Set impedance reference |  |  |  |  | Der aktuell gemessenen Impedanzwert (DS30) wird in den DS 3 übernommen | [6 empty] | x | x | IMPEDANCE_TRANSFER | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Impedanzreferenz setzen (907) | Set impedance reference (907) | (907) | (907) | (907) | (907)
D | 910 | Trigger f. Überwachung Modbus-Verbindung | Trigger monitoring modbus connection |  |  |  |  | Startet / triggert die zeitliche Überwachung der Modbus-Kommunikation (7/2019) | [6 empty] | x | x | MODBUS_WATCH_TRIGGER | APPL | Servicebefehle | Service Commands | Commandes service |  |  |  | Trigger f. Überwachung Modbus-Verbindung (910) | Trigger monitoring modbus connection (910) | (910) | (910) | (910) | (910)
| 920 … | Security Audit Logging | Security audit logging | [17 empty] | Afficher commandes |  |  | 显示指令 | Security Audit Logging (920 …) | Security audit logging (920 …) | (920 …) | (920 …) | (920 …) | (920 …)
D | (920) | Ersten Security Audit Logeintrag anzeigen | Show first security audit logging entry |  |  |  |  | Lesen des ältesten verfügbaren Security Audit Logging-Eintrags , Darstellung in DS156 | [8 empty] | SEC_AUDIT_ENTRY_FIRST_READ | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Ersten Security Audit Logeintrag anzeigen ((920)) | Show first security audit logging entry ((920)) | ((920)) | ((920)) | ((920)) | ((920))
D | (921) | Letzten Security Audit Logeintrag anzeigen | Show last security audit logging entry |  |  |  |  | gehe hier zum jüngsten Eintrag | [8 empty] | SEC_AUDIT_ENTRY_LAST_READ | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Letzten Security Audit Logeintrag anzeigen ((921)) | Show last security audit logging entry ((921)) | ((921)) | ((921)) | ((921)) | ((921))
D | 922 | Vorherigen Security Audit Logeintrag anzeigen | Show previous security audit log entry |  |  |  |  | Einstellung, welcher Eintrag des DS155 in DS156 dargestellt wird.. Per default und nach neuem Eintrag wird immer auf den jüngsten gesprungen. Mit diesem Befehl geht es einen Eintrag zurück (älter). | [6 empty] | X | X | SEC_AUDIT_ENTRY_BEFORE_READ | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Vorherigen Security Audit Logeintrag anzeigen (922) | Show previous security audit log entry (922) | (922) | (922) | (922) | (922)
D | 923 | Nächsten Security Audit Logeintrag anzeigen | Show next security audit log entry |  |  |  |  | Einstellung, welcher Eintrag des DS155 in DS156 dargestellt wird.. Per default und nach neuem Eintrag wird immer auf den jüngsten gesprungen. Mit diesem Befehl geht es einen Eintrag vor (jünger). | [6 empty] | X | X | SEC_AUDIT_ENTRY_NEXT_READ | APPL | Protokollbefehle | Log commands | Commandes service |  |  | 服务指令 | Nächsten Security Audit Logeintrag anzeigen (923) | Show next security audit log entry (923) | (923) | (923) | (923) | (923)
| 1000 … | Wägebefehle Grundfunktionen | Scale Commands | [15 empty] | Waagenbefehle | Scale Commands |  |  |  |  | Wägebefehle Grundfunktionen (1000 …) | Scale Commands (1000 …) | (1000 …) | (1000 …) | (1000 …) | (1000 …)
D | 1001 | Nullstellen starten | Start zero setting |  |  |  |  | Nullstellvorgang bei Bandwaage starten |  |  | OFF |  |  |  | x | x | NULLSTELLEN_START | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  |  | Nullstellen starten (1001) | Start zero setting (1001) | (1001) | (1001) | (1001) | (1001) | 1
D | 1002 | Nullstellen abbrechen | Abort zero setting |  |  |  |  | Nullstellvorgang bei Bandwaage stoppen | [6 empty] | x | x | NULLSTELLEN_STOP | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  |  | Nullstellen abbrechen (1002) | Abort zero setting (1002) | (1002) | (1002) | (1002) | (1002)
D | 1003 | Automatische Nullnachführung einschalten | Enable automatic zero tracking |  |  |  |  | Aktivierung des autom. Nullstellen | [6 empty] | x | x | AUTO_NULLSTELLEN_EIN | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  |  | Automatische Nullnachführung einschalten (1003) | Enable automatic zero tracking (1003) | (1003) | (1003) | (1003) | (1003)
D | 1004 | Automatische Nullnachführung ausschalten | Disable automatic zero tracking |  |  |  |  | Automatische Nullstellen deaktivieren | [6 empty] | x | x | AUTO_NULLSTELLEN_AUS | APPL | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  |  | Automatische Nullnachführung ausschalten (1004) | Disable automatic zero tracking (1004) | (1004) | (1004) | (1004) | (1004)
| 1300 … | Befehle conti. Wägung Band | Scale Commands | [15 empty] | Waagenbefehle | Scale Commands |  |  |  |  | Befehle conti. Wägung Band (1300 …) | Scale Commands (1300 …) | (1300 …) | (1300 …) | (1300 …) | (1300 …)
D | 1301 | 'Förderband EIN' setzen | Set 'Conveyor ON' |  |  |  |  | 'Befehlsinfo', nur zulässig, wenn kein Geschwindigkeitssensor verwendet wird und keine statische Info zum Bandlauf an DE parametriert ist | [6 empty] | x | x | BAND_EIN | SWX | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  |  | 'Förderband EIN' setzen (1301) | Set 'Conveyor ON' (1301) | (1301) | (1301) | (1301) | (1301)
D | 1302 | 'Förderband EIN' rücksetzen | Reset 'Conveyor ON' |  |  |  |  | Befehl nur zulässig, wenn kein Geschwindigleitssensor verwendet wird und keine statische Info zum Bandlauf an DE parametriert ist | [6 empty] | x | x | BAND_AUS | SWX | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  |  | 'Förderband EIN' rücksetzen (1302) | Reset 'Conveyor ON' (1302) | (1302) | (1302) | (1302) | (1302)
D | 1303 | Statisches Bandlaufsignal | Static signal 'Belt is running' |  |  |  |  | Externe statische Info zum Bandlauf. Code nur für Parametrierung an DE 0 zulässig (0: Band steht, 1: Band läuft) | [7 empty] | x | EXT_BANDLAUF_STAT | SWX | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  |  | Statisches Bandlaufsignal (1303) | Static signal 'Belt is running' (1303) | (1303) | (1303) | (1303) | (1303)
D | 1304 | Verwendung Geschw.-Geber | Use as speed sensor |  |  |  |  | Information zur Verwendung eines Geschwindigkeitsgebers, nur an DE0 zulaessig (um Inkonsistenz zwischen DS3 und DS7 stat. Bandlaufinfo zu erkennen | [7 empty] | x | GESCHW_GEBER | SWX | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  |  | Verwendung Geschw.-Geber (1304) | Use as speed sensor (1304) | (1304) | (1304) | (1304) | (1304)
| 2000 … 3999 | DS Lesen | en(DS Lesen) | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS Lesen (2000 … 3999) | en(DS Lesen) (2000 … 3999) | (2000 … 3999) | (2000 … 3999) | (2000 … 3999) | (2000 … 3999)
D | 2000 | (reserviert f. DS0 lesen) | en((reserviert f. DS0 lesen)) |  |  |  |  | DS0 für SIMATIC reserviert | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (reserviert f. DS0 lesen) (2000) | en((reserviert f. DS0 lesen)) (2000) | (2000) | (2000) | (2000) | (2000)
D | 2001 | (reserviert f. DS1 lesen) | en((reserviert f. DS1 lesen)) |  |  |  |  | DS1 für SIMATIC reserviert | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (reserviert f. DS1 lesen) (2001) | en((reserviert f. DS1 lesen)) (2001) | (2001) | (2001) | (2001) | (2001)
D | 2002 | (reserviert) | en((reserviert)) |  |  |  |  | DS2 kann nicht ausgelesen werden | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (reserviert) (2002) | en((reserviert)) (2002) | (2002) | (2002) | (2002) | (2002)
D | 2003 | DS3 lesen | en(DS3 lesen) |  |  |  |  | -dto - | [6 empty] | - | - | DS_003_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS3 lesen (2003) | en(DS3 lesen) (2003) | (2003) | (2003) | (2003) | (2003)
D | 2004 | DS4 lesen | en(DS4 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_004_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS4 lesen (2004) | en(DS4 lesen) (2004) | (2004) | (2004) | (2004) | (2004)
D | 2005 | DS5 lesen | en(DS5 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_005_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS5 lesen (2005) | en(DS5 lesen) (2005) | (2005) | (2005) | (2005) | (2005)
D | 2006 | DS6 lesen | en(DS6 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_006_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS6 lesen (2006) | en(DS6 lesen) (2006) | (2006) | (2006) | (2006) | (2006)
D | 2007 | DS7 lesen | en(DS7 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_007_READ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS7 lesen (2007) | en(DS7 lesen) (2007) | (2007) | (2007) | (2007) | (2007)
D | 2008 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2008) | en(reserviert) (2008) | (2008) | (2008) | (2008) | (2008)
D | 2009 | DS9 lesen | en(DS9 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_009_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS9 lesen (2009) | en(DS9 lesen) (2009) | (2009) | (2009) | (2009) | (2009)
D | 2010 | DS10 lesen | en(DS10 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_010_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS10 lesen (2010) | en(DS10 lesen) (2010) | (2010) | (2010) | (2010) | (2010)
D | 2011 | DS11 lesen | en(DS11 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_011_READ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS11 lesen (2011) | en(DS11 lesen) (2011) | (2011) | (2011) | (2011) | (2011)
D | 2012 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2012) | en(reserviert) (2012) | (2012) | (2012) | (2012) | (2012)
D | 2013 | DS13 lesen | en(DS13 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_013_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS13 lesen (2013) | en(DS13 lesen) (2013) | (2013) | (2013) | (2013) | (2013)
D | 2014 | DS14 lesen | en(DS14 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_014_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS14 lesen (2014) | en(DS14 lesen) (2014) | (2014) | (2014) | (2014) | (2014)
D | 2015 | DS15 lesen | en(DS15 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_015_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS15 lesen (2015) | en(DS15 lesen) (2015) | (2015) | (2015) | (2015) | (2015)
D | 2016 | DS16 lesen | en(DS16 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_016_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS16 lesen (2016) | en(DS16 lesen) (2016) | (2016) | (2016) | (2016) | (2016)
D | 2017 | DS17 lesen | en(DS17 lesen) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS17 lesen (2017) | en(DS17 lesen) (2017) | (2017) | (2017) | (2017) | (2017)
D | 2018 | DS18 lesen | en(DS18 lesen) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS18 lesen (2018) | en(DS18 lesen) (2018) | (2018) | (2018) | (2018) | (2018)
D | 2019 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2019) | en(reserviert) (2019) | (2019) | (2019) | (2019) | (2019)
D | 2020 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2020) | en(reserviert) (2020) | (2020) | (2020) | (2020) | (2020)
D | 2021 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2021) | en(reserviert) (2021) | (2021) | (2021) | (2021) | (2021)
D | 2022 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2022) | en(reserviert) (2022) | (2022) | (2022) | (2022) | (2022)
D | 2023 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2023) | en(reserviert) (2023) | (2023) | (2023) | (2023) | (2023)
D | 2024 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2024) | en(reserviert) (2024) | (2024) | (2024) | (2024) | (2024)
D | 2025 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2025) | en(reserviert) (2025) | (2025) | (2025) | (2025) | (2025)
D | 2026 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2026) | en(reserviert) (2026) | (2026) | (2026) | (2026) | (2026)
D | 2027 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2027) | en(reserviert) (2027) | (2027) | (2027) | (2027) | (2027)
D | 2028 | DS28 lesen | en(DS28 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_028_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS28 lesen (2028) | en(DS28 lesen) (2028) | (2028) | (2028) | (2028) | (2028)
D | 2029 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2029) | en(reserviert) (2029) | (2029) | (2029) | (2029) | (2029)
D | 2030 | DS30 lesen | en(DS30 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_030_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS30 lesen (2030) | en(DS30 lesen) (2030) | (2030) | (2030) | (2030) | (2030)
D | 2031 | DS31 lesen | en(DS31 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_031_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS31 lesen (2031) | en(DS31 lesen) (2031) | (2031) | (2031) | (2031) | (2031)
D | 2032 | DS32 lesen | en(DS32 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_032_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS32 lesen (2032) | en(DS32 lesen) (2032) | (2032) | (2032) | (2032) | (2032)
D | 2033 | DS33 lesen | en(DS33 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_033_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS33 lesen (2033) | en(DS33 lesen) (2033) | (2033) | (2033) | (2033) | (2033)
D | 2034 | DS34 lesen | en(DS34 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_034_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS34 lesen (2034) | en(DS34 lesen) (2034) | (2034) | (2034) | (2034) | (2034)
D | 2035 | DS35 lesen | en(DS35 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_035_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS35 lesen (2035) | en(DS35 lesen) (2035) | (2035) | (2035) | (2035) | (2035)
D | 2036 | DS36 lesen | en(DS36 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_036_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS36 lesen (2036) | en(DS36 lesen) (2036) | (2036) | (2036) | (2036) | (2036)
D | 2037 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2037) | en(reserviert) (2037) | (2037) | (2037) | (2037) | (2037)
D | 2038 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2038) | en(reserviert) (2038) | (2038) | (2038) | (2038) | (2038)
D | 2039 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2039) | en(reserviert) (2039) | (2039) | (2039) | (2039) | (2039)
D | 2040 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2040) | en(reserviert) (2040) | (2040) | (2040) | (2040) | (2040)
D | 2041 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2041) | en(reserviert) (2041) | (2041) | (2041) | (2041) | (2041)
D | 2042 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2042) | en(reserviert) (2042) | (2042) | (2042) | (2042) | (2042)
D | 2043 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2043) | en(reserviert) (2043) | (2043) | (2043) | (2043) | (2043)
D | 2044 | DS44 lesen | en(DS44 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_044_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS44 lesen (2044) | en(DS44 lesen) (2044) | (2044) | (2044) | (2044) | (2044)
D | 2045 | DS45 lesen | en(DS45 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_045_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS45 lesen (2045) | en(DS45 lesen) (2045) | (2045) | (2045) | (2045) | (2045)
D | 2046 | DS46 lesen | en(DS46 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_046_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS46 lesen (2046) | en(DS46 lesen) (2046) | (2046) | (2046) | (2046) | (2046)
D | 2047 | DS47 lesen | en(DS47 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_047_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS47 lesen (2047) | en(DS47 lesen) (2047) | (2047) | (2047) | (2047) | (2047)
D | 2048 | DS48 lesen | en(DS48 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_048_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS48 lesen (2048) | en(DS48 lesen) (2048) | (2048) | (2048) | (2048) | (2048)
D | 2049 | DS49 lesen | en(DS49 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_049_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS49 lesen (2049) | en(DS49 lesen) (2049) | (2049) | (2049) | (2049) | (2049)
D | 2050 | DS50 lesen | en(DS50 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_050_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS50 lesen (2050) | en(DS50 lesen) (2050) | (2050) | (2050) | (2050) | (2050)
D | 2051 | DS51 lesen | en(DS51 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_051_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS51 lesen (2051) | en(DS51 lesen) (2051) | (2051) | (2051) | (2051) | (2051)
D | 2052 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2052) | en(reserviert) (2052) | (2052) | (2052) | (2052) | (2052)
D | 2053 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2053) | en(reserviert) (2053) | (2053) | (2053) | (2053) | (2053)
D | 2054 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2054) | en(reserviert) (2054) | (2054) | (2054) | (2054) | (2054)
D | 2055 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2055) | en(reserviert) (2055) | (2055) | (2055) | (2055) | (2055)
D | 2056 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2056) | en(reserviert) (2056) | (2056) | (2056) | (2056) | (2056)
D | 2057 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2057) | en(reserviert) (2057) | (2057) | (2057) | (2057) | (2057)
D | 2058 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2058) | en(reserviert) (2058) | (2058) | (2058) | (2058) | (2058)
D | 2059 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2059) | en(reserviert) (2059) | (2059) | (2059) | (2059) | (2059)
D | 2060 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2060) | en(reserviert) (2060) | (2060) | (2060) | (2060) | (2060)
D | 2061 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2061) | en(reserviert) (2061) | (2061) | (2061) | (2061) | (2061)
D | 2062 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2062) | en(reserviert) (2062) | (2062) | (2062) | (2062) | (2062)
D | 2063 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2063) | en(reserviert) (2063) | (2063) | (2063) | (2063) | (2063)
D | 2064 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2064) | en(reserviert) (2064) | (2064) | (2064) | (2064) | (2064)
D | 2065 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2065) | en(reserviert) (2065) | (2065) | (2065) | (2065) | (2065)
D | 2066 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2066) | en(reserviert) (2066) | (2066) | (2066) | (2066) | (2066)
D | 2067 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2067) | en(reserviert) (2067) | (2067) | (2067) | (2067) | (2067)
D | 2068 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2068) | en(reserviert) (2068) | (2068) | (2068) | (2068) | (2068)
D | 2069 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2069) | en(reserviert) (2069) | (2069) | (2069) | (2069) | (2069)
D | 2070 | DS70 lesen | en(DS70 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_070_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS70 lesen (2070) | en(DS70 lesen) (2070) | (2070) | (2070) | (2070) | (2070)
D | 2071 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2071) | en(reserviert) (2071) | (2071) | (2071) | (2071) | (2071)
D | 2072 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2072) | en(reserviert) (2072) | (2072) | (2072) | (2072) | (2072)
D | 2073 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2073) | en(reserviert) (2073) | (2073) | (2073) | (2073) | (2073)
D | 2074 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2074) | en(reserviert) (2074) | (2074) | (2074) | (2074) | (2074)
D | 2075 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2075) | en(reserviert) (2075) | (2075) | (2075) | (2075) | (2075)
D | 2076 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2076) | en(reserviert) (2076) | (2076) | (2076) | (2076) | (2076)
D | 2077 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2077) | en(reserviert) (2077) | (2077) | (2077) | (2077) | (2077)
D | 2078 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2078) | en(reserviert) (2078) | (2078) | (2078) | (2078) | (2078)
D | 2079 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2079) | en(reserviert) (2079) | (2079) | (2079) | (2079) | (2079)
D | 2080 | DS80 lesen | en(DS80 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_080_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS80 lesen (2080) | en(DS80 lesen) (2080) | (2080) | (2080) | (2080) | (2080)
D | 2081 | DS81 lesen | en(DS81 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_081_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS81 lesen (2081) | en(DS81 lesen) (2081) | (2081) | (2081) | (2081) | (2081)
D | 2082 | DS82 lesen | en(DS82 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_082_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS82 lesen (2082) | en(DS82 lesen) (2082) | (2082) | (2082) | (2082) | (2082)
D | 2083 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2083) | en(reserviert) (2083) | (2083) | (2083) | (2083) | (2083)
D | 2084 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2084) | en(reserviert) (2084) | (2084) | (2084) | (2084) | (2084)
D | 2085 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2085) | en(reserviert) (2085) | (2085) | (2085) | (2085) | (2085)
D | 2086 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2086) | en(reserviert) (2086) | (2086) | (2086) | (2086) | (2086)
D | 2087 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2087) | en(reserviert) (2087) | (2087) | (2087) | (2087) | (2087)
D | 2088 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2088) | en(reserviert) (2088) | (2088) | (2088) | (2088) | (2088)
D | 2089 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2089) | en(reserviert) (2089) | (2089) | (2089) | (2089) | (2089)
D | 2090 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2090) | en(reserviert) (2090) | (2090) | (2090) | (2090) | (2090)
D | 2091 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2091) | en(reserviert) (2091) | (2091) | (2091) | (2091) | (2091)
D | 2092 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2092) | en(reserviert) (2092) | (2092) | (2092) | (2092) | (2092)
D | 2093 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2093) | en(reserviert) (2093) | (2093) | (2093) | (2093) | (2093)
D | 2094 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2094) | en(reserviert) (2094) | (2094) | (2094) | (2094) | (2094)
D | 2095 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2095) | en(reserviert) (2095) | (2095) | (2095) | (2095) | (2095)
D | 2096 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2096) | en(reserviert) (2096) | (2096) | (2096) | (2096) | (2096)
D | 2097 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2097) | en(reserviert) (2097) | (2097) | (2097) | (2097) | (2097)
D | 2098 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2098) | en(reserviert) (2098) | (2098) | (2098) | (2098) | (2098)
D | 2099 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2099) | en(reserviert) (2099) | (2099) | (2099) | (2099) | (2099)
D | 2100 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | -dto - | [6 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2100) | en(reserviert) (2100) | (2100) | (2100) | (2100) | (2100)
D | 2101 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2101) | en(reserviert) (2101) | (2101) | (2101) | (2101) | (2101)
D | 2102 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2102) | en(reserviert) (2102) | (2102) | (2102) | (2102) | (2102)
D | 2103 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2103) | en(reserviert) (2103) | (2103) | (2103) | (2103) | (2103)
D | 2104 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2104) | en(reserviert) (2104) | (2104) | (2104) | (2104) | (2104)
D | 2105 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2105) | en(reserviert) (2105) | (2105) | (2105) | (2105) | (2105)
D | 2106 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2106) | en(reserviert) (2106) | (2106) | (2106) | (2106) | (2106)
D | 2107 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2107) | en(reserviert) (2107) | (2107) | (2107) | (2107) | (2107)
D | 2108 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2108) | en(reserviert) (2108) | (2108) | (2108) | (2108) | (2108)
D | 2109 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2109) | en(reserviert) (2109) | (2109) | (2109) | (2109) | (2109)
D | 2110 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2110) | en(reserviert) (2110) | (2110) | (2110) | (2110) | (2110)
D | 2111 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2111) | en(reserviert) (2111) | (2111) | (2111) | (2111) | (2111)
D | 2112 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2112) | en(reserviert) (2112) | (2112) | (2112) | (2112) | (2112)
D | 2113 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2113) | en(reserviert) (2113) | (2113) | (2113) | (2113) | (2113)
D | 2114 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2114) | en(reserviert) (2114) | (2114) | (2114) | (2114) | (2114)
D | 2115 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2115) | en(reserviert) (2115) | (2115) | (2115) | (2115) | (2115)
D | 2116 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2116) | en(reserviert) (2116) | (2116) | (2116) | (2116) | (2116)
D | 2117 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2117) | en(reserviert) (2117) | (2117) | (2117) | (2117) | (2117)
D | 2118 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2118) | en(reserviert) (2118) | (2118) | (2118) | (2118) | (2118)
D | 2119 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2119) | en(reserviert) (2119) | (2119) | (2119) | (2119) | (2119)
D | 2120 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2120) | en(reserviert) (2120) | (2120) | (2120) | (2120) | (2120)
D | 2121 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2121) | en(reserviert) (2121) | (2121) | (2121) | (2121) | (2121)
D | 2122 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2122) | en(reserviert) (2122) | (2122) | (2122) | (2122) | (2122)
D | 2123 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2123) | en(reserviert) (2123) | (2123) | (2123) | (2123) | (2123)
D | 2124 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2124) | en(reserviert) (2124) | (2124) | (2124) | (2124) | (2124)
D | 2125 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2125) | en(reserviert) (2125) | (2125) | (2125) | (2125) | (2125)
D | 2126 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2126) | en(reserviert) (2126) | (2126) | (2126) | (2126) | (2126)
D | 2127 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2127) | en(reserviert) (2127) | (2127) | (2127) | (2127) | (2127)
D | 2128 | DS128 lesen | en(DS128 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_128_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS128 lesen (2128) | en(DS128 lesen) (2128) | (2128) | (2128) | (2128) | (2128)
D | 2129 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2129) | en(reserviert) (2129) | (2129) | (2129) | (2129) | (2129)
D | 2130 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2130) | en(reserviert) (2130) | (2130) | (2130) | (2130) | (2130)
D | 2131 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2131) | en(reserviert) (2131) | (2131) | (2131) | (2131) | (2131)
D | 2132 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2132) | en(reserviert) (2132) | (2132) | (2132) | (2132) | (2132)
D | 2133 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2133) | en(reserviert) (2133) | (2133) | (2133) | (2133) | (2133)
D | 2134 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2134) | en(reserviert) (2134) | (2134) | (2134) | (2134) | (2134)
D | 2135 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2135) | en(reserviert) (2135) | (2135) | (2135) | (2135) | (2135)
D | 2136 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2136) | en(reserviert) (2136) | (2136) | (2136) | (2136) | (2136)
D | 2137 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2137) | en(reserviert) (2137) | (2137) | (2137) | (2137) | (2137)
D | 2138 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2138) | en(reserviert) (2138) | (2138) | (2138) | (2138) | (2138)
D | 2139 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2139) | en(reserviert) (2139) | (2139) | (2139) | (2139) | (2139)
D | 2140 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2140) | en(reserviert) (2140) | (2140) | (2140) | (2140) | (2140)
D | 2141 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2141) | en(reserviert) (2141) | (2141) | (2141) | (2141) | (2141)
D | 2142 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2142) | en(reserviert) (2142) | (2142) | (2142) | (2142) | (2142)
D | 2143 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2143) | en(reserviert) (2143) | (2143) | (2143) | (2143) | (2143)
D | 2144 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2144) | en(reserviert) (2144) | (2144) | (2144) | (2144) | (2144)
D | 2145 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2145) | en(reserviert) (2145) | (2145) | (2145) | (2145) | (2145)
D | 2146 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2146) | en(reserviert) (2146) | (2146) | (2146) | (2146) | (2146)
D | 2147 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2147) | en(reserviert) (2147) | (2147) | (2147) | (2147) | (2147)
D | 2148 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2148) | en(reserviert) (2148) | (2148) | (2148) | (2148) | (2148)
D | 2149 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2149) | en(reserviert) (2149) | (2149) | (2149) | (2149) | (2149)
D | 2150 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2150) | en(reserviert) (2150) | (2150) | (2150) | (2150) | (2150)
D | 2151 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2151) | en(reserviert) (2151) | (2151) | (2151) | (2151) | (2151)
D | 2152 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2152) | en(reserviert) (2152) | (2152) | (2152) | (2152) | (2152)
D | 2153 | DS153 lesen | en(DS153 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_153_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS153 lesen (2153) | en(DS153 lesen) (2153) | (2153) | (2153) | (2153) | (2153)
D | 2154 | DS154 lesen | en(DS154 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_154_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS154 lesen (2154) | en(DS154 lesen) (2154) | (2154) | (2154) | (2154) | (2154)
D | 2155 | DS155 lesen | en(DS155 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_155_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS155 lesen (2155) | en(DS155 lesen) (2155) | (2155) | (2155) | (2155) | (2155)
D | 2156 | DS156 lesen | en(DS156 lesen) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS156 lesen (2156) | en(DS156 lesen) (2156) | (2156) | (2156) | (2156) | (2156)
D | 2157 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2157) | en(reserviert) (2157) | (2157) | (2157) | (2157) | (2157)
D | 2158 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2158) | en(reserviert) (2158) | (2158) | (2158) | (2158) | (2158)
D | 2159 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2159) | en(reserviert) (2159) | (2159) | (2159) | (2159) | (2159)
D | 2160 | DS160 lesen | en(DS160 lesen) |  |  |  |  | ab hier: Prüffeld / Entwicklungs-intern | [6 empty] | - | - | DS_160_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS160 lesen (2160) | en(DS160 lesen) (2160) | (2160) | (2160) | (2160) | (2160)
D | 2161 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2161) | en(reserviert) (2161) | (2161) | (2161) | (2161) | (2161)
D | 2162 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2162) | en(reserviert) (2162) | (2162) | (2162) | (2162) | (2162)
D | 2163 | DS163 lesen | en(DS163 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_163_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS163 lesen (2163) | en(DS163 lesen) (2163) | (2163) | (2163) | (2163) | (2163)
D | 2164 | DS164 lesen | en(DS164 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_164_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS164 lesen (2164) | en(DS164 lesen) (2164) | (2164) | (2164) | (2164) | (2164)
D | 2165 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2165) | en(reserviert) (2165) | (2165) | (2165) | (2165) | (2165)
D | 2166 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2166) | en(reserviert) (2166) | (2166) | (2166) | (2166) | (2166)
D | 2167 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2167) | en(reserviert) (2167) | (2167) | (2167) | (2167) | (2167)
D | 2168 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2168) | en(reserviert) (2168) | (2168) | (2168) | (2168) | (2168)
D | 2169 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2169) | en(reserviert) (2169) | (2169) | (2169) | (2169) | (2169)
D | 2170 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2170) | en(reserviert) (2170) | (2170) | (2170) | (2170) | (2170)
D | 2171 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2171) | en(reserviert) (2171) | (2171) | (2171) | (2171) | (2171)
D | 2172 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2172) | en(reserviert) (2172) | (2172) | (2172) | (2172) | (2172)
D | 2173 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2173) | en(reserviert) (2173) | (2173) | (2173) | (2173) | (2173)
D | 2174 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2174) | en(reserviert) (2174) | (2174) | (2174) | (2174) | (2174)
D | 2175 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2175) | en(reserviert) (2175) | (2175) | (2175) | (2175) | (2175)
D | 2176 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2176) | en(reserviert) (2176) | (2176) | (2176) | (2176) | (2176)
D | 2177 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2177) | en(reserviert) (2177) | (2177) | (2177) | (2177) | (2177)
D | 2178 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2178) | en(reserviert) (2178) | (2178) | (2178) | (2178) | (2178)
D | 2179 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2179) | en(reserviert) (2179) | (2179) | (2179) | (2179) | (2179)
D | 2180 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2180) | en(reserviert) (2180) | (2180) | (2180) | (2180) | (2180)
D | 2181 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2181) | en(reserviert) (2181) | (2181) | (2181) | (2181) | (2181)
D | 2182 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2182) | en(reserviert) (2182) | (2182) | (2182) | (2182) | (2182)
D | 2183 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2183) | en(reserviert) (2183) | (2183) | (2183) | (2183) | (2183)
D | 2184 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2184) | en(reserviert) (2184) | (2184) | (2184) | (2184) | (2184)
D | 2185 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2185) | en(reserviert) (2185) | (2185) | (2185) | (2185) | (2185)
D | 2186 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2186) | en(reserviert) (2186) | (2186) | (2186) | (2186) | (2186)
D | 2187 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2187) | en(reserviert) (2187) | (2187) | (2187) | (2187) | (2187)
D | 2188 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2188) | en(reserviert) (2188) | (2188) | (2188) | (2188) | (2188)
D | 2189 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2189) | en(reserviert) (2189) | (2189) | (2189) | (2189) | (2189)
D | 2190 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2190) | en(reserviert) (2190) | (2190) | (2190) | (2190) | (2190)
D | 2191 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2191) | en(reserviert) (2191) | (2191) | (2191) | (2191) | (2191)
D | 2192 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2192) | en(reserviert) (2192) | (2192) | (2192) | (2192) | (2192)
D | 2193 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2193) | en(reserviert) (2193) | (2193) | (2193) | (2193) | (2193)
D | 2194 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2194) | en(reserviert) (2194) | (2194) | (2194) | (2194) | (2194)
D | 2195 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2195) | en(reserviert) (2195) | (2195) | (2195) | (2195) | (2195)
D | 2196 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2196) | en(reserviert) (2196) | (2196) | (2196) | (2196) | (2196)
D | 2197 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2197) | en(reserviert) (2197) | (2197) | (2197) | (2197) | (2197)
D | 2198 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2198) | en(reserviert) (2198) | (2198) | (2198) | (2198) | (2198)
D | 2199 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2199) | en(reserviert) (2199) | (2199) | (2199) | (2199) | (2199)
D | 2200 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2200) | en(reserviert) (2200) | (2200) | (2200) | (2200) | (2200)
D | 2201 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2201) | en(reserviert) (2201) | (2201) | (2201) | (2201) | (2201)
D | 2202 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2202) | en(reserviert) (2202) | (2202) | (2202) | (2202) | (2202)
D | 2203 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2203) | en(reserviert) (2203) | (2203) | (2203) | (2203) | (2203)
D | 2204 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2204) | en(reserviert) (2204) | (2204) | (2204) | (2204) | (2204)
D | 2205 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2205) | en(reserviert) (2205) | (2205) | (2205) | (2205) | (2205)
D | 2206 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2206) | en(reserviert) (2206) | (2206) | (2206) | (2206) | (2206)
D | 2207 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2207) | en(reserviert) (2207) | (2207) | (2207) | (2207) | (2207)
D | 2208 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2208) | en(reserviert) (2208) | (2208) | (2208) | (2208) | (2208)
D | 2209 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | ab hier: Prüffeld / Entwicklungs-intern | [6 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2209) | en(reserviert) (2209) | (2209) | (2209) | (2209) | (2209)
D | 2210 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2210) | en(reserviert) (2210) | (2210) | (2210) | (2210) | (2210)
D | 2211 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2211) | en(reserviert) (2211) | (2211) | (2211) | (2211) | (2211)
D | 2212 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2212) | en(reserviert) (2212) | (2212) | (2212) | (2212) | (2212)
D | 2213 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2213) | en(reserviert) (2213) | (2213) | (2213) | (2213) | (2213)
D | 2214 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2214) | en(reserviert) (2214) | (2214) | (2214) | (2214) | (2214)
D | 2215 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2215) | en(reserviert) (2215) | (2215) | (2215) | (2215) | (2215)
D | 2216 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2216) | en(reserviert) (2216) | (2216) | (2216) | (2216) | (2216)
D | 2217 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2217) | en(reserviert) (2217) | (2217) | (2217) | (2217) | (2217)
D | 2218 | DS218 lesen | en(DS218 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_218_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS218 lesen (2218) | en(DS218 lesen) (2218) | (2218) | (2218) | (2218) | (2218)
D | 2219 | DS219 lesen | en(DS219 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_219_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS219 lesen (2219) | en(DS219 lesen) (2219) | (2219) | (2219) | (2219) | (2219)
D | 2220 | DS220 lesen | en(DS220 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_220_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS220 lesen (2220) | en(DS220 lesen) (2220) | (2220) | (2220) | (2220) | (2220)
D | 2221 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2221) | en(reserviert) (2221) | (2221) | (2221) | (2221) | (2221)
D | 2222 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2222) | en(reserviert) (2222) | (2222) | (2222) | (2222) | (2222)
D | 2223 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2223) | en(reserviert) (2223) | (2223) | (2223) | (2223) | (2223)
D | 2224 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2224) | en(reserviert) (2224) | (2224) | (2224) | (2224) | (2224)
D | 2225 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2225) | en(reserviert) (2225) | (2225) | (2225) | (2225) | (2225)
D | 2226 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2226) | en(reserviert) (2226) | (2226) | (2226) | (2226) | (2226)
D | 2227 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2227) | en(reserviert) (2227) | (2227) | (2227) | (2227) | (2227)
D | 2228 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2228) | en(reserviert) (2228) | (2228) | (2228) | (2228) | (2228)
D | 2229 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2229) | en(reserviert) (2229) | (2229) | (2229) | (2229) | (2229)
D | 2230 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2230) | en(reserviert) (2230) | (2230) | (2230) | (2230) | (2230)
D | 2231 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2231) | en(reserviert) (2231) | (2231) | (2231) | (2231) | (2231)
D | 2232 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2232) | en(reserviert) (2232) | (2232) | (2232) | (2232) | (2232)
D | 2233 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2233) | en(reserviert) (2233) | (2233) | (2233) | (2233) | (2233)
D | 2234 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2234) | en(reserviert) (2234) | (2234) | (2234) | (2234) | (2234)
D | 2235 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2235) | en(reserviert) (2235) | (2235) | (2235) | (2235) | (2235)
D | 2236 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2236) | en(reserviert) (2236) | (2236) | (2236) | (2236) | (2236)
D | 2237 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2237) | en(reserviert) (2237) | (2237) | (2237) | (2237) | (2237)
D | 2238 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2238) | en(reserviert) (2238) | (2238) | (2238) | (2238) | (2238)
D | 2239 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2239) | en(reserviert) (2239) | (2239) | (2239) | (2239) | (2239)
D | 2240 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2240) | en(reserviert) (2240) | (2240) | (2240) | (2240) | (2240)
D | 2241 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2241) | en(reserviert) (2241) | (2241) | (2241) | (2241) | (2241)
D | 2242 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2242) | en(reserviert) (2242) | (2242) | (2242) | (2242) | (2242)
D | 2243 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2243) | en(reserviert) (2243) | (2243) | (2243) | (2243) | (2243)
D | 2244 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2244) | en(reserviert) (2244) | (2244) | (2244) | (2244) | (2244)
D | 2245 | DS245 lesen | en(DS245 lesen) | [11 empty] | - | - | DS_245_READ | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS245 lesen (2245) | en(DS245 lesen) (2245) | (2245) | (2245) | (2245) | (2245)
D | 2246 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2246) | en(reserviert) (2246) | (2246) | (2246) | (2246) | (2246)
D | 2247 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2247) | en(reserviert) (2247) | (2247) | (2247) | (2247) | (2247)
D | 2248 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2248) | en(reserviert) (2248) | (2248) | (2248) | (2248) | (2248)
D | 2249 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2249) | en(reserviert) (2249) | (2249) | (2249) | (2249) | (2249)
D | 2250 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2250) | en(reserviert) (2250) | (2250) | (2250) | (2250) | (2250)
D | 2251 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2251) | en(reserviert) (2251) | (2251) | (2251) | (2251) | (2251)
D | 2252 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2252) | en(reserviert) (2252) | (2252) | (2252) | (2252) | (2252)
D | 2253 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2253) | en(reserviert) (2253) | (2253) | (2253) | (2253) | (2253)
D | 2254 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2254) | en(reserviert) (2254) | (2254) | (2254) | (2254) | (2254)
D | 2255 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (2255) | en(reserviert) (2255) | (2255) | (2255) | (2255) | (2255)
| 4000 ... 5999 | DS schreiben | en(DS schreiben) | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS schreiben (4000 ... 5999) | en(DS schreiben) (4000 ... 5999) | (4000 ... 5999) | (4000 ... 5999) | (4000 ... 5999) | (4000 ... 5999)
D | 4000 | (reserviert f. DS0 schreiben) | en((reserviert f. DS0 schreiben)) |  |  |  |  | DS0 für SIMATIC reserviert | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (reserviert f. DS0 schreiben) (4000) | en((reserviert f. DS0 schreiben)) (4000) | (4000) | (4000) | (4000) | (4000)
D | 4001 | (reserviert f. DS1 schreiben) | en((reserviert f. DS1 schreiben)) |  |  |  |  | DS1 für SIMATIC reserviert | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (reserviert f. DS1 schreiben) (4001) | en((reserviert f. DS1 schreiben)) (4001) | (4001) | (4001) | (4001) | (4001)
D | 4002 | DS2 schreiben | en(DS2 schreiben) |  |  |  |  | Befehlsdatensatz DS2 schreiben | [6 empty] | - | - | DS_002_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS2 schreiben (4002) | en(DS2 schreiben) (4002) | (4002) | (4002) | (4002) | (4002)
D | 4003 | DS3 schreiben | en(DS3 schreiben) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - | DS_003_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS3 schreiben (4003) | en(DS3 schreiben) (4003) | (4003) | (4003) | (4003) | (4003)
D | 4004 | DS4 schreiben | en(DS4 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_004_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS4 schreiben (4004) | en(DS4 schreiben) (4004) | (4004) | (4004) | (4004) | (4004)
D | 4005 | DS5 schreiben | en(DS5 schreiben) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - | DS_005_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS5 schreiben (4005) | en(DS5 schreiben) (4005) | (4005) | (4005) | (4005) | (4005)
D | 4006 | DS6 schreiben | en(DS6 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_006_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS6 schreiben (4006) | en(DS6 schreiben) (4006) | (4006) | (4006) | (4006) | (4006)
D | 4007 | DS7 schreiben | en(DS7 schreiben) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - | DS_007_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS7 schreiben (4007) | en(DS7 schreiben) (4007) | (4007) | (4007) | (4007) | (4007)
D | 4008 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4008) | en(reserviert) (4008) | (4008) | (4008) | (4008) | (4008)
D | 4009 | DS9 schreiben | en(DS9 schreiben) |  |  |  |  | I&M0-Daten können nur vom Prüffeld mittels S7-Spezialtool geschrieben werden. | [6 empty] | - | - | DS_009_WRITE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS9 schreiben (4009) | en(DS9 schreiben) (4009) | (4009) | (4009) | (4009) | (4009)
D | 4010 | DS10 schreiben | en(DS10 schreiben) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - | DS_010_WRITE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS10 schreiben (4010) | en(DS10 schreiben) (4010) | (4010) | (4010) | (4010) | (4010)
D | 4011 | DS11 schreiben | en(DS11 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_011_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS11 schreiben (4011) | en(DS11 schreiben) (4011) | (4011) | (4011) | (4011) | (4011)
D | 4012 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4012) | en(reserviert) (4012) | (4012) | (4012) | (4012) | (4012)
D | 4013 | DS13 schreiben | en(DS13 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_013_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS13 schreiben (4013) | en(DS13 schreiben) (4013) | (4013) | (4013) | (4013) | (4013)
D | 4014 | DS14 schreiben | en(DS14 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_014_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS14 schreiben (4014) | en(DS14 schreiben) (4014) | (4014) | (4014) | (4014) | (4014)
D | 4015 | DS15 schreiben | en(DS15 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_015_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS15 schreiben (4015) | en(DS15 schreiben) (4015) | (4015) | (4015) | (4015) | (4015)
D | 4016 | DS16 schreiben | en(DS16 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_016_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS16 schreiben (4016) | en(DS16 schreiben) (4016) | (4016) | (4016) | (4016) | (4016)
D | 4017 | DS17 schreiben | en(DS17 schreiben) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS17 schreiben (4017) | en(DS17 schreiben) (4017) | (4017) | (4017) | (4017) | (4017)
D | 4018 | DS18 schreiben | en(DS18 schreiben) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS18 schreiben (4018) | en(DS18 schreiben) (4018) | (4018) | (4018) | (4018) | (4018)
D | 4019 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4019) | en(reserviert) (4019) | (4019) | (4019) | (4019) | (4019)
D | 4020 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4020) | en(reserviert) (4020) | (4020) | (4020) | (4020) | (4020)
D | 4021 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4021) | en(reserviert) (4021) | (4021) | (4021) | (4021) | (4021)
D | 4022 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4022) | en(reserviert) (4022) | (4022) | (4022) | (4022) | (4022)
D | 4023 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4023) | en(reserviert) (4023) | (4023) | (4023) | (4023) | (4023)
D | 4024 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4024) | en(reserviert) (4024) | (4024) | (4024) | (4024) | (4024)
D | 4025 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4025) | en(reserviert) (4025) | (4025) | (4025) | (4025) | (4025)
D | 4026 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4026) | en(reserviert) (4026) | (4026) | (4026) | (4026) | (4026)
D | 4027 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4027) | en(reserviert) (4027) | (4027) | (4027) | (4027) | (4027)
D | 4028 | DS28 schreiben | en(DS28 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_028_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS28 schreiben (4028) | en(DS28 schreiben) (4028) | (4028) | (4028) | (4028) | (4028)
D | 4029 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4029) | en(reserviert) (4029) | (4029) | (4029) | (4029) | (4029)
D | 4030 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4030) | en(reserviert) (4030) | (4030) | (4030) | (4030) | (4030)
D | 4031 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4031) | en(reserviert) (4031) | (4031) | (4031) | (4031) | (4031)
D | 4032 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4032) | en(reserviert) (4032) | (4032) | (4032) | (4032) | (4032)
D | 4033 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4033) | en(reserviert) (4033) | (4033) | (4033) | (4033) | (4033)
D | 4034 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4034) | en(reserviert) (4034) | (4034) | (4034) | (4034) | (4034)
D | 4035 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | ab hier: Prüffeld / Entwicklungs-intern | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4035) | en(reserviert) (4035) | (4035) | (4035) | (4035) | (4035)
D | 4036 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4036) | en(reserviert) (4036) | (4036) | (4036) | (4036) | (4036)
D | 4037 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4037) | en(reserviert) (4037) | (4037) | (4037) | (4037) | (4037)
D | 4038 | reserviert | en(reserviert) | [6 empty] | ON |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4038) | en(reserviert) (4038) | (4038) | (4038) | (4038) | (4038)
D | 4039 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | Befehlsdatensatz DS2 schreiben | [6 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4039) | en(reserviert) (4039) | (4039) | (4039) | (4039) | (4039)
D | 4040 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4040) | en(reserviert) (4040) | (4040) | (4040) | (4040) | (4040)
D | 4041 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4041) | en(reserviert) (4041) | (4041) | (4041) | (4041) | (4041)
D | 4042 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4042) | en(reserviert) (4042) | (4042) | (4042) | (4042) | (4042)
D | 4043 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4043) | en(reserviert) (4043) | (4043) | (4043) | (4043) | (4043)
D | 4044 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4044) | en(reserviert) (4044) | (4044) | (4044) | (4044) | (4044)
D | 4045 | DS45 schreiben | en(DS45 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_045_WRITE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS45 schreiben (4045) | en(DS45 schreiben) (4045) | (4045) | (4045) | (4045) | (4045)
D | 4046 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | I&M0-Daten können nur vom Prüffeld mittels S7-Spezialtool geschrieben werden. | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4046) | en(reserviert) (4046) | (4046) | (4046) | (4046) | (4046)
D | 4047 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4047) | en(reserviert) (4047) | (4047) | (4047) | (4047) | (4047)
D | 4048 | DS48 schreiben | en(DS48 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_048_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS48 schreiben (4048) | en(DS48 schreiben) (4048) | (4048) | (4048) | (4048) | (4048)
D | 4049 | DS49 schreiben | en(DS49 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_049_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS49 schreiben (4049) | en(DS49 schreiben) (4049) | (4049) | (4049) | (4049) | (4049)
D | 4050 | DS50 schreiben | en(DS50 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_050_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS50 schreiben (4050) | en(DS50 schreiben) (4050) | (4050) | (4050) | (4050) | (4050)
D | 4051 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4051) | en(reserviert) (4051) | (4051) | (4051) | (4051) | (4051)
D | 4052 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4052) | en(reserviert) (4052) | (4052) | (4052) | (4052) | (4052)
D | 4053 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4053) | en(reserviert) (4053) | (4053) | (4053) | (4053) | (4053)
D | 4054 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4054) | en(reserviert) (4054) | (4054) | (4054) | (4054) | (4054)
D | 4055 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4055) | en(reserviert) (4055) | (4055) | (4055) | (4055) | (4055)
D | 4056 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4056) | en(reserviert) (4056) | (4056) | (4056) | (4056) | (4056)
D | 4057 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4057) | en(reserviert) (4057) | (4057) | (4057) | (4057) | (4057)
D | 4058 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4058) | en(reserviert) (4058) | (4058) | (4058) | (4058) | (4058)
D | 4059 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4059) | en(reserviert) (4059) | (4059) | (4059) | (4059) | (4059)
D | 4060 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4060) | en(reserviert) (4060) | (4060) | (4060) | (4060) | (4060)
D | 4061 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4061) | en(reserviert) (4061) | (4061) | (4061) | (4061) | (4061)
D | 4062 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4062) | en(reserviert) (4062) | (4062) | (4062) | (4062) | (4062)
D | 4063 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4063) | en(reserviert) (4063) | (4063) | (4063) | (4063) | (4063)
D | 4064 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4064) | en(reserviert) (4064) | (4064) | (4064) | (4064) | (4064)
D | 4065 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4065) | en(reserviert) (4065) | (4065) | (4065) | (4065) | (4065)
D | 4066 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4066) | en(reserviert) (4066) | (4066) | (4066) | (4066) | (4066)
D | 4067 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4067) | en(reserviert) (4067) | (4067) | (4067) | (4067) | (4067)
D | 4068 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4068) | en(reserviert) (4068) | (4068) | (4068) | (4068) | (4068)
D | 4069 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4069) | en(reserviert) (4069) | (4069) | (4069) | (4069) | (4069)
D | 4070 | DS70 schreiben | en(DS70 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_070_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS70 schreiben (4070) | en(DS70 schreiben) (4070) | (4070) | (4070) | (4070) | (4070)
D | 4071 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4071) | en(reserviert) (4071) | (4071) | (4071) | (4071) | (4071)
D | 4072 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | ab hier: Prüffeld / Entwicklungs-intern | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4072) | en(reserviert) (4072) | (4072) | (4072) | (4072) | (4072)
D | 4073 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4073) | en(reserviert) (4073) | (4073) | (4073) | (4073) | (4073)
D | 4074 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4074) | en(reserviert) (4074) | (4074) | (4074) | (4074) | (4074)
D | 4075 | reserviert | en(reserviert) | [6 empty] | ON |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4075) | en(reserviert) (4075) | (4075) | (4075) | (4075) | (4075)
D | 4076 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | Befehlsdatensatz DS2 schreiben | [6 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4076) | en(reserviert) (4076) | (4076) | (4076) | (4076) | (4076)
D | 4077 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4077) | en(reserviert) (4077) | (4077) | (4077) | (4077) | (4077)
D | 4078 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4078) | en(reserviert) (4078) | (4078) | (4078) | (4078) | (4078)
D | 4079 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4079) | en(reserviert) (4079) | (4079) | (4079) | (4079) | (4079)
D | 4080 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4080) | en(reserviert) (4080) | (4080) | (4080) | (4080) | (4080)
D | 4081 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4081) | en(reserviert) (4081) | (4081) | (4081) | (4081) | (4081)
D | 4082 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4082) | en(reserviert) (4082) | (4082) | (4082) | (4082) | (4082)
D | 4083 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | I&M0-Daten können nur vom Prüffeld mittels S7-Spezialtool geschrieben werden. | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4083) | en(reserviert) (4083) | (4083) | (4083) | (4083) | (4083)
D | 4084 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4084) | en(reserviert) (4084) | (4084) | (4084) | (4084) | (4084)
D | 4085 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4085) | en(reserviert) (4085) | (4085) | (4085) | (4085) | (4085)
D | 4086 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4086) | en(reserviert) (4086) | (4086) | (4086) | (4086) | (4086)
D | 4087 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4087) | en(reserviert) (4087) | (4087) | (4087) | (4087) | (4087)
D | 4088 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4088) | en(reserviert) (4088) | (4088) | (4088) | (4088) | (4088)
D | 4089 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4089) | en(reserviert) (4089) | (4089) | (4089) | (4089) | (4089)
D | 4090 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4090) | en(reserviert) (4090) | (4090) | (4090) | (4090) | (4090)
D | 4091 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4091) | en(reserviert) (4091) | (4091) | (4091) | (4091) | (4091)
D | 4092 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4092) | en(reserviert) (4092) | (4092) | (4092) | (4092) | (4092)
D | 4093 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4093) | en(reserviert) (4093) | (4093) | (4093) | (4093) | (4093)
D | 4094 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4094) | en(reserviert) (4094) | (4094) | (4094) | (4094) | (4094)
D | 4095 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4095) | en(reserviert) (4095) | (4095) | (4095) | (4095) | (4095)
D | 4096 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4096) | en(reserviert) (4096) | (4096) | (4096) | (4096) | (4096)
D | 4097 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4097) | en(reserviert) (4097) | (4097) | (4097) | (4097) | (4097)
D | 4098 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4098) | en(reserviert) (4098) | (4098) | (4098) | (4098) | (4098)
D | 4099 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4099) | en(reserviert) (4099) | (4099) | (4099) | (4099) | (4099)
D | 4100 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4100) | en(reserviert) (4100) | (4100) | (4100) | (4100) | (4100)
D | 4101 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4101) | en(reserviert) (4101) | (4101) | (4101) | (4101) | (4101)
D | 4102 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4102) | en(reserviert) (4102) | (4102) | (4102) | (4102) | (4102)
D | 4103 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4103) | en(reserviert) (4103) | (4103) | (4103) | (4103) | (4103)
D | 4104 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4104) | en(reserviert) (4104) | (4104) | (4104) | (4104) | (4104)
D | 4105 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4105) | en(reserviert) (4105) | (4105) | (4105) | (4105) | (4105)
D | 4106 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4106) | en(reserviert) (4106) | (4106) | (4106) | (4106) | (4106)
D | 4107 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4107) | en(reserviert) (4107) | (4107) | (4107) | (4107) | (4107)
D | 4108 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4108) | en(reserviert) (4108) | (4108) | (4108) | (4108) | (4108)
D | 4109 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | ab hier: Prüffeld / Entwicklungs-intern | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4109) | en(reserviert) (4109) | (4109) | (4109) | (4109) | (4109)
D | 4110 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4110) | en(reserviert) (4110) | (4110) | (4110) | (4110) | (4110)
D | 4111 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4111) | en(reserviert) (4111) | (4111) | (4111) | (4111) | (4111)
D | 4112 | reserviert | en(reserviert) | [6 empty] | ON |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4112) | en(reserviert) (4112) | (4112) | (4112) | (4112) | (4112)
D | 4113 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | Befehlsdatensatz DS2 schreiben | [6 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4113) | en(reserviert) (4113) | (4113) | (4113) | (4113) | (4113)
D | 4114 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4114) | en(reserviert) (4114) | (4114) | (4114) | (4114) | (4114)
D | 4115 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4115) | en(reserviert) (4115) | (4115) | (4115) | (4115) | (4115)
D | 4116 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4116) | en(reserviert) (4116) | (4116) | (4116) | (4116) | (4116)
D | 4117 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4117) | en(reserviert) (4117) | (4117) | (4117) | (4117) | (4117)
D | 4118 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4118) | en(reserviert) (4118) | (4118) | (4118) | (4118) | (4118)
D | 4119 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4119) | en(reserviert) (4119) | (4119) | (4119) | (4119) | (4119)
D | 4120 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | I&M0-Daten können nur vom Prüffeld mittels S7-Spezialtool geschrieben werden. | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4120) | en(reserviert) (4120) | (4120) | (4120) | (4120) | (4120)
D | 4121 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4121) | en(reserviert) (4121) | (4121) | (4121) | (4121) | (4121)
D | 4122 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4122) | en(reserviert) (4122) | (4122) | (4122) | (4122) | (4122)
D | 4123 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4123) | en(reserviert) (4123) | (4123) | (4123) | (4123) | (4123)
D | 4124 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4124) | en(reserviert) (4124) | (4124) | (4124) | (4124) | (4124)
D | 4125 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4125) | en(reserviert) (4125) | (4125) | (4125) | (4125) | (4125)
D | 4126 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4126) | en(reserviert) (4126) | (4126) | (4126) | (4126) | (4126)
D | 4127 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4127) | en(reserviert) (4127) | (4127) | (4127) | (4127) | (4127)
D | 4128 | DS128 schreiben | en(DS128 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_128_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS128 schreiben (4128) | en(DS128 schreiben) (4128) | (4128) | (4128) | (4128) | (4128)
D | 4129 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4129) | en(reserviert) (4129) | (4129) | (4129) | (4129) | (4129)
D | 4130 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4130) | en(reserviert) (4130) | (4130) | (4130) | (4130) | (4130)
D | 4131 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4131) | en(reserviert) (4131) | (4131) | (4131) | (4131) | (4131)
D | 4132 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4132) | en(reserviert) (4132) | (4132) | (4132) | (4132) | (4132)
D | 4133 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4133) | en(reserviert) (4133) | (4133) | (4133) | (4133) | (4133)
D | 4134 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4134) | en(reserviert) (4134) | (4134) | (4134) | (4134) | (4134)
D | 4135 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4135) | en(reserviert) (4135) | (4135) | (4135) | (4135) | (4135)
D | 4136 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4136) | en(reserviert) (4136) | (4136) | (4136) | (4136) | (4136)
D | 4137 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4137) | en(reserviert) (4137) | (4137) | (4137) | (4137) | (4137)
D | 4138 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4138) | en(reserviert) (4138) | (4138) | (4138) | (4138) | (4138)
D | 4139 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4139) | en(reserviert) (4139) | (4139) | (4139) | (4139) | (4139)
D | 4140 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4140) | en(reserviert) (4140) | (4140) | (4140) | (4140) | (4140)
D | 4141 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4141) | en(reserviert) (4141) | (4141) | (4141) | (4141) | (4141)
D | 4142 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4142) | en(reserviert) (4142) | (4142) | (4142) | (4142) | (4142)
D | 4143 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4143) | en(reserviert) (4143) | (4143) | (4143) | (4143) | (4143)
D | 4144 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4144) | en(reserviert) (4144) | (4144) | (4144) | (4144) | (4144)
D | 4145 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4145) | en(reserviert) (4145) | (4145) | (4145) | (4145) | (4145)
D | 4146 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | ab hier: Prüffeld / Entwicklungs-intern | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4146) | en(reserviert) (4146) | (4146) | (4146) | (4146) | (4146)
D | 4147 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4147) | en(reserviert) (4147) | (4147) | (4147) | (4147) | (4147)
D | 4148 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4148) | en(reserviert) (4148) | (4148) | (4148) | (4148) | (4148)
D | 4149 | reserviert | en(reserviert) | [6 empty] | ON |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4149) | en(reserviert) (4149) | (4149) | (4149) | (4149) | (4149)
D | 4150 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | Befehlsdatensatz DS2 schreiben | [6 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4150) | en(reserviert) (4150) | (4150) | (4150) | (4150) | (4150)
D | 4151 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4151) | en(reserviert) (4151) | (4151) | (4151) | (4151) | (4151)
D | 4152 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4152) | en(reserviert) (4152) | (4152) | (4152) | (4152) | (4152)
D | 4153 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4153) | en(reserviert) (4153) | (4153) | (4153) | (4153) | (4153)
D | 4154 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4154) | en(reserviert) (4154) | (4154) | (4154) | (4154) | (4154)
D | 4155 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4155) | en(reserviert) (4155) | (4155) | (4155) | (4155) | (4155)
D | 4156 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4156) | en(reserviert) (4156) | (4156) | (4156) | (4156) | (4156)
D | 4157 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | I&M0-Daten können nur vom Prüffeld mittels S7-Spezialtool geschrieben werden. | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4157) | en(reserviert) (4157) | (4157) | (4157) | (4157) | (4157)
D | 4158 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4158) | en(reserviert) (4158) | (4158) | (4158) | (4158) | (4158)
D | 4159 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4159) | en(reserviert) (4159) | (4159) | (4159) | (4159) | (4159)
D | 4160 | DS160 schreiben | en(DS160 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_160_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS160 schreiben (4160) | en(DS160 schreiben) (4160) | (4160) | (4160) | (4160) | (4160)
D | 4161 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4161) | en(reserviert) (4161) | (4161) | (4161) | (4161) | (4161)
D | 4162 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4162) | en(reserviert) (4162) | (4162) | (4162) | (4162) | (4162)
D | 4163 | DS163 schreiben | en(DS163 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_163_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS163 schreiben (4163) | en(DS163 schreiben) (4163) | (4163) | (4163) | (4163) | (4163)
D | 4164 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4164) | en(reserviert) (4164) | (4164) | (4164) | (4164) | (4164)
D | 4165 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4165) | en(reserviert) (4165) | (4165) | (4165) | (4165) | (4165)
D | 4166 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4166) | en(reserviert) (4166) | (4166) | (4166) | (4166) | (4166)
D | 4167 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4167) | en(reserviert) (4167) | (4167) | (4167) | (4167) | (4167)
D | 4168 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4168) | en(reserviert) (4168) | (4168) | (4168) | (4168) | (4168)
D | 4169 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4169) | en(reserviert) (4169) | (4169) | (4169) | (4169) | (4169)
D | 4170 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4170) | en(reserviert) (4170) | (4170) | (4170) | (4170) | (4170)
D | 4171 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4171) | en(reserviert) (4171) | (4171) | (4171) | (4171) | (4171)
D | 4172 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4172) | en(reserviert) (4172) | (4172) | (4172) | (4172) | (4172)
D | 4173 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4173) | en(reserviert) (4173) | (4173) | (4173) | (4173) | (4173)
D | 4174 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4174) | en(reserviert) (4174) | (4174) | (4174) | (4174) | (4174)
D | 4175 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4175) | en(reserviert) (4175) | (4175) | (4175) | (4175) | (4175)
D | 4176 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4176) | en(reserviert) (4176) | (4176) | (4176) | (4176) | (4176)
D | 4177 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4177) | en(reserviert) (4177) | (4177) | (4177) | (4177) | (4177)
D | 4178 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4178) | en(reserviert) (4178) | (4178) | (4178) | (4178) | (4178)
D | 4179 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4179) | en(reserviert) (4179) | (4179) | (4179) | (4179) | (4179)
D | 4180 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4180) | en(reserviert) (4180) | (4180) | (4180) | (4180) | (4180)
D | 4181 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4181) | en(reserviert) (4181) | (4181) | (4181) | (4181) | (4181)
D | 4182 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4182) | en(reserviert) (4182) | (4182) | (4182) | (4182) | (4182)
D | 4183 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | ab hier: Prüffeld / Entwicklungs-intern | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4183) | en(reserviert) (4183) | (4183) | (4183) | (4183) | (4183)
D | 4184 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4184) | en(reserviert) (4184) | (4184) | (4184) | (4184) | (4184)
D | 4185 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4185) | en(reserviert) (4185) | (4185) | (4185) | (4185) | (4185)
D | 4186 | reserviert | en(reserviert) | [6 empty] | ON |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4186) | en(reserviert) (4186) | (4186) | (4186) | (4186) | (4186)
D | 4187 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | Befehlsdatensatz DS2 schreiben | [6 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4187) | en(reserviert) (4187) | (4187) | (4187) | (4187) | (4187)
D | 4188 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4188) | en(reserviert) (4188) | (4188) | (4188) | (4188) | (4188)
D | 4189 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4189) | en(reserviert) (4189) | (4189) | (4189) | (4189) | (4189)
D | 4190 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4190) | en(reserviert) (4190) | (4190) | (4190) | (4190) | (4190)
D | 4191 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4191) | en(reserviert) (4191) | (4191) | (4191) | (4191) | (4191)
D | 4192 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4192) | en(reserviert) (4192) | (4192) | (4192) | (4192) | (4192)
D | 4193 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4193) | en(reserviert) (4193) | (4193) | (4193) | (4193) | (4193)
D | 4194 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | I&M0-Daten können nur vom Prüffeld mittels S7-Spezialtool geschrieben werden. | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4194) | en(reserviert) (4194) | (4194) | (4194) | (4194) | (4194)
D | 4195 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4195) | en(reserviert) (4195) | (4195) | (4195) | (4195) | (4195)
D | 4196 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4196) | en(reserviert) (4196) | (4196) | (4196) | (4196) | (4196)
D | 4197 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4197) | en(reserviert) (4197) | (4197) | (4197) | (4197) | (4197)
D | 4198 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4198) | en(reserviert) (4198) | (4198) | (4198) | (4198) | (4198)
D | 4199 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4199) | en(reserviert) (4199) | (4199) | (4199) | (4199) | (4199)
D | 4200 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4200) | en(reserviert) (4200) | (4200) | (4200) | (4200) | (4200)
D | 4201 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4201) | en(reserviert) (4201) | (4201) | (4201) | (4201) | (4201)
D | 4202 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4202) | en(reserviert) (4202) | (4202) | (4202) | (4202) | (4202)
D | 4203 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4203) | en(reserviert) (4203) | (4203) | (4203) | (4203) | (4203)
D | 4204 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4204) | en(reserviert) (4204) | (4204) | (4204) | (4204) | (4204)
D | 4205 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4205) | en(reserviert) (4205) | (4205) | (4205) | (4205) | (4205)
D | 4206 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4206) | en(reserviert) (4206) | (4206) | (4206) | (4206) | (4206)
D | 4207 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4207) | en(reserviert) (4207) | (4207) | (4207) | (4207) | (4207)
D | 4208 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4208) | en(reserviert) (4208) | (4208) | (4208) | (4208) | (4208)
D | 4209 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4209) | en(reserviert) (4209) | (4209) | (4209) | (4209) | (4209)
D | 4210 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4210) | en(reserviert) (4210) | (4210) | (4210) | (4210) | (4210)
D | 4211 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4211) | en(reserviert) (4211) | (4211) | (4211) | (4211) | (4211)
D | 4212 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4212) | en(reserviert) (4212) | (4212) | (4212) | (4212) | (4212)
D | 4213 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4213) | en(reserviert) (4213) | (4213) | (4213) | (4213) | (4213)
D | 4214 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4214) | en(reserviert) (4214) | (4214) | (4214) | (4214) | (4214)
D | 4215 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4215) | en(reserviert) (4215) | (4215) | (4215) | (4215) | (4215)
D | 4216 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4216) | en(reserviert) (4216) | (4216) | (4216) | (4216) | (4216)
D | 4217 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4217) | en(reserviert) (4217) | (4217) | (4217) | (4217) | (4217)
D | 4218 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4218) | en(reserviert) (4218) | (4218) | (4218) | (4218) | (4218)
D | 4219 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4219) | en(reserviert) (4219) | (4219) | (4219) | (4219) | (4219)
D | 4220 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | ab hier: Prüffeld / Entwicklungs-intern | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4220) | en(reserviert) (4220) | (4220) | (4220) | (4220) | (4220)
D | 4221 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4221) | en(reserviert) (4221) | (4221) | (4221) | (4221) | (4221)
D | 4222 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4222) | en(reserviert) (4222) | (4222) | (4222) | (4222) | (4222)
D | 4223 | reserviert | en(reserviert) | [6 empty] | ON |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4223) | en(reserviert) (4223) | (4223) | (4223) | (4223) | (4223)
D | 4224 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | Befehlsdatensatz DS2 schreiben | [6 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4224) | en(reserviert) (4224) | (4224) | (4224) | (4224) | (4224)
D | 4225 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4225) | en(reserviert) (4225) | (4225) | (4225) | (4225) | (4225)
D | 4226 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4226) | en(reserviert) (4226) | (4226) | (4226) | (4226) | (4226)
D | 4227 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4227) | en(reserviert) (4227) | (4227) | (4227) | (4227) | (4227)
D | 4228 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4228) | en(reserviert) (4228) | (4228) | (4228) | (4228) | (4228)
D | 4229 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4229) | en(reserviert) (4229) | (4229) | (4229) | (4229) | (4229)
D | 4230 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4230) | en(reserviert) (4230) | (4230) | (4230) | (4230) | (4230)
D | 4231 | reserviert | en(reserviert) |  |  |  |  | I&M0-Daten können nur vom Prüffeld mittels S7-Spezialtool geschrieben werden. | [6 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4231) | en(reserviert) (4231) | (4231) | (4231) | (4231) | (4231)
D | 4232 | reserviert | en(reserviert) | [5 empty] | ON | [5 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4232) | en(reserviert) (4232) | (4232) | (4232) | (4232) | (4232)
D | 4233 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4233) | en(reserviert) (4233) | (4233) | (4233) | (4233) | (4233)
D | 4234 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4234) | en(reserviert) (4234) | (4234) | (4234) | (4234) | (4234)
D | 4235 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4235) | en(reserviert) (4235) | (4235) | (4235) | (4235) | (4235)
D | 4236 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4236) | en(reserviert) (4236) | (4236) | (4236) | (4236) | (4236)
D | 4237 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4237) | en(reserviert) (4237) | (4237) | (4237) | (4237) | (4237)
D | 4238 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4238) | en(reserviert) (4238) | (4238) | (4238) | (4238) | (4238)
D | 4239 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4239) | en(reserviert) (4239) | (4239) | (4239) | (4239) | (4239)
D | 4240 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4240) | en(reserviert) (4240) | (4240) | (4240) | (4240) | (4240)
D | 4241 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4241) | en(reserviert) (4241) | (4241) | (4241) | (4241) | (4241)
D | 4242 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4242) | en(reserviert) (4242) | (4242) | (4242) | (4242) | (4242)
D | 4243 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4243) | en(reserviert) (4243) | (4243) | (4243) | (4243) | (4243)
D | 4244 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4244) | en(reserviert) (4244) | (4244) | (4244) | (4244) | (4244)
D | 4245 | DS245 schreiben | en(DS245 schreiben) | [11 empty] | - | - | DS_245_WRITE | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DS245 schreiben (4245) | en(DS245 schreiben) (4245) | (4245) | (4245) | (4245) | (4245)
D | 4246 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4246) | en(reserviert) (4246) | (4246) | (4246) | (4246) | (4246)
D | 4247 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4247) | en(reserviert) (4247) | (4247) | (4247) | (4247) | (4247)
D | 4248 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4248) | en(reserviert) (4248) | (4248) | (4248) | (4248) | (4248)
D | 4249 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4249) | en(reserviert) (4249) | (4249) | (4249) | (4249) | (4249)
D | 4250 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4250) | en(reserviert) (4250) | (4250) | (4250) | (4250) | (4250)
D | 4251 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4251) | en(reserviert) (4251) | (4251) | (4251) | (4251) | (4251)
D | 4252 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4252) | en(reserviert) (4252) | (4252) | (4252) | (4252) | (4252)
D | 4253 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4253) | en(reserviert) (4253) | (4253) | (4253) | (4253) | (4253)
D | 4254 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4254) | en(reserviert) (4254) | (4254) | (4254) | (4254) | (4254)
D | 4255 | reserviert | en(reserviert) | [11 empty] | - | - |  | MOD** |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | reserviert (4255) | en(reserviert) (4255) | (4255) | (4255) | (4255) | (4255)
| 6000 ... 7999 | Prüffeldbefehle | Test comands |  |  |  |  | Befehls- und Parametervorgaben erfolgen im DS160 (Prüffeldparameter) | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Prüffeldbefehle (6000 ... 7999) | Test comands (6000 ... 7999) | (6000 ... 7999) | (6000 ... 7999) | (6000 ... 7999) | (6000 ... 7999)
| Abschließende Definition erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Unterlage zur Seriengeräteprüfung |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (Abschließende Definition erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Unterlage zur Seriengeräteprüfung ) | 0 (Abschließende Definition erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Unterlage zur Seriengeräteprüfung ) | (Abschließende Definition erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Unterlage zur Seriengeräteprüfung ) | 0 (Abschließende Definition erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Unterlage zur Seriengeräteprüfung ) | 0 (Abschließende Definition erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Unterlage zur Seriengeräteprüfung ) | 0 (Abschließende Definition erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Unterlage zur Seriengeräteprüfung )
D | 6000 | Prüfbetrieb aktivieren | en(Prüfbetrieb aktivieren) | ??? | ??? | ??? | ??? | Aktiviert den Prüffeldbetrieb, wenn Code ok **) | [6 empty] | - | - | TEST_ON | APPL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Prüfbetrieb aktivieren (6000) | en(Prüfbetrieb aktivieren) (6000) | ??? (6000) | ??? (6000) | ??? (6000) | ??? (6000)
D | 6001 | Prüfbetrieb deaktivieren | en(Prüfbetrieb deaktivieren) | ??? | ??? | ??? | ??? | Beendet den Prüffeldbetrieb | [6 empty] | - | - | TEST_OFF | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Prüfbetrieb deaktivieren (6001) | en(Prüfbetrieb deaktivieren) (6001) | ??? (6001) | ??? (6001) | ??? (6001) | ??? (6001)
D | 6002 | AD-Wandlerabgleich Offset | en(AD-Wandlerabgleich Offset) | ??? | ??? | ??? | ??? | Offset-Kalibrierung durchführen |  | ON |  |  |  |  | - | - | OFFSET_CALIBRATION | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | AD-Wandlerabgleich Offset (6002) | en(AD-Wandlerabgleich Offset) (6002) | ??? (6002) | ??? (6002) | ??? (6002) | ??? (6002)
D | 6003 | AD-Wandlerabgleich Gain | en(AD-Wandlerabgleich Gain) | ??? | ??? | ??? | ??? | Gain-Kalibrierung durchführen |  | ON |  |  |  |  | - | - | GAIN_CALIBRATION | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | AD-Wandlerabgleich Gain (6003) | en(AD-Wandlerabgleich Gain) (6003) | ??? (6003) | ??? (6003) | ??? (6003) | ??? (6003)
D | 6004 | (Reserviert - bei Vito verwendet) | en((Reserviert - bei Vito verwendet)) | ??? | ??? | ??? | ??? | Eventcounter löschen | [6 empty] | - | - | EVENTCOUNTER_RESET | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (Reserviert - bei Vito verwendet) (6004) | en((Reserviert - bei Vito verwendet)) (6004) | ??? (6004) | ??? (6004) | ??? (6004) | ??? (6004)
D | 6005 | (Reserviert - bei Quila verwendet) | en((Reserviert - bei Quila verwendet)) | ??? | ??? | ??? | ??? | Betriebsstundenzähler zurücksetzen | [6 empty] | - | - | OPERATING_TIME_RESET | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (Reserviert - bei Quila verwendet) (6005) | en((Reserviert - bei Quila verwendet)) (6005) | ??? (6005) | ??? (6005) | ??? (6005) | ??? (6005)
D | 6006 | (Reserviert - bei Vito verwendet) | en((Reserviert - bei Vito verwendet)) | ??? | ??? | ??? | ??? | [7 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (Reserviert - bei Vito verwendet) (6006) | en((Reserviert - bei Vito verwendet)) (6006) | ??? (6006) | ??? (6006) | ??? (6006) | ??? (6006)
D | 6007 | (Reserviert - bei Vito verwendet) | en((Reserviert - bei Vito verwendet)) | ??? | ??? | ??? | ??? | [7 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (Reserviert - bei Vito verwendet) (6007) | en((Reserviert - bei Vito verwendet)) (6007) | ??? (6007) | ??? (6007) | ??? (6007) | ??? (6007)
D | 6008 | (Reserviert - bei Vito verwendet) | en((Reserviert - bei Vito verwendet)) | ??? | ??? | ??? | ??? | [7 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (Reserviert - bei Vito verwendet) (6008) | en((Reserviert - bei Vito verwendet)) (6008) | ??? (6008) | ??? (6008) | ??? (6008) | ??? (6008)
D | 6009 | (Reserviert - bei Vito verwendet) | en((Reserviert - bei Vito verwendet)) | ??? | ??? | ??? | ??? | [7 empty] | - | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (Reserviert - bei Vito verwendet) (6009) | en((Reserviert - bei Vito verwendet)) (6009) | ??? (6009) | ??? (6009) | ??? (6009) | ??? (6009)
D | 6010 | Sender zu digitalen WZ abschalten | en(Sender zu digitalen WZ abschalten) | ??? | ??? | ??? | ??? |  |  | ON |  |  |  |  | - | - | LC_TRANSMIT_OFF | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Sender zu digitalen WZ abschalten (6010) | en(Sender zu digitalen WZ abschalten) (6010) | ??? (6010) | ??? (6010) | ??? (6010) | ??? (6010)
D | 6011 | Sender zu digitalen WZ einschalten | en(Sender zu digitalen WZ einschalten) | ??? | ??? | ??? | ??? |  |  | ON |  |  |  |  | - | - | LC_TRANSMIT_ON | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Sender zu digitalen WZ einschalten (6011) | en(Sender zu digitalen WZ einschalten) (6011) | ??? (6011) | ??? (6011) | ??? (6011) | ??? (6011)
D | 6012 | Watchdogtriggerung stoppen | en(Watchdogtriggerung stoppen) | ??? | ??? | ??? | ??? | Watchdog soll nicht mehr getriggert werden |  | ON |  |  |  |  | - | - | WATCHDOG_TRIGG_OFF | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Watchdogtriggerung stoppen (6012) | en(Watchdogtriggerung stoppen) (6012) | ??? (6012) | ??? (6012) | ??? (6012) | ??? (6012)
D | 6013 | Digitalausgänge testen | en(Digitalausgänge testen) | ??? | ??? | ??? | ??? | Test der Digitalausgänge |  | ON |  |  |  |  | - | - | DQ_OUT_ACTIVATE | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Digitalausgänge testen (6013) | en(Digitalausgänge testen) (6013) | ??? (6013) | ??? (6013) | ??? (6013) | ??? (6013)
D | 6014 | LEDs steuern | en(LEDs steuern) | ??? | ??? | ??? | ??? | Vorgabe der LED-Zustände |  | ON |  |  |  |  | - | - | LED_SET | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | LEDs steuern (6014) | en(LEDs steuern) (6014) | ??? (6014) | ??? (6014) | ??? (6014) | ??? (6014)
D | 6015 | Impedanz-ADC-Abgleich Offset | en(Impedanz-ADC-Abgleich Offset) | ??? | ??? | ??? | ??? | Offset-Kalibrierung Impedanz-ADC durchführen |  | ON |  |  |  |  | - | - | IMP_OFFSET_CALIBRATION | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Impedanz-ADC-Abgleich Offset (6015) | en(Impedanz-ADC-Abgleich Offset) (6015) | ??? (6015) | ??? (6015) | ??? (6015) | ??? (6015)
D | 6016 | Impedanz-ADC-Abgleich Gain | en(Impedanz-ADC-Abgleich Gain) | ??? | ??? | ??? | ??? | Gain-Kalibrierung Impedanz-ADC durchführen |  | ON |  |  |  |  | - | - | IMP_GAIN_CALIBRATION | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Impedanz-ADC-Abgleich Gain (6016) | en(Impedanz-ADC-Abgleich Gain) (6016) | ??? (6016) | ??? (6016) | ??? (6016) | ??? (6016)
D | 6017 | Sense-Abgleich Offset | en(Sense-Abgleich Offset) | ??? | ??? | ??? | ??? | Offset-Kalibrierung Sense durchführen |  | ON |  |  |  |  | - | - | SENSE_OFFSET_CALIBRATION | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Sense-Abgleich Offset (6017) | en(Sense-Abgleich Offset) (6017) | ??? (6017) | ??? (6017) | ??? (6017) | ??? (6017)
D | 6018 | Sense-Abgleich Gain | en(Sense-Abgleich Gain) | ??? | ??? | ??? | ??? | Gain-Kalibrierung Sense durchführen |  | ON |  |  |  |  | - | - | SENSE_GAIN_CALIBRATION | TEST |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Sense-Abgleich Gain (6018) | en(Sense-Abgleich Gain) (6018) | ??? (6018) | ??? (6018) | ??? (6018) | ??? (6018)
*) für Befehle werden 2 Bytes verwendet, eine Zusatzinfo ist nicht vorgesehen
**) Code steht im DS 160
Note on J1: Leer: Befehl geht immer, unabhängig von diesem Betriebszustand ON: Befehl nur möglich, wenn dieser Betriebszustand ein OFF: Befehl nur möglich, wenn dieser Betriebszustand aus
Note on K1: wie Service
Note on L1: wie Service
Note on M1: wie Service
Note on N1: wie Service
Note on O1: wie Service
Note on P1: x: Befehl wird am Webserver angeboten, sonst nicht
Note on Q1: Befehl kann digitalem Eingang zugeordnet werden
Note on S1: Befehl wird generell an APPL gesendet und von dort entsprechend weitergegeben

## Auswahllisten
# | Liste | Text | Text (en) | Text (fr) | Text (sp) | Text (it) | Text (zn) | Id (FW-interne Bezeichnung) | unsichtbar | Code
D | anz_geber | kein Geber - Vorgabe/Ermittlung konstanter Geschwindigkeit | No sensor - preset/detect constant speed |  |  |  |  | kein_geber |  | 0
D | anz_geber | Impulsgeber an CI Eingang | Speed senor on CI Input |  |  |  |  | geber |  | 1
D | anz_geber | Externe Geschwindigkeitsvorgabe | External speed value |  |  |  |  | externe_vorgabe |  | 2
D | anz_geber | zwei Geber | Two sensors |  |  |  |  | zwei_geber | X | 3
D | einheit_bandbel | kg/m (m/s) | kg/m (m/s) |  |  |  |  | kg_m__s |  | 0
D | einheit_bandbel | lbs/ft (ft/s) | lbs/ft (ft/s) |  |  |  |  | lbs_ft__s |  | 1
D | einheit_bandbel | lbs/ft (ft/min) | lbs/ft (ft/min) |  |  |  |  | lbs_ft__min |  | 2
D | einheit_fs | t/h | t/h |  |  |  |  | t_h |  | 0
D | einheit_fs | kg/h | kg/h |  |  |  |  | kg_h |  | 1
D | einheit_fs | T/h | T/h |  |  |  |  | Tshort_h |  | 2
D | einheit_fs | TL/h | TL/h |  |  |  |  | Tlong_h |  | 3
D | einheit_fs | lbs/h | lbs/h |  |  |  |  | lbs_h |  | 4
D | vorschriftencode | kein | no | ??? | ??? | ??? | ??? | kein |  | 0
D | vorschriftencode | OIML | OIML | OIML | Detener comunicación con la célula de carga digital |  |  | oiml |  | 1
D | vorschriftencode | NTEP | NTEP | ??? | ??? | ??? | ??? | ntep | X | 2
D | filter_staerke | Aus | Off |  |  |  |  | keine |  | 0
D | filter_staerke | Sehr schwach | Very weak |  |  |  |  | sehr_schwach |  | 1
D | filter_staerke | Schwach | Weak |  |  |  |  | schwach |  | 2
D | filter_staerke | Mittel | Medium |  |  |  |  | mittel |  | 3
D | filter_staerke | Stark | Strong |  |  |  |  | hoch |  | 4
D | filter_staerke | Sehr stark | Very strong |  |  |  |  | sehr_hoch |  | 5
D | wz_typ | Analoge Wägezellen | Analogue load cells | ??? | ??? | ??? | ??? | analog |  | 0
D | wz_typ | Digitale Wägezelle METTLER TOLEDO | Digital load cell METTLER TOLEDO | ??? | ??? | ??? | ??? | mettler | X | 1
D | wz_typ | Digitale Wägezelle WIPOTEC | Digital load cell WIPOTEC | Peson numérique Wipotec |  |  |  | wipo | X | 2
D | wz_typ | SIWAREX DB (langsame Verbindung) | SIWAREX DB (slow communication) |  |  |  |  | digibox_slow |  | 6
D | wz_typ | SIWAREX DB (schnelle Verbindung) | SIWAREX DB (fast communication) |  |  |  |  | digibox_fast |  | 7
D | typ_df1 | kritisch bedämpft | critically damped | ??? | ??? | ??? | ??? | kritisch_bedaempft |  | 0
D | typ_df1 | Bessel | Bessel | ??? | ??? | ??? | ??? | bessel |  | 1
D | typ_df1 | Reserviert (Butterworth) | Butterworth | ??? | ??? | ??? | ??? | butterworth | x | 2
D | waegebetriebsart | Bandwaage | Belt weigher | ??? | ??? | ??? | ??? | bandwaage |  | 50
D | waegebetriebsart | Schüttstrommesser | Solids flow meter | ??? | ??? | ??? | ??? | schuettstrommesser |  | 51
D | hmi_src | keine eichfähige Anzeige | no legal-for-trade display | ??? | ??? | ??? | ??? | nein |  | 0
D | hmi_src | SecureDisplay direkt an WP341 Ethernet Port | SecureDisplay directly connected to WP341 ethernet port | HMI-Control sur Ethernet |  |  | 1: HMI-控制通过以太网 | ethernet |  | 1
D | hmi_src | SecureDisplay an CPU Ethernet Port | SecureDisplay connected to PLC ethernet port | HMI-Control sur Interface S7 |  |  | 2: HMI-控制通过S7-接口 | s7 |  | 2
D | hmi_src | SIWAREX WI100 | en(SIWAREX WI100) | ??? | ??? | ??? | ??? | wi100 | X | 3
D | da_freig_stoer | Ausschalten, aktive Prozesse stoppen | Switch off, stop active processes | ??? | ??? | ??? | ??? | aus |  | 0
D | da_freig_stoer | Es wird der jeweilige Ersatzwert aufgeschaltet und aktive Prozesse gestoppt | DQ substitute value, active processes are stopped | ??? | ??? | ??? | ??? | ersatz |  | 1
D | da_freig_stoer | Funktion der Ausgänge wird nicht eingeschränkt und aktive Prozesse fortgesetzt | Maintain functionality | ??? | ??? | ??? | ??? | weiter |  | 2
D | da_freig_stoer | Ausgänge werden eingeschaltet und aktive Prozesse gestoppt | DQ are switched ON, active processes are stopped | ??? | ??? | ??? | ??? | ein |  | 3
D | waagentyp | N-SWx | N-AWI | ??? | ??? | ??? | ??? | nswx |  | 0
D | waagentyp | Bandwaage | Belt weigher | Bascule à bande |  |  | 皮带秤 | band | x | 1
D | waagentyp | Differentialdosierung | en(Differentialdosierung) | ??? | ??? | ??? | ??? | diffdos | x | 2
D | rs485_prot | kein Gerät | No device | Pas d'appareil |  | nessuno strumento | 没有设备 | kein |  | 0
D | rs485_prot | Keine digitale Wägezelle | No digital load cell | ??? | ??? | ??? | ??? | modbus_rtu |  | 1
D | rs485_prot | Mettler Toledo | Mettler Toledo | ??? | ??? | ??? | ??? | mettler | x | 2
D | rs485_prot | Wipotec | Wipotec | Wipotec |  | Wipotec | Wipotec | wipo | x | 3
D | rs485_prot | SIWAREX DB | SIWAREX DB |  |  |  |  | digibox | x | 4
D | rs485_prot | Reserviert | Reserved |  |  |  |  | reserviert | x | 99
D | rs485_bd_rate | 9600 Bit/s | 9600 Bit/s | 9600 Bit/s | 9600 Bit/s | 9600 Bit/s | 9600 bit/s | 9600 |  | 0
D | rs485_bd_rate | 19 200 Bits/s | 19200 Bits/sec | 19200 Bits/s | 19200 bits/s | 19200 Bits/s | 19200 bit/s | 19200 |  | 1
D | rs485_bd_rate | 38 400 Bits/s | 38400 Bits/s | 38400 Bits/s | 38400 Bits/s | 38400 Bits/s | 38400 bit/s | 38400 |  | 2
D | rs485_bd_rate | 57 600 Bit/s | 57 600 Bit/s | 57 600 Bit/s |  |  | 57 600 Bit/s | 57600 |  | 3
D | rs485_bd_rate | 115 200 Bit/s | 115 000 Bit/s | 115 00 Bit/s |  |  | 115 00 Bit/s | 115200 |  | 4
D | DA_FKT | Aus | Off | Non actif |  |  | 断开 | keine |  | 255
D | DA_FKT | Gesteuert von SIMATIC I/O Schnittstelle | Controlled by SIMATIC I/O interface | SIMATIC |  |  | SIMATIC | s7 |  | 80
D | DA_FKT | Im Nullstellbereich | Within zero setting range | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_NULL_BEREICH |  | 0
D | DA_FKT | Nullstellen aktiv | Zero setting active | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_NULLSTELLEN |  | 1
D | DA_FKT | Nullnachführung aktiv | Automatic zero tracking active | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_AUTONULLSTELLEN |  | 2 | #N/A
D | DA_FKT | Min. Förderstärke unterschritten | Minimum flow rate undershot | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MIN_FS |  | 3
D | DA_FKT | Max. Förderstärke überschritten | Maximum flow rate exceeded | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MAX_FS |  | 4
D | DA_FKT | Min. Bandbeladung für Summierung überschritten | Above minimum belt load for totalizing | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_BB_SUM |  | 5
D | DA_FKT | Min. Geschwindigkeit unterschritten | Minimum speed undershot | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MIN_GESCHW |  | 6
D | DA_FKT | Max. Geschwindigkeit überschritten | Maximum speed exceeded | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MAX_GESCHW |  | 7
D | DA_FKT | Min. Bandbeladung unterschritten | Minimum load undershot | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MIN_BB |  | 8
D | DA_FKT | Max. Bandbeladung überschritten | Maximum load exceeded | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MAX_BB |  | 9
D | DA_FKT | Summierausgang | Remote totalizer output | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_PULS |  | 10
D | DA_FKT | Stoppuhr läuft | Stop watch active | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_STOPPUHR_LFT |  | 11
D | DA_FKT | Förderband EIN | Conveyor ON | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_BAND_LFT |  | 12
D | DA_FKT | Summierung aktiv | Totalizers active | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SUMMIERUNG_AKTIV |  | 13
D | DA_FKT | Summierung freigegeben | Totalizers enabled | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SUMMIERUNG |  | 14
D | DA_FKT | Summierung gestört | Totalizers disturbed | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SUMMIERSTOERUNG |  | 15
D | DA_FKT | Trace aktiv | Trace active | Trace active |  |  | 历史记录激活 | ST_TRACE |  | 16
D | DA_FKT | Anlauf | Start up | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_ANLAUF |  | 17
D | DA_FKT | DS32 - Zustandsänderung | DR32 - state changed |  |  |  |  | ST_DS32_AENDERUNG |  | 18
D | DA_FKT | Notbetrieb aktiv | Emergency mode activate | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_NOTBETRIEB |  | 19
D | DA_FKT | Impedanzfehler (Wägezellen) | Impedance error (load cells) | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_WZ_IMPEDANZ |  | 20
D | DA_FKT | Fehler Uhr | Error Clock | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_RTC_AUSF |  | 21
D | DA_FKT | 24V Versorgung fehlt | 24V supply missing | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_24VDC_FEHLT |  | 22
D | DA_FKT | Bedienfehler an Digitaleingang | Command error on digital input | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_BF_DIG_EING |  | 23
D | DA_FKT | Keine Verbindung zu SIMATIC CPU | No connection to SIMATIC PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_ODIS |  | 24
D | DA_FKT | Servicebetrieb | Service mode | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SERVICE |  | 25
D | DA_FKT | Modbus-Kommunikation gestört | Modbus communication disturbed | 0 |  |  | 0 | ST_MODBUS_GESTOERT |  | 26
D | DA_FKT | Schreibschutz | Write protection | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_WRP_ON |  | 27
D | DA_FKT | Anwärmphase | Warm up phase | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_STARTUP |  | 28
D | DA_FKT | Justage-/Nullstellvorgang | Calibration / zero setting procedure | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_KAL_LFT |  | 29
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SECDISPL | x | 30
D | DA_FKT | Störung | Error | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_STOERUNG |  | 31
D | DA_FKT | Justagekennlinie plausibel | Calibration curve plausible | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_JUST |  | 32
D | DA_FKT | Webserver freigeschaltet | Webserver enabled |  |  |  |  | ST_WEBSERVER_ERLAUBT |  | 33
D | DA_FKT | Lokaler Webserverzugriff | Local Webserver access |  |  |  |  | ST_WEB_LOKAL_AKTIV |  | 34
D | DA_FKT | Simulationsbetrieb | Simulation mode | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SIMULATION |  | 35
D | DA_FKT | Materialtest aktiv | Material test active | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MAT_TEST_ACTIVE |  | 36
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0 | res_30_0_37 | x | 37
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0 | res_30_0_38 | x | 38
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DEV_DIAG | x | 39
D | DA_FKT | Digitale Wägezelle bereit | Digital load cell ready | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DIG_WZ_BEREIT |  | 40
D | DA_FKT | Reserve | SIWAREX DB - EXC-Error |  |  |  |  | ST_DB_EXC_WZ | x | 41
D | DA_FKT | Reserve | SIWAREX DB - Impedance-Error |  |  |  |  | ST_DB_IMPEDANZ | x | 42
D | DA_FKT | SIWAREX DB - Temperaturwarnung | SIWAREX DB - Temperature warning |  |  |  |  | ST_DB_TEMP |  | 43
D | DA_FKT | Status DI.0 | Status DI.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DI0 |  | 44
D | DA_FKT | Status DI.1 | Status DI.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DI1 |  | 45
D | DA_FKT | Status DI.2 | Status DI.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DI2 |  | 46
D | DA_FKT | Status CI | Status CI | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DI3 |  | 47
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_48 | x | 48
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_49 | x | 49
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_50 | x | 50
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_51 | x | 51
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_52 | x | 52
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_53 | x | 53
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_54 | x | 54
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_55 | x | 55
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_56 | x | 56
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_57 | x | 57
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_58 | x | 58
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_59 | x | 59
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_60 | x | 60
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_61 | x | 61
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_62 | x | 62
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_63 | x | 63
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_64 | x | 64
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_65 | x | 65
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_66 | x | 66
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_67 | x | 67
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_68 | x | 68
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_69 | x | 69
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_70 | x | 70
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_71 | x | 71
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_72 | x | 72
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_73 | x | 73
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_74 | x | 74
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_75 | x | 75
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_76 | x | 76
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_77 | x | 77
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_78 | x | 78
D | DA_FKT | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_79 | x | 79
D | DA_FKT | 1000 Betriebsfehler liegt vor | 1000 Operation error existent |  |  |  |  | BTF_VORHANDEN |  | 1000
D | DA_FKT | 1001 Watchdog | 1001 Watch dog error |  |  |  |  | BTF_WATCHDOG |  | 1001
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_1_2 | x | 1002
D | DA_FKT | 1003 Checksummenfehler (Parameter) | 1003 Checksum error (Parameter) |  |  |  |  | BTF_PARAM_FEHLER |  | 1003
D | DA_FKT | 1004 Checksummenfehler (Firmware) | 1004 Checksum error (Firmware) |  |  |  |  | BTF_CODE_CHECKSUM |  | 1004
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_1_5 | x | 1005
D | DA_FKT | 1006 Logbuch voll oder defekt | 1006 Log book full / defective |  |  |  |  | BTF_LOGBUCH |  | 1006
D | DA_FKT | 1110 Digitale Wägezelle - keine Kommunikation | 1110 Digital load cell - no communication | 1110 Peson numérique – pas de communication |  |  |  | BTF_DIG_WZ_NICHT_BEREIT |  | 1007
D | DA_FKT | 1102 ADU-Fehler | 1102 ADC error |  |  |  |  | BTF_ADU_GESTOERT |  | 1008
D | DA_FKT | 1008 Reserve für weitere Betriebsfehler | 1008 Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_1_9 | x | 1009
D | DA_FKT | 1104 SENSE Spannung zu gering | 1104 SENSE voltage too low |  |  |  |  | BTF_SENSE_UNTERSPG |  | 1010
D | DA_FKT | 1105 SIG Spannung zu hoch (Überlast) | 1105 SIG voltage too high (overload) |  |  |  |  | BTF_UEBERLAST |  | 1011
D | DA_FKT | 1106 SIG Spannung zu niedrig (Unterlast) | 1106 SIG voltage too low (underload) |  |  |  |  | BTF_UNTERLAST |  | 1012
D | DA_FKT | 1107 SecureDisplay ausgefallen | 1107 SecureDisplay not connected / visible |  |  |  |  | BTF_HMI_FEHLT |  | 1013
D | DA_FKT | 1111 DQ Kurzschluss nach M | 1111 DQ short circuit to ground |  |  |  |  | BTF_DQ |  | 1014
D | DA_FKT | 1109 Kurzschluss (Short circuit) | 1109 Short circuit |  |  |  |  | BTF_KURZSCHLUSS |  | 1015
D | DA_FKT | 1201 DB Unterlast Wägezelleneingang 1 | 1201 DB Underload load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_UNTERLAST_CH0 |  | 1016
D | DA_FKT | 1211 DB Unterlast Wägezelleneingang 2 | 1211 DB Underload load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_UNTERLAST_CH1 |  | 1017
D | DA_FKT | 1221 DB Unterlast Wägezelleneingang 3 | 1221 DB Underload load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_UNTERLAST_CH2 |  | 1018
D | DA_FKT | 1231 DB Unterlast Wägezelleneingang 4 | 1231 DB Underload load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_UNTERLAST_CH3 |  | 1019
D | DA_FKT | 1202 DB Überlast Wägezelleneingang 1 | 1202 DB Overload load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_UEBERLAST_CH0 |  | 1020
D | DA_FKT | 1212 DB Überlast Wägezelleneingang 2 | 1212 DB Overload load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_UEBERLAST_CH1 |  | 1021
D | DA_FKT | 1222 DB Überlast Wägezelleneingang 3 | 1222 DB Overload load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_UEBERLAST_CH2 |  | 1022
D | DA_FKT | 1232 DB Überlast Wägezelleneingang 4 | 1232 DB Overload load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_UEBERLAST_CH3 |  | 1023
D | DA_FKT | 1203 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 1 | 1203 DB EXC short circuit load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_KURZSCHLUSS_CH0 |  | 1024
D | DA_FKT | 1213 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 2 | 1213 DB EXC short circuit load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_KURZSCHLUSS_CH1 |  | 1025
D | DA_FKT | 1223 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 3 | 1223 DB EXC short circuit load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_KURZSCHLUSS_CH2 |  | 1026
D | DA_FKT | 1233 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 4 | 1233 DB EXC short circuit load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_KURZSCHLUSS_CH3 |  | 1027
D | DA_FKT | 1204 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 1 | 1204 DB EXC open loop load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH0 |  | 1028
D | DA_FKT | 1214 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 2 | 1214 DB EXC open loop load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH1 |  | 1029
D | DA_FKT | 1224 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 3 | 1224 DB EXC open loop load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH2 |  | 1030
D | DA_FKT | 1234 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 4 | 1234 DB EXC open loop load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH3 |  | 1031
D | DA_FKT | 1205 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 1 | 1205 DB SEN error load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH0 |  | 1032
D | DA_FKT | 1215 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 2 | 1215 DB SEN error load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH1 |  | 1033
D | DA_FKT | 1225 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 3 | 1225 DB SEN error load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH2 |  | 1034
D | DA_FKT | 1235 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 4 | 1235 DB SEN error load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH3 |  | 1035
D | DA_FKT | 1206 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 1 | 1206 DB Impedance error load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_IMPEDANZ_CH0 |  | 1036
D | DA_FKT | 1216 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 2 | 1216 DB Impedance error load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_IMPEDANZ_CH1 |  | 1037
D | DA_FKT | 1226 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 3 | 1226 DB Impedance error load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_IMPEDANZ_CH2 |  | 1038
D | DA_FKT | 1236 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 4 | 1236 DB Impedance error load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_IMPEDANZ_CH3 |  | 1039
D | DA_FKT | 1207 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 1 | 1207 DB Error power supply load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH0 |  | 1040
D | DA_FKT | 1217 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 2 | 1217 DB Error power supply load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH1 |  | 1041
D | DA_FKT | 1227 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 3 | 1227 DB Error power supply load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH2 |  | 1042
D | DA_FKT | 1237 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 4 | 1237 DB Error power supply load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH3 |  | 1043
D | DA_FKT | 1250 DB Checksummen-Fehler | 1250 DB Checksum error |  |  |  |  | BTF_CHECKSUM_SIWA_DB |  | 1044
D | DA_FKT | 1251 DB Watchdog-Fehler | 1251 DB Watchdog error |  |  |  |  | BTF_WD_ERROR_SIWA_DB |  | 1045
D | DA_FKT | 1252 DB ADU-Fehler | 1252 DB ADC error |  |  |  |  | BTF_ADC_ERROR_SIWA_DB |  | 1046
D | DA_FKT | 1254 DB FW-Update-Fehler | 1254 DB FW update error |  |  |  |  | BTF_FW_UPDATE_ERROR_SIWA_DB |  | 1047
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_0 | x | 1048
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_1 | x | 1049
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_2 | x | 1050
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_3 | x | 1051
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_4 | x | 1052
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_5 | x | 1053
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_6 | x | 1054
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_7 | x | 1055
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_8 | x | 1056
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_9 | x | 1057
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_10 | x | 1058
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_11 | x | 1059
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_12 | x | 1060
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_13 | x | 1061
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_14 | x | 1062
D | DA_FKT | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_15 | x | 1063
D | DA_FKT | 2000 Technologiemeldung | 2000 Technology message existent | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_VORHANDEN |  | 2000
D | DA_FKT | 3001 Summierstörung | 3001 Totalizing error | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_SUMMIERSTOERUNG |  | 2001
D | DA_FKT | 2002 Trace überlastet | 2002 Trace overloaded | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_TRACE_BUSY |  | 2002
D | DA_FKT | 2003 Nullstellvorgang abgebrochen | 2003 Zero setting procedure aborted | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_WAE_NULLSETZEN |  | 2003
D | DA_FKT | 2004 Tracespeicher voll | 2004 Trace memory full | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_TRACE_ABBRUCH |  | 2004
D | DA_FKT | 2005 Neuanlauf nach Spannungswiederkehr | 2005 Reboot after power reset | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_POWERON |  | 2005
D | DA_FKT | 2006 Downloadfehler | 2006 Download error | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_FWUPD_ABORT |  | 2006
D | DA_FKT | 3002 Justagevorgang abgebrochen | 3002 Calibration aborted | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_JUST_ABBRUCH |  | 2007
D | DA_FKT | 2094 Backup gesetzt | 2094 Backup created | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_BACKUP_SET |  | 2008
D | DA_FKT | 2095 Backup geladen | 2095 Backup loaded | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_BACKUP_LOADED |  | 2009
D | DA_FKT | 2007 Firmwaredatei ungültig | 2007 Firmware file invalid | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_FWUPD_INVALID |  | 2010
D | DA_FKT | 2104 Modbus Kommunikation Timeout | 2104 Modbus communication timeout | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_CPU_STOPP |  | 2011
D | DA_FKT | 2096 Wiederherstellungspunkt gesetzt | 2096 Recovery point created | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_RECOVERY_SET |  | 2012
D | DA_FKT | 2097 Wiederherstellungspunkt geladen | 2097 Recovery point loaded | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_RECOVERY_LOADED |  | 2013
D | DA_FKT | 2098 Standardparameter geladen | 2098 Standard parameters loaded | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_STANDARDPARAM |  | 2014
D | DA_FKT | 2099 Werkseinstellung geladen | 2099 Factory settings loaded | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_WERKSEINST |  | 2015
D | DA_FKT | 2112 Protokollierung nicht möglich | 2112 Logging not possible | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_PROT_BEDINGUNGEN |  | 2016
D | DA_FKT | 2115 Protokollfehler | 2115 Log error | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_PROT_FEHLER |  | 2017
D | DA_FKT | 2124 Protokollspeicher voll | 2124 Log memory full | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_PROT_VOLL |  | 2018
D | DA_FKT | 2125 Protokolleintrag nicht eichfähig | 2125 Log entry not legal for trade | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_LOG_NOT_LFT |  | 2019
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_4 | x | 2020
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_5 | x | 2021
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_6 | x | 2022
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_7 | x | 2023
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_8 | x | 2024
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_9 | x | 2025
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_10 | x | 2026
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_11 | x | 2027
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_12 | x | 2028
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_13 | x | 2029
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_14 | x | 2030
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_15 | x | 2031
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_0 | x | 2032
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_1 | x | 2033
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_2 | x | 2034
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_3 | x | 2035
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_4 | x | 2036
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_5 | x | 2037
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_6 | x | 2038
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_7 | x | 2039
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_8 | x | 2040
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_9 | x | 2041
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_10 | x | 2042
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_11 | x | 2043
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_12 | x | 2044
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_13 | x | 2045
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_14 | x | 2046
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_15 | x | 2047
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_0 | x | 2048
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_1 | x | 2049
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_2 | x | 2050
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_3 | x | 2051
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_4 | x | 2052
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_5 | x | 2053
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_6 | x | 2054
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_7 | x | 2055
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_8 | x | 2056
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_9 | x | 2057
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_10 | x | 2058
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_11 | x | 2059
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_12 | x | 2060
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_13 | x | 2061
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_14 | x | 2062
D | DA_FKT | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_15 | x | 2063
D | DA_FKT | 5000 Daten- oder Bedienfehler | 5000 Data or command error | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_VORHANDEN | x | 3000
D | DA_FKT | 6050 Befehl nicht bekannt | 6050 Command not known | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_UNBEKANNT | x | 3001
D | DA_FKT | 6051 Befehl jetzt nicht möglich - | 6051 Command now not possible - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_JETZT_NICHT | x | 3002
D | DA_FKT | 6052 Fehler Servicebefehl - | 6052 Error service command - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_SERVICE | x | 3003
D | DA_FKT | 6053 Fehler Justagebefehl - | 6053 Error calibration command - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_JUSTAGE | x | 3004
D | DA_FKT | 6054 Fehler Waagenbefehl - | 6054 Error scale command - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_WAAGE | x | 3005
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_1_6 | x | 3006
D | DA_FKT | 6056 Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | 6056 Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_SPEICHERN | x | 3007
D | DA_FKT | 7050 Datensatz nicht bekannt | 7050 Data record not known | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS_UNBEKANNT | x | 3008
D | DA_FKT | 7051 Parametereingabe jetzt nicht möglich | 7051 Parameter input not possible | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_JETZT_NICHT | x | 3009
D | DA_FKT | 7052 Parameteränderung wegen Schreibschutz nicht möglich | 7052 Parameter input not possible - write protection is set | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_SCHREIBSCHUTZ | x | 3010
D | DA_FKT | 7053 Parameterfehler "Justageparameter" DR3 - | 7053 Parameter error "Calibration parameter" DR3 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS3 | x | 3011
D | DA_FKT | 7054 Parameterfehler "Korrekturfaktor" DR4 - | 7054 Parameter error "Correction factor" DR4 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS4 | x | 3012
D | DA_FKT | 7055 Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | 7055 Parameter error "Correction curve" DR5 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS5 | x | 3013
D | DA_FKT | 7056 Parameterfehler "Grenzwerte" DR6 - | 7056 Parameter error "Limits" DR6 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS6 | x | 3014
D | DA_FKT | 7057 Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | 7057 Parameter errror "Process interfaces" DR7 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS7 | x | 3015
D | DA_FKT | 7058 Parameterfehler "Datum&Uhrzeit" DR8/DR48 - | 7058 Parameter error "Date and time" DR8/DR48 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS8_48 | x | 3016
D | DA_FKT | 7059 Parameterfehler "Wägezellenparameter" DR10 | 7059 Parameter error "Load Cell Parameters" DR10 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS10 | x | 3017
D | DA_FKT | 7060 Parameterfehler "Waagentyp" DR11 - | 7060 Parameter error "RS485" DR13 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS11 | x | 3018
D | DA_FKT | 7061 Parameterfehler "RS485" DR13 - | 7061 Parameter error Correction factor reference" - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS13 | x | 3019
D | DA_FKT | 7062 Parameterfehler "Korrekturfakto Referenz" - | 7062 Parameter error Correction factor reference" - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS14 | x | 3020
D | DA_FKT | 7063 Parameterfehler "Konfiguration Technologiemeldungen" DR15 - | 7063 Parameter errror "Configuration technology messages" DR15 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS15 | x | 3021
D | DA_FKT | 7064 Parameterfehler "Simulation" DR16 - | 7064 Parameter errror "Simulation" DR16 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS16 | x | 3022
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_2_7 | x | 3023
D | DA_FKT | 7066 Parameterfehler "Beizeichen" DR28 - | 7066 Parameter errror "Additional strings" DR28 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS28 | x | 3024
D | DA_FKT | 7067 Fehler in Protokollanforderung DR 45 | 7067 Error during log request DR45 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS45 | x | 3025
D | DA_FKT | 7068 Parameterfehler DR50 | 7068 Parameter error DR50 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS50 | x | 3026
D | DA_FKT | 7069 Parameterfehler DR70 | 7069 Parameter error "SIWAREX DB" DR70 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS70 | x | 3027
D | DA_FKT | 7070 Parameterfehler "Winkelvorgabe" DR17 - | 7070 Parameter errror "Belt angle" DR17 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS17 | x | 3028
D | DA_FKT | 7071 Parameterfehler "Externe Geschwindigkeitsvorgabe" DR18 - | 7071 Parameter errror "External speed" DR18 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS18 | x | 3029
D | DA_FKT | 7072 Fehler in Webloganforderung DR 157 | 7072 Error during weblog request DR157 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS157 | x | 3030
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_2_15 | x | 3031
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_0 | x | 3032
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_1 | x | 3033
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_2 | x | 3034
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_3 | x | 3035
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_4 | x | 3036
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_5 | x | 3037
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_6 | x | 3038
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_7 | x | 3039
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_8 | x | 3040
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_9 | x | 3041
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_10 | x | 3042
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_11 | x | 3043
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_12 | x | 3044
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_13 | x | 3045
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_14 | x | 3046
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_15 | x | 3047
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_0 | x | 3048
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_1 | x | 3049
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_2 | x | 3050
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_3 | x | 3051
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_4 | x | 3052
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_5 | x | 3053
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_6 | x | 3054
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_7 | x | 3055
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_8 | x | 3056
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_9 | x | 3057
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_10 | x | 3058
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_11 | x | 3059
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_12 | x | 3060
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_13 | x | 3061
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_14 | x | 3062
D | DA_FKT | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_15 | x | 3063
D | DE_FKT | keine Funktion | no function | Non actif |  |  |  | keine |  | 0
D | DE_FKT | Servicebefehle (1 …) | Service Commands (1 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Servicebetrieb EIN (1) | Service mode ON (1) |  |  |  |  | SERVICE_ON |  | 1
D | DE_FKT | Servicebetrieb AUS (2) | Service mode OFF (2) |  |  |  |  | SERVICE_OFF |  | 2
D | DE_FKT | Simulation EIN (3) | Simulation ON (3) |  |  |  |  | SIMULATION_ON |  | 3
D | DE_FKT | Simulation AUS (4) | Simulation OFF (4) |  |  |  |  | SIMULATION_OFF |  | 4
D | DE_FKT | Notzugriff Webserver beenden (7) | Stop webserver emergency access (7) |  |  |  |  | WEB_OFF |  | 7
D | DE_FKT | Werkseinstellung (11 …) | Factory settings (11 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Werkseinstellung laden (11) | Load factory settings (11) |  |  |  |  | FACTORY_SETTINGS_LOAD | x | 0
D | DE_FKT | Standardparameter laden (12) | Load standard parameter (12) |  |  |  |  | FACTORY_SETTINGS_LOAD_TO_ACT_APPL | x | 0
D | DE_FKT | Aktuelle Parametrierung sichern ((15)) | Save current settings ((15)) |  |  |  |  | BACKUP_MAKE_TO_ACT_APPL | x | 0
D | DE_FKT | Jüngste Parametersicherung zurückladen ((16)) | Re-load last settings backup ((16)) |  |  |  |  | BACKUP_LOAD_TO_ACT_APPL | x | 0
D | DE_FKT | Snapshot aller Datensätze speichern ((17)) | Generate snapshot ((17)) |  |  |  |  | SNAPSHOT_MAKE_TO_ACT_APPL | x | 0
D | DE_FKT | Betriebsart anzeigen (28) | Display operating mode (28) |  |  |  |  | MODE_SHOW | x | 0
D | DE_FKT | Wiederherstellungspunkt laden (31) | Load recovery point (31) |  |  |  |  | RECOVERY_POINT_1_LOAD_TO_ACT_APPL | x | 0
D | DE_FKT | Wiederherstellungspunkt setzen (51) | Set recovery point (51) |  |  |  |  | RECOVERY_POINT_1_MAKE_FOR_ACT_APPL | x | 0
D | DE_FKT | Justage (60 …) | Calibration (60 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Start Nullpunktjustage (60) | Start zero calibration (60) |  |  |  |  | START_KAL_LEER |  | 60
D | DE_FKT | Start Lastpunktjustage mit Justagegewicht (61) | Start span calibration (test weight) (61) |  |  |  |  | START_KAL_TESTGEWICHT |  | 61
D | DE_FKT | Start automatische Lastpunktjustage (63) | Start span calibration (automatic calibration) (63) |  |  |  |  | START_KAL_AUTO |  | 63
D | DE_FKT | Start Lastpunktjustage mit Prüfkette (65) | Start span calibration (test chain) (65) |  |  |  |  | START_KAL_KETTE |  | 65
D | DE_FKT | Start Lastpunktjustage mit Material-Batch (67) | Start span calibration (material batch) (67) |  |  |  |  | START_KAL_MATERIAL |  | 67
D | DE_FKT | Stopp Lastpunktjustage mit Material-Batch (68) | Stop span calibration (material batch) (68) |  |  |  |  | STOP_KAL_MATERIAL |  | 68
D | DE_FKT | Lastjustagepunkt nach Material-Batch berechnen (69) | Calculate span calibration (material batch) (69) |  |  |  |  | MATKAL_PKT_KALK |  | 69
D | DE_FKT | Start Geschwindigkeits-/Impulsermittlung (70) | Start speed/pulse detection (70) |  |  |  |  | START_ERF_BANDUML |  | 70
D | DE_FKT | Stopp Geschwindigkeits-/Impulsermittlung (71) | Stop speed/pulse detection (71) |  |  |  |  | STOP_ERF_BANDUML |  | 71
D | DE_FKT | Start Geschwindigkeitsermittlung 'Band beladen' (72) | Start speed measurement 'belt loaded' (72) |  |  |  |  | START_ERF_GESCHW_BELAD |  | 72
D | DE_FKT | Stopp Geschwindigkeitsermittlung 'Band beladen' (73) | Stop speed measurement 'belt loaded' (73) |  |  |  |  | STOP_ERF_GESCHW_BELAD |  | 73
D | DE_FKT | Freigabe Bandumlaufsensor an CI (74) | Enable belt revolution detection on CI (74) |  |  |  |  | START_AUTO_ERF_BANDUML |  | 74
D | DE_FKT | Trigger Bandumlaufsensor an CI (75) | Trigger for belt revolution detection on CI (75) |  |  |  |  | BEF_INFO_BANDUML |  | 75
D | DE_FKT | Abbruch Justage/Nullstellen/Bandumlauf-/Geschwindigkeitserfassung (79) | Abort calibration/zeroing/belt detection/speed measurement (79) |  |  |  |  | STOP_ALL |  | 79
D | DE_FKT | (Nenn-)Geschwindigkeit übernehmen (85) | Accept (nominal) speed (85) |  |  |  |  | UEBERNAHME_PG1A |  | 85
D | DE_FKT | Geschwindigkeitsparameter 'Band beladen' übernehmen (86) | Accept speed parameters 'belt loaded' (86) |  |  |  |  | UEBERNAHME_PG1B |  | 86
D | DE_FKT | Impulsparameter übernehmen (87) | Accept pulse parameter (87) |  |  |  |  | UEBERNAHME_PG2 |  | 87
D | DE_FKT | Nullpunktdigits übernehmen (88) | Accept zero calibration digits (88) |  |  |  |  | UEBERNAHME_PG3A |  | 88
D | DE_FKT | Lastpunktdigits übernehmen (89) | Accept span calibration digits (89) |  |  |  |  | UEBERNAHME_PG3B |  | 89
D | DE_FKT | Stoppuhr starten (93) | Start stop watch (93) |  |  |  |  | STOPUHR_START |  | 93
D | DE_FKT | Stoppuhr stoppen (94) | Stop stop watch (94) |  |  |  |  | STOPUHR_STOP |  | 94
D | DE_FKT | Materialtest & Korrekturfaktor (100 …) | Material test & correction factor (100 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Materialtest rücksetzen (100) | Reset material test (100) |  |  |  |  | CORR_FACT_INIT |  | 100
D | DE_FKT | Materialtest starten (101) | Start material test (101) |  |  |  |  | CORR_FACT_START |  | 101
D | DE_FKT | Materialtest stoppen (102) | Stop material test (102) |  |  |  |  | CORR_FACT_END |  | 102
D | DE_FKT | Korrekturfaktor mitteln (103) | Put new correction factor into average (103) |  |  |  |  | CORR_FACT_CALC |  | 103
D | DE_FKT | Korrekturfaktor übernehmen (104) | Accept correction factor (104) |  |  |  |  | SET_CORR_FACT | x | 0
D | DE_FKT | Korrekturfaktor in Korrekturkennlinien-Punkt 1 übernehmen (105) | Accept correction factor as correction curve point 1 (105) |  |  |  |  | SET_CORR_FACT_CURVE1 | x | 0
D | DE_FKT | Korrekturfaktor in Korrekturkennlinien-Punkt 2 übernehmen (106) | Accept correction factor as correction curve point 2 (106) |  |  |  |  | SET_CORR_FACT_CURVE2 | x | 0
D | DE_FKT | Korrekturfaktor in Korrekturkennlinien-Punkt 3 übernehmen (107) | Accept correction factor as correction curve point 3 (107) |  |  |  |  | SET_CORR_FACT_CURVE3 | x | 0
D | DE_FKT | Ecklastabgleich (150 …) | Corner load compensation (150 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Ecklastabgleich starten (Waage leer) (150) | Corner load compensation start (scale empty) (150) |  |  |  |  | CORNER_CORR_INIT |  | 150
D | DE_FKT | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 1 (151) | Corner load compensation load cell input 1 (151) |  |  |  |  | CORNER_CORR_CH1 |  | 151
D | DE_FKT | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 2 (152) | Corner load compensation load cell input 2 (152) |  |  |  |  | CORNER_CORR_CH2 |  | 152
D | DE_FKT | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 3 (153) | Corner load compensation load cell input 3 (153) |  |  |  |  | CORNER_CORR_CH3 |  | 153
D | DE_FKT | Ecklastabgleich Wägezelleneingang 4 (154) | Corner load compensation load cell input 4 (154) |  |  |  |  | CORNER_CORR_CH4 |  | 154
D | DE_FKT | Ecklastabgleich abschließen (160) | Corner load compensation complete (160) |  |  |  |  | CORNER_CORR_COMPLETE |  | 160
D | DE_FKT | Protokolle & Logbuch (400 …) | Logging & logbook (400 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Gesamtsumme T1 protokollieren (401) | Log general totalizer T1 (401) |  |  |  |  | LOGGING_ACT_VALUE_1 |  | 401
D | DE_FKT | Protokollspeicher löschen (405) | Delete log memory (405) |  |  |  |  | PROT_DELETE |  | 405
D | DE_FKT | Logbuch löschen (440) | Delete log book (440) |  |  |  |  | LOGBOOK_DELETE |  | 440
D | DE_FKT | Statistik rücksetzen ((442)) | Reset statistics ((442)) |  |  |  |  | STATISTIC_DATA_DELETE | x | 0
D | DE_FKT | Schleppzeiger löschen (Bandbeladung) (443) | Reset drag indicator (belt load) (443) |  |  |  |  | DRAG_INDICATOR_DELETE |  | 443
D | DE_FKT | Zähler Nullstellen löschen (444) | Reset zero setting counter (444) |  |  |  |  | ZEROING_COUNT_DELETE |  | 444
D | DE_FKT | Zähler Nullpunktjustage löschen (445) | Reset zero calibration counter (445) |  |  |  |  | CAL_ZERO_COUNT_DELETE |  | 445
D | DE_FKT | Zähler Lastpunktjustage löschen (446) | Reset span calibration counter (446) |  |  |  |  | CAL_LOAD_COUNT_DELETE |  | 446
D | DE_FKT | Trace (450 …) | Trace (450 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Trace EIN (451) | Trace ON (451) |  |  |  |  | TRACE_RAM_ON |  | 451
D | DE_FKT | Trace AUS (452) | Trace OFF (452) |  |  |  |  | TRACE_RAM_OFF |  | 452
D | DE_FKT | Einzelnes Traceelement (453) | Single trace element (453) |  |  |  |  | TRACE_RAM_SINGLE |  | 453
D | DE_FKT | Tracespeicher löschen (454) | Reset trace memory (454) |  |  |  |  | TRACE_RAM_DELETE |  | 454
D | DE_FKT | Summierer (650 …) | Totatalizers (650 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Summierer starten (651) | Enable totalizers (651) |  |  |  |  | START_SUM |  | 651
D | DE_FKT | Summierer stoppen (652) | Disable totalizers (652) |  |  |  |  | STOP_SUM |  | 652
D | DE_FKT | Summe T2 protokollieren und löschen (653) | Log and reset totalizer T2 (653) |  |  |  |  | LEGAL_SUM_LOG_AND_DELETE |  | 653
D | DE_FKT | Summe T3 protokollieren und löschen (654) | Log and reset totalizer T3 (654) |  |  |  |  | SUM_1_LOG_AND_DELETE |  | 654
D | DE_FKT | Summe T4 protokollieren und Löschen (655) | Log and reset totalizer T4 (655) |  |  |  |  | SUM_2_LOG_AND_DELETE |  | 655
D | DE_FKT | Summe T5 protokollieren und Löschen (656) | Log and reset totalizer T5 (656) |  |  |  |  | SUM_3_LOG_AND_DELETE |  | 656
D | DE_FKT | Summe T6 protokollieren und Löschen (657) | Log and reset totalizer T6 (657) |  |  |  |  | SUM_4_LOG_AND_DELETE |  | 657
D | DE_FKT | Summen T2 … T6 protokollieren und löschen (658) | Log and reset totalizers T2 … T6 (658) |  |  |  |  | SUM_ALL_LOG_AND_DELETE |  | 658
D | DE_FKT | Summe T2 löschen (670) | Reset totalizer T2 (670) |  |  |  |  | LEGAL_SUM_DELETE |  | 670
D | DE_FKT | Summe T3 löschen (671) | Reset totalizer T3 (671) |  |  |  |  | SUM_1_DELETE |  | 671
D | DE_FKT | Summe T4 löschen (672) | Reset totalizer T4 (672) |  |  |  |  | SUM_2_DELETE |  | 672
D | DE_FKT | Summe T5 löschen (673) | Reset totalizer T5 (673) |  |  |  |  | SUM_3_DELETE |  | 673
D | DE_FKT | Summe T6 löschen (674) | Reset totalizer T6 (674) |  |  |  |  | SUM_4_DELETE |  | 674
D | DE_FKT | Summen T3 … T6 löschen (675) | Reset totalizers T3 … T6 (675) |  |  |  |  | SUM_ALL_DELETE |  | 675
D | DE_FKT | HMI-Anzeigeumschaltung (700 …899 ) | HMI display controls (700 …899 ) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Gewichte (701 …) | Weightvalues (701 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Erhöhte Auflösung ((701)) | High resolution ((701)) |  |  |  |  | RESOLUTION_HIGHER | x | 0
D | DE_FKT | Summe T6 (erhöhte Auflösung) (704) | Totalizer T6 (high resolution) (704) |  |  |  |  | RESOLUTION_HIGHER_S6 |  | 704
D | DE_FKT | Förderstärke (710) | Flow rate (710) |  |  |  |  | DISPLAY_STD_ON |  | 710
D | DE_FKT | Gewicht (715) | Weight (715) |  |  |  |  | PROCESS_VALUE_B |  | 715
D | DE_FKT | Förderstärke (731) | Flow rate (731) |  |  |  |  | FLOW1 |  | 731
D | DE_FKT | Förderstärke (% von Nennförderstärke) (735) | Flow rate (% of design flow rate) (735) |  |  |  |  | PROZ_FLOW1 |  | 735
D | DE_FKT | Förderstärke (ohne Korrektur) (736) | Flow rate (without correction) (736) |  |  |  |  | UNCOR_FLOW1 |  | 736
D | DE_FKT | Bandbeladung (740) | Belt load (740) |  |  |  |  | BANDBEL |  | 740
D | DE_FKT | Bandbeladung (% von Nennbandbeladung) (745) | Belt load (% of design load) (745) |  |  |  |  | PROZ_BANDBEL |  | 745
D | DE_FKT | Geschwindigkeit (760) | Speed (760) |  |  |  |  | SPEED1 |  | 760
D | DE_FKT | Geschwindigkeit (% von Nenngeschwindigkeit) (765) | Speed (% of design speed) (765) |  |  |  |  | PROZ_SPEED1 |  | 765
D | DE_FKT | Summierer (771…) | Totalizers (771…) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Gesamtsumme T1 (771) | General totalizer T1 (771) |  |  |  |  | SUM_1_SHOW |  | 771
D | DE_FKT | Summe T2 (772) | Totalizer T2 (772) |  |  |  |  | SUM_2_SHOW |  | 772
D | DE_FKT | Summe T3 (773) | Totalizer T3 (773) |  |  |  |  | SUM_3_SHOW |  | 773
D | DE_FKT | Summe T4 (774) | Totalizer T4 (774) |  |  |  |  | SUM_4_SHOW |  | 774
D | DE_FKT | Summe T5 (775) | Totalizer T5 (775) |  |  |  |  | SUM_5_SHOW |  | 775
D | DE_FKT | Summe T6 (776) | Totalizer T6 (776) |  |  |  |  | SUM_6_SHOW |  | 776
D | DE_FKT | Sonstige Prozesswerte (801 …) | Other parameter (801 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Vorschriftencode (801) | Restriction code (801) |  |  |  |  | CALIBRATION_RULES_SHOW |  | 801
D | DE_FKT | Info zu Wiederherstellungspunkt (810) | Recovery point information (810) |  |  |  |  | DT_RP |  | 810
D | DE_FKT | Anzeigevarianten umschalten (860 …) | Switch display content (860 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | SecureDisplay - Minimieren (860) | SecureDisplay - Minimize (860) |  |  |  |  | ANZ_MINIMIEREN_SHOW |  | 860
D | DE_FKT | SecureDisplay - Position 1 (861) | SecureDisplay - Position 1 (861) |  |  |  |  | ANZ_VAR_1_SHOW |  | 861
D | DE_FKT | SecureDisplay - Position 2 (862) | SecureDisplay - Position 2 (862) |  |  |  |  | ANZ_VAR_2_SHOW |  | 862
D | DE_FKT | SecureDisplay - Position 3 (863) | SecureDisplay - Position 3 (863) |  |  |  |  | ANZ_VAR_3_SHOW |  | 863
D | DE_FKT | SecureDisplay - Position 4 (864) | SecureDisplay - Position 4 (864) |  |  |  |  | ANZ_VAR_4_SHOW |  | 864
D | DE_FKT | SecureDisplay - Position 5 (865) | SecureDisplay - Position 5 (865) |  |  |  |  | ANZ_VAR_5_SHOW |  | 865
D | DE_FKT | SecureDisplay - Schließen (869) | SecureDisplay - Close (869) |  |  |  |  | ANZ_CLOSE |  | 869
D | DE_FKT | SecureDisplay - kleinste Größe (870) | SecureDisplay - Smallest size (870) |  |  |  |  | ANZ_VAR_MIN_ZOOM |  | 870
D | DE_FKT | HW/SW Version (871 …) | HW/SW version (871 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Seriennummer (871) | Serial number (871) |  |  |  |  | HW_SN_SHOW |  | 871
D | DE_FKT | Firmwareversion (875) | Firmware version (875) |  |  |  |  | FW_VERS_SHOW |  | 875
D | DE_FKT | Version SecureDisplay (876) | SecureDisplay version (876) |  |  |  |  | SW_VERS_SECDISPL_SHOW |  | 876
D | DE_FKT | Logbuch (881 …) | Logbook (881 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Erster Logbucheintrag (881) | First logbook entry (881) |  |  |  |  | LOG_ENTRY_FIRST_READ |  | 881
D | DE_FKT | Letzter Logbucheintrag (882) | Last logbook entry (882) |  |  |  |  | LOG_ENTRY_LAST_READ |  | 882
D | DE_FKT | Vorheriger Logbucheintrag (883) | Previous logbook entry (883) |  |  |  |  | LOG_ENTRY_BEFORE_READ |  | 883
D | DE_FKT | Nächsten Logbucheintrag (884) | Next logbook entry (884) |  |  |  |  | LOG_ENTRY_NEXT_READ |  | 884
D | DE_FKT | Protokoll anzeigen (891 …) | Display log (891 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Protokoll anzeigen (891) | Show log (891) |  |  |  |  | PROTOCOL_SHOW |  | 891
D | DE_FKT | Sonstige Befehle (900 …) | Other commands (900 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Reserve Init-Quittungsbefehl ((901)) | Service Commands ((901)) |  |  |  |  | INIT_QUITT | x | 0
D | DE_FKT | Reserviert für termp. Ethernet-Adresse remanent speichern ((902)) | Service Commands ((902)) |  |  |  |  | ETHERNET_ADDR_SAVE | x | 0
D | DE_FKT | Reserviert für Impedanzreferenzmessung ((903)) | Service Commands ((903)) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Reserviert für Impedanzprüfung ((904)) | Service Commands ((904)) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Kommunikation mit digitaler Wägezelle starten (905) | Start communication with digital load cell (905) |  |  |  |  | DIWZ_START |  | 905
D | DE_FKT | Kommunikation mit digitaler Wägezelle stoppen (906) | Stop communication with digital load cell (906) |  |  |  |  | DIWZ_STOP |  | 906
D | DE_FKT | Impedanzreferenz setzen (907) | Set impedance reference (907) |  |  |  |  | IMPEDANCE_TRANSFER |  | 907
D | DE_FKT | Trigger f. Überwachung Modbus-Verbindung (910) | Trigger monitoring modbus connection (910) |  |  |  |  | MODBUS_WATCH_TRIGGER |  | 910
D | DE_FKT | Wägebefehle Grundfunktionen (1000 …) | Scale Commands (1000 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | Nullstellen starten (1001) | Start zero setting (1001) |  |  |  |  | NULLSTELLEN_START |  | 1001
D | DE_FKT | Nullstellen abbrechen (1002) | Abort zero setting (1002) |  |  |  |  | NULLSTELLEN_STOP |  | 1002
D | DE_FKT | Automatische Nullnachführung einschalten (1003) | Enable automatic zero tracking (1003) |  |  |  |  | AUTO_NULLSTELLEN_EIN |  | 1003
D | DE_FKT | Automatische Nullnachführung ausschalten (1004) | Disable automatic zero tracking (1004) |  |  |  |  | AUTO_NULLSTELLEN_AUS |  | 1004
D | DE_FKT | Befehle conti. Wägung Band (1300 …) | Scale Commands (1300 …) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | DE_FKT | 'Förderband EIN' setzen (1301) | Set 'Conveyor ON' (1301) |  |  |  |  | BAND_EIN |  | 1301
D | DE_FKT | 'Förderband EIN' rücksetzen (1302) | Reset 'Conveyor ON' (1302) |  |  |  |  | BAND_AUS |  | 1302
D | DE_FKT | Statisches Bandlaufsignal (1303) | Static signal 'Belt is running' (1303) |  |  |  |  | EXT_BANDLAUF_STAT | x | 0
D | DE_FKT | Verwendung Geschw.-Geber (1304) | Use as speed sensor (1304) |  |  |  |  | GESCHW_GEBER | x | 0
D | DE_FKT | DS Lesen (2000 … 3999) | en(DS Lesen) (2000 … 3999) |  |  |  |  | 0 | x | 0
D | PAE_PW_ZUORD | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | keine_zuordnung |  | 0
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelles Gewicht | Current weight |  |  |  |  | gewicht |  | 1
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelle Bandbeladung | Current belt load |  |  |  |  | bandbel |  | 2
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelle relative Bandbeladung | Current belt load proportion |  |  |  |  | proz_bandbel |  | 3
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelle Förderstärke | Current flow rate |  |  |  |  | fs |  | 4
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelle relative Förderstärke | Current flow rate proportion |  |  |  |  | proz_fs |  | 5
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelle Geschwindigkeit | Current speed |  |  |  |  | geschw |  | 6
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelle relative Geschwindigkeit | Current speed proportion |  |  |  |  | proz_geschw |  | 7
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelle Gesamtsumme T1 (High-Anteil) | Totalizer 1 (high fraction) |  |  |  |  | summe_total_high |  | 8
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelle Gesamtsumme T1 (Low-Anteil) | Totalizer 1 (low fraction) |  |  |  |  | summe_total_low |  | 9
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelle Gesamtsumme T1 (geringe Auflösung) | Current master totalizer T1 (low resolution) |  |  |  |  | summe_total_low_res |  | 10
D | PAE_PW_ZUORD | aktuelle Hauptsumme T2 | Current main totalizer T2 |  |  |  |  | summe_ecf |  | 11
D | PAE_PW_ZUORD | Summe T3 | Totalizer T3 |  |  |  |  | summe3 |  | 12
D | PAE_PW_ZUORD | Summe T4 | Totalizer T4 |  |  |  |  | summe4 |  | 13
D | PAE_PW_ZUORD | Summe T5 | Totalizer T5 |  |  |  |  | summe5 |  | 14
D | PAE_PW_ZUORD | Summe T6 | Totalizer T6 |  |  |  |  | summe6 |  | 15
D | PAE_PW_ZUORD | Aktuelle CI Frequenz | Current CI frequency |  |  |  |  | akt_geberpulse_1 |  | 16
D | PAE_PW_ZUORD | Ungefilterter Digitwert | Digits unfiltered |  |  |  |  | ungef_rohwert_unlin |  | 17
D | PAE_PW_ZUORD | Ungefilterter Digitwert (linearisert) | Digits unfiltered (linearised) |  |  |  |  | ungef_rohwert |  | 18
D | PAE_PW_ZUORD | gefilterter Digitwert 1 | Digits filtered by F1 |  |  |  |  | gef_rohwert_1 |  | 19
D | PAE_PW_ZUORD | Wägezellenimpedanz (Ohm) | Load cell impedance (Ohm) |  |  |  |  | wz_impedanz |  | 20
D | PAE_PW_ZUORD | Aktuelle Wägezellen-Signalspannung (mV) | Current load cell signal voltage (mV) |  |  |  |  | input_voltage |  | 21
D | PAE_PW_ZUORD | Aktuelle Wägezellen SEN-Spannung (V) | Current load cell SEN voltage (V) |  |  |  |  | sense_voltage |  | 22
D | PAE_PW_ZUORD | Jüngste Protokoll - ID | Youngest protocol-ID |  |  |  |  | prot_id_newest |  | 23
D | PAE_PW_ZUORD | Schleppzeiger Bandbeladung | Drag indicator belt load |  |  |  |  | schleppzeiger_bandbel |  | 24
D | PAE_PW_ZUORD | Aktuelle Nullabweichung Bandbeladung | Current initial zero offset band load |  |  |  |  | bandbel_null_abweich |  | 25
D | PAE_PW_ZUORD | Aktuelle relative Nullabweichung Bandbeladung | Current proportion initial zero offset band load |  |  |  |  | proz_bandbel_null_abweich |  | 26
D | PAE_PW_ZUORD | Stoppuhr | Stopwatch |  |  |  |  | stop_watch |  | 27
D | PAE_PW_ZUORD | Fortschritt dynamischer Befehl | Progress of dynamic command |  |  |  |  | proz_bandumlauf |  | 28
D | PAE_PW_ZUORD | [7 empty] | x | 29
D | PAE_PW_ZUORD | [7 empty] | x | 30
D | PAE_PW_ZUORD | [7 empty] | x | 31
D | PAE_PW_ZUORD | [7 empty] | x | 32
D | PAE_PW_ZUORD | [7 empty] | x | 33
D | PAE_PW_ZUORD | [7 empty] | x | 34
D | PAE_PW_ZUORD | [7 empty] | x | 35
D | PAE_PW_ZUORD | Status DI/DQ (B16) / Waagenstatus 64-79 (B16) | Status DI/DQ (B16) / Scale status 64-79 (B16) |  |  |  |  | digital_status |  | 36
D | PAE_PW_ZUORD | Status Wägezelle (B16) / Waagenstatus 64-79 (B16) | Load cell status (B16) / Scale status 64-79 (B16) |  |  |  |  | wz_status |  | 37
D | PAE_PW_ZUORD | Status DI/DQ (B16) / Refreshcounter (USHORT) | Status DI/DQ (B16) / Refreshcounter (USHORT)) |  |  |  |  | gewicht_refr_counter |  | 38
D | PAE_PW_ZUORD | Betriebsfehler / Technologiemeldungen (Wort 1) | Operating errors / Technology messages (Word 1) |  |  |  |  | btf |  | 39
D | PAE_PW_ZUORD | Technologiemeldungen (Wort 2+3) | Technology messages (Word 2+3) |  |  |  |  | tnf_2 |  | 40
D | PAE_PW_ZUORD | Daten-/Bedienfehler (Wort 1) / Zusatzinfo | Data and command errors (Word 1) / Additional information |  |  |  |  | dbf_1 |  | 41
D | PAE_PW_ZUORD | Daten-/Bedienfehler (Wort 2+3) | Data and command errors (Word 2+3) |  |  |  |  | dbf_2__dbf_3 |  | 42
D | PAE_PW_ZUORD | Temperatur intern / extern | Temperature internal / external |  |  |  |  | temp |  | 43
D | PAE_PW_ZUORD | Betriebsfehler (Wort 2+3) | Data and command errors (Word 2+3) |  |  |  |  | btf_2__btf_3 |  | 44
D | PAA_PW_ZUORD | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | keine_zuordnung |  | 0
D | PAA_PW_ZUORD | Vorgabewert externe Bandgeschwindigkeit | To be used belt speed |  |  |  |  | belt_speed |  | 1
D | PAA_PW_ZUORD | Vorgabewert externer Bandneigungswinkel | To be used belt angle |  |  |  |  | belt_angle |  | 2
D | PAA_PW_ZUORD | Vorgabewert externer Korrekturfaktor | To be used correction factor |  |  |  |  | correction_factor |  | 3
D | PAA_PW_ZUORD | Simulationswert Förderstärke | Simulation value flow rate |  |  |  |  | simulation_flow_rate |  | 4
D | PAA_PW_ZUORD | Simulatinswert Bandbeladung | Simulation value belt load |  |  |  |  | simulation_belt_load |  | 5
D | auswahl_s7ss_pa | Nicht aktiv | Not active | Non actif |  |  | 断开 | KEIN_ALARM |  | 65535
D | auswahl_s7ss_pa | Im Nullstellbereich | Within zero setting range | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_NULL_BEREICH |  | 0
D | auswahl_s7ss_pa | Nullstellen aktiv | Zero setting active | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_NULLSTELLEN |  | 1
D | auswahl_s7ss_pa | Nullnachführung aktiv | Automatic zero tracking active | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_AUTONULLSTELLEN |  | 2
D | auswahl_s7ss_pa | Min. Förderstärke unterschritten | Minimum flow rate undershot | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MIN_FS |  | 3
D | auswahl_s7ss_pa | Max. Förderstärke überschritten | Maximum flow rate exceeded | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MAX_FS |  | 4
D | auswahl_s7ss_pa | Min. Bandbeladung für Summierung überschritten | Above minimum belt load for totalizing | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_BB_SUM |  | 5
D | auswahl_s7ss_pa | Min. Geschwindigkeit unterschritten | Minimum speed undershot | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MIN_GESCHW |  | 6
D | auswahl_s7ss_pa | Max. Geschwindigkeit überschritten | Maximum speed exceeded | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MAX_GESCHW |  | 7
D | auswahl_s7ss_pa | Min. Bandbeladung unterschritten | Minimum load undershot | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MIN_BB |  | 8
D | auswahl_s7ss_pa | Max. Bandbeladung überschritten | Maximum load exceeded | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MAX_BB |  | 9
D | auswahl_s7ss_pa | Summierausgang | Remote totalizer output | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_PULS |  | 10
D | auswahl_s7ss_pa | Stoppuhr läuft | Stop watch active | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_STOPPUHR_LFT |  | 11
D | auswahl_s7ss_pa | Förderband EIN | Conveyor ON | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_BAND_LFT |  | 12
D | auswahl_s7ss_pa | Summierung aktiv | Totalizers active | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SUMMIERUNG_AKTIV |  | 13
D | auswahl_s7ss_pa | Summierung freigegeben | Totalizers enabled | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SUMMIERUNG |  | 14
D | auswahl_s7ss_pa | Summierung gestört | Totalizers disturbed | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SUMMIERSTOERUNG |  | 15
D | auswahl_s7ss_pa | Trace aktiv | Trace active | Trace active |  |  | 历史记录激活 | ST_TRACE |  | 16
D | auswahl_s7ss_pa | Anlauf | Start up | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_ANLAUF |  | 17
D | auswahl_s7ss_pa | DS32 - Zustandsänderung | DR32 - state changed |  |  |  |  | ST_DS32_AENDERUNG |  | 18
D | auswahl_s7ss_pa | Notbetrieb aktiv | Emergency mode activate | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_NOTBETRIEB |  | 19
D | auswahl_s7ss_pa | Impedanzfehler (Wägezellen) | Impedance error (load cells) | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_WZ_IMPEDANZ |  | 20
D | auswahl_s7ss_pa | Fehler Uhr | Error Clock | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_RTC_AUSF |  | 21
D | auswahl_s7ss_pa | 24V Versorgung fehlt | 24V supply missing | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_24VDC_FEHLT |  | 22
D | auswahl_s7ss_pa | Bedienfehler an Digitaleingang | Command error on digital input | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_BF_DIG_EING |  | 23
D | auswahl_s7ss_pa | Keine Verbindung zu SIMATIC CPU | No connection to SIMATIC PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_ODIS |  | 24
D | auswahl_s7ss_pa | Servicebetrieb | Service mode | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SERVICE |  | 25
D | auswahl_s7ss_pa | Modbus-Kommunikation gestört | Modbus communication disturbed | 0 |  |  | 0 | ST_MODBUS_GESTOERT |  | 26
D | auswahl_s7ss_pa | Schreibschutz | Write protection | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_WRP_ON |  | 27
D | auswahl_s7ss_pa | Anwärmphase | Warm up phase | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_STARTUP |  | 28
D | auswahl_s7ss_pa | Justage-/Nullstellvorgang | Calibration / zero setting procedure | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_KAL_LFT |  | 29
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SECDISPL | x | 30
D | auswahl_s7ss_pa | Störung | Error | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_STOERUNG |  | 31
D | auswahl_s7ss_pa | Justagekennlinie plausibel | Calibration curve plausible | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_JUST |  | 32
D | auswahl_s7ss_pa | Webserver freigeschaltet | Webserver enabled |  |  |  |  | ST_WEBSERVER_ERLAUBT |  | 33
D | auswahl_s7ss_pa | Lokaler Webserverzugriff | Local Webserver access |  |  |  |  | ST_WEB_LOKAL_AKTIV |  | 34
D | auswahl_s7ss_pa | Simulationsbetrieb | Simulation mode | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_SIMULATION |  | 35
D | auswahl_s7ss_pa | Materialtest aktiv | Material test active | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_MAT_TEST_ACTIVE |  | 36
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0 | res_30_0_37 | x | 37
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0 | res_30_0_38 | x | 38
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DEV_DIAG | x | 39
D | auswahl_s7ss_pa | Digitale Wägezelle bereit | Digital load cell ready | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DIG_WZ_BEREIT |  | 40
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | SIWAREX DB - EXC-Error |  |  |  |  | ST_DB_EXC_WZ | x | 41
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | SIWAREX DB - Impedance-Error |  |  |  |  | ST_DB_IMPEDANZ | x | 42
D | auswahl_s7ss_pa | SIWAREX DB - Temperaturwarnung | SIWAREX DB - Temperature warning |  |  |  |  | ST_DB_TEMP |  | 43
D | auswahl_s7ss_pa | Status DI.0 | Status DI.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DI0 |  | 44
D | auswahl_s7ss_pa | Status DI.1 | Status DI.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DI1 |  | 45
D | auswahl_s7ss_pa | Status DI.2 | Status DI.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DI2 |  | 46
D | auswahl_s7ss_pa | Status CI | Status CI | 0 | 0 | 0 | 0 | ST_DI3 |  | 47
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_48 | x | 48
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_49 | x | 49
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_50 | x | 50
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_51 | x | 51
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_52 | x | 52
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_53 | x | 53
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_54 | x | 54
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_55 | x | 55
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_56 | x | 56
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_57 | x | 57
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_58 | x | 58
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_59 | x | 59
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_60 | x | 60
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_61 | x | 61
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_62 | x | 62
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_63 | x | 63
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_64 | x | 64
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_65 | x | 65
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_66 | x | 66
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_67 | x | 67
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_68 | x | 68
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_69 | x | 69
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_70 | x | 70
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_71 | x | 71
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_72 | x | 72
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_73 | x | 73
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_74 | x | 74
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_75 | x | 75
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_76 | x | 76
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_77 | x | 77
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_78 | x | 78
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve | Reserved | Réserve |  |  | 保留 | res_30_0_79 | x | 79
D | auswahl_s7ss_pa | 1000 Betriebsfehler liegt vor | 1000 Operation error existent |  |  |  |  | BTF_VORHANDEN |  | 1000
D | auswahl_s7ss_pa | 1001 Watchdog | 1001 Watch dog error |  |  |  |  | BTF_WATCHDOG |  | 1001
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_1_2 | x | 1002
D | auswahl_s7ss_pa | 1003 Checksummenfehler (Parameter) | 1003 Checksum error (Parameter) |  |  |  |  | BTF_PARAM_FEHLER |  | 1003
D | auswahl_s7ss_pa | 1004 Checksummenfehler (Firmware) | 1004 Checksum error (Firmware) |  |  |  |  | BTF_CODE_CHECKSUM |  | 1004
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_1_5 | x | 1005
D | auswahl_s7ss_pa | 1006 Logbuch voll oder defekt | 1006 Log book full / defective |  |  |  |  | BTF_LOGBUCH |  | 1006
D | auswahl_s7ss_pa | 1110 Digitale Wägezelle - keine Kommunikation | 1110 Digital load cell - no communication | 1110 Peson numérique – pas de communication |  |  |  | BTF_DIG_WZ_NICHT_BEREIT |  | 1007
D | auswahl_s7ss_pa | 1102 ADU-Fehler | 1102 ADC error |  |  |  |  | BTF_ADU_GESTOERT |  | 1008
D | auswahl_s7ss_pa | 1008 Reserve für weitere Betriebsfehler | 1008 Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_1_9 | x | 1009
D | auswahl_s7ss_pa | 1104 SENSE Spannung zu gering | 1104 SENSE voltage too low |  |  |  |  | BTF_SENSE_UNTERSPG |  | 1010
D | auswahl_s7ss_pa | 1105 SIG Spannung zu hoch (Überlast) | 1105 SIG voltage too high (overload) |  |  |  |  | BTF_UEBERLAST |  | 1011
D | auswahl_s7ss_pa | 1106 SIG Spannung zu niedrig (Unterlast) | 1106 SIG voltage too low (underload) |  |  |  |  | BTF_UNTERLAST |  | 1012
D | auswahl_s7ss_pa | 1107 SecureDisplay ausgefallen | 1107 SecureDisplay not connected / visible |  |  |  |  | BTF_HMI_FEHLT |  | 1013
D | auswahl_s7ss_pa | 1111 DQ Kurzschluss nach M | 1111 DQ short circuit to ground |  |  |  |  | BTF_DQ |  | 1014
D | auswahl_s7ss_pa | 1109 Kurzschluss (Short circuit) | 1109 Short circuit |  |  |  |  | BTF_KURZSCHLUSS |  | 1015
D | auswahl_s7ss_pa | 1201 DB Unterlast Wägezelleneingang 1 | 1201 DB Underload load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_UNTERLAST_CH0 |  | 1016
D | auswahl_s7ss_pa | 1211 DB Unterlast Wägezelleneingang 2 | 1211 DB Underload load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_UNTERLAST_CH1 |  | 1017
D | auswahl_s7ss_pa | 1221 DB Unterlast Wägezelleneingang 3 | 1221 DB Underload load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_UNTERLAST_CH2 |  | 1018
D | auswahl_s7ss_pa | 1231 DB Unterlast Wägezelleneingang 4 | 1231 DB Underload load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_UNTERLAST_CH3 |  | 1019
D | auswahl_s7ss_pa | 1202 DB Überlast Wägezelleneingang 1 | 1202 DB Overload load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_UEBERLAST_CH0 |  | 1020
D | auswahl_s7ss_pa | 1212 DB Überlast Wägezelleneingang 2 | 1212 DB Overload load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_UEBERLAST_CH1 |  | 1021
D | auswahl_s7ss_pa | 1222 DB Überlast Wägezelleneingang 3 | 1222 DB Overload load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_UEBERLAST_CH2 |  | 1022
D | auswahl_s7ss_pa | 1232 DB Überlast Wägezelleneingang 4 | 1232 DB Overload load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_UEBERLAST_CH3 |  | 1023
D | auswahl_s7ss_pa | 1203 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 1 | 1203 DB EXC short circuit load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_KURZSCHLUSS_CH0 |  | 1024
D | auswahl_s7ss_pa | 1213 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 2 | 1213 DB EXC short circuit load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_KURZSCHLUSS_CH1 |  | 1025
D | auswahl_s7ss_pa | 1223 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 3 | 1223 DB EXC short circuit load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_KURZSCHLUSS_CH2 |  | 1026
D | auswahl_s7ss_pa | 1233 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 4 | 1233 DB EXC short circuit load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_KURZSCHLUSS_CH3 |  | 1027
D | auswahl_s7ss_pa | 1204 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 1 | 1204 DB EXC open loop load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH0 |  | 1028
D | auswahl_s7ss_pa | 1214 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 2 | 1214 DB EXC open loop load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH1 |  | 1029
D | auswahl_s7ss_pa | 1224 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 3 | 1224 DB EXC open loop load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH2 |  | 1030
D | auswahl_s7ss_pa | 1234 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 4 | 1234 DB EXC open loop load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_SPEISUNG_OFFEN_CH3 |  | 1031
D | auswahl_s7ss_pa | 1205 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 1 | 1205 DB SEN error load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH0 |  | 1032
D | auswahl_s7ss_pa | 1215 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 2 | 1215 DB SEN error load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH1 |  | 1033
D | auswahl_s7ss_pa | 1225 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 3 | 1225 DB SEN error load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH2 |  | 1034
D | auswahl_s7ss_pa | 1235 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 4 | 1235 DB SEN error load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_SENSE_UNTERSPG_CH3 |  | 1035
D | auswahl_s7ss_pa | 1206 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 1 | 1206 DB Impedance error load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_IMPEDANZ_CH0 |  | 1036
D | auswahl_s7ss_pa | 1216 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 2 | 1216 DB Impedance error load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_IMPEDANZ_CH1 |  | 1037
D | auswahl_s7ss_pa | 1226 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 3 | 1226 DB Impedance error load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_IMPEDANZ_CH2 |  | 1038
D | auswahl_s7ss_pa | 1236 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 4 | 1236 DB Impedance error load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_IMPEDANZ_CH3 |  | 1039
D | auswahl_s7ss_pa | 1207 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 1 | 1207 DB Error power supply load cell input 1 |  |  |  |  | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH0 |  | 1040
D | auswahl_s7ss_pa | 1217 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 2 | 1217 DB Error power supply load cell input 2 |  |  |  |  | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH1 |  | 1041
D | auswahl_s7ss_pa | 1227 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 3 | 1227 DB Error power supply load cell input 3 |  |  |  |  | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH2 |  | 1042
D | auswahl_s7ss_pa | 1237 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 4 | 1237 DB Error power supply load cell input 4 |  |  |  |  | BTF_FEHLER_SPEISUNG_CH3 |  | 1043
D | auswahl_s7ss_pa | 1250 DB Checksummen-Fehler | 1250 DB Checksum error |  |  |  |  | BTF_CHECKSUM_SIWA_DB |  | 1044
D | auswahl_s7ss_pa | 1251 DB Watchdog-Fehler | 1251 DB Watchdog error |  |  |  |  | BTF_WD_ERROR_SIWA_DB |  | 1045
D | auswahl_s7ss_pa | 1252 DB ADU-Fehler | 1252 DB ADC error |  |  |  |  | BTF_ADC_ERROR_SIWA_DB |  | 1046
D | auswahl_s7ss_pa | 1254 DB FW-Update-Fehler | 1254 DB FW update error |  |  |  |  | BTF_FW_UPDATE_ERROR_SIWA_DB |  | 1047
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_0 | x | 1048
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_1 | x | 1049
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_2 | x | 1050
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_3 | x | 1051
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_4 | x | 1052
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_5 | x | 1053
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_6 | x | 1054
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_7 | x | 1055
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_8 | x | 1056
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_9 | x | 1057
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_10 | x | 1058
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_11 | x | 1059
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_12 | x | 1060
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_13 | x | 1061
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_14 | x | 1062
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Betriebsfehler | Reserved for further operating errors |  |  |  |  | BTF_4_15 | x | 1063
D | auswahl_s7ss_pa | 2000 Technologiemeldung | 2000 Technology message existent | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_VORHANDEN |  | 2000
D | auswahl_s7ss_pa | 3001 Summierstörung | 3001 Totalizing error | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_SUMMIERSTOERUNG |  | 2001
D | auswahl_s7ss_pa | 2002 Trace überlastet | 2002 Trace overloaded | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_TRACE_BUSY |  | 2002
D | auswahl_s7ss_pa | 2003 Nullstellvorgang abgebrochen | 2003 Zero setting procedure aborted | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_WAE_NULLSETZEN |  | 2003
D | auswahl_s7ss_pa | 2004 Tracespeicher voll | 2004 Trace memory full | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_TRACE_ABBRUCH |  | 2004
D | auswahl_s7ss_pa | 2005 Neuanlauf nach Spannungswiederkehr | 2005 Reboot after power reset | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_POWERON |  | 2005
D | auswahl_s7ss_pa | 2006 Downloadfehler | 2006 Download error | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_FWUPD_ABORT |  | 2006
D | auswahl_s7ss_pa | 3002 Justagevorgang abgebrochen | 3002 Calibration aborted | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_JUST_ABBRUCH |  | 2007
D | auswahl_s7ss_pa | 2094 Backup gesetzt | 2094 Backup created | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_BACKUP_SET |  | 2008
D | auswahl_s7ss_pa | 2095 Backup geladen | 2095 Backup loaded | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_BACKUP_LOADED |  | 2009
D | auswahl_s7ss_pa | 2007 Firmwaredatei ungültig | 2007 Firmware file invalid | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_FWUPD_INVALID |  | 2010
D | auswahl_s7ss_pa | 2104 Modbus Kommunikation Timeout | 2104 Modbus communication timeout | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_CPU_STOPP |  | 2011
D | auswahl_s7ss_pa | 2096 Wiederherstellungspunkt gesetzt | 2096 Recovery point created | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_RECOVERY_SET |  | 2012
D | auswahl_s7ss_pa | 2097 Wiederherstellungspunkt geladen | 2097 Recovery point loaded | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_RECOVERY_LOADED |  | 2013
D | auswahl_s7ss_pa | 2098 Standardparameter geladen | 2098 Standard parameters loaded | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_STANDARDPARAM |  | 2014
D | auswahl_s7ss_pa | 2099 Werkseinstellung geladen | 2099 Factory settings loaded | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_WERKSEINST |  | 2015
D | auswahl_s7ss_pa | 2112 Protokollierung nicht möglich | 2112 Logging not possible | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_PROT_BEDINGUNGEN |  | 2016
D | auswahl_s7ss_pa | 2115 Protokollfehler | 2115 Log error | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_PROT_FEHLER |  | 2017
D | auswahl_s7ss_pa | 2124 Protokollspeicher voll | 2124 Log memory full | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_PROT_VOLL |  | 2018
D | auswahl_s7ss_pa | 2125 Protokolleintrag nicht eichfähig | 2125 Log entry not legal for trade | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_LOG_NOT_LFT |  | 2019
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_4 | x | 2020
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_5 | x | 2021
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_6 | x | 2022
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_7 | x | 2023
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_8 | x | 2024
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_9 | x | 2025
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_10 | x | 2026
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_11 | x | 2027
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_12 | x | 2028
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_13 | x | 2029
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_14 | x | 2030
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_2_15 | x | 2031
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_0 | x | 2032
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_1 | x | 2033
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_2 | x | 2034
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_3 | x | 2035
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_4 | x | 2036
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_5 | x | 2037
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_6 | x | 2038
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_7 | x | 2039
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_8 | x | 2040
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_9 | x | 2041
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_10 | x | 2042
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_11 | x | 2043
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_12 | x | 2044
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_13 | x | 2045
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_14 | x | 2046
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_3_15 | x | 2047
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_0 | x | 2048
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_1 | x | 2049
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_2 | x | 2050
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_3 | x | 2051
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_4 | x | 2052
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_5 | x | 2053
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_6 | x | 2054
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_7 | x | 2055
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_8 | x | 2056
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_9 | x | 2057
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_10 | x | 2058
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_11 | x | 2059
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_12 | x | 2060
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_13 | x | 2061
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_14 | x | 2062
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Technologiemeldungen | Reserved for further technology messages | 0 | 0 | 0 | 0 | TNF_4_15 | x | 2063
D | auswahl_s7ss_pa | 5000 Daten- oder Bedienfehler | 5000 Data or command error | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_VORHANDEN |  | 3000
D | auswahl_s7ss_pa | 6050 Befehl nicht bekannt | 6050 Command not known | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_UNBEKANNT |  | 3001
D | auswahl_s7ss_pa | 6051 Befehl jetzt nicht möglich - | 6051 Command now not possible - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_JETZT_NICHT |  | 3002
D | auswahl_s7ss_pa | 6052 Fehler Servicebefehl - | 6052 Error service command - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_SERVICE |  | 3003
D | auswahl_s7ss_pa | 6053 Fehler Justagebefehl - | 6053 Error calibration command - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_JUSTAGE |  | 3004
D | auswahl_s7ss_pa | 6054 Fehler Waagenbefehl - | 6054 Error scale command - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_WAAGE |  | 3005
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_1_6 | x | 3006
D | auswahl_s7ss_pa | 6056 Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | 6056 Error trace/ protocol/ logging/security audit command | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_BEF_SPEICHERN |  | 3007
D | auswahl_s7ss_pa | 7050 Datensatz nicht bekannt | 7050 Data record not known | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS_UNBEKANNT |  | 3008
D | auswahl_s7ss_pa | 7051 Parametereingabe jetzt nicht möglich | 7051 Parameter input not possible | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_JETZT_NICHT |  | 3009
D | auswahl_s7ss_pa | 7052 Parameteränderung wegen Schreibschutz nicht möglich | 7052 Parameter input not possible - write protection is set | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_SCHREIBSCHUTZ |  | 3010
D | auswahl_s7ss_pa | 7053 Parameterfehler "Justageparameter" DR3 - | 7053 Parameter error "Calibration parameter" DR3 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS3 |  | 3011
D | auswahl_s7ss_pa | 7054 Parameterfehler "Korrekturfaktor" DR4 - | 7054 Parameter error "Correction factor" DR4 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS4 |  | 3012
D | auswahl_s7ss_pa | 7055 Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | 7055 Parameter error "Correction curve" DR5 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS5 |  | 3013
D | auswahl_s7ss_pa | 7056 Parameterfehler "Grenzwerte" DR6 - | 7056 Parameter error "Limits" DR6 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS6 |  | 3014
D | auswahl_s7ss_pa | 7057 Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | 7057 Parameter errror "Process interfaces" DR7 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS7 |  | 3015
D | auswahl_s7ss_pa | 7058 Parameterfehler "Datum&Uhrzeit" DR8/DR48 - | 7058 Parameter error "Date and time" DR8/DR48 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS8_48 |  | 3016
D | auswahl_s7ss_pa | 7059 Parameterfehler "Wägezellenparameter" DR10 | 7059 Parameter error "Load Cell Parameters" DR10 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS10 |  | 3017
D | auswahl_s7ss_pa | 7060 Parameterfehler "Waagentyp" DR11 - | 7060 Parameter error "RS485" DR13 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS11 |  | 3018
D | auswahl_s7ss_pa | 7061 Parameterfehler "RS485" DR13 - | 7061 Parameter error Correction factor reference" - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS13 |  | 3019
D | auswahl_s7ss_pa | 7062 Parameterfehler "Korrekturfakto Referenz" - | 7062 Parameter error Correction factor reference" - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS14 |  | 3020
D | auswahl_s7ss_pa | 7063 Parameterfehler "Konfiguration Technologiemeldungen" DR15 - | 7063 Parameter errror "Configuration technology messages" DR15 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS15 |  | 3021
D | auswahl_s7ss_pa | 7064 Parameterfehler "Simulation" DR16 - | 7064 Parameter errror "Simulation" DR16 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS16 |  | 3022
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_2_7 | x | 3023
D | auswahl_s7ss_pa | 7066 Parameterfehler "Beizeichen" DR28 - | 7066 Parameter errror "Additional strings" DR28 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS28 |  | 3024
D | auswahl_s7ss_pa | 7067 Fehler in Protokollanforderung DR 45 | 7067 Error during log request DR45 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS45 |  | 3025
D | auswahl_s7ss_pa | 7068 Parameterfehler DR50 | 7068 Parameter error DR50 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS50 |  | 3026
D | auswahl_s7ss_pa | 7069 Parameterfehler DR70 | 7069 Parameter error "SIWAREX DB" DR70 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS70 |  | 3027
D | auswahl_s7ss_pa | 7070 Parameterfehler "Winkelvorgabe" DR17 - | 7070 Parameter errror "Belt angle" DR17 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS17 |  | 3028
D | auswahl_s7ss_pa | 7071 Parameterfehler "Externe Geschwindigkeitsvorgabe" DR18 - | 7071 Parameter errror "External speed" DR18 - | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS18 |  | 3029
D | auswahl_s7ss_pa | 7072 Fehler in Webloganforderung DR 157 | 7072 Error during weblog request DR157 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_PARAM_DS157 |  | 3030
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_2_15 | x | 3031
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_0 | x | 3032
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_1 | x | 3033
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_2 | x | 3034
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_3 | x | 3035
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_4 | x | 3036
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_5 | x | 3037
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_6 | x | 3038
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_7 | x | 3039
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_8 | x | 3040
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_9 | x | 3041
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_10 | x | 3042
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_11 | x | 3043
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_12 | x | 3044
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_13 | x | 3045
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_14 | x | 3046
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_3_15 | x | 3047
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_0 | x | 3048
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_1 | x | 3049
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_2 | x | 3050
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_3 | x | 3051
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_4 | x | 3052
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_5 | x | 3053
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_6 | x | 3054
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_7 | x | 3055
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_8 | x | 3056
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_9 | x | 3057
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_10 | x | 3058
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_11 | x | 3059
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_12 | x | 3060
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_13 | x | 3061
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_14 | x | 3062
D | auswahl_s7ss_pa | Reserve für weitere Datenfehler | Reserved for further data errors | 0 | 0 | 0 | 0 | DBF_4_15 | x | 3063
D | simu_src | Simulationswerte von SIMATIC | Simulation values from SIMATIC |  |  |  |  | s7 |  | 1
D | simu_src | Simulationswerte aus Datensatz | Simulation values from datarecord |  |  |  |  | ds16 |  | 2
D | cfg_dyn_pw01 | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | 00 |  | 0
D | cfg_dyn_pw01 | Brutto-Gewicht | Gross weight | Poids brut arrondi à 3 décimales |  |  |  | 01 |  | 1
D | cfg_dyn_pw01 | Brutto/Netto-Gewicht | Gross/Net weight | Poids brut / Net |  |  | 毛重/净重值 | 02 |  | 2
D | cfg_dyn_pw01 | Tara-Gewicht | Tare weight | Tare |  |  | 皮重 | 03 |  | 3
D | cfg_dyn_pw01 | Brutto-Prozesswert | Gross process value | Poids brut processus |  |  | 毛重过程值 | 04 |  | 4
D | cfg_dyn_pw01 | Netto-Prozesswert | Net process value | Poids net processus |  |  | 净重过程值 | 05 |  | 5
D | cfg_dyn_pw01 | Tara-Prozesswert | Tare process value | Valeur processus Tare |  |  | 皮重过程值 | 06 |  | 6
D | cfg_dyn_pw01 | Brutto/Netto-Gewicht x10 | Gross/Net weight x10 | Poids brut / Net x 10 |  |  | 毛重/净重值×10 | 07 |  | 7
D | cfg_dyn_pw01 | Status AQ, DQ, DI | Status AQ, DQ, DI | Etat des SA, E/S TOR |  |  | AO,DO,DI 状态 | 08 |  | 8
D | cfg_dyn_pw01 | Waagenstatus C | Scale status C | ??? | ??? | ??? | ??? | 09 |  | 9
D | cfg_dyn_pw01 | Refresh Counter | Refresh counter |  |  |  | 更新计数器 | 10 |  | 10
D | cfg_dyn_pw01 | Digits ungefiltert | Digits unfiltered | Valeurs pas avant filtrage |  |  | 滤波前的值 | 11 |  | 11
D | cfg_dyn_pw01 | Gefilterter Digitwert 1 | Filtered digits 1 | Valeur CAN filtrée 1 |  |  |  | 12 |  | 12
D | cfg_dyn_pw01 | Gefilterter Digitwert 2 | Filtered digits 2 | Valeurs pas 2 filtrée |  |  | 滤波后的值2 | 13 |  | 13
D | cfg_dyn_pw01 | Letztes Nettogewicht | Last net weight | Dernier poids net | Comentario: | ultimo peso netto | 上一净重 | 14 |  | 14
D | cfg_dyn_pw01 | Summe 2 | Totalizer 2 | Mémoire totalisatrice 2 | Status Bit 4 | memoria somma 2 | 累计存储器 2 | 15 |  | 15
D | cfg_dyn_pw01 | Jüngste Protokoll - ID | Youngest protocol-ID | ID du dernier rapport |  |  | 最后的记录簿ID号 | 16 |  | 16
D | cfg_dyn_pw01 | Anzahl Dosierungen im Dauerbetrieb | Nr. of dosings in cotinuous mode |  |  |  |  | 17 |  | 17
D | cfg_dyn_pw01 | Aktuelle Wägezellen-Signalspannung (mV) | Current load cell signal (mV) | Signal pesons en mV | Cargar parámetros estándar |  | 当前称重传感器输入电压值mV | 18 |  | 18
D | cfg_dyn_pw01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | x | 19
D | cfg_dyn_pw01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | x | 20
D | cfg_dyn_pw01 | Aktuelles Feingewicht | Current fine weight | Poids petit débit actuel |  | peso Fine attuale | 当前细给料重量 | 21 |  | 21
D | cfg_dyn_pw01 | Aktuelles Nachlaufgewicht | Current trailing weight | Poids d'équilibre actuel | Valor nominal actual en el modo de carga | peso d'incidenza attuale | 当前空中落物重量 | 22 |  | 22
D | cfg_dyn_pw01 | Aktuelles Abschaltkorrekturgewicht | Current shut-off correction weight | Queue de jetée acuelle |  |  |  | 23 |  | 23
D | cfg_dyn_pw01 | Aktueller Materialstrom | Current Material flow rate | ??? | ??? | ??? | ??? | 24 |  | 24
D | cfg_dyn_pw01 | Aktuelle Feinsignalzeit | Current fine signal time | ??? | ??? | ??? | ??? | 25 |  | 25
D | cfg_dyn_pw01 | Letztes Nettoprozessgewicht | Last net process weight | ??? | ??? | ??? | ??? | 26 |  | 26
D | cfg_dyn_pw02 | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | 00 |  | 0
D | cfg_dyn_pw03 | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | 00 |  | 0
D | cfg_dyn_pw04 | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | 00 |  | 0
D | cfg_dyn_pw05 | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | 00 |  | 0
D | cfg_dyn_pw06 | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | 00 |  | 0
D | cfg_dyn_pw07 | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | 00 |  | 0
D | cfg_dyn_pw08 | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | 00 |  | 0
D | cfg_dyn_pw09 | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | 00 |  | 0
D | cfg_dyn_pw10 | Kein Element selektiert | No element is selected | Aucun élément sélectionné |  | nessun elemento selezionato | 没有选择内容 | 00 |  | 0
D | zinfo_fehlerart | undefiniert | undefined | ??? | ??? | ??? | ??? | undef |  | 0
D | zinfo_fehlerart | Betriebsfehler | Operating error | Erreur de fonctionnement | Carácter auxiliar 4 | Betriebsstörung | 运行错误 | btf |  | 1
D | zinfo_fehlerart | Technologiemeldung | Technology messages | Messages techniques |  | segnalazioni tecnologica | 技术消息 | tnf |  | 2
D | zinfo_fehlerart | Daten-/Bedienfehler | Data or command error | Erreur de données/d'utilisation |  | errore dati/comando | 数据/操作错误 | dbf |  | 3
D | zinfo_kom_geh | gehend | going | partie | Profundidad del filtro de valor medio | In partenza | 保持 | gehend |  | 0
D | zinfo_kom_geh | kommend | coming | venue | Kanal 2: Nullpunkt gültig/Justage (1) | In arrivo | 触发 | kommend |  | 1
D | zinfo_veranl | undefiniert | undefined | ??? | ??? | ??? | ??? | undef |  | 0
D | zinfo_veranl | SIWAREX | SIWAREX | SIWAREX |  |  | SIWAREX | siwarex |  | 1
D | zinfo_veranl | SIMATIC | SIMATIC | SIMATIC |  |  | SIMATIC | simatic |  | 2
D | zinfo_veranl | RS 485 | RS 485 | RS 485 |  |  | RS485 | rs485 |  | 3
D | zinfo_veranl | SIWATOOL | SIWATOOL | SIWATOOL | Mostrar número de serie |  | SIWATOOL | siwatool |  | 4
D | zinfo_veranl | Digital Input | Digital input DI | Entrée TOR |  |  | 数字量输入 | digin |  | 5
D | zinfo_veranl | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |  |  | Modbus RTU | mb_rtu |  | 6
D | zinfo_veranl | Modbus TCP | Modbus TCP | Modbus TCP |  |  | Modbus TCP | mb_tcp |  | 7
D | zinfo_veranl | WebServer | Webserver |  |  |  | Modbus TCP | webserver |  | 8
D | sec_audit_event | Erfolgreicher Login | Login successful |  |  |  |  | login_ok |  | 0
D | sec_audit_event | Erfolgloser Loginversuch | Login not successful |  |  |  |  | login_nok |  | 1
D | sec_audit_event | Anwender-Logout | Logout by user |  |  |  |  | logout_user |  | 2
D | sec_audit_event | Timeout-Logout | Logout by timeout |  |  |  |  | logout_time |  | 3
D | sec_audit_event | Befehl / DS-Schreiben | Command / Write DR |  |  |  |  | cmd |  | 4
D | result_info | - | - |  |  |  |  | none |  | 0
D | result_info | Zugriff lesend | Access read |  |  |  |  | access_read |  | 1
D | result_info | Zugriff schreibend | Access write |  |  |  |  | access_write |  | 2
D | result_info | Ausgeführt | Done |  |  |  |  | cmd_ok |  | 3
D | result_info | Abgelehnt | Rejected |  |  |  |  | cmd_nok |  | 4
D | webuser | unbekannt | unknown |  |  |  |  | unknown |  | 0
D | webuser | admin | admin |  |  |  |  | admin |  | 1
D | webuser | root | root |  |  |  |  | root |  | 2
D | webuser | system | system |  |  |  |  | system |  | 3
D | webuser | anonymous | anonymous |  |  |  |  | anonymous |  | 4
D | webuser | TIA User 1 | TIA user 1 |  |  |  |  | user1 |  | 5
D | webuser | TIA User 2 | TIA user 2 |  |  |  |  | user2 |  | 6
D | webuser | TIA User 3 | TIA user 3 |  |  |  |  | user3 |  | 7
D | webuser | TIA User 4 | TIA user 4 |  |  |  |  | user4 |  | 8
D | webuser | TIA User 5 | TIA user 5 |  |  |  |  | user5 |  | 9

## Trace
# | Element | Bedeutung | Typ | Länge | Offset | Bit | sichtbar | Referenz-Zeile in DS-Param | Bezeichnung | Typ | Länge | Trace-Typ
D | Trace_ID | ID des nachfolgenden Trace-Elements, 0: kein Eintrag verfügbar) | ULONG | 4 | 0 | 0 | 1 | 1603 | Trace_ID | ULONG | 4 | UL
D | Trace-Datum und Zeit | Trace-Zeitpunkt - Format: TRACE_DT *) (Jahr,Monat,Tag,Stunde,Minute,Sek,Millisek) | TRACE_DT | 8 | 4 | 0 | 1 | 1604 | Trace-Datum und Zeit | TRACE_DT | 8 | DT
D | Letzter Befehl | Letzter empfangener Befehl | USHORT | 2 | 12 | 0 | 1 | 1605 | Letzter Befehl | USHORT | 2 | US
D | Veranlasser letzter Befehl | Veranlasser letzter empfangener Befehl 0: undefiniert 1: intern 2: SIMATIC 3: RS485 (4: Siwatool) 5: Digital Input 6: Modbus RTU 7: Modbus TCP 8: Webserver | USHORT | 2 | 14 | 0 | 1 | 1606 | Veranlasser letzter Befehl | USHORT | 2 | US
D | Fehlercode letzter Befehl | Fehlercode (Daten-/Bedienfehlernummer) zu letztem Befehl | USHORT | 2 | 16 | 0 | 1 | 1607 | Fehlercode letzter Befehl | USHORT | 2 | US
D | Daten-Bedienfehler Zusatzinfo letzter Befehl | DBF Zusatzinfo zu letztem Befehl | USHORT | 2 | 18 | 0 | 1 | 1608 | Daten-Bedienfehler Zusatzinfo letzter Befehl | USHORT | 2 | US
D | Letzter Datensatz-Schreibauftrag | Datensatznummer des letzen Schreibauftrags | USHORT | 2 | 20 | 0 | 1 | 1609 | Letzter Datensatz-Schreibauftrag | USHORT | 2 | US
D | Veranlasser letzter Datensatz-Schreibauftrag | Veranlasser letzter empfangener Befehl 0: undefiniert 1: intern 2: SIMATIC 3: RS485 (4: Siwatool) 5: Digital Input 6: Modbus RTU 7: Modbus TCP 8: Webserver | USHORT | 2 | 22 | 0 | 1 | 1610 | Veranlasser letzter Datensatz-Schreibauftrag | USHORT | 2 | US
D | Fehlercode letztes DS-schreiben | Fehlercode (Daten-/Bedienfehler-Nummer) zu letztem DS-Schreibeauftrag | USHORT | 2 | 24 | 0 | 1 | 1611 | Fehlercode letztes DS-schreiben | USHORT | 2 | US
D | Daten-Bedienfehler Zusatzinfo letzter DS-schreiben | DBF Zusatzinfo zu letztem DS-Schreibeauftrag | USHORT | 2 | 26 | 0 | 1 | 1612 | Daten-Bedienfehler Zusatzinfo letzter DS-schreiben | USHORT | 2 | US
D | aktuelle Förderstärke | aktuelle Förderstärke aus DS30 | FLOAT | 4 | 28 | 0 | 1 | 1613 | aktuelle Förderstärke | FLOAT | 4 | FL
D | aktuelle Bandbeladung | aktuelle Bandbeladung aus DS30 | FLOAT | 4 | 32 | 0 | 1 | 1614 | aktuelle Bandbeladung | FLOAT | 4 | FL
D | aktuelle Geschwindigkeit | aktuelle Geschwindigkeit aus DS30 | FLOAT | 4 | 36 | 0 | 1 | 1615 | aktuelle Geschwindigkeit | FLOAT | 4 | FL
D | Ungefilterter Digitwert | Ungefilterter Digitwert aus DS30 | LONG | 4 | 40 | 0 | 1 | 1616 | Ungefilterter Digitwert | LONG | 4 | LO
D | Hauptsumme T2 | Hauptsumme T2 aus aus DS33 | FLOAT | 4 | 44 | 0 | 1 | 1914 | Hauptsumme T2 | DOUBLE | 8 | FL
D | aktuelles Gewicht | aktuelles Gewicht aus DS30 | FLOAT | 4 | 48 | 0 | 1 | 1618 | aktuelles Gewicht | FLOAT | 4 | FL
D | aktuelle CI Frequenz | aktuelle CI Frequenz aus DS30 | FLOAT | 4 | 52 | 0 | 1 | 1619 | aktuelle CI Frequenz | FLOAT | 4 | FL
D | Status 1-2 | Status aus DS30 | USHORT | 2 | 56 | 0 | 1 | 592 | Im Nullstellbereich | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 1 | 1 | 593 | Nullstellen aktiv | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 2 | 1 | 594 | Nullnachführung aktiv | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 3 | 1 | 595 | Min. Förderstärke unterschritten | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 4 | 1 | 596 | Max. Förderstärke überschritten | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 5 | 1 | 597 | Min. Bandbeladung für Summierung überschritten | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 6 | 1 | 598 | Min. Geschwindigkeit unterschritten | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 7 | 1 | 599 | Max. Geschwindigkeit überschritten | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 8 | 1 | 600 | Min. Bandbeladung unterschritten | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 9 | 1 | 601 | Max. Bandbeladung überschritten | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 10 | 1 | 602 | Summierausgang | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 11 | 1 | 603 | Stoppuhr läuft | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 12 | 1 | 604 | Förderband EIN | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 13 | 1 | 605 | Summierung aktiv | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 14 | 1 | 606 | Summierung freigegeben | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 56 | 15 | 1 | 607 | Summierung gestört | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Status 3-4 | Status aus DS30 | USHORT | 2 | 58 | 0 | 1 | 608 | Trace aktiv | B16_16 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 1 | 1 | 609 | Anlauf | B16_17 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 2 | 1 | 610 | Reserve | B16_18 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 3 | 1 | 611 | Notbetrieb aktiv | B16_19 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 4 | 1 | 612 | Impedanzfehler (Wägezellen) | B16_20 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 5 | 1 | 613 | Fehler Uhr | B16_21 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 6 | 1 | 614 | 24V Versorgung fehlt | B16_22 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 7 | 1 | 615 | Bedienfehler an Digitaleingang | B16_23 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 8 | 1 | 616 | Keine Verbindung zu SIMATIC CPU | B16_24 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 9 | 1 | 617 | Servicebetrieb | B16_25 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 10 | 1 | 618 | Modbus-Kommunikation gestört | B16_26 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 11 | 1 | 619 | Schreibschutz | B16_27 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 12 | 1 | 620 | Anwärmphase | B16_28 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 13 | 1 | 621 | Justage-/Nullstellvorgang | B16_29 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 14 | 1 | 622 | Reserve | B16_30 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 58 | 15 | 1 | 623 | Störung | B16_31 | 1.4 | BIT
D | Status2 1-2 | Status2 aus DS30 | USHORT | 2 | 60 | 0 | 1 | 624 | Justagekennlinie plausibel | B16_32 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 625 | Webserver freigeschaltet | B16_33 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 2 | 1 | 626 | Lokaler Webserverzugriff | B16_34 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 3 | 1 | 627 | Simulationsbetrieb | B16_35 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 4 | 1 | 628 | Materialtest aktiv | B16_36 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 5 | 1 | 629 | Reserve | B16_37 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 6 | 1 | 630 | Reserve | B16_38 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 7 | 1 | 631 | Reserve | B16_39 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 8 | 1 | 632 | Digitale Wägezelle bereit | B16_40 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 9 | 1 | 633 | Reserve | B16_41 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 10 | 1 | 634 | Reserve | B16_42 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 11 | 1 | 635 | SIWAREX DB - Temperaturwarnung | B16_43 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 12 | 1 | 636 | Status DI.0 | B16_44 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 13 | 1 | 637 | Status DI.1 | B16_45 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 14 | 1 | 638 | Status DI.2 | B16_46 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 60 | 15 | 1 | 639 | Status CI | B16_47 | 1.4 | BIT
D | Status2 3-4 | Status2 aus DS30 | USHORT | 2 | 62 | 0 | 1 | 640 | Reserve | B16_48 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 1 | 1 | 641 | Reserve | B16_49 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 2 | 1 | 642 | Reserve | B16_50 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 3 | 1 | 643 | Reserve | B16_51 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 4 | 1 | 644 | Reserve | B16_52 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 5 | 1 | 645 | Reserve | B16_53 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 6 | 1 | 646 | Reserve | B16_54 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 7 | 1 | 647 | Reserve | B16_55 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 8 | 1 | 648 | Reserve | B16_56 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 9 | 1 | 649 | Reserve | B16_57 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 10 | 1 | 650 | Reserve | B16_58 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 11 | 1 | 651 | Reserve | B16_59 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 12 | 1 | 652 | Reserve | B16_60 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 13 | 1 | 653 | Reserve | B16_61 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 14 | 1 | 654 | Reserve | B16_62 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 62 | 15 | 1 | 655 | Reserve | B16_63 | 1.4 | BIT
D | AUX-Status | AUX-Status aus DS30 | USHORT | 2 | 64 | 0 | 1 | 656 | Reserve | B16_64 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 1 | 1 | 657 | Reserve | B16_65 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 2 | 1 | 658 | Reserve | B16_66 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 3 | 1 | 659 | Reserve | B16_67 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 4 | 1 | 660 | Reserve | B16_68 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 5 | 1 | 661 | Reserve | B16_69 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 6 | 1 | 662 | Reserve | B16_70 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 7 | 1 | 663 | Reserve | B16_71 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 8 | 1 | 664 | Reserve | B16_72 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 9 | 1 | 665 | Reserve | B16_73 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 10 | 1 | 666 | Reserve | B16_74 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 11 | 1 | 667 | Reserve | B16_75 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 12 | 1 | 668 | Reserve | B16_76 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 13 | 1 | 669 | Reserve | B16_77 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 14 | 1 | 670 | Reserve | B16_78 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 64 | 15 | 1 | 671 | Reserve | B16_79 | 1.4 | BIT
D | Betriebsfehler 1 | Betriebsfehler 1 aus DS32 | USHORT | 2 | 66 | 0 | 1 | 793 | 1000 Betriebsfehler liegt vor | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 1 | 1 | 794 | 1001 Watchdog | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 2 | 1 | 795 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 3 | 1 | 796 | 1003 Checksummenfehler (Parameter) | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 4 | 1 | 797 | 1004 Checksummenfehler (Firmware) | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 5 | 1 | 798 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 6 | 1 | 799 | 1006 Logbuch voll oder defekt | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 7 | 1 | 800 | 1110 Digitale Wägezelle - keine Kommunikation | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 8 | 1 | 801 | 1102 ADU-Fehler | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 9 | 1 | 802 | 1008 Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 10 | 1 | 803 | 1104 SENSE Spannung zu gering | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 11 | 1 | 804 | 1105 SIG Spannung zu hoch (Überlast) | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 12 | 1 | 805 | 1106 SIG Spannung zu niedrig (Unterlast) | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 13 | 1 | 806 | 1107 SecureDisplay ausgefallen | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 14 | 1 | 807 | 1111 DQ Kurzschluss nach M | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 66 | 15 | 1 | 808 | 1109 Kurzschluss (Short circuit) | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Betriebsfehler 2 | Betriebsfehler 2 aus DS32 | USHORT | 2 | 68 | 0 | 0 | 810 | 1201 DB Unterlast Wägezelleneingang 1 | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 1 | 0 | 811 | 1211 DB Unterlast Wägezelleneingang 2 | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 2 | 0 | 812 | 1221 DB Unterlast Wägezelleneingang 3 | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 3 | 0 | 813 | 1231 DB Unterlast Wägezelleneingang 4 | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 4 | 0 | 814 | 1202 DB Überlast Wägezelleneingang 1 | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 5 | 0 | 815 | 1212 DB Überlast Wägezelleneingang 2 | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 6 | 0 | 816 | 1222 DB Überlast Wägezelleneingang 3 | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 7 | 0 | 817 | 1232 DB Überlast Wägezelleneingang 4 | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 8 | 0 | 818 | 1203 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 1 | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 9 | 0 | 819 | 1213 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 2 | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 10 | 0 | 820 | 1223 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 3 | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 11 | 0 | 821 | 1233 DB EXC Kurzschluss Wägezelleneingang 4 | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 12 | 0 | 822 | 1204 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 1 | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 13 | 0 | 823 | 1214 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 2 | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 14 | 0 | 824 | 1224 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 3 | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 68 | 15 | 0 | 825 | 1234 DB EXC Drahtbruch Wägezelleneingang 4 | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Betriebsfehler 3 | Betriebsfehler 3 aus DS32 | USHORT | 2 | 70 | 0 | 0 | 827 | 1205 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 1 | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 1 | 0 | 828 | 1215 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 2 | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 2 | 0 | 829 | 1225 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 3 | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 3 | 0 | 830 | 1235 DB SEN-Fehler Wägezelleneingang 4 | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 4 | 0 | 831 | 1206 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 1 | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 5 | 0 | 832 | 1216 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 2 | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 6 | 0 | 833 | 1226 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 3 | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 7 | 0 | 834 | 1236 DB Impedanzfehler Wägezelleneingang 4 | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 8 | 0 | 835 | 1207 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 1 | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 9 | 0 | 836 | 1217 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 2 | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 10 | 0 | 837 | 1227 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 3 | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 11 | 0 | 838 | 1237 DB Fehler Spannungsversorgung Wägezelleneingang 4 | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 12 | 0 | 839 | 1250 DB Checksummen-Fehler | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 13 | 0 | 840 | 1251 DB Watchdog-Fehler | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 14 | 0 | 841 | 1252 DB ADU-Fehler | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 70 | 15 | 0 | 842 | 1254 DB FW-Update-Fehler | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Betriebsfehler 4 | Betriebsfehler 4 aus DS32 | USHORT | 2 | 72 | 0 | 0 | 844 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 1 | 0 | 845 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 2 | 0 | 846 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 3 | 0 | 847 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 4 | 0 | 848 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 5 | 0 | 849 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 6 | 0 | 850 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 7 | 0 | 851 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 8 | 0 | 852 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 9 | 0 | 853 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 10 | 0 | 854 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 11 | 0 | 855 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 12 | 0 | 856 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 13 | 0 | 857 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 14 | 0 | 858 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 72 | 15 | 0 | 859 | Reserve für weitere Betriebsfehler | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Technologiemeldung 1 | Technologie-Meldung 1 aus DS32 | USHORT | 2 | 74 | 0 | 1 | 861 | 2000 Technologiemeldung | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 1 | 1 | 862 | 3001 Summierstörung | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 2 | 1 | 863 | 2002 Trace überlastet | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 3 | 1 | 864 | 2003 Nullstellvorgang abgebrochen | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 4 | 1 | 865 | 2004 Tracespeicher voll | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 5 | 1 | 866 | 2005 Neuanlauf nach Spannungswiederkehr | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 6 | 1 | 867 | 2006 Downloadfehler | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 7 | 1 | 868 | 3002 Justagevorgang abgebrochen | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 8 | 1 | 869 | 2094 Backup gesetzt | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 9 | 1 | 870 | 2095 Backup geladen | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 10 | 1 | 871 | 2007 Firmwaredatei ungültig | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 11 | 1 | 872 | 2104 Modbus Kommunikation Timeout | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 12 | 1 | 873 | 2096 Wiederherstellungspunkt gesetzt | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 13 | 1 | 874 | 2097 Wiederherstellungspunkt geladen | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 14 | 1 | 875 | 2098 Standardparameter geladen | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 74 | 15 | 1 | 876 | 2099 Werkseinstellung geladen | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Technologiemeldung 2 | Technologie-Meldung 2 aus DS32 | USHORT | 2 | 76 | 0 | 1 | 878 | 2112 Protokollierung nicht möglich | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 1 | 1 | 879 | 2115 Protokollfehler | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 2 | 1 | 880 | 2124 Protokollspeicher voll | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 3 | 1 | 881 | 2125 Protokolleintrag nicht eichfähig | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 4 | 1 | 882 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 5 | 1 | 883 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 6 | 1 | 884 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 7 | 1 | 885 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 8 | 1 | 886 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 9 | 1 | 887 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 10 | 1 | 888 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 11 | 1 | 889 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 12 | 1 | 890 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 13 | 1 | 891 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 14 | 1 | 892 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 76 | 15 | 1 | 893 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Technologiemeldung 3 | Technologie-Meldung 3 aus DS32 | USHORT | 2 | 78 | 0 | 1 | 895 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 1 | 1 | 896 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 2 | 1 | 897 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 3 | 1 | 898 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 4 | 1 | 899 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 5 | 0 | 900 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 6 | 0 | 901 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 7 | 0 | 902 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 8 | 0 | 903 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 9 | 0 | 904 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 10 | 0 | 905 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 11 | 0 | 906 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 12 | 0 | 907 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 13 | 0 | 908 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 14 | 0 | 909 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 78 | 15 | 0 | 910 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Technologiemeldung 4 | Technologie-Meldung 4 aus DS32 | USHORT | 2 | 80 | 0 | 0 | 912 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 1 | 0 | 913 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 2 | 0 | 914 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 3 | 0 | 915 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 4 | 0 | 916 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 5 | 0 | 917 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 6 | 0 | 918 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 7 | 0 | 919 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 8 | 0 | 920 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 9 | 0 | 921 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 10 | 0 | 922 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 11 | 0 | 923 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 12 | 0 | 924 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 13 | 0 | 925 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 14 | 0 | 926 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 80 | 15 | 0 | 927 | Reserve für weitere Technologiemeldungen | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Daten-Bedienfehlerbyte 1 | Daten-/Bedienfehler 1 aus DS32 | USHORT | 2 | 82 | 0 | 1 | 929 | 5000 Daten- oder Bedienfehler | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 1 | 1 | 930 | 6050 Befehl nicht bekannt | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 2 | 1 | 931 | 6051 Befehl jetzt nicht möglich - | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 3 | 1 | 932 | 6052 Fehler Servicebefehl - | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 4 | 1 | 933 | 6053 Fehler Justagebefehl - | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 5 | 1 | 934 | 6054 Fehler Waagenbefehl - | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 6 | 1 | 935 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 7 | 1 | 936 | 6056 Fehler Trace-/ Protokollier-/ Logbuch-/SecurityAudit-Befehl | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 8 | 1 | 937 | 7050 Datensatz nicht bekannt | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 9 | 1 | 938 | 7051 Parametereingabe jetzt nicht möglich | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 10 | 1 | 939 | 7052 Parameteränderung wegen Schreibschutz nicht möglich | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 11 | 1 | 940 | 7053 Parameterfehler "Justageparameter" DR3 - | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 12 | 1 | 941 | 7054 Parameterfehler "Korrekturfaktor" DR4 - | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 13 | 1 | 942 | 7055 Parameterfehler "Korrekturkennlinie" DR5 - | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 14 | 1 | 943 | 7056 Parameterfehler "Grenzwerte" DR6 - | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 82 | 15 | 1 | 944 | 7057 Parameterfehler "Prozessperipherie" DR7 - | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Daten-Bedienfehlerbyte 2 | Daten-/Bedienfehler 2 aus DS32 | USHORT | 2 | 84 | 0 | 1 | 946 | 7058 Parameterfehler "Datum&Uhrzeit" DR8/DR48 - | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 1 | 1 | 947 | 7059 Parameterfehler "Wägezellenparameter" DR10 | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 2 | 1 | 948 | 7060 Parameterfehler "Waagentyp" DR11 - | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 3 | 1 | 949 | 7061 Parameterfehler "RS485" DR13 - | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 4 | 1 | 950 | 7062 Parameterfehler "Korrekturfakto Referenz" - | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 5 | 1 | 951 | 7063 Parameterfehler "Konfiguration Technologiemeldungen" DR15 - | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 6 | 1 | 952 | 7064 Parameterfehler "Simulation" DR16 - | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 7 | 1 | 953 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 8 | 1 | 954 | 7066 Parameterfehler "Beizeichen" DR28 - | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 9 | 1 | 955 | 7067 Fehler in Protokollanforderung DR 45 | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 10 | 1 | 956 | 7068 Parameterfehler DR50 | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 11 | 1 | 957 | 7069 Parameterfehler DR70 | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 12 | 1 | 958 | 7070 Parameterfehler "Winkelvorgabe" DR17 - | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 13 | 1 | 959 | 7071 Parameterfehler "Externe Geschwindigkeitsvorgabe" DR18 - | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 14 | 1 | 960 | 7072 Fehler in Webloganforderung DR 157 | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 84 | 15 | 1 | 961 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Daten-Bedienfehlerbyte 3 | Daten-/Bedienfehler 3 aus DS32 | USHORT | 2 | 86 | 0 | 0 | 963 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 1 | 0 | 964 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 2 | 0 | 965 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 3 | 0 | 966 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 4 | 0 | 967 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 5 | 0 | 968 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 6 | 0 | 969 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 7 | 0 | 970 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 8 | 0 | 971 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 9 | 0 | 972 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 10 | 0 | 973 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 11 | 0 | 974 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 12 | 0 | 975 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 13 | 0 | 976 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 14 | 0 | 977 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 86 | 15 | 0 | 978 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Daten-Bedienfehlerbyte 4 | Daten-/Bedienfehler 4 aus DS32 | USHORT | 2 | 88 | 0 | 0 | 980 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 1 | 0 | 981 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 2 | 0 | 982 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 3 | 0 | 983 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 4 | 0 | 984 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 5 | 0 | 985 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 6 | 0 | 986 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 7 | 0 | 987 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 8 | 0 | 988 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 9 | 0 | 989 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 10 | 0 | 990 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 11 | 0 | 991 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 12 | 0 | 992 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 13 | 0 | 993 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 14 | 0 | 994 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 88 | 15 | 0 | 995 | Reserve für weitere Datenfehler | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Refresh counter DB | DB-Messwertzyklenzähler aus DS80 | USHORT | 2 | 90 | 0 | 1 | 1335 | Refresh counter | USHORT | 2 | US
D | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 1 | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 1 aus DS80 | LONG | 4 | 92 | 0 | 1 | 1371 | Gefilterter ADC Digitwert WZ 1 | LONG | 4 | LO
D | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 2 | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 2 aus DS80 | LONG | 4 | 96 | 0 | 1 | 1392 | Gefilterter ADC Digitwert WZ 2 | LONG | 4 | LO
D | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 3 | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 3 aus DS80 | LONG | 4 | 100 | 0 | 1 | 1413 | Gefilterter ADC Digitwert WZ 3 | LONG | 4 | LO
D | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 4 | Gefilterter ADC Digitwert DB WZ 4 aus DS80 | LONG | 4 | 104 | 0 | 1 | 1434 | Gefilterter ADC Digitwert WZ 4 | LONG | 4 | LO
D | Status DB WZ 1 | Status DB WZ 1 aus DS80 | USHORT | 2 | 108 | 0 | 0 | 1355 | QI-Flag WZ 1 | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 1 | 0 | 1356 | Unterlast WZ 1 | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 2 | 0 | 1357 | Überlast WZ 1 | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 3 | 0 | 1358 | EXC Kurzschluss WZ 1 | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 4 | 0 | 1359 | EXC Drahtbruch WZ 1 | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 5 | 0 | 1360 | SEN-Fehler WZ 1 | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 6 | 0 | 1361 | Impedanzfehler WZ 1 | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 7 | 0 | 1362 | Fehler Spannungsversorgung WZ 1 | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 8 | 0 | 1363 | Reserve | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 9 | 0 | 1364 | Reserve | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 10 | 0 | 1365 | Reserve | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 11 | 0 | 1366 | Reserve | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 12 | 0 | 1367 | Reserve | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 13 | 0 | 1368 | Reserve | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 14 | 0 | 1369 | Reserve | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 108 | 15 | 0 | 1370 | Reserve | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Status DB WZ 2 | Status DB WZ 2 aus DS80 | USHORT | 2 | 110 | 0 | 0 | 1376 | QI-Flag WZ 2 | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 1 | 0 | 1377 | Unterlast WZ 2 | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 2 | 0 | 1378 | Überlast WZ 2 | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 3 | 0 | 1379 | EXC Kurzschluss WZ 2 | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 4 | 0 | 1380 | EXC Drahtbruch WZ 2 | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 5 | 0 | 1381 | SEN-Fehler WZ 2 | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 6 | 0 | 1382 | Impedanzfehler WZ 2 | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 7 | 0 | 1383 | Fehler Spannungsversorgung WZ 2 | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 8 | 0 | 1384 | Reserve | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 9 | 0 | 1385 | Reserve | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 10 | 0 | 1386 | Reserve | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 11 | 0 | 1387 | Reserve | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 12 | 0 | 1388 | Reserve | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 13 | 0 | 1389 | Reserve | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 14 | 0 | 1390 | Reserve | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 110 | 15 | 0 | 1391 | Reserve | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Status DB WZ 3 | Status DB WZ 3 aus DS80 | USHORT | 2 | 112 | 0 | 0 | 1397 | QI-Flag WZ 3 | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 1 | 0 | 1398 | Unterlast WZ 3 | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 2 | 0 | 1399 | Überlast WZ 3 | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 3 | 0 | 1400 | EXC Kurzschluss WZ 3 | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 4 | 0 | 1401 | EXC Drahtbruch WZ 3 | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 5 | 0 | 1402 | SEN-Fehler WZ 3 | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 6 | 0 | 1403 | Impedanzfehler WZ 3 | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 7 | 0 | 1404 | Fehler Spannungsversorgung WZ 3 | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 8 | 0 | 1405 | Reserve | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 9 | 0 | 1406 | Reserve | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 10 | 0 | 1407 | Reserve | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 11 | 0 | 1408 | Reserve | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 12 | 0 | 1409 | Reserve | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 13 | 0 | 1410 | Reserve | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 14 | 0 | 1411 | Reserve | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 112 | 15 | 0 | 1412 | Reserve | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Status DB WZ 4 | Status DB WZ 4 aus DS80 | USHORT | 2 | 114 | 0 | 0 | 1418 | QI-Flag WZ 4 | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 1 | 0 | 1419 | Unterlast WZ 4 | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 2 | 0 | 1420 | Überlast WZ 4 | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 3 | 0 | 1421 | EXC Kurzschluss WZ 4 | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 4 | 0 | 1422 | EXC Drahtbruch WZ 4 | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 5 | 0 | 1423 | SEN-Fehler WZ 4 | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 6 | 0 | 1424 | Impedanzfehler WZ 4 | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 7 | 0 | 1425 | Fehler Spannungsversorgung WZ 4 | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 8 | 0 | 1426 | Reserve | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 9 | 0 | 1427 | Reserve | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 10 | 0 | 1428 | Reserve | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 11 | 0 | 1429 | Reserve | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 12 | 0 | 1430 | Reserve | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 13 | 0 | 1431 | Reserve | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 14 | 0 | 1432 | Reserve | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 114 | 15 | 0 | 1433 | Reserve | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Gerätestatus DB |  | USHORT | 2 | 116 | 0 | 0 | 1337 | QI-Flag | B16_0 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 1 | 0 | 1338 | Wägezelleneingang gestört | B16_1 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 2 | 0 | 1339 | Checksummenfehler | B16_2 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 3 | 0 | 1340 | Checksummenfehler Daten | B16_3 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 4 | 0 | 1341 | Watchdogfehler | B16_4 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 5 | 0 | 1342 | ADC-Fehler | B16_5 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 6 | 0 | 1343 | Temperaturwarnung | B16_6 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 7 | 0 | 1344 | Firmwareupdate-Fehler | B16_7 | 0.6 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 8 | 0 | 1345 | Reserve | B16_8 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 9 | 0 | 1346 | Reserve | B16_9 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 10 | 0 | 1347 | Reserve | B16_10 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 11 | 0 | 1348 | Reserve | B16_11 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 12 | 0 | 1349 | Reserve | B16_12 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 13 | 0 | 1350 | Reserve | B16_13 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 14 | 0 | 1351 | Reserve | B16_14 | 0 | BIT
D |  |  |  |  | 116 | 15 | 0 | 1352 | Reserve | B16_15 | 1.4 | BIT
D | Reserve | Reserve | USHORT | 2 | 118 | 0 | 0 | 997 | Fehlercode | USHORT | 2 | US
[9 empty] | $D | $AE | $AG
Note on J37: Keiler, Detlef (DI FA APS DES DEV 2): DS32-Zusatndsaenderung wird nicht benannt, da zum Tracezeitpunkt gar nicht mehr gesetzt

## S7-Alarme (hidden)
S7-Diagnose- & Prozessalarme
Diese Extra-Lasche "S7-Alarme" vorerst nur temporär - Diagnosealarme werden derzeit bei den BTF-Fehlern spezifiziert (s. 'F-Meldungen')
Bemerkungen:
Die Diagnose- und Prozessalarme werden per DS128 (TIA-Parametrierung) freigegeben.
Der DS128 wird in der FS WP521/522-Simatic-Integration (A5E35641086A) spezifiziert, da dort relevant (Vermeidung doppelter Definition).
DS 128 für WP52x | hier veraltet => ausgeblendet, korrekte DS128-Struktur siehe FS "S7-Integration" !
Parameter | Beschreibung | Bez. in FW | Format | Länge [Bytes] | r/w | Default
DS-Version | Version des DS 128: | TECH_SIWAREX_PARAM_VERSION | UBYTE | 1 |  | 0x01
Freigabe Diagnosealarme | Freigabe Diagnosealarme Modul | UBYTE siwarex_enable_flags_diag TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_DIAG_ALARM_MODUL | BIT |  | r/w | 0
| Freigabe Diagnosealarme Kanal 0 | UBYTE siwarex_enable_flags_diag TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_DIAG_ALARM_0 | Bit |  | r/w | 0
| nur bei WP522: Freigabe Diagnosealarme Kanal 1 | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_DIAG_ALARM_1 | Bit |  | r/w | 0
| reserve |  | Bit |  | r/w | 0
| reserve |  | Bit |  | r/w | 0
| reserve |  | Bit |  | r/w | 0
| reserve |  | Bit |  | r/w | 0
| reserve |  | Bit | 1 | r/w | 0
Freigabe Prozessalarme Kanal 0 | Grenzwert 1 AUS -> EIN | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_0 | Bit |  | r/w | 0
| Grenzwert 1 EIN -> AUS | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_1 | Bit |  |  | 0
| Grenzwert 2 AUS -> EIN | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_2 | Bit |  |  | 0
| Grenzwert 2 EIN -> AUS | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_3 | Bit |  |  | 0
| Grenzwert 3 AUS -> EIN | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_4 | Bit |  |  | 0
| Grenzwert 3 EIN -> AUS | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_5 | Bit |  |  | 0
|  | - reserve - | Bit |  |  | 0
|  | - reserve - | Bit | 1 |  | 0
nur bei WP522: Freigabe Prozessalarme Kanal 1 | Grenzwert 1 AUS -> EIN | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_0 | Bit |  |  | 0
| Grenzwert 1 EIN -> AUS | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_1 | Bit |  |  | 0
| Grenzwert 2 AUS -> EIN | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_2 | Bit |  |  | 0
| Grenzwert 2 EIN -> AUS | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_3 | Bit |  |  | 0
| Grenzwert 3 AUS -> EIN | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_4 | Bit |  |  | 0
| Grenzwert 3 EIN -> AUS | TECH_SIWAREX_PARAM_ENABLE_PROZ_ALARM_5 | Bit |  |  | 0
|  | - reserve - | Bit |  |  | 0
|  | - reserve - | Bit | 1 |  | 0
Anmerkung: Verhalten der Ausgänge bei CPU-Stop / ODIS aktiv wird im DS7 parametriert (nicht im DS128)
Alarme
Diagnose-Alarme
| Alarm | Beschreibung | Alarmcode
Modul | externe Modul-Versorgungsspg fehlt | Lastspannung fehlt, K61 OFF | -tbd- | siehe auch Lasche Fehler
| SW-Inkompatibilität | PER- und K61-FW-Versionen sind ungleich | -tbd-
| ext. Controller K61 nicht erreichbar | von PER nicht erreichbar (über SLI-SPI), obwohl K61-SVG ok (sollte im Normalbetrieb nicht vorkommen). | -tbd-
| Prozessalarm verloren | PRAL-Queue-Überlauf am PER | -tbd-
| S7-FW-Update aktiv | (fallsDiagnose-Meldung zu FW-Update bei S7-1500 erforderlich) | -tbd-
-tbd-
-tbd-
Kanalspezifische Diagnose-Alarme | Betriebsfehler liegt vor | siehe BTFs in Lasche "F-Meldungen" | -tbd-
Kanal 0 | Kurzschluss (Short circuit) |  | -tbd-
| Unterspannung (Undervoltage) |  | -tbd-
| Überlast (Overload) |  | -tbd-
| Unterlast |  | -tbd-
| Unterlast |  | -tbd-
| ADC-Fehler |  | -tbd-
| Checksummenfehler Daten |  | -tbd-
| Checksummenfehler Programm |  | -tbd-
| RESET / Neuanlauf nach Fehler |  | -tbd-
Kanalspezifische Diagnose-Alarme | Betriebsfehler liegt vor | siehe BTFs in Lasche "F-Meldungen" | -tbd-
Kanal 1 (nur WP522) | Kurzschluss (Short circuit) | 0 | -tbd-
| Unterspannung (Undervoltage) | 0 | -tbd-
| Überlast (Overload) | 0 | -tbd-
| Unterlast | 0 | -tbd-
| Unterlast | 0 | -tbd-
| ADC-Fehler | 0 | -tbd-
| Checksummenfehler Daten | 0 | -tbd-
| Checksummenfehler Programm | 0 | -tbd-
| RESET / Neuanlauf nach Fehler | 0 | -tbd-
Prozessalarme
| Alarm | Beschreibung
Prozessalarme Kanal 0 | Grenzwert 1 AUS -> EIN | Alarm, wenn Grenzwert 1 von inaktiv auf aktiv wechselt | -tbd-
| Grenzwert 1 EIN -> AUS | Alarm, wenn Grenzwert 1 von aktiv auf inaktiv wechselt | -tbd-
| Grenzwert 2 AUS -> EIN | Alarm, wenn Grenzwert 2 von inaktiv auf aktiv wechselt | -tbd-
| Grenzwert 2 EIN -> AUS | Alarm, wenn Grenzwert 2 von aktiv auf inaktiv wechselt | -tbd-
| Grenzwert 3 AUS -> EIN | Alarm, wenn Leermeldung inaktiv auf aktiv wechselt | -tbd-
| Grenzwert 3 EIN -> AUS | Alarm, wenn Leermeldung von aktiv auf inaktiv wechselt | -tbd-
nur bei WP522: Prozessalarme Kanal 1 | Grenzwert 1 AUS -> EIN | Alarm, wenn Grenzwert 1 von inaktiv auf aktiv wechselt | -tbd-
| Grenzwert 1 EIN -> AUS | Alarm, wenn Grenzwert 1 von aktiv auf inaktiv wechselt | -tbd-
| Grenzwert 2 AUS -> EIN | Alarm, wenn Grenzwert 2 von inaktiv auf aktiv wechselt | -tbd-
| Grenzwert 2 EIN -> AUS | Alarm, wenn Grenzwert 2 von aktiv auf inaktiv wechselt | -tbd-
| Grenzwert 3 AUS -> EIN | Alarm, wenn Leermeldung inaktiv auf aktiv wechselt | -tbd-
| Grenzwert 3 EIN -> AUS | Alarm, wenn Leermeldung von aktiv auf inaktiv wechselt | -tbd-

## Aufgaben
# | Zwischenüberschrift / Buttonname | Zwischenüberschrift / Buttonname (en) | Zwischenüberschrift / Buttonname (fr) | Zwischenüberschrift / Buttonname (sp) | Zwischenüberschrift / Buttonname (it) | Zwischenüberschrift / Buttonname (zn) | Reihenfolge | danach?(ja/-) | Typ(Text/Button) | zus. ID für Button | JS INFO
Z | Basisparameter | Basic parameter |  |  |  |  | 20 | nein | Text
Z | Filterparameter | Filter parameter |  |  |  |  | 200 | nein | Text
Z | Zusatzparameter | Additional parameters |  |  |  |  | 100 | nein | Text
Z | Digitaleingänge | Digital inputs |  |  |  |  | 10 | nein | Text
Z | Digitalausgänge | Digital outputs |  |  |  |  | 50 | nein | Text
Z | Tracedaten | Trace data |  |  |  |  | 100 | nein | Text
Z | Ethernet | Ethernet |  |  |  |  | 200 | nein | Text
Z | S7-Interface | S7-Interface |  |  |  |  | 250 | nein | Text
Z | RS485 | RS485 |  |  |  |  | 290 | nein | Text
Z | Geschwindigkeitssensor | Speed sensor |  |  |  |  | 200 | nein | Text
Z | Totalizer | Totalizer |  |  |  |  | 150 | nein | Text
Z | Vorgabewerte | Parameter |  |  |  |  | 100 | nein | Text
Z | Dynamik | Dynamic |  |  |  |  | 200 | nein | Text
Z | Messwerte | Signal values |  |  |  |  | 300 | nein | Text
Z | Wägezellendaten | Load cell data |  |  |  |  | 400 | nein | Text
Z | Identifikation | Identification |  |  |  |  | 500 | nein | Text
Z | Datum und Uhrzeit | Date and time |  |  |  |  | 1 | nein | Text
Z | Aktuelle Zeit in Editor laden | Load actual time into editor |  |  |  |  | #N/A | ja | Button | _Btn_CurTime | clicked _Btn_CurTime
Z | Aktuelle Prozesswerte | Actual processing values |  |  |  |  | 100 | nein | Text
Z | Geschwindigkeits-/Impulsermittlung | Speed / Pulse detection |  |  |  |  | 10 | nein | Text
Z | Null-/Lastpunktjustage | Zero / Span calibration |  |  |  |  | 20 | nein | Text
Z | Mittelwert aus mehreren Materialtests | Average of multiple material test |  |  |  |  | 40 | nein | Text
Z | Letzter Materialtest | Last material test |  |  |  |  | 45 | nein | Text
Z | Band-läuft-Signal bei Geschwindigkeitsermittlung ohne Geber | Belt is running - signal when speed detection without sensor |  |  |  |  | 30 | nein | Text
| ButtonListe | Button list |  |  |  |  | Order
B | Servicebefehle | Service commands |  |  |  |  | 4
B | Tracebefehle | Trace commands |  |  |  |  | 9
B | Anzeigebefehle | Display commands |  |  |  |  | 7
B | Waagenbefehle | Scale commands |  |  |  |  | 5
B | Bandbefehle | Belt commands |  |  |  |  | 6 |  |  | Bandbefehle | Belt commands
B | Protokollbefehle | Log commands |  |  |  |  | 8
DS-Gruppenliste
G | Bedienen | Operate
G | Inbetriebnahme | Commissioning
G | Inbetriebnahme (intern) | Commissioning (internal)
G | Erweiterte Parameter | Additional Parameters
G | Beobachten | Monitor
G | Diagnose | Diagnosis
G | Prüffeld | Test

## Sprachen
# | Sprache | Sprache englisch | Sprache französisch | Sprache spanisch | Sprache italienisch | Sprache chinesisch | Kürzel | DoubleByte Zeichen | Verwenden
D | deutsch | german |  |  |  |  | de | Nein | X
D | englisch | english |  |  |  |  | en | Nein | X
D | französisch | french |  |  |  |  | fr | Nein
D | spanisch | spanish |  |  |  |  | sp | Nein
D | italienisch | italian |  |  |  |  | it | Nein
D | chinesisch | chinese |  |  |  |  | zn | Ja

## Datentypen
Blanks (_b_):
| auskommentiert WENN(_0_): | 0 |  |  | 12 |  |  |  |  | CHK_STD
12
|  | Format-Bez. | C S_DESC | Len-Bytes: | FW-Format | FW-F m. " " | Bit-Maske | ST-StringEnd | Alignment | MinMax-Fkt. | WRP-Fkt | S7-300/400 | S7-300/400 | S7-1200/1500 | S7-1200/1500
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| _FTyp_: | CHAR | C | 1 | char | char |  | 0 | 1 |  | CHK_WRP_VALUE | CHAR | STRING[$] | CHAR | STRING[$] | FIXME S_DESC-Zeichen neu | S7: CHAR: Falls Element vorher 2 UBYTE (Header) Anhang: Anzahl aus Array z.B. STRING[10]
|  | UBYTE | B | 1 | uint8_t | uint8_t |  | 0 | 1 | CHK_STD | CHK_WRP_VALUE | BYTE | ARRAY[1..$] OF BYTE | BYTE | ARRAY[1..$] OF BYTE | FIXME S_DESC-Zeichen neu
|  | SHORT | S | 2 | int16_t | int16_t |  | 0 | 2 | CHK_STD | CHK_WRP_VALUE | INT | ARRAY[1..$] OF INT | INT | ARRAY[1..$] OF INT
|  | USHORT | S | 2 | uint16_t | uint16_t |  | 0 | 2 | CHK_STD | CHK_WRP_VALUE | WORD | ARRAY[1..$] OF WORD | UINT | ARRAY[1..$] OF UINT
|  | CODE16 | [6 empty] | 1 |  |  | WORD | ARRAY[1..$] OF WORD | WORD | ARRAY[1..$] OF WORD
|  | LONG | L | 4 | int32_t | int32_t |  | 0 | 4 | CHK_STD | CHK_WRP_VALUE | DINT | ARRAY[1..$] OF DINT | DINT | ARRAY[1..$] OF DINT
|  | ULONG | L | 4 | uint32_t | uint32_t |  | 0 | 4 | CHK_STD | CHK_WRP_VALUE | DWORD | ARRAY[1..$] OF DWORD | UDINT | ARRAY[1..$] OF UDINT
|  | FLOAT | F | 4 | float | float |  | 0 | 4 | CHK_STD | CHK_WRP_VALUE | REAL | ARRAY[1..$] OF REAL | REAL | ARRAY[1..$] OF REAL
|  | DOUBLE | D | 8 | double | double |  | 0 | 4 | CHK_STD | CHK_WRP_VALUE | ARRAY[1..8] OF BYTE | ARRAY[1..8,1..$] OF BYTE | LREAL | ARRAY[1..$] OF LREAL | FIXME S_DESC-Zeichen neu ("D" entspricht evtl. "2L") | S7 300 ARRAY Of Byte: Bei S7-3000 LREAL nicht verfuegbar, die Daten koennn nicht wirklich verarbeitet werden
|  | TIME | L | 4 | TIME | TIME |  | 0 | 4 | CHK_STD | CHK_WRP_VALUE | TIME | ARRAY[1..$] OF TIME | TIME | ARRAY[1..$] OF TIME
|  | DTL | S6BL | 12 | dtl_t | dtl_t |  | 0 | 4 |  |  | SiWarex_WP351_DTL | ARRAY[1..$] OF SiWarex_WP351_DTL | DTL | ARRAY[1..$] OF DTL | FIXME S_DESC-Umsetzung neu
|  | 1: MODBUS_DT; 2: 8S; 3: 16; 4: dt_mb_t; 5: dt_mb_t; 7: 0; 8: 2 | FIXME S_DESC-Umsetzung neu
|  | 1: TRACE_DT; 2: 6BS; 3: 8; 4: trace_dt_t; 5: trace_dt_t; 7: 0; 8: 2 | FIXME S_DESC-Umsetzung neu (Bem: TRACE_DT bisher für Modbus irrelevant)
| _bits16_: | B16 | b |  | uint16_t | uint16_t |  | 0 | 2 | CHK_B16 |  | STRUCT | STRUCT | STRUCT | STRUCT | FIXME S_DESC: B16 'b' aktuell gleich 'S' gehandelt
_bit_: | B16_ | 1: B16_0; 6: 1; 7: 0; 8: 1; 10: // Ueber Bitmaske geschuetzt; 11: BOOL; 13: BOOL
|  | B16_1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_2 |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_3 |  |  |  |  | 8 | 3 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_4 |  |  |  |  | 16 | 4 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_5 |  |  |  |  | 32 | 5 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_6 |  |  |  |  | 64 | 6 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_7 |  | 0.6 |  |  | 128 | 7 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_8 |  |  |  |  | 256 | 0 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_9 |  |  |  |  | 512 | 1 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_10 |  |  |  |  | 1024 | 2 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_11 |  |  |  |  | 2048 | 3 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_12 |  |  |  |  | 4096 | 4 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_13 |  |  |  |  | 8192 | 5 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_14 |  |  |  |  | 16384 | 6 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_15 |  | 1.4 |  |  | 32768 | 7 | 1 |  | // Ueber Bitmaske geschuetzt | BOOL |  | BOOL
|  | B16_16 |  |  |  |  | 65536 | 0 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_17 |  |  |  |  | 131072 | 1 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_18 |  |  |  |  | 262144 | 2 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_19 |  |  |  |  | 524288 | 3 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_20 |  |  |  |  | 1048576 | 4 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_21 |  |  |  |  | 2097152 | 5 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_22 |  |  |  |  | 4194304 | 6 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_23 |  | 0.6 |  |  | 8388608 | 7 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_24 |  |  |  |  | 16777216 | 0 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_25 |  |  |  |  | 33554432 | 1 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_26 |  |  |  |  | 67108864 | 2 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_27 |  |  |  |  | 134217728 | 3 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_28 |  |  |  |  | 268435456 | 4 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_29 |  |  |  |  | 536870912 | 5 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_30 |  |  |  |  | 1073741824 | 6 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_31 |  | 1.4 |  |  | 2147483648 | 7 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_32 |  |  |  |  | 4294967296 | 0 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_33 |  |  |  |  | 8589934592 | 1 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_34 |  |  |  |  | 17179869184 | 2 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_35 |  |  |  |  | 34359738368 | 3 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_36 |  |  |  |  | 68719476736 | 4 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_37 |  |  |  |  | 137438953472 | 5 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_38 |  |  |  |  | 274877906944 | 6 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_39 |  | 0.6 |  |  | 549755813888 | 7 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_40 |  |  |  |  | 1099511627776 | 0 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_41 |  |  |  |  | 2199023255552 | 1 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_42 |  |  |  |  | 4398046511104 | 2 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_43 |  |  |  |  | 8796093022208 | 3 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_44 |  |  |  |  | 17592186044416 | 4 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_45 |  |  |  |  | 35184372088832 | 5 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_46 |  |  |  |  | 70368744177664 | 6 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_47 |  | 1.4 |  |  | 140737488355328 | 7 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_48 |  |  |  |  | 281474976710656 | 0 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_49 |  |  |  |  | 562949953421312 | 1 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_50 |  |  |  |  | 1125899906842624 | 2 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_51 |  |  |  |  | 2251799813685248 | 3 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_52 |  |  |  |  | 4503599627370496 | 4 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_53 |  |  |  |  | 9007199254740992 | 5 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_54 |  |  |  |  | 18014398509481984 | 6 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_55 |  | 0.6 |  |  | 36028797018963968 | 7 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_56 |  |  |  |  | 72057594037927936 | 0 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_57 |  |  |  |  | 1.4412e+17 | 1 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_58 |  |  |  |  | 2.8823e+17 | 2 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_59 |  |  |  |  | 5.7646e+17 | 3 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_60 |  |  |  |  | 1.1529e+18 | 4 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_61 |  |  |  |  | 2.3058e+18 | 5 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_62 |  |  |  |  | 4.6117e+18 | 6 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_63 |  | 1.4 |  |  | 9.2234e+18 | 7 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_64 |  |  |  |  | 1.8447e+19 | 0 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_65 |  |  |  |  | 3.6893e+19 | 1 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_66 |  |  |  |  | 7.3787e+19 | 2 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_67 |  |  |  |  | 1.4757e+20 | 3 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_68 |  |  |  |  | 2.9515e+20 | 4 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_69 |  |  |  |  | 5.903e+20 | 5 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_70 |  |  |  |  | 1.1806e+21 | 6 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_71 |  | 0.6 |  |  | 2.3612e+21 | 7 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_72 |  |  |  |  | 4.7224e+21 | 0 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_73 |  |  |  |  | 9.4447e+21 | 1 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_74 |  |  |  |  | 1.8889e+22 | 2 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_75 |  |  |  |  | 3.7779e+22 | 3 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_76 |  |  |  |  | 7.5558e+22 | 4 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_77 |  |  |  |  | 1.5112e+23 | 5 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_78 |  |  |  |  | 3.0223e+23 | 6 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_79 |  | 1.4 |  |  | 6.0446e+23 | 7 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_80 |  |  |  |  | 1.2089e+24 | 0 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_81 |  |  |  |  | 2.4179e+24 | 1 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_82 |  |  |  |  | 4.8357e+24 | 2 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_83 |  |  |  |  | 9.6714e+24 | 3 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_84 |  |  |  |  | 1.9343e+25 | 4 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_85 |  |  |  |  | 3.8686e+25 | 5 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_86 |  |  |  |  | 7.7371e+25 | 6 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_87 |  | 0.6 |  |  | 1.5474e+26 | 7 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_88 |  |  |  |  | 3.0949e+26 | 0 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_89 |  |  |  |  | 6.1897e+26 | 1 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_90 |  |  |  |  | 1.2379e+27 | 2 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_91 |  |  |  |  | 2.4759e+27 | 3 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_92 |  |  |  |  | 4.9518e+27 | 4 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_93 |  |  |  |  | 9.9035e+27 | 5 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_94 |  |  |  |  | 1.9807e+28 | 6 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | B16_95 |  | 1.4 |  |  | 3.9614e+28 | 7 | 1 |  |  | BOOL |  | BOOL
|  | TIME_H_OP | 4S | 8 | time_h_op_t | time_h_op_t |  | 0
SB
| SE | 1: .\globals_xls.h

## S7-Peripherie
S7-Peripherie-Schnittstelle
PAA (Steuersignale)
S7-Steuersignale (S7 --> WP341) | interne Bezeichnung | Format | Byte-Nr. | Bemerkung |  | Koordinierungsbits S7-Steuersignale
Koordinierung SIMATIC-Kommunikation (Steuersignale) | s7com_coordination_byte_wr | UBYTE | 0 | „Koordinierungsbits S7-Steuersignale“ Erläuterungen - siehe rechts |  | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
Reserve |  | UBYTE | 1 |  |  | LB_HE | VB | BIQ | DIQ | DTQ | - | - | LB
Befehlscode | s7com_bef_code | USHORT | 2 | Befehlscode (Ausgabe koordiniert mit BI/BIQ ) |  | 0 | VB = 1 | BIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | << Fremdmaster-Handling (mit LB_HE=0)
3
SIMATIC Systemuhrzeit - Datum | s7com_date | DATE | 4 | Datum der aktuellen Systemuhrzeit als Ersatz für die interne RTC |  | LB_HE: VB; VB: Valid-Bit: 0: PAA-Daten ungültig; 1: gültig (Normalbetrieb)
|  |  | 5 |  |  | LB_HE: BIQ; VB: Befehls-Interpretation läuft quittieren
SIMATIC Systemuhrzeit - Zeit | s7com_time | TOD | 6 | Zeit der aktuellen Systemuhrzeit als Ersatz für die interne RTC |  | LB_HE: DIQ; VB: Datensatz-Interpretation läuft quittieren (bei WRREC; DS schreiben von SIMATIC --> Modul)
|  |  | 7 |  |  | LB_HE: DTQ; VB: Systemuhrzeit übertragen
|  |  | 8 |  |  | LB_HE: LB; VB: Life-Bit (wird vom FB bei jeder PAA-Aktualisierung invertiert - wenn LB im gelesenen PAE = LB im zuvor ausgesendeten PAA) [ nur bei LB_HE=1 relevant ]
|  |  | 9 |  |  | LB_HE: LB_HE; VB: Life-Bit-Handling Enable:; DIQ: 0: LB im PAA ohne Funktion (fest LB=0) (= 'Fremdmaster-Mode');
Reserve |  | UBYTE | 10 |  |  | DIQ: 1: LB-toggeln zeigt PAA (& PAE) -Aktualisierung an (= 'S7-FB-Mode'; S7-FB setzt LB_HE=1 dauerhaft).
Reserve |  | UBYTE | 11 |  |  | DIQ: NOTE: Änderung ggü. FS-FW (dort war statt LBE ein DS-Parameter 'Fremdmaster' geplant).
S7-Vorgabewert digitale Ausgänge | s7com_da_ausgabe | UBYTE | 12 | Bits 0 - 2 = Vorgabe für die 3 digitalen Ausgänge (Übernahme erfolgt zyklisch, sofern parametriert)
Reserve |  | UBYTE | 13
Kontrollzahl S | s7_kontrollzahl_s | UBYTE | 14 | Kontrollzahl SIWAREX->Eichanzeige | Kontrollzahlen für die Verwendung der eichfähigen Anzeige über CPU
Kontrollzahl H | s7_kontrollzahl_h | UBYTE | 15 | Kontrollzahl Eichanzeige -> SIWAREX
Eingangs-Prozesswert 1*) | s7com_r_pw1 | 4 Bytes**) | 16 | Prozesswert 1
17
18
19
Eingangs-Prozesswert 2*) | s7com_r_pw2 | 4 Bytes**) | 20 | Prozesswert 2
21
22
23
Eingangs-Prozesswert 3*) | s7com_r_pw3 | 4 Bytes**) | 24 | Prozesswert 3
25
26
27
Eingangs-Prozesswert 4*) | s7com_r_pw4 | 4 Bytes**) | 28 | Prozesswert 4
29
30
31
*) Über Datensatz frei einstellbare Eingangsgröße (DS7) – Änderungen sollen nur mit eingeschaltetem Servicebetrieb möglich sein.
**) Typ entsprechend dem parametrierten Prozesswert (FLOAT, LONG, ...)
Der Datensatztransfer erfolgt über die SIMATIC Systemfunktionen „Datensatz lesen / schreiben“ (wie bei WP321).
PAE (Rückmeldesignale)
S7- Rückmeldesignale (WP341 --> S7) | interne Bezeichnung | Format | Byte-Nr. | Bemerkung |  | LB_HE: Koordinierungsbits S7-Rückmeldesignale
Koordinierung SIMATIC-Kommunikation (Rückmeldesignale) | s7com_coordination_byte_rd | UBYTE | 0 | Erläuterungen - siehe oben: |  | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
|  |  |  | „Koordinierungsbits S7-Rückmeldesignale“ |  | LB_HE | VB | BI | DI | DT | - | - | LB
ID der aktuellen Applikation |  | UBYTE | 1 |  |  | 0 | VB | BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | << Fremdmaster-Handling (bei LB_HE=0)
Fehlercode | g_s7com_fehlercode | USHORT | 2 | Fehlercode für Daten- und Bedienfehler (gültig bei 1->0 -Flanke von BI- bzw. DI-Bit); werden über Quittungsmechanismus gequed übertragen.
|  |  | 3 |  |  | LB_HE: VB; VB: Valid-Bit: 0: PAE-Daten ungültig; 1: gültig (Normalbetrieb)
Zusatzinfo | g_s7com_zusatzinfo | USHORT | 4 | Zusatzinfo zu Daten-/Bedienfehler |  | LB_HE: BI; VB: Befehls-Interpretation läuft
|  |  | 5 |  |  | LB_HE: DI; VB: Datensatz-Interpretation Schreiben läuft
(Aux-Status ***) | s7_aux_status | USHORT | 6 | Status-Bitfeld, Belegung wie DS30, Bit 64 bis 79 |  | LB_HE: DT; VB: Systemuhrzeit-Anforderung läuft
|  |  | 7 |  |  | LB_HE: LB; VB: Life-Bit ( @ LB_HE=1: LB wird identisch zu LB aus PAA an FB zurückgespiegelt; nur bei LB-Wechsel werden neue Daten im PAE gesendet (PAE-Bytes 4..15 werden stets aktualisiert);
Status Byte 1_2 | s7_status_1_2 | USHORT | 8 | Status-Bitfeld, Belegung wie DS30, Bit 0 bis 15 |  | VB: @ LB_HE=0: LB im PAE wird jede Sekunde invertiert; PAE wird davon unahängig stets aktualisiert )
|  |  | 9 |  |  | LB_HE: LB_HE; VB: Life-Bit-Handling Enable:; DI: 0: LB- 'Fremdmaster-Mode' (LB-Wechsel in Rückmeldesignalen erfolgt nur sekündlich);
Status Byte 3_4 | s7_status_3_4 | USHORT | 10 | Status-Bitfeld, Belegung wie DS30, Bit 16 bis 31 |  | VB: ( = LB Mode-Anzeige ); DI: 1: LB-'S7-FB-Mode' ist aktiviert - gesetzt ab Empfang "Komm.-Reset-Steuersignal" (VB=0; LB_HE=LB=1); rückgesetzt bei Empfang für 'S7-FB-Mode' unplausiblem Steuersignal (z.B. LB_HE=0 oder VB=0 + ein anderes Bit =1).
|  |  | 11 |  |  | DI: NOTE: Änderung ggü. FS-FW (dort war statt LBE ein DS-Parameter 'Fremdmaster' geplant).
Status2 Byte 1_2 | s7_status2_1_2 | USHORT | 12 | Status-Bitfeld, Belegung wie DS30, Bit 32 bis 47
|  |  | 13 |  |  | LB_HE: Asynchrone Fehlermeldung
(Status2 Byte 3_4 ***) | s7_status2_3_4 | USHORT | 14 | Status-Bitfeld, Belegung wie DS30, Bit 48 bis 63 |  | LB_HE: Bit 15:; VB: k/g-Info; BI: 0=gehend
|  |  | 15 |  |  | BI: 1=kommend
Ausgangs-Prozesswert 1*) | s7com_w_pw1 | 4 Bytes**) | 16 | Prozesswert 1 |  | LB_HE: Bit13-14:; VB: Meldungstyp; BI: 0=Zusatzinfo
|  |  | 17 |  |  | BI: 1=Daten-/Bedienfehler
|  |  | 18 |  |  | BI: 2=Technologiemeldung
|  |  | 19 |  |  | BI: 3=Betriebsfehler
Ausgangs-Prozesswert 2*) | s7com_w_pw2 | 4 Bytes**) | 20 | Prozesswert 2 |  | LB_HE: Bit 0-12:; VB: Fehlercode; BI: 0: Kein Fehler
|  |  | 21 |  |  | BI: 1..16; DI: bei Betriebsfehler
|  |  | 22 |  |  | BI: 1..64; DI: bei Technologiemeldungen oder Daten-/Bedienfehler
|  |  | 23 |  |  | BI: 1..8192; DI: bei Zusatzinfo
Ausgangs-Prozesswert 3*) | s7com_w_pw3 | 4 Bytes**) | 24 | Prozesswert 3
25
26
|  |  | 27 |  |  | VB: Nur Technologiemeldungen direkt (Status C) nicht Standardmäßig, sondern über Prozesswert zuordenbar
Ausgangs-Prozesswert 4*) | s7com_w_pw4 | 4 Bytes**) | 28 | Prozesswert 4
29
30
31
*) Über Datensatz frei einstellbare Ausgangsgröße (DS7) – Änderungen sollen nur mit eingeschaltetem Servicebetrieb möglich sein. In den Rückmeldesignalen ist keine Kennung der aktuell eingestellten Prozesswerte erforderlich.
**) Typ entsprechend dem parametrierten Prozesswert (FLOAT, LONG, ...)
Es wird kein alternativer (gemultiplexter) Fehlerblock-Übertragung. Technologiemeldungen und Betriebsfehler werden gequed ueber Asynchrone Fehlermelduingen uebertragen. Daten-/Bedienfehler inkl. Zusatzinfo sind entsprechend den Bfeehls-/Datensatzauftraegen enthalten.
Der Datensatztransfer erfolgt über die SIMATIC Systemfunktionen „Datensatz lesen / schreiben“ (wie bei WP321).
***) Derzeit keine Statusflags beinhaltet --> unbenutzt

## DS 0xAFF0-0xAFF3 I&M-Daten
Kopfinformation (gilt für alle I&M-Datensätze)
Identifikationsdaten |  | Zugriff | Default | Länge | Erläuterung
(Bytes)
Block Type |  |  | I&M0: 0v20 I&M1: 0x21 I&M2: 0x22 I&M3: 0x23 | 2
Block Length |  |  | I&M0: 0v38 I&M1: 0x38 I&M2: 0x12 I&M3: 0x38 | 2
Block Version |  |  | 0x100 | 2
Identifikationsdaten 0 (I&M-0):
Identifikationsdaten |  | Zugriff | Default | Länge | Erläuterung
(Bytes)
VendorIDHigh |  | Lesen | 00 (hex) | 1 | Hier ist der Name des Herstellers gespeichert
VendorIDLow |  | Lesen | 2A (hex) | 1 | (42 D = SIEMENS AG).
Order_ID |  | Lesen | 7MH4138-6CA00-0CU0 | 20 | Artikelnummer des Moduls
IM_SERIAL_NUMBER |  | Lesen | - | 16 | Seriennummer
IM_HW_REVISION |  | Lesen | 1 | 2 | HW-Ausgabestand
IM_SW_REVISION |  | Lesen
| SWRevisionPrefix |  | V | 1 | Gibt Auskunft über die Firmware-Version des Moduls.
| IM_SWRevision_Func_Enhanc. |  | 00 – FF (hex) | 1
| IM_SWRevision_Bug_Fix |  | 00 – FF (hex) | 1
| IM_SW_Revision_Intern_Chg |  | 00 – FF (hex) | 1
IM_REVISION_COUNTER |  | Lesen | 00 (hex) | 2 | gibt Auskunft über parametrierte Änderungen auf dem Modul (nicht verwendet)
IM_PROFILE_ID |  | Lesen | 00 (hex) | 2 | Generic Device
IM_PROFILE_SPECIFIC_TYPE |  | Lesen | 03 (hex) | 2 | Peripheriemodul
IM_VERSION |  | Lesen
| IM_Version_Major |  | 01 (hex) | 1 | gibt Auskunft über die Version der Identifika-tionsdaten
| IM_Version_Minor |  | 01 (hex) | 1 | (0101 H = Version 1.1)
IM_SUPPORTED |  | Lesen | 0E (hex) | 2 | gibt Auskunft über die vorhandenen Identifikationsdaten (I&M1 bis I&M3)
Maintenance-Daten 1 (I&M1):
Identifikationsdaten | Zugriff | Default | Länge | Erläuterung
(Bytes)
IM_TAG_FUNCTION | Lesen/Schreiben | - | 32 | Geben Sie hier eine anlagenweit eindeutige Kennzeichnung für das Modul ein.
IM_TAG_LOCATION | Lesen/Schreiben | - | 22 | Geben Sie hier den Einbauort des Moduls ein.
Maintenance-Daten 2 (I&M2):
Identifikationsdaten | Zugriff | Default | Länge | Erläuterung
(Bytes)
IM_DATE | Lesen/Schreiben | - | 16 | Geben Sie hier das Einbaudatum des Moduls ein (YYYY-MM-DD HH:MM).
Maintenance-Daten 3 (I&M3):
Identifikationsdaten | Zugriff | Default | Länge | Erläuterung
(Bytes)
IM_DESCRIPTOR | Lesen/Schreiben | - | 54 | Geben Sie hier einen Kommentar zum Modul ein.

## ModbusInfos
Modbus- Informationen:
Modbus - Datenmodell *)
Objekttyp | Datentyp | Access | Bedeutung
Discrete Input | Bit | R | Input Daten, nur lesender Zugriff möglich | wird aktuell nicht genutzt!
Coils | Bit | R/W | Bit-Daten, die änderbar sind (i.a. Ausgabedaten) | wird aktuell nicht genutzt!
Input Registers | 16-bit-Wort | R | Wort-Daten, die nur lesbar sind | wird aktuell nicht genutzt!
Holding Registers | 16-bit-Wort | R/W | Wort-Daten, die änderbar sind
)* Es werden nur Holding-Register bei Quila genutzt (kompatibel zu Vito).
Es werden max. 10.000 Adressen der Holdingregister genutzt, applikationsspezifische Nummernbänder sind nicht mehr vorgesehen:
used Modbus services - Functioncodes
Function Code | Action | used for WS | Table Name | Hinweis
01 (01 hex) | Read | no | Discrete Output Coils | currently unused!
05 (05 hex) | Write single | no | Discrete Output Coil | currently unused!
15 (0F hex) | Write multiple | no | Discrete Output Coils | currently unused!
02 (02 hex) | Read | no | Discrete Input Contacts | currently unused!
04 (04 hex) | Read | no | Analog Input Registers | currently unused!
03 (03 hex) | Read | yes | Analog Output Holding Registers
06 (06 hex) | Write single | yes | Analog Output Holding Register
16 (10 hex) | Write multiple | yes | Analog Output Holding Registers
Telegram Construction | rough overview - detail see modbus specification
Request | Telegram |  | Example | Notes
| Slave address |  | 0x01 | value range 1 to 247.
| Function Code |  | 0x03 | Function Code ‘Read Holding Registers’
| Start Register | Hi | 0x00 | First address of Read Register(s).
|  | Lo | 0x20
| Number of registers | Hi | 0x00 | No. of consecutive registers (range 1 to 123).
|  | Lo | 0x03 | Beispiel: 3 Register
| CRC-16 | Lo | 0xXX | CRC
|  | Hi | 0xXX
Response (normal) | Telegram |  | Example | Notes
| Slave address |  | 0x01 | same address like request
| Function Code |  | 0x03 | same function code like request
| Number of Bytes |  | 0x06 | No. of read bytes
| 1. Register | Hi | xx | value 1. register (Hi-Byte).
|  | Lo | xx | value 1. registers (Lo-Byte).
| 2. Register | Hi | xx | value 2. register (Hi-Byte).
|  | Lo | xx | value 2. registers (Lo-Byte).
| n. Register | Hi | xx | value n. register (Hi-Byte).
|  | Lo | xx | value n. registers (Lo-Byte).
| CRC-16 | Lo | 0xXX | CRC
|  | Hi | 0xXX
Response (in case of error) | Telegram |  | Example | Notes
| Slave address |  | 0x01 | same address like request
| Function Code |  | 0x83 | same function code like request.
| Exception Code |  | xx | Error Response Code
| CRC-16 | Lo | 0xXX | CRC
|  | Hi | 0xXX
Note on C32: Thuerauf, Dieter:

## Allgem. Festlegungen
Applikations-IDs WP521/522 (Sokrates) (ist in jedem Header eines Datensatzes enthalten)
Sokrates S7-1500 - Analog | Applikation für SIMATIC S7-1500 mit analogen Wägezellen | 1
Defines Datenformate
Defines | C-Typ | Länge (Bytes) | Wertebereich | Bemerkung
B16 | UNSIGNED SHORT | 2 | 0x0000 .. 0xFFFF | Bitfeld aus 16 Bits B16_0 .. B16_15
B16_0 .. B16_15 | BOOL | ( 1 Bit) | 0, 1 bzw. FALSE, TRUE
UBYTE / CHAR | UNSIGNED CHAR | 1 | 0 … 255
BYTE | SIGNED CHAR | 1 | -128 … 127
SHORT | SHORT INT | 2 | -32768 … 32767
USHORT | UNSIGNED SHORT | 2 | 0 … 65535
LONG | LONG | 4 | -2.147.483.648 bis 2.147.483.647
ULONG | UNSIGNED LONG | 4 | 0 … 4.294.967.295
FLOAT | FLOAT | 4 | 0; ±1,175E−38 ... ± 3,403E+38 (normalisierter Bereich) | IEEE 754 single-precision Gleitpunktzahl (entspricht STEP7-Datentyp 'REAL')
DOUBLE | DOUBLE | 8 | 0; ±2,225E−308 ... ±1,798E+308 (normalisierter Bereich) | IEEE 754 double-precision Gleitpunktzahl (entspricht STEP7-Datentyp 'LREAL')
TIME | UNSIGNED LONG | 4 | 0 … 4.294.967.295 | ms (bei Zeit-Parametern - z.B. Verzögerung)
Datum und Uhrzeit DTL (Jahr-Monat-Tag:Stunde:Minute: Sekunde.Nanosekunden) | 'DTL' | 12 | Min.: DTL#1970-01-01-00:00:00.0 Max.: DTL#2099-12-31-23:59:59.999999999 | Strukturkomponenten siehe unten
Datum und Uhrzeit für Trace-Ausgabe TRACE_DT (Jahr-Monat-Tag:Stunde:Minute: Sekunde.Nanosekunden) | 'TRACE_DT' | 8 | Min: 0,0,0,0,0,0,0 Max: 99,12,31,24,59,59,999 | Strukturkomponenten siehe unten
Datum und Uhrzeit für Modbus MODBUS_DT (Jahr-Monat-Tag:Stunde:Minute: Sekunde.Millisekunden;Wochentag) | 'MODBUS_DT' | 16 | Min: 1970,0,0,0,0,0,0,1 Max: 2099,12,31,24,59,59,999,7 | Strukturkomponenten siehe unten
Datentyp DTL | Datentyp für Datum und Uhrzeit bei S71200
Byte | Komponente | Datentyp | Wertebereich
0 | Jahr | UINT | 1970 bis 2099
1
2 | Monat | USINT *) | 1 bis 12
3 | Tag | USINT | 1 bis 31
4 | Wochentag | USINT | 1 (Sonntag) bis 7 (Samstag)
Der Wochentag wird bei der Werteingabe nicht berücksichtigt.
5 | Stunde | USINT | 0 bis 23
6 | Minute | USINT | 0 bis 59
7 | Sekunde | USINT | 0 bis 59
8 | Nanosekunden | UDINT **) | 0 bis 999999999
9
10
11
*) Datentyp USINT (S71200: unsigned short INT)
Ein Operand vom Datentyp USINT hat eine Länge von 8 Bits und kann Zahlenwerte ohne Vorzeichen enthalten.
**) Datentyp UDINT (S71200: unsigned double INT)
Ein Operand vom Datentyp UDINT hat eine Länge von 32 Bits und kann Zahlenwerte ohne Vorzeichen enthalten.
Datentyp TRACE_DT | Datentyp für Datum und Uhrzeit bei Trace-Ausgabe
Byte | Komponente | Datentyp | Wertebereich
0 | Jahr | UINT8 | 0 =>1970
1 | Monat | UINT8 | 1 bis 12
2 | Tag | UINT8 | 1 bis 31
3 | Stunde | UINT8 | 0 bis 23
4 | Min | UINT8 | 0 bis 59
5 | Sek | UINT8 | 0 bis 59
6.7 | msec | UINT16 | 0 ….999
Datentyp MODBUS_DT | "Modbus-freundlicher" Datentyp für Datum und Uhrzeit (16bit-Werte)
Byte | Komponente | Datentyp | Wertebereich
0.1 | Jahr | UINT16 | 1970 … 2099
2.3 | Monat | UINT16 | 1 bis 12
4.5 | Tag | UINT16 | 1 bis 31
6.7 | Stunde | UINT16 | 0 bis 23
8.9 | Min | UINT16 | 0 bis 59
10.11 | Sek | UINT16 | 0 bis 59
12.13 | msec | UINT16 | 0 ….999
14.15 | Wochentag | UINT16 | 1(So) .. 7 (Sa)
Wertebereiche f. Parameter: |  | Minimum | Maximum | Bemerkung
maxZB | Maximaler Zahlenbereich. Der Wertebereich für alle Parameter ist auf maximal 7 Dezimalstellen+Vorzeichen beschränkt (-9.999.999 … + 9.999.999 bei Kommastelle 0). | -9999999 | 9999999
|  | (> -1,0 * 10**7) | (< 1,0 * 10**7)
maxWB | maximaler Wägebereich, ist im DS3 definiert
Zeitvorgaben |  | Minimum | Maximum | Bemerkung
maxZB+ | Zeitvorgaben (Format Time) sind von 0 bis 9.999.999 ms erlaubt, negative Werte sind nicht erlaubt | 0 | 9999999
Weitere Erläuterungen zu den Abkürzungern
r oder R | lesen möglich
w oder W | schreiben möglich
rw oder RW | lesen und schreiben möglich

## ToDo
Punkte, die in der Datenspec (und evtl. Software) noch geändert / angepasst / nachgezogen werden müssen.
Komponente | Beschreibung | angemerkt von | Datum | Status

## History
Änderungs- / Korrektur-Übersicht dieser Daten-Spec
Beschreibung | Lasche | geändert von | Datum | Status / Bemerkung